## sheet1
芜湖市已开放共享大型科研仪器设备清单
仪器分类 | 仪器设备名称 | 所属单位 | 所属单位内部门 | 仪器型号规格 | 主要技术指标 | 主要功能 | 用户须知 | 通讯地址 | 是否对外共享 | 不对外共享原因
分析仪器/色谱仪器/电泳仪 | 二维蛋白电泳 | 皖南医学院 | 检验学院 | Protean i12 TEF* | 二维聚丙烯酰胺凝胶电泳技术结合了等电聚焦技术(根据蛋白质等电点进行分离)以及SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳技术(根据蛋白质的大小进行分离)。这两项技术结合形成的二维电泳是分离分析蛋白质最有效的一种电泳手段。 | ①用于原核生物和真核生物总蛋白的分离。 ②用于发现未知蛋白。 | 无 | 安徽芜湖皖南医学院（滨江校区）检验学院4号实验楼 | 否 | 教学医疗设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高精度经颅直流电刺激仪 | 皖南医学院 | 人文与管理学院 | MXN-9002MXN-9002 | 先进的神经调节刺激干预平台， 独立刺激9个通道保证了实验设计的多样性，提供多通道多种模式可供选择 | 通过电极经过头皮向颅内特定区域输入电流，而颅内电流则会提高或降低神经元细胞的兴奋性（取决于输入电流的极性），而此兴奋性的提高或降低则可引起大脑功能性的改变，可以用来治疗疾病或者研究大脑的功能。 | 皖南医学院生理学省级重点学科细胞电生理实验室校内开放使用的暂行规定 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 核磁下脑电系统 | 皖南医学院 | 人文与管理学院 | GES300 MR | 128道EEG/ERP | 核磁下EEG/ERP记录与分析 | 皖南医学院生理学省级重点学科细胞电生理实验室校内开放使用的暂行规定 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/生化分析仪 | 生物大分子遗传分析系统 | 皖南医学院 | 法医学院 | 3500 Mira+Flex2，IX73+DP73 | 8道毛细管3500系统和24道毛细管3500xL系统，可升级。 先进的导热系统设计，更好满足DNA片段分析时对温度控制的严格要求。 505 nm单波长固态长寿激光源——采用标准电源供电，无需散热 不同仪器之间不同运行之间以及不同毛细管之间的信号强度一致性得到显著改善 强大、综合的数据采集和初步分析软件，提供了数据质量的实时评估 无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品数据并记录管理信息 先进的多色荧光分析能力，可对DNA片段进行多达6种不同荧光染料的多重检测 无可匹敌的应用灵活性——一种毛细管阵列、一种聚合物分离胶，通用于大部分研究应用 简单的安装、操作和维护——迄今为止最容易拥有、最方便运行的DNA测序仪 | 检测基因序列 | 无 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 不直接应用于科研的设备
分析仪器/生化分离分析仪器/其他 | 微流体剪切应力加载培养系统 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | cellASIC | 可同时进行四个独立的实验 适用于所有倒置显微镜 底板为超薄玻璃质地，保证图像清晰度 对液流、气体以及温度实现动态精确控制 层流设计可以快速进行液体交换并实现标准化梯度设定 液流管路间隙保证系统与细胞间的持续物质交换并避免了流体压力的产生 | 利用微流控技术精确调控实验进程 提供动态细胞培养环境 高度模拟体内自然生存条件 实时长期监测细胞状态 | 使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 蛋白纯化系统 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | Biologic DuoFlow10 | BioLogic DuoFlow 10 系统包括一个 F10 工作站，其在 3,500 psi（233 bar，23 MPa）压力下的流速为 0.01–10 ml/min*。 MX-1 型混合器、3 托盘式支架、AVR7-3 样本注射阀、附件试剂盒、带有 5 mm 流动池和 254/280 nm 滤光片的 UV 检测器、电导检测器、启动试剂盒、UNO? Q1 柱和说明也包含在内。 Dell PC 控制器允许通过外部 USB Bitbus 通信装置与工作站及外围装置便捷地进行通信。 该控制器包括 Windows XP 操作系统、应用程序软件、键盘、鼠标和高分辨率平板显示器 | BioLogic DuoFlow 模块组件使系统可以满足实验室空间和应用两方面的要求；随着要求的变化，可以方便地重新配置系统并对其无缝升级，增加更多功能，例如更高的流速、高级检测功能、pH 监控、层析柱摸索和缓冲液配制 | 使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/离心机 | 落地式高速冷冻离心机 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | Avanti JXN-26 | "1. 最高转速：26,000rpm。2. 最大离心力：82,000xg。3. 转速精度：+ 10 rpm。4. 最大容量：6x1000ml； 5. 温度范围：-10至40℃" | 大体积生物样品高速离心 | 进入皖南医学院国资处大型仪器共享系统预约使用。http://192.168.31.37:8081/ | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 否 | 辅助设备
分析仪器/热分析仪器/其他 | 热分析仪 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | DTG-60AH | 温度重复性：0.1℃ ；天平称重范围：±500mg ；天平灵敏度：1ug；天平方式：Roberval型差动托盘方式；差热测定范围：±1000uV；差热灵敏度：0.1uV；铂-铂铑10%热电偶（插入式）检测器；配置：自动进样器（24位置），TA-60WS工作站，FC60A气体控制器，密封卷曲机。 | 研究物质的物理性质、化学性质与温度之间的关系 | 使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/色谱仪器/电泳仪 | 毛细光电泳仪 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | PACE MDQ PLUS | 1.使用96孔板进样及可组合36种不同缓冲液，允许自动更换不同的方法，有利于质量控制及方法开发的应用 2.对毛细管进行液体制冷及利用半导体控温系统，可得到精确控温及zei好的分辨率 3.备有紫外、两极管矩阵及双激光诱发萤光三种检测器，配合不同应用 4.超过10种不同的应用试剂盒的选择，提供用户快捷的研究方案 | 对带电和极性分析物进行快速、实用的高分辨率分离和定量。 | 使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/生化分离分析仪器/酶标仪 | 病毒载量仪 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | NucliSens EasyQ Analyzer | 1.内置标准物：由核酸提取至扩增检测全程监控，确保结果准确可靠 2.污染控制：采用独立、封闭反应试管，消除扩增后操作步骤，排除交叉污染因素 3.每一样本的病毒载量自动计算和报告结果。 | 籍直观的操作软件、手工处理步骤少，快速的操作循环，显著提高了所有分子生物学实验室的工作效率。 | 使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
分析仪器/生化分离分析仪器/离心机 | 落地式超高速离心机 | 皖南医学院 | 中心实验室 | OPtima XE-100 | Maximum speed 41,000 RPM;Density rating at maximum speed 1.2 g/mL;Relative Centrifugal Fielda at maximum speed;At rmax (153.1 mm) 288,000 g;At rav (110.2 mm) 207,000g;At rmin (67.4 mm) 127,000g;k factor at maximum speed 124;k factor at maximum speed (5 to 20% sucrose gradient; 5°C);When particle density = 1.3 g/mL 335;When particle density = 1.7 g/mL 295 | 分离成分 | 需遵循仪器使用指南进行操作 | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院 | 否 | 辅助设备
分析仪器/生化分离分析仪器/离心机 | 超速冷冻离心机 | 皖南医学院 | 活性生物大分子安徽省重点实验室 | Optima Max-XP | 台式型 Optima MAX-XP 最大相对离心力（xg） 1019000 最高转速（rpm） 150000 最大容量 8×13.5mL 转头锁定方法 自动锁定 | 病毒及亚细胞组分分离 蛋白梯度分离 脂蛋白分离 RNA梯度沉淀 质粒DNA提纯 | 需遵循仪器使用指南进行操作 | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院 | 否 | 辅助设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 正置荧光显微成像分析 | 皖南医学院 | 活性生物大分子安徽省重点实验室 | BX53+DP74 | 荧光观察 高反差、高分辨率的成像 高反差的相差图像能够近距离观察到细胞内部和活细菌。使用UPLFLN-PH或PLN-PH系列物镜，从10X到100X都能够进行相差观察。使用U-PCD2相差/暗场聚光镜，用户可以观察标本反射荧光成像。 偏光观察 双折射结构的高分辨率成像 牙齿、骨骼、肌肉、神经组织、肌动球蛋白纤维和有丝分裂的纺锤体无需染色都能够观察到。中间附件（U-OPA/U/CPA）用于正像检察和正像/锥光镜检。通过各种补偿器能够观察到广泛的光程差。同时可以选配专为偏光观察设计的聚光镜、物镜转盘、旋转载物台、物镜、简易偏光附件和检测尿酸晶体的偏光镜等 | 用于激光荧光拍照，普通观察，明场观察 | 需遵循仪器使用指南进行操作；另由于场地原因，进出试验场地需穿白大褂和鞋套。 | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院 | 否 | 辅助设备
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 实时定量PCR仪 | 皖南医学院 | 科研处 | 7500 | 1、五色荧光检测：包括FAM/SYBR Green I，VIC/JOE，NED/ TAMRA/ Cy3，ROX/Texas Red和Cy5。 2、 加热冷却方式：内置96孔半导体控温PCR模块。 3、温度范围：4℃-100℃。 4、样品系统适用：单管、8联管和96孔板。 | 基因表达水平定量分析、基因突变的检测、病原体检测、高分辨率溶解曲线分析、miRNA表达水平的检测、药物研究。 | 1、请使用本仪器时必须使用0.2mlPCR管或适配本仪器的96孔板。 2、八联管和单管需用本仪器适配的平盖PCR管，不要使用凸起盖的PCR管，且使用对应的适配架。 3、使用光盘拷取数据。 4、使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院逸夫科技楼 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
医学诊断仪器/影像诊断仪器/其他 | OCT | 皖南医学院 | 法医学院 | SPECTRALIS | "1、OCT原理：频域。 *2、OCT扫描光源：波长≥870nm。 3、眼底图像扫描：共焦激光眼底扫描技术，激光波长≤820nm(CSLO)。 *4、轴向分辨率≤5μm；横向分辨率≤6μm。 5、双光源扫描Eye Tracking实时主动眼球追踪系统，红外眼底图像扫描光源可以自动跟踪眼球移动，引导OCT光源进行实时位置调整，确保扫描位置和眼底图像精准对位。 6、降噪技术：具有实时降噪自动叠加功能（ART），可实现1-100幅图像自动叠加，有效去除噪点，提高图像分辨率。 7、扫描速度：A扫描≥40000 A-scan/秒。 8、扫描深度：≥1.9mm。 9、扫描角度：15度，20度， 30度。 10、扫描方式：单线扫描，放射线扫描，3D立体扫描，环形扫描,精确随访扫描，个性化自定义扫描模式，扫描线、扫描角度，扫描范围。 *11、具有FDI全景OCT成像，可一次性呈现玻璃体，视网膜，脉络膜，并可进行脉络膜厚度测量 12、青光眼分析：神经纤维层厚度分析，不同象限分析，双眼后极部非对称性分析。 13、具有EDI脉络膜深层成像技术，可清晰呈现脉络膜，筛板等视网膜深层组织，一次性清晰呈现玻璃体，视网膜，脉络膜结构。 14、具体True Track?精确随访功能，确保前后扫描完全精确随诊。 15、瞳孔直径：≤2mm。 *16、3D扫描线间隔距离：≤11μm *17、具有OCT前节功能，扫描线长度≥16mm,能一次性成像双侧房角 18、前节OCT测量具有实时眼球追踪系统，具备角膜、巩膜、房角三种测量模式。 *19、升级功能:可升级55°广角OCT成像。" | 海德堡OCT能够捕捉到不可思议的成像细节，能够辨认光感受器层组成成分，甚至更细微的细节，能够发现细微病变，解释疾病原因，减少漏诊，从而推动眼底病学发展。 | 目前以学生教学为主 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院 | 否 | 不直接应用于科研的设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 数字切片图像采集系统(进口) | 皖南医学院 | 法医学院 | 无Ario1 | ? 无需人工干预，通过采集图像数据及切片周矩数据，得出病理切片的环境参数。切片运动控制系统依据指令做出切片上下载角度和行进距离等的操控。 光学系统 ? 科研级大靶面面阵相机：500万像素（2448x2048) ? 德国蔡司APO物镜，NA/0.8：进口光学套件，确保高光学分辨率 ? 延伸聚焦技术：实现景深融合扫描 ? 分层扫描技术：不同焦平面单独保存 ? 扫描分辨率：0.24μm/pixel , 20x；0.12μm/pixel , 40x | 观察病理切片 | 使用人员需掌握数字切片系统的使用方法和注意事项，未掌握相应技术手段的人员必须在专业人员的陪同下进行操作。用户使用时请提前电话预约，提交书面使用申请。工作日时间使用。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院法医学院 | 否 | 不直接应用于科研的设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 数字切片扫描系统 | 皖南医学院 | 法医学院 | VM1 | 【控制平台】4 轴高精度全自动显微镜，X/Y/Z 自动控制，物镜自由转换，智能控制盒， 模块化设计，稳定可靠，重复定位精度≤1um 【物镜】无限远平场消色差物镜镜头，2x,4x,10x,20x,40x,100x（可选） 【光学系统】无限远色差校正CCIS 光学系统，柯拉式照明，6V/30W卤素灯，可电子调光铰链式目镜筒，10x/22mm，广角高眼点补偿平场目镜 【聚光镜】0.65 阿贝式聚光镜，中心可调，孔径光栏可调 【Moticam Pro 285A摄像系统】2/3” CCD，分辨率:1360X1024， 像素点尺寸：6.45umx6.45um/pixel, 12Bit, USB 2.0 【数字切片图像分辨率】0.49 um/pixel (20x, 0.65x Camera adapter), 0.24 um/pixel (40x, 0.65x Camera adapter) 【扫描时间】<2 分钟（物镜20x,10mmx10mm） | Motic VM1通过显微镜扫描平台的自动控制（X/Y/Z/ 物镜转换等），可实现快速、稳定的切片扫描；自动控制扫描平台，实现切片不同倍率、不同区域的全自动扫描和拼接；配备平场消色差物镜：2x，4x，10x，20x，40x；主要用于免疫组化（IHC）、HE染色、TMA生物芯片扫描等。 | 使用人员需掌握数字切片系统的使用方法和注意事项，未掌握相应技术手段的人员必须在专业人员的陪同下进行操作。用户使用时请提前电话预约，提交书面使用申请。工作日时间使用。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院法医学院 | 否 | 不直接应用于科研的设备
分析仪器/生化分离分析仪器/DNA测序仪 | 基因序列分析仪系统 | 皖南医学院 | 法医学院 | PRISM310，Olympus BX53ABI MAMAX EXPRESS，STIPONE | 自动化程度高，自动灌胶，自动取样，自动进样器有48孔，四色荧光标记技术，单根毛细管，全自动电脑控制，能够配套多种试剂盒及分析软件使用，可解决亲子鉴定、个体识别、单核苷酸多态性分析等。 | 教学 | 1.毛细管维护，定期检查阴阳极buffer液面，避免毛细管露出液面干燥。2.防止碰触毛细管针尖，只有在更换新的毛细管时才需打开检测窗口门，之后需要在软件中重新校正。3.若长期不使用仪器时，仍需每周给毛细管灌胶一次。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 不直接应用于科研的设备
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 核酸表达与功能蛋白检测分析系统 | 皖南医学院 | 法医学实验中心 | AKTA pure +Amersham Image | AKTApure层析系统是一款高度灵活配置的模块化系统，具有许多优点来进行稳定的纯化。1.灵活的模块配置，让科研过程更直观：AKTA pure继承了AKTAavant的高贵血统，采用高度灵活配置的模块化设计，具有许多优点来进行快速、灵活、稳定的纯化。AKTA pure 硬件的所有阀门、检测器和层析柱均面向操作者安装，方便科研人员清楚、直观地了解各个模块之间的关系和样品以及缓冲液的流路。AKTA pure将样品环上样改进为直接上样，入口可实现系统和层析柱的自动清洗。科研人员从一个纯化任务转向另一个纯化任务仅仅需要几分钟，在保持准确性和确保重复性的同时，大大地节省制备时间。2.全自动智能操作系统，让科研工作更高效：AKTA pure 的入口自动化阀可以最大程度地提升工作效率。每个入口阀都整合空气传感器，将气泡排除在管路外，科研人员可安心进行过夜无人运行。选配的样品泵可自动进样到层析柱上，省去繁琐的进样步骤，帮助科研人员游刃有余地处理大体积样品。值得一提的是，AKTA pure的控制软件UNICORN 8可以选配智能集成实验设计（DoE）功能。它能为科研人员快速有效地优化实验方法，通过较少的实验捕获更多的信息，及时得到预期结果。3.多重检测设备，让科研结果更可靠：AKTA pure 系统最多连接2个UV，可以灵活的从单波长系统升级成多波长系统，有固定波长的紫外检测器或可变的多波长紫外和可见光检测器。固定波长（280mm）紫外线检测器结合了LED技术，既耐用又可靠，无需预热开机即可使用。可变的多波长紫外检测器可以同时检测3个波长，帮助检测是否含有污染物，保证纯度。另外，AKTA基本配置的系统仅重48kg，相对低的重量使它能够更简单地放置在实验台上，并能够方便地安装在标准的层析冷柜中，用于不稳定样品的纯化。 | 蛋白纯化 | 长时间平衡时请关闭紫外灯，进样时保证处于load模式，避免大量气泡，进样完毕拔掉注射器，并用水清洗注射器。柱子用完必须保存在20%乙醇中。使用完毕倒掉废液，有积水需擦干。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 全自动移液系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | Freedom evo* | Freedom EVO全自动移液工作站提供多种不同大小的工作台面，每种均采用模块化设计，可实现便利的扩展。成熟的液体处理能力，易用的机械臂以及先进的过程控制，使一切尽在实验室科学家触手可及的范围之内 | 蛋白组学检测等 | 按照仪器操作手册使用 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 倒置荧光显微镜 | 皖南医学院 | 基础医学院 | 德国Leica DMi8 | Leica DMi8是对倒置显微镜的一次革新，从简单的文档记录功能到高级成像 | 显微观察、拍照、荧光激发 | 初次使用者请与平台相关人员联系，请不要擅自使用仪器。 | 安徽省芜湖市弋江区皖南医学院 | 否 | 辅助设备
分析仪器/色谱仪器/电泳仪 | 高效毛细管电泳 | 皖南医学院 | 基础医学院 | P/ACE MDQ | 工作环境：电压90-240V（50/60Hz）；湿度95%（无冷凝条件）；环境温度5-40℃。 工作电压范围0-30 kv，0.1 kv可调。 工作电流范围3-300 μA，0.1 μA可调。 电泳分离模式：恒电压/梯度电压；恒电流/梯度电流；恒功率/梯度功率；可同时施加压力；程序控制切换极性。 最大冲洗压力100 psi；进样压力-25 psi -25psi。 扫描频率0.5-32Hz（可调）；数据采集速率0.5-32Hz。 进样系统配置2X96孔盘、2X48个2ml、0.5ml或者PCR管等。 样品温控范围4-60℃。 毛细管采用制冷剂冷却，温控范围15-60 ℃（室内环境温度25℃），精度±0.1 ℃。 | 手性化合物拆分、碱性药物分析、中药成分分析与鉴别、 基因及遗传分析、环境检测和抗生素残留、药理及药代动力学研究、水溶液中分子间的相互作用多肽，蛋白质及糖蛋白、核苷酸及核酸、 单糖，寡糖及多糖等。 | 使用前后务必清洗管道 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 否 | 辅助设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 荧光显微成像系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | IX73+DP80+Cellsens Standa | 一、研究级倒置荧光显微镜： 1、光口：双层光路设计，可加双荧光激发块转盘或单荧光激发块转盘+编码型中间变倍体。 2、透射照明2.1、照明光源：12V 100W卤素灯光源或长寿命LED灯。 2.2、照明支柱：倾角可调30°，前置聚光镜高度调节钮，聚光镜柯勒照明复位装置，4个滤色片夹（可提供产品资料供核对）。 3、聚焦系统：共轴粗细调旋钮，行程≥10mm ，最小微调焦≤1?m。 4、观察筒：内装式调焦望远镜，瞳距调节50～76mm，屈光度调整功能，视场数≥22。 5、载物台：精确定位功能手动载物台；具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm,X≥114mm；便于自动找到样本，便于二次观察。 6、聚光镜：4孔，超长工作距离聚光镜,数值孔径≥0.3, 工作距离≥73mm。 7、物镜转盘：带编码6孔物镜转盘，软件可以自动识别镜头位置，并可以自动设置相应的标尺。 | 明场、相差、微分干涉、荧光等多种显微成像分析，可用作细胞观察、细胞操作及细胞图像分析。 | 申请使用仪器须由皖南医学院实验仪器共享平台登录预约；预约成功后，联系仪器使用管理人最终确认使用时间、时长等;按操作流程使用，荧光电源关闭后，需要间隔30min以上才可以再开启；用完登记信息。 | 皖芜湖市弋江区文昌西路22号1号实验楼 | 否 | 辅助设备
医学诊断仪器/临床检验分析仪器/血液分析仪 | 全自动血凝仪 | 皖南医学院 | 检验学院 | STA COMPACTMAX* | 采用专利磁珠法可以消除由于血浆中黄疸、溶血、乳糜、浑浊、试剂本身浊度等原因造成的对测试结果的干扰。发色底物法、免疫比浊法采用光岛纤维传导光信号，排除杂散光的干扰，确保测量精度。PT190个标本/小时，组合试验120个标本/小时；45个，可放置不同规格试剂瓶，且具备位置自动识别功能； （2）可随时添加急诊样本，提高急诊标本周转期的同时，不影响日常工作。 | 采用专利磁珠法可以消除由于血浆中黄疸、溶血、乳糜、浑浊、试剂本身浊度等原因造成的对测试结果的干扰。发色底物法、免疫比浊法采用光岛纤维传导光信号，排除杂散光的干扰，确保测量精度。PT190个标本/小时，组合试验120个标本/小时；45个，可放置不同规格试剂瓶，且具备位置自动识别功能； （2）可随时添加急诊样本，提高急诊标本周转期的同时，不影响日常工作。 | 自带样品，试剂，耗材 | 皖南医学院检验学院 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 倒置荧光显微镜 | 皖南医学院 | 基础医学院 | TS2R | 光学系统：CFI60无限远光学系统；目镜：10x视场直径(22mm), 12.5x视场直径(16mm), 15x视场直径(14.5mm)；照明装置：高发光的白色LED照明灯（节能照明），内置复眼透镜；物镜转盘：六孔物镜转换器，带DIC棱镜插槽；载物台：普通载物台，载物台大小260（X）ｘ300（Y）mm 矩形载物台机械行程：114（X）ｘ73（Y）mm XY可调行程限位，适用8种微量测试板；观察筒：双目管：倾角：35度，符合人体工程学的管：倾角：15-35度 铰链型，瞳孔距离：50-75mm；物镜：4X,10X,20X,40X,100X物镜(可选相差)；选配装置：载物台夹具，CCD成像，三目附件，荧光装置 | 光学显微镜，荧光显微镜 | 无 | 安徽芜湖市弋江区瀂港街道 文昌西路22号皖南医学院(滨江校区)1号实验楼1130室 | 否 | 辅助设备
分析仪器/色谱仪器/电泳仪 | 高通量特异蛋白分选系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | protean il12 IEF-Mini- | 输入功率IEC60320标准电源线，电流0-100μA，1μA间隔/孔道，电压0.50–10,000 V，增量为 1 V/通道；电源0–1 W/通道；输入功率100–240 VAC，50/60 Hz；Peltier 平台温度10–25?C ± 0.5?C（在最大环境温度 23?C 下）；IPG 胶条长度7、11、13、17、18 和 24 cm；7 cm：聚焦盘材料：聚碳酸酯；泳道最大体积：7 ml；11 cm： 10 ml；13 cm： 11.2 ml；水化/平衡盘材料：聚苯乙烯；尺寸（宽 × 深 × 高）为46 × 34.5 × 18.5 cm (18.1 × 13.6 × 7.3 in) | PROTEAN? i12? IEF 等电聚焦系统可使用固定pH梯度（IPG）胶条，对蛋白质进行等电聚焦（IEF），用于双向电泳中的第一向分离。PROTEAN? i12?? IEF系统兼容 7、11、13、17、18 和 24 cm 长度的IPG 胶条，具有 12 个完全独立，可分别编程的电源设计，因此可同时运行不同的样品、不同的pH梯度和不同的聚焦方法。 PROTEAN i12 Reporter 是一个基于 Web 的免费应用程序 (www.i12reporter.com)，您只需要上传 IEF 运行的数据文件，就可以查看每个泳道的电压/电流趋势图，并比较样品在不同批次运行中的趋势图。 | 使用需提前一星期预约； 使用者应熟悉本仪器的操作流程； 在环境温度为 10–35?C、相对湿度最高为 90% 的条件下操作； | 中国安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/生化分析仪 | 全自动生化分析仪 | 皖南医学院 | 检验学院 | *AU480 | 分析速度 分光光度法≥400测试/小时，离子选择电极法≥600测试/小时； 分析方法 终点法（带自身空白及样品空白），速率法，固定时间法，离子选择电极法等； 样品类型 血清，血浆，尿，脑脊液等； *样品平台 样本架轨道方式进样，一次性上机样本数量≥100个； 最小样品量 ≤1.0ul（0.1ul步进）； 样品容器 自动识别不同尺寸的样本管或样本杯； 急诊样本 具备独立急诊样品台，具有自动重测功能； *同时测定项目数 ≥63项（含ISE） 试剂系统 ≥70个位置 *反应体积 最小≤90ul 反应温度 37℃ 恒温方式 干式恒温系统 或 非接触式液体恒温系统，免维护保养； 比色杯 硬质石英玻璃杯或UV塑料杯； 光路系统 光栅分光，固定波长≥12个； 样品针 具有防撞针保护功能； 试剂针 具有防撞针保护功能； 样品情报分析 乳糜血，黄疸，溶血，血凝块及纤维蛋白探测及报警系统； 搅拌系统 螺旋式搅拌系统或超声波搅拌系统； 样品再检 可进行样品自动重测，稀释或浓缩样品再测； 测光 单/双波长测定。 吸光度范围 0-3Abs | 有机物分析 | 按操作流程和规范执行 | 中国安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
医学诊断仪器/影像诊断仪器/其他 | 数字病理扫描系统 | 皖南医学院 | 检验学院 | 号 HS6 | 主要技术指标 1.全自动扫描，支持无人值守，可连续扫描6张玻片。 2.扫描设备整机集成，无物镜、相机等核心原件外露，使用TDI线性相机扫描。 3.物镜：20倍 / 0.75 Plan Apo 4.对焦方式：自动对焦、镜下手动对焦 5.扫描速度： 15mm×15mm范围，在20倍率下，扫描时间≤40秒 6.扫描分辨率：精度≤0.38μm/pixel (20×), 精度≤0.19μm/pixel (40×) | 主要功能：玻片样本自动扫描 | 用户须知：可以进行明场扫描，无荧光扫描功能 | 弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 流式细胞仪（进口） | 皖南医学院 | 检验学院 | C6 | 激光器数量：Accuri C6为两只激光器，可同时实现四色六参数的检测。两只激光器均为固态激光器。 线性范围为107，样品上机直接检测，不用调电压。 检测灵敏度： BD公司的C6检测灵敏度可达到 FITC <100MESF； PE <100MESF 分辨率：BD公司的C6 CV<2% 倍体分析的G0/G1的CV<5%， 补偿调节：脱机补偿，用户不再需要在收集数据时调好补偿，可以收集完数据后再调节补偿。 可在细胞收集过程中，随时添加试剂，例如检测CA离子实验时，可检测钙流变化整个过程。 体积：BD公司的C6产品体积小，占用的实验室空间少 C6高X款X长： (27.9 x 37.5 x 41.9 cm) | 细胞分选 | 参照使用流程和规范执行操作 | 中国安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 蛋白纯化系统（进口） | 皖南医学院 | 检验学院 | AKTA pure | 直观的层析系统，可用于快速纯化从微克到克水平的蛋白、肽和核酸等目标产物。 | 多重选择的模块化系统设计可以灵活地运用在蛋白质和多肽的纯化中。 客户定制的系统可以随着您的研究发展需要轻松地升级 系统设计理念来源于公认的AKTA Avant，可靠性值得信赖 UNICORN6软件提供简单、直观和灵活的预编程方法模板和系统控制。 可用于所有GE Healthcare实验室规模层析柱 | 按标准流程和规范执行操作 | 中国安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 双色红外激光扫描成像系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | Odyssey Sa | 凝胶成像，比色，多重荧光 | 用于多重荧光和化学发光检测 | 按照仪器操作手册使用 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 荧光定量PCR仪 | 皖南医学院 | 检验学院 | Iight cycler96* | 荧光定量PCR仪技术参数???▲通道数：6色激发光通道和6色检测光通道可自由组合???▲模块规格：支持4种模块——标准96孔模块、?快速96孔模块、384孔模块和微流体芯片模块，35分钟可完成384孔板40个循环反应???反应体积：标准96孔模式10-100?μL、快速96孔模式、10-30?μL；???384孔模式：?5-20?μL；??微流体芯片模快：1μL???支持耗材：?常规96孔?(0.2?mL)?反应板与光学盖膜???快速96孔?(0.1?mL)?反应板与光学盖膜???384孔反应板与光学盖膜,384孔微流体芯片???▲温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒(快速96孔模块),?4°C/秒（标准96孔模块）,?3°C/秒（384孔模块）???温度范围：?4°C–100°C | 7500 Fast型实时PCR系统，可在最短的时间内为从事不同应用的实验室提供最佳的实验性能，同时还可以进行高分辨率熔解曲线（High Resolution Melting，HRM）分析。 | 无 | 文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 皖南医学院 | 检验学院 | S500* | 高效液相色谱仪参数 1. 工作条件 1.1 电源: 1.2 环境温度: 1.3 环境湿度: 220V,50Hz 电源 4-55?C <95% 2. 技术参数 2.1 四元梯度泵 2.1.1 工作原理: 串联式双柱塞往复泵,自动连续可变冲程 20-100ul,主动 电磁阀控制,配置柱塞清洗附件 2.1.2 流量范围: 0.001ml/min~10.0ml/min,递增率 0.001ml/min | 测量微量元素 | 无 | 安徽芜湖皖南医学院（滨江校区）检验学院4号实验楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/细胞分析仪 | 细胞成像多功能检测系统 | 皖南医学院 | 口腔医学院 | Cytation 3Cytation 3 | 成像模块：荧光和明场；检测模块：单色器（荧光强度，发光，紫外/可见吸收光），滤光片（荧光强度，时间分辨荧光，荧光偏振，发光)；检测方式：终点，时间延迟，动力学，孔模式，蒙太奇 | 该设备是一款细胞成像多功能微孔板检测系统，用于在细胞增值、蛋白质表达、细胞毒性和其他表达反应中的细胞成像。 | 1.用户需提前1天通过电话或网上预约2.用户应遵守《实验室安全卫生管理制度》，使用前登记《大型精密仪器设备使用记录》3.实验完成后待仪器管理人员确认方可离开。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/生化分离分析仪器/酶标仪 | 多功能酶标仪 | 皖南医学院 | 检验学院 | SpectraMax iD3 | 主要技术指标 1.检测类型：6-384微孔板，支持超微量检测。 2.温度控制：室温+5℃---65℃ 3.基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移 4.检测器：-5℃制冷PMT 5.检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（所有模式），区域扫描（可达20X20密度/孔） | 主要功能：基于四光栅：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移的蛋白质、核酸测试及定量 | 用户须知：样品需要按照要求前处理 | 文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
医学诊断仪器/临床检验分析仪器/其他 | 口腔手术显微镜 | 皖南医学院 | 口腔医学实验实训中心 | M400-E DENT | 一、主镜部分 1.1 单人双目高级显微镜 *1.2 人体工学倾角可调加长专用双目筒，目筒可向外延长大于等于20cm，特别适合口腔操作，旋钮可调节瞳距范围* 1.3 放大倍数: 1.5X —40X 1.4 视野直径：大于等于 33-132mm* 1.5 广角目镜屈光补偿+5/-5 1.6 内置同轴卤素照明光源将视野明亮而均匀稳定地照亮，即使是窄小的根管也能射入 1.7 照明光斑大小可调节，最小光斑10mm 1.8 精细调焦镜头，调焦范围大于等于14mm 二、照明部分 *2.1 主光源： 同轴卤素照明，无光纤传导衰减* *2.2 备用光源 同轴卤素照明，无光纤传导衰减，可快速切换* 2.3 照明视场直径，高斯球面型光分布 三、支架部分 *3.1 通过独创并获专利平衡支架系统，7个精密关节，可在任何位置保持绝对静止，稳定性优 * *3.2 平衡系统：专利的光学头 A/B/C重量平衡系统 ，可以调节前后、左右、上下方位的平衡，在任何位置定位* 3.3 单手移动手柄，人体工学设计手柄只用一只手快速，精确，省力的定位 | 口腔手术显微镜是牙体牙髓专业对疑难病例解决必须的工具，很多业内专家甚至认为对所有根管治疗都应该在口腔显微镜下完成，才能给牙髓病医生提供清晰的视野，我们只能治疗我们看见的，才能保证治疗成功率的提高。为确保治疗的成功率，给医生提供清晰的视野，普及型口腔显微镜必须具备以下功能：一是景深大、确保提供清晰的手术视野。二是显微镜光学性能必需稳定，医生需要长时间在显微镜下操作，必需有好的光学系统，光学系统不易老化。 | 即左右视场直径相对允差小于等于0.3%，成像齐焦性，即在最高放大率时调焦清晰后，改变放大率至最低，不加调焦，视场中心分辨率小于等于19.8，在最高放大率现场中心的分辨率为79.4（单位：lp/mm）,才能保证医生在操作时眼睛不易疲劳，从而保证治疗和手术顺利完成。 | 皖南医学院口腔医学实验中心 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 荧光成像系统 | 皖南医学院 | 口腔医学院 | IX73+DP80+Cellsens | IX73显微镜包括荧光和透射光冷凝器，filterwheels照明和观察光路、快门、阶段和nosepieces。所有控制由一个方便的手动开关或由奥林巴斯成像软件来实现；集成奥林巴斯成像软件、归档、分析multistained标本、自动化实验、成像、筛选和更多。 | 该系统结合了正置和倒置显微镜的功能，通过不同波长的激发光激发观察和记录细胞中可发荧光的部位，主要用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。也可进行显微操作过程中的荧光成像 | 1.用户需提前1天通过电话或网上预约2.用户应遵守《实验室安全卫生管理制度》，使用前登记《大型精密仪器设备使用记录》3.实验完成后待仪器管理人员确认方可离开。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
医学诊断仪器/电子诊查仪器/其他 | 下颌运动轨迹记录分析系统 | 皖南医学院 | 口腔医学实验实训中心 | Cadiax 4Cadiax 4 | 技术参数：1．通过铰链轴的精确计算，准确定位髁突的三维位置，精度0.001%。（X,Y, Z和X平面和Y平面的数据）2．参考平面为铰链轴轨迹平面（AOE）。3.具有可靠的电子测量系统，数字化输出。4.建立病历可以在计算机内，也可以直接用打印机。5．控制系统可在Windows PC下6．ADC（内部分辨率）可达到16比特（0.001mm）7．数据传输可串口（或USB）8．传感真是双根（运动和旋转）以达到0.001mm的精度9．传感片 左右各一套，面积60×60mm，并同时输出，无需计算和转换。10．记录数量是实际测量的，没有限制范围。 | 下颌记录运动分析系统（CADIAX 4）是一套专门用来精确记录在下颌骨作各种运动时，髁突关节在三维空间中的运动，并对此运动进行分析的工具，专门用于关节诊疗和日常治疗，以及教学科研。 | 由于颞颌关系分析系统（CADIAX diagonsis）能分析判断髁突（颞颌关节）运动是否正常，而颞颌关节功能的正常是进行所有口腔科临床治疗的前提。 | 皖南医学院口腔医学实验中心 | 否 | 教学医疗设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 头固定小鼠跑步球心理生理学研究系统 | 皖南医学院 | 生理学与神经生物学教研室 | Jet Ball* | 软件可重构虚拟的大多数经典实验迷宫场景，可设定在特定时间出现或消失不同大小形状的标记，可模拟五感外周刺激的输入。 | 用于观察实验动物在虚拟现实中的复杂行为 | 皖南医学院生理学省级重点学科细胞电生理实验室校内开放使用的暂行规定 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院1号实验楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/细胞分析仪 | 心肌细胞实时无标记律动功能分析仪（实时无标记细胞） | 皖南医学院 | 第一附属医院弋矶山医院 | xCELLigence RTCA DP* | "xCELLigence RTCA DP 型号最多可运行三个独立的电子 16 孔板（E-Plate 16 或 CIM-Plate 16） CIM-Plate 16 中的每个孔均为电子集成的 Boyden 小室，可以实时（以秒或分钟为间隔）监测细胞侵袭和迁移，无需外源标记 使用 E-plate 16 的非侵入性和无标记实时阻抗分析能以高灵敏度、准确度和重现性测量细胞健康、活力或对处理的反应 以高时间分辨率（从数秒到数天）获取连续数据 简单的工作流程便于用户将细胞添加到 E-plates 并在生理条件下开始动力学测量，尽可能缩短手动操作时间 直观的 RTCA Software Pro 可分析实时数据，生成各种绘图类型并自动计算细胞杀伤百分比、IC50 或 KT50 等参数 RTCA Software Pro 符合 FDA 21 CFR Part 11 法规要求，确保电子数据可靠性" | " 细胞浸润及迁移 受体介导的信号通路 细胞与细胞相互作用 细胞增殖及分化 细胞粘附及伸展 病毒介导的细胞病变 化合物及细胞因子介导的细胞毒作用 、 NK细胞介导的细胞杀伤作用及ADCC " | 实验需提前2天与管理员老师沟通实验细节和预约要求。 16孔增殖板：500元/块（可自购） 16孔迁移板：1000元/块（可自购） | 安徽省芜湖市镜湖区赭山西路2号中心实验室 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 全能型凝胶成像 | 皖南医学院 | 弋矶山医院中心实验室 | ChemiDocMP | 透射紫外光（302 nm 标配；254 nm 和 365 nm 选配）和反射白光；选配透射白光转换屏幕、XcitaBlue? 蓝光转换屏和反射红光、绿光和蓝光 LED 模块。 提供 8 种模式。 透射紫外、反射白光和适合化学发光的无光源为标准模式；选配反射红光、反射绿光、反射蓝光、透射白光和 XcitaBlue 蓝光转换屏。 | 应用广泛 — ChemiDoc MP 成像仪可满足绝大多数样品成像，并支持多种检测方法（包括多重荧光 western blot ）。这款出色的成像仪，通常与蛋白和DNA电泳以及 western blot 实验配合使用。可用于荧光、化学发光和比色成像，并可获得可重复的定量结果。 | 无 | 安徽省芜湖市镜湖区赭山西路皖南医学院弋矶山医院 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 红外双色激光成像系统 | 皖南医学院 | 口腔医学院 | Odyssey SaOdyssey Sa | 700nm和800nm双检测通道，激发波长分别为685nm和785nm，检测波长分别为720nm和820nm；系统兼容IRDye 680、IRDye 800CW、DyLight 680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及Qdots 800等近红外荧光染料；2个独立的雪崩式光电二极管检测器，检测波长分别为720nm和820nm。双通道同时扫描，同时输出。 | 该系统可用于双色Western Blot、双色微孔板In-Cell WesternTM、双色EMSA、Southern Blot、Northern Blot、DNA\RNA成像、考马斯蛋白质凝胶扫描、Cyto60 DNA凝胶扫描、等基于近红外荧光检测的应用 | 1.用户需提前1天通过电话或网上预约2.用户应遵守《实验室安全卫生管理制度》，使用前登记《大型精密仪器设备使用记录》3.实验完成后待仪器管理人员确认方可离开。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 倒置显微镜 | 皖南医学院 | 药学院 | Axio-Vert . AL | 光学系统：ICCS光学系统，镜体：FEM设计、ACR位置编码；物镜转盘：研究级5孔明暗场物镜转盘；配自动扫描台 | 用于观察培养的活细胞,具有相差物镜 | 使用前应熟悉仪器性能和操作规程， 使用完毕应填写使用记录 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/光谱仪器/荧光分光光度计 | 化学发光分光光度计（进口） | 皖南医学院 | 药学院 | ADVIA Centaur CP | 吖啶酯作为化学发光标记 | 主要用于性腺功能、甲状腺功能、肿瘤指标、心血管标志物、贫血、糖尿病、骨代谢和药物监测浓度（TDM）等多种常用检测 | "1、确定试管的型号，在样品架上标好位置。 2、分别在离试管顶端约2mm处贴上校准品、质控品和样品的条形码标签。 3、往以上试管内加入所需量的样品或试剂。 4、将试管的条形码向外，放置于指定的样品架上。 5、放置于样品架进样区。" | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/其他 | 近红外相机 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | CL-640 | 1.芯 片 InGaAs *2.分辨率 640×512 3.像元尺寸 15umx15um *4.响应谱段 0.9-1.7um 5.像元可操作性 >99.5% *6.像素阱深 低増益：:120Ke? 高増益：43Ke? *7.读出噪声(rms) 低増益：<80e? 高増益：<30e? *8.暗电流 <100e?/p/s@-80℃ 9.帧频 100fps@满分辨率 *10.曝光时间 1us to>5mln 11.A/D深度 16bit *12.制冷温度 -80℃@水冷 13.冷却方式 风冷及水冷一体 14.数据接口 Camera Link 15.镜头类型 C-mount 16.总功耗 <100W *17.工作温度 -20℃—+55℃ 18.存储温度 -30℃—+60℃ 19.外形尺寸133mm×121 mm×95mm 20.重量（不含镜头） 〈1.5kg | 天体物理方向研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。 （运送至南极站过程中，暂无法使用） | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
激光器/激光器/激光器 | 激光器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | INDI-40 | 激光出光波长：1064nm, 532nm, 频率：固定10Hz;或者手动控制输出 激光能量：0-400 Mj@1064nm 激光脉冲宽度：10ns 激光模式：TEM00 | 原子与分子物理研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约（2024年损坏待报废） | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/光谱仪器/原子荧光光谱仪 | 原子荧光形态分析仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | SA-20B | 1 正常的工作条件 （1）工作环境：工作温度15℃～30℃、工作相对湿度≤75% （2）气路条件：使用气源为氩气，工作时气瓶次级压力0.2 MPa ~0.3 MPa，仪器稳压到0.2 MPa。气路带有自动保护装置，以防止酸液回流腐蚀气路。当Ar气压力低于0.15 MPa时，仪器给以提示，此时蒸气发生反应不能进行。 （3）电力要求：电源220V±22V、主机功耗≤400W、自动进样器≤100W、计算机功耗≤250W、打印机功耗≤20W （4）仪器应放置在平稳的工作台上，仪器上方应有排风系统，附近应无强光直射及强烈电磁场干扰 （5）仪器不应放置于具有强烈腐蚀（强酸，强碱）气体的环境中 （6）预热时间：30 min。 2 性能指标 仪器基本性能参数：元素检出限(ng/mL)：砷（As）、硒（Se）、铅（Pb）、铋（Bi）、锑（Sb）、碲（Te）、锡（Sn）≤0.03、汞（Hg）、镉（Cd）≤0.005、锗（Ge）≤0.05、锌（Zn）≤1.0、金（Au）≤3.0、重复性双道：≤1%、线性范围（r）双道：≥0.999 3 本仪器关键零部件为光电倍增管、主板。 | 地质高背景区硒等重金属形态的研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约（2024年损坏） | 安徽师范大学花津校区生环实验楼 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 气质联用仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | TRACE GC1300ISQQD | 1. 系统性能指标 1.1 保留时间重现性：<0.0008min 1.2 峰面积重现性：<0.5% RSD 2. 柱温箱 2.1 操作温度范围：室温以上 3℃到 300℃ 2.2 温度控制精度：0.1℃ 2.3温度稳定性：0.01℃/1℃ 3. 电子压力控制器 3.1 压力范围：0～1000kPa 3.2 全程压力控制精度： 0.001psi 3.3 最大分流比：12500:1 4. 进样口: 进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块 4.1 分流不分流进样口模块 4.1.1 最高操作温度：300℃ 4.1.2 整个进样口去活化处理 4.2 程序升温进样口模块 4.2.1 操作温度：环境温度+3℃～300℃ 5. 自动进样器 5.1 AS3000 样品位 105 位 5.2 最小进样体积：0.01uL 5.3 最小增量 0.01ul 5.4 进样精度：RSD<0.3% 6. 检测器：检测器采用模块化设计，可实现 2 分钟内快速更换检测器 7. 数据操作系统：气相色谱专用工作站，符合 GLP 21 CFR Part 11 | 主要应用于有机合成领域，可对有机合成过程中的复杂有机化合物进行定性、定量分析。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约（2024损坏待报废） | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 台式扫描电子显微镜 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | EM30plus | 放大倍数：x20 ~ x150,000 分辨率：<5 nm 加速电压：1~30 kV 电子枪：钨灯丝 探测器：标配二次电子像（升级）、背散射电子像（可伸缩） 样品台：X: 35 mm (马达驱动)， Y: 35 mm (马达驱动)，T: 0- 45°(马达驱动)， R: 360°，Z: 5-50mm 样品座：通用7个样品桩的样品台；通用25mm的样品台；通用倾斜；通用截面台 试样尺寸：45 mm（高），60 mm （直径） 图像模式：(像素) Focus聚焦（160 x120 pixel）；RED选区（320x240），TV（640x480）；Slow（800x600）；Photo（1280x960，2560x1920，5120.x3840） 真空系统：机械泵，涡轮分子泵（小于3分钟） 软件：全新的NanoStation 3.0TM 自动功能：聚焦、灯丝、亮度、对比度 特殊功能：导航模式；驾驶模式（通过控制杆操作）；SE+BSE混合像，分屏同时显示SE,BSE像；组成、形貌；线轮廓 操作系统：Windows 7 操作方式：控制杆，鼠标，键盘 | 主要用于微纳材料的形貌表征 | 请与仪器共享联系人提前联系预约(2024年损坏) | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 在线光化学光谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 386x479x254mm | 1、波数范围：7800-350cm-1 2、波数扩展范围：15000-2200cm-1,5000-220cm-1 3、最高分辨率：0.7cm-1 4、分辨率设置范围：0.7、1.0、2.0、4.0、8.0、16.0cm-1 5、信噪比：25000:1 6、检测器：DLATGS（带温调），可选配：MCT-N，MCT-M,MCT-W,硅光电二极管，InSb，InGaAs 7、光源：卤素灯 8、干涉仪：45°入射式迈克尔逊干涉仪，采用角隅棱镜，自动对准装置，DSP控制，密闭型，采用KRS-5窗片 | 原位实时监控化学反应，包括光聚合反应等 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | ZEEnit 700P | 可检测：铜、铁、锰、锌、铅、铬、银、镉、镍等金属元素含量。 火焰分析：代表元素检测指标 Cu：特征浓度 ? 0.04 mg/L 检出限 ? 0.005 mg/L RSD ? 0.5% 石墨炉分析：横向加热，工作温度室温至2950?℃，最大升温速率为2950?℃/秒，升温方式包括阶梯升温、斜坡升温。 代表元素检测指标：Cd: 检出限 ? 0.01 ug/L Cd：(2ppb) RSD ? 2% | 原子吸收光度计广泛检测水、食品、药品、塑料、油漆等中金属元素的含量。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 否 | 教学医疗设备
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 天狼星无人机(含工作站、相机、软件等) | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | siriuspro | 机壳材料：E1apor泡沫 翼展：163cm 长度：120cm 起飞重量 2.7 kg (含550g载荷) 飞行时间：55分钟(在550g载荷和单块电池条件下) 飞行速度：65千米/小时 GNss模块：通道个数 226通用通道 跟踪卫星信号 GPS L1 C/A, L2C， L2 P(Y)，GL0NASS L1/L2， Galileo E1 RTK精度 水平：10m + 1.0ppm x基线长度 垂直：5mm + 1.0ppm x基线长度；抗风:在50千米/小时的风速下，UAS仍可完全正常运行。可抗zui大阵风65千米小时。 抗雨:甚至可在雨中使用。 温度:工作温度-20C~+45C。 | 地形图的测量、污染和变形监测、灾害评估 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼316实验室 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/电化学仪器/其他 | 电化学工作站 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Epsilon | 最大电流100mA，槽压12V；可扩展至1A? 扫描电压3.275V@0.1mV步进电压? 最小偏差电流1pA? 循环伏安扫描速率1mV/s--10V/s@100uV步进电压? 高分辨率取样DAC/ADC，高达20bit? | 电分析化学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 蛋白质纯化系统 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | AKTAPUrifier | 1.流速范围：0.001-10ml/min 2.紫外检测器：全波长检测器，氙灯光源，190 -700 nm；可同时三波长在线监测 3.电导检测器：检测范围0.01mS/cm－999.9mM/cm 4.系统泵压力范围：0-25MPa 5.pH检测器检测范围：0-14 (有效使用范围2-12) | 对蛋白质、多肽、核酸等大分子物质分离、纯化 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/生化分离分析仪器/其他 | 全自动脂肪酸分析菌种鉴定系统 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | Sherlock 6.2 Software | 微生物菌种分析数据库：菌库总数目≥2600种，其中好氧菌≥1500种，厌氧菌≥800种，酵母菌、真菌、放线菌≥300种，构建数据库采用的亚种≥100000株，其中厌氧菌库中条目数≥800种必须满足。 | 主要研究方向：地理环境微生物生态 | 本仪器与离心薄层层析仪 、气相色谱仪（资产编号YQ20110429005375）配套使用，请与仪器共享联系人提前联系预约。 若使用请预约气相色谱仪（资产编号YQ20110429005375）。 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼113实验室 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/电子光学仪器/电子能谱仪 | 电子能谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Xfiash6/60 | 能量分辨率：Mn Kα 126 eV，C Kα 51 eV，F Kα 60 eV； 可用能量分辨率：Mn Kα 129 eV； 测试元素范围：Be-Am; | 可广泛用于物理、化学、材料、信息、生物和医学等领域。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与扫描式电子显微镜（TY2018009068）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/样品前处理及制备仪器/旋转薄膜蒸发仪 | 热蒸发真空镀膜机 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | PD-400S,PD-400S | ★ 1．真空腔室 真空专用304不锈钢腔室镜面抛光处理，前门导轨采用双导轨设计，避免右侧导轨伸出到手套箱一侧，节省手套箱空间的同时外观更协调。后门采用手动铰链结构；前后门带玻璃观察窗，含防污挡板，真空室内外表面抛光处理。腔室预留有照明和膜厚仪等设备接口；整体占用手套箱宽度位置小于650mm；尺寸约 400×400×H450mm； ★ 2．真空极限 真空系统采用干泵+分子泵+超高真空阀门无油真空系统；优于3.0×10-7torr；漏率：优于5×10－9Torr*L/S（国家标准）；关机12小时后，真空度≤5Pa；(手套箱环境）； ★ 3．抽速 抽气时间：大气压~5*10-4Pa小于20min；（手套箱环境） 4. 基片台 抽屉式结构，承载最大小于 200*200 mm 样品，配气动基片大挡板。样品台可加热。基片与蒸发源距离可调，可调节最大距离 0～50mm 可调。 样品台旋转：样品片台可旋转，0～30 转／分连续可调。 ★ 5.蒸发源及电源 配4组金属蒸发源，金属源采用水冷铜电极+蒸发舟结构（钨舟；舟容积0.3mL）；配备蒸发电源，蒸发源电源具有恒流和恒压二种驱动模式，二者可切换。蒸发电源可以通过软件控制，具体二段或以上升温过程控制，一段降温过程控制，也可以手动控制，此外，蒸发电源还可以通过膜厚仪PID（闭环控制），自动调节蒸发速率。带数显。2个束源式有机蒸发源，配备高精度束源式有机蒸发电源2套，带导电温控仪精确控温。 ★ 6.膜厚控制仪 采用石英晶振膜厚控制仪，带2套水冷探头，监测厚度显示范围 0-99μ9999；显示及控制精度：0.01埃；4通道，可扩容8通道。 ★ 7.控制方式 采用PLC+触摸屏实现一键式全自动控制系统；可输入工艺参数速率及终厚，PID调节自动控制蒸发电源输出等。 8.报警及保护 缺水欠压检测与保护、相序检测与保护、温度检测与保护、真空系统检测与保护。对泵、电极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施；完善的逻辑程序互锁保护系统。 9.细节设计 蒸发源分区域设计，源间配有隔板，源上配独立挡板减少相互污染；抽气口加装过滤网保护分子泵，气路设计避免扬尘； 10.关键配备及配件 设备的细节配件：a.电气部分PLC及触摸屏采用PLC。b.所有挡板等动密封部位均采用磁流体密封以保证真空的长期可靠性。c.水路部分采用不锈钢水排分水器， | 蒸镀有机小分子和金属 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与太阳能电池测试系统（资产编号340203485123753224005815）配套使用 | 安徽师范大学花津校区 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 电动倒置荧光显微镜 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | IX83 DP80 | 电动聚焦、电动物镜转盘、电动光口切换、电动聚光镜、电动荧光照明器 12V 100W卤素灯光源；100W汞灯光源 载物台：精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能 电动Z轴，最小步进10nm，行程10.5mm，最大调焦速度3mm B、G、U荧光激发块各1块 双芯片冷CCD成像系统（彩色最大分辨率1250万像素，黑白分辨140万像素） | 明场、相差、微分干涉、荧光等多种显微成像分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与全反射成像系统（资产编号TY2019000104）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/样品前处理及制备仪器/其他 | 空气预浓缩系统 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | 7200 | 7200 继承了 7100 的三级冷阱预浓缩及水管理技术，并在此基础上有了一个全新的提升。数控阀和机械手自动进样器的组合消除了以往机械阀的局限性，极大地避免了交叉污染和残留。 7200 全新的 Silonite-D 惰性涂覆技术涂覆整个流路，以减小组分间发生化学反应的机率，并保证了 VOC 及轻SVOC 物质的完全回收。其出色的除水、除 CO2 技术确保了极性及非极性有机化合物的超强分析，惰性的可加热管路结合不同的冷阱配置，可实现 C2-C18 之间化合物的回收。7200 内置四个进样口，既可以直接导入样品，也可以实现与自动进样器的连接，如 7600，7410，7016 等。7200 的冷阱采用全新的优化的几何设计，提高了分析期间捕集阱温度的连贯性。 | 大气挥发性有机物 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与气质联用仪(资产编号YQ20110429005351）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/光谱仪器/其他 | 超快瞬态吸收光谱系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Femto-TA100 | 1、光源系统：外配有飞秒激光系统，含振荡器，放大器，光学参量放大器；3mJ@800nm, 35fs@800nm, 重复频率1000Hz，调谐范围：240-2600nm。 2、超快瞬态吸收光谱仪包括完整的pump-probe光学系统、光学和电子配件系统、光学延迟线和数据采集计算机。 1).检测模式：吸收/反射模式均可； 2).采用高速CMOS传感器：光谱分辨率< 1 nm； 3).采集频率1-10KHz； 4).光谱检测范围：360 nm - 700 nm (可见区)，900-1600 nm（红外区） 5).检测灵敏度：< 0.1 mOD； 6).高速光学延迟线：光学延迟线最快速度400mm/s，精度0.1微米；时间精度：<3fs； 7).检测时间窗口, ~ 8ns； 8).IRF: ~1.5倍激光脉宽(取决于用户激光器系统)，约为50-150fs； 9).软件功能： a)系统控制、数据采集；b)2D/3D数据采集模式；c)Chirp-correction，零点时间矫正；d)动力学曲线拟合； | 主要研究方向：超快光谱及动力学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与飞秒放大器系统*（资产编号TY2020000244）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/光谱仪器/激光光谱仪 | 超快瞬态反射显微镜系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | mfemto-TR100 | 一、超快瞬态反射显微镜系统主机 1）检测模式：透射/反射模式均可 2）光谱探测：可见光光谱仪配高灵敏SCMOS线阵传感器（E2V），2048像素，光谱响应范围250-1100nm；光谱分辨率：≤2nm；微区检测采集速率：~5s/数据谱图 3）数据采集频率：40Hz (基于1030nm飞秒激光器) 4）可见区白光光谱探测范围：~490-950nm (基于1030nm飞秒激光器) 5）Thorlab高速光学延迟线：光学延迟线最快速度400mm/s，精度0.1微米，时间精度：<3fs 6）检测时间窗口：8 ns 7）仪器时间相应函数IRF：常规模式：1.5倍激光脉宽 8）delay line调整镜头 9）最高检测灵敏度：<0.2 mOD 二、紫外拓展模块 1）采用BBO晶体和蓝宝石拓展白光光谱探测范围至紫外区域 2）光谱探测范围：380-750 nm (基于1030nm飞秒激光器) 三、近红外拓展模块 1）加配近红外光谱检测系统，包括近红外光谱仪配备高速近红外SCMOS传感器，1024像素，光谱响应范围： 800-1700 nm 2）光谱探测拓展范围： 近红外1100-1600（基于1030nm飞秒激光） 四、显微镜模块 倒置显微镜，含20x，40x，物镜镜头，白光照明，明场成像相机，滤光片等 五、显微镜透射收光装置 1）含40倍物镜镜头一只 2）三维手动控制台光学收集元件 3）与倒置显微镜搭配实现微区透射瞬态光谱检测 六、重量分析模块 1）最大称量：120 / 41 g 2）可读性：0.1 / 0.01 mg 3）重复性(5%载荷)：0.007 mg 4）灵敏度偏置，标称载荷：0.12 mg 5）稳定时间：1.5 s 6）最小称量值(k=2，U=1%）：1.4 mg 7）最小称量值(符合USP)：14 mg | 原子与分子物理方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与高重频飞秒系统（资产编号TY2020002023）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/其他 | 倒置显微成像探测系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 2070万像素彩色制冷显微成像相机 | 1、光学系统：无限远校正光学系统； 2、双层光路：具有良好的端口扩展功能，如可增加显微摄像系统，荧光光谱仪等； 3、长工作距离万能聚光镜：NA≥0.55，W.D≥27mm，5孔位聚光镜转盘（3孔用于30mm，2孔用于38mm），具备记忆功能，每次调节聚光镜后都能回归到最佳科勒照明状态； 4、载物台：右手控制可定位复合式机械式载物台，移动距离≥114mm（X）×75mm（Y），载物台具有样品位置固定装置，确保样品容器适配器在将样品从载物台上取下进行其他操作后，都能放回相同位置，并保证与上次观察视野吻合；5、物镜转换器：编码六孔物镜转换器（DIC滑块），简单的防水结构；6、聚焦行程：≥10mm；7、光路径选择：0:100/50:50/100:0（左侧端口: BI端口）；8、透射光照明装置：12V 100W卤素灯泡，备有照明装置支柱倾斜机构（最大倾角≥30°），内置柯勒照明复位器，前置聚光镜高度可调节，外置电源供应器，视场光阑可调；9、观察筒：宽视场三目观察筒；10、宽视野目镜：放大倍数≥10倍，高接目点，屈光度可调；11、荧光照明器：直形设计，带有视场光阑 | 化学物理方向研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与多时域时间分辨光谱探测系统（资产编号TY2021003785）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区礼物理楼 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/其他 | 矢量扫描电子束流偏转控制系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Raith Elphy Quantum | ? 16 bit，6MHz数模转换器矢量扫描束偏转PC板安装于计算机主机中，计算机为Windows操作系统; 直写速度6 MHz; TTL –开关信号输出;TTL –SEM/FIB外部扫描开/关; TTL- FIB/SEM外部束控制信号;?? 6个额外的数模转换器，每个通道对准和校正（从硬件上处理尺寸缩放、旋转/正交和移动）; 分等级的完成整合的GDSII层编辑/识别;DXF, CIF and ASCII等数据格式都可输入;? 曝光参数调整和计算;? Macro产生和可视化Basic脚本语言;? 数字图像获取;? 数字图像获取;可测量线宽;SEM/FIB远程控制和FIB模块. | 微纳光子学、凝聚态研究方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与扫描电子显微镜（资产编号TY2018007261）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
电子测量仪器/通用电子测量仪器/信号发生器 | EBL图形发生器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | STFPG PLUS | M分等级的完成整合的GDSII层编辑/识别 DXF, CIF and ASCII等数据格式都可输入 曝光参数调整和计算 Macro产生和可视化Basic脚本语言 数字图像获取 可测量线宽 SEM/FIB远程控制和FIB模块。Macro产生和可视化Basic脚本语言 | 与Raith Pattern Generator以及扫描电镜相结合，可以实现材料纳米加工 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与扫描电子显微镜（资产编号TY2018007261）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 光谱探测仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | SR-3223，CCD-24476 | 一．光谱仪参数 1.焦长：500mm 2.分辨率：0.07nm @1200l/mm @500nm 3.F数：6.5 4.出口：CCD出口 5.接口：USB2.0 6.波长准确度：0.04nm 7.波长重复性：10pm 8.焦面尺寸：30x14mm 9.光栅：1800刻线300nm闪耀；1200刻线，500nm闪耀；1200刻线，1000 nm闪耀 10.支持SDK二次开发 二．探测器参数 1.分辨率：1600x200 2.像素尺寸：16um 3.最低制冷温度：-100℃@水冷，-80℃@风冷 4.读出噪声：2.8e- 5.最低暗噪声：0.00007e-/pixel/sec 6.满阱：300ke-@高灵敏模式；1300ke-@倍增模式 7.最大读出速度：3MHz 8.动态范围：16bit 9.峰值量子效率：优于95% 10.像素合并最大帧速度：649fps 11.支持SDK二次开发 12.芯片:背照式电子倍增芯片 | 原子与分子物理方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与电子态和频光谱仪（资产编号TY2020001557）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/光谱仪器/其他 | 非线性光学-电化学联用装置 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | OPA输出与可见皮秒光信号,1KHz同步 | 1、采用两级放大的光参量放大结构，产生的信号光稳定性优于±3%；2、采用BIBO非线性晶体作为光参量放大介质以获得1300-2300nm范围内的信号光加闲频光；3、信号光加闲频光的转换效率高于20%；4、信号光与闲频光与可见皮秒光在样品处时间空间重合并产生和频信号；5、可调谐作为泵浦光经斩波器斩波至500Hz后与可见及光参量放大器的信号/闲频光时间重合； ★6、 OPA输出与可见皮秒光产生的信号经与激光器1kHz同步的振镜调制后分别打到CCD不同高度进行采集。 二、相位敏感和频光谱测量系统 1、窄带皮秒可见与飞秒宽带红外在局域振子（Local Oscillator， LO，金、砷化镓或y-cut石英）上产生SFG信号，反射的可见、红外与产生的SFG信号一起再经凹面镜聚焦至样品/石英参比上；2、样品上的可见及红外再共同作用产生SFG信号，与LO的SFG信号发生干涉，其中可见光及LO的SFG信号需要延时片控制延时； | 化学物理研究方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约。本设备与电子态和频光谱仪（资产编号TY2020001557）配套使用。 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
特种检测仪器/光电检测仪器/红外测温仪 | 工业检测红外热成像图像处理系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | FLUKE-TI55FT | 红外成像：探测器：320x240焦平面阵列（FPA），氧化钒（VOX）非制冷微辐射计；刷新率：热像仪的刷新率有7.5Hz或60Hz可选；光谱带：8至14μm；热敏度：≤0.050°C（30°C时）（50mK）；自动全时段数字图像增强。 显示和存储：5英寸LCD屏幕指示器：目标发射率、背景温度、温度单位（C/F/K）等；调色板：提供8种独特的调色板；文件格式：14bits JPEG、BMP、TIF、PNG；图像控件：水平、跨度、自动调节（连续/手动）；增强文本附注。 标准光学元件：20mmf/0.8锗：视场-23°水平x17°垂直；空间分辨率（IFOV）：1.3mrad毫弧度IFOV，最小焦距0.15m。 温度测量：范围1=-20°C至100°C（-4°F至212°F）；范围2=-20°C至350°C（-4°F至662°F）；范围3=250°C至600°C（482°F至1112°F）；准确度：±2°C或±2%以较大值为准；发射率修正：0.01到1.0之间（以0.01为增量）。 可见光成像：像素：1.3M；有效像素：1280水平x1024垂直；视场：56°水平x46°垂直；灵敏度：1lux；焦距：50cm至无穷远。 | 提供先进而又直观的全辐射测量解决方案。具有可见光成像和红外成像融合功能，独特的图像控制和红外线融合技术能够生成细度大大增强的单个图像。通过PC机配合SmartView桌面软件可导出多种格式图像、编程实现自动捕获图像、生成测量报告。可广泛应用于（1）预防性维护：机械电气系统中的变电站、传输线故障隐患监测，电路过载、机械摩擦等机电设备温升异常检测；（2）建筑科学：楼宇红外能量评估、潮湿渗水等缺陷探测；（3）研究开发：直观显示加热曲线并进行定量分析，以改进产品及产品生产的工艺；（4）过程监控：实时监控和观察过程温度。 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 具备3D视觉系统的协作机器人抓取系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | 基于视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的实物抓取操作 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/探伤仪器/其他 | 侧信道采集处理硬件平台 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | OSR-ATLAS HW | 长曲线采集设备，2通道，带宽500MHz，存储深度4GS，采样率最高可达1.25GHz | 支持进行侧信道信号的采集，支持功耗、电磁、电流等侧信道信息的采集 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/电子光学仪器/其他 | 侧信道分析处理软件平台 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | OSR-ATLAS SW | 针对DES、T-DES、AES、SM4、RSA、ECC、SM2等常见密码算法进行侧信道信息分析，在侧信道信息采集完成后快速进行安全分析以及密钥的提取与恢复 | 芯片侧信道信号安全分析平台整合了电磁和电流采集、能量迹预处理、泄漏检测、算法密钥分析等技术，可以对芯片进行完整、高效的侧信道分析攻击。 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/热分析仪器/差热分析仪 | 差示扫描量热仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | DSC25 | （1）基线平直度（-50°C 至300°C）：≤100 μW （2）基线重现性（-50°C 至300°C）：< 40μW （3）温度范围：-180°C至725°C （4）温度准确度：±0.1°C （5）温度精密度：±0.01°C （6）焓值精度：±0.1% | 主要为测量熔融温度，玻璃化转变温度；测相变热焓及结晶度；测量物质的纯度；测化学反应热焓等。 | 无易挥发有毒有害腐蚀性物质 | 安徽工程大学化环学院 | 否 | 教学医疗设备
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 甲醇合成工段半实物仿真实训装置 | 安徽工程大学 | 化环学院 | 定制 | 运用仿真技术，以煤制甲醇真实生产的合成工段为原型开发，构建出高度仿真的实习实训环境，具有虚实结合、功能多样、绿色安全等主要特点； | 虚实结合，实训环境逼真；可通过本装置模拟化工生产过程中涉及的高温高压、易燃易爆、不可逆等过程， 实践过程安全、经济、实用。 | 按规程和操作手册进行 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 否 | 教学医疗设备
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 自动络筒机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | KC522A | 共2锭；配备空气捻接器，乌斯特电子清纱器，电磁张力装置，上蜡装置。 | 纱线络筒 | 1、适用于纯棉或棉混纺短纤维纱，纱线捻向为Z捻； 2、络筒工艺参数设置，乌斯特清纱曲线设置。 | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 教学医疗设备
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 干湿法纺丝试验机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | 定制 | 1.框架式结构，外观采用铝型材工艺，抗腐蚀。 2.物料筒采用SS316不锈钢材料，抗腐蚀。 3.精密计量泵，可定量纺丝及控制纺丝速度。 4.不锈钢快开式罐底阀，方便清洗与操作。 5.用电电源：380V/50Hz，8KW 6.加热方式：电阻加热甬道；长度：1500mm； 控温范围：RT-320℃；两段式加热 | 水溶液和无水两种环境下进行纺丝，得到不同规格的 长丝 | 按照操作规程进行纺丝 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织机械试验仪器 | 拉伸蠕变试验机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | FY090-IV | 拉伸蠕变的长度的精度： 0.1 mm 蠕变施加载荷范围： 0～20 KN 单次拉伸蠕变量： 250 mm 工 位： 4个 记 时 精 度： 1s 最大试 验宽度： 200mm | 主要用于测定土工布及其有关产品的拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的检测 | 按要求制样及步骤进行测试 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | HPLC20A | 1.最大排液压力：40MPa 2.流量准确度：2%或2μL/min其中较大值以内 3.流量精密度：0.06%RSD或0.02minSD，其中较大值以内 | 高效液相色谱是色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，、流动相泵入装有固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测分析。 | 送样须知：液体试样，不含难挥发盐，过0.45μm滤膜，0.5-1.5mL | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/电子光学仪器/透射电镜 | 透射电子显微镜 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | Talos F200S G2 | 1.电子枪亮度4×108 A/cm2/sr (200 kV)；2.束斑尺寸1nm束斑电流 ≥ 0.6 nA；3.线分辨率<0.1 nm，信息分辨率：≤ 0.12 nm；STEM分辨率：≤ 0.16 nm 4.加速电压：20KV-200 KV | 观察超微结构，成分分析 | 不测磁性样品 | 安徽省芜湖市鸠江区北京路8号安徽工程大学 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
分析仪器/电化学仪器/电位滴定仪 | 电位粒度分析仪 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | ZETASIZER NANOZSE | 1. 粒度检测范围：0.3－10000nm，单角度测量浓度：0.1ppm-40%w/v，最小样品体积： 12µL；2.zeta电位：zeta适合检测粒度范围：3.8nm-100um，zeta电位范围：>±500 mV，最小样品量20μL。 | 测定zeta电位和粒径 | * | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线衍射仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | D8 | 1.测角仪角度重现性：0.0001度 2.闪烁计数器线性范围：2 ～ 106 cps | 1．晶粒大小的表征； 2．物相分析； 3．材料结构的全面表征 | 样品一般为粉末状或薄膜，如果是块状样品，请保证具有一个不小于1平方厘米的平整待侧面，且待测面与下方支撑面基本平行，样品高度不大于1.5cm；粉末样请保证样品足量，否则请提前准备微量池。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 全谱直读电感耦合等离子体光谱仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | ICPE-9000 | 1.真空型中阶梯分光光谱仪波长范围 167nm-800nm 2.大面积1平方英寸1024×1024象素CCD检测器,仅需-15℃的冷却温度 3.全固态高频发生器,最大功率1.6kW,全自动点火和匹配 4.采用微型炬管,节省50%的氩气消耗;备有轴向、纵向切换选件 5.采用ICPEsolution智能软件,自动设定正确的波长,建立准确的分析方法自动诊断分析结果 | ICP发射光谱仪作为一个分析仪器应用范围很广。它的特点是对单个元素具有ppb级别的检测能力，5-6个数量级的检测浓度范围，并且可以批量处理多种元素。 | 固态样品需用盐酸或硝酸溶解、稀释、过滤后方可测试，定量分析样品元素含量需提前准备足量的目标元素的标准曲线溶液，多元素测试可考虑配制使用混合标准溶液（以目标元素无互相干扰的现象为前提）。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/粒度分布测量仪 | 激光粒度分析仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | Mastersizer 2000 | 1. 量程：0.02-2000微米； 2. 光源：高稳定性红光主光源，高能量固体蓝光辅助光源；3. 光路：反傅立叶变换光学系统；4. 检测器：光敏硅材料，专利技术非均匀交叉排列主检测器，前向和背向辅助检测器系统；5. 检测角：0-135° | 可用于海洋湖泊沉积物、土壤、黄土粒度、水体颗粒物质级配特征分析等，湿法适用于所有不溶于水或有机液体的物质，如催化剂、陶瓷、泥浆、原料药、粉体、乳化液、水中的带色或透明软性粒子等 | 湿法分析：需提前准备或查询确认样品可悬浮于常见液态分散剂；样品量要保证测试中遮光度大于10。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 工业机器人打磨工作站 | 安徽工程大学 | 人工智能学院 | V1.0 | 1、示教器为按键控制且具备中英文可切换操作界面； 2、控制轴数6轴，可根据用户要求扩展外部轴； 3、浮动打磨头，实现浮动去毛刺，气动控制，空转40000RPM，浮动行程±4mm； 4、辊道输送线，输送轮毂，长宽高：1960×780×800mm； | 机器视觉检测、自动编程、工业机器人打磨工艺验证 | 1、操作者需要打磨工艺基础知识； 2、操作者需要机器人编程基础知识； 3、防尘、防止机械伤害。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 机器人焊接作业平台 | 安徽工程大学 | 人工智能学院 | V1.0 | 1、可达半径≥1440mm； 2、动作范围（最高速度）：J1轴旋转≥340°(260°/s)，J2轴旋转≥235°(240°/s)，J3轴旋转≥455°(270°/s)，J4轴手腕旋转≥380°(430°/s)，J5轴手腕旋转≥360°(450°/s)，J6轴手腕旋转≥900°(720°/s)； 3、手腕最大负载能力≥12Kg； 4、手腕允许负载转矩：J4轴≥26.0N·m，J5轴≥26.0N·m，J6轴≥11.0N·m； 5、重复定位精度≥±0.02mm； | 机器人焊接工艺及变位机功能验证 | 1、操作者需要焊接工艺基础知识； 2、防尘、防止机械伤害。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 紫外、可见分光光度计 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | UV-2550 | 1.波长范围:190-900nm 2.分辨率:0.1nm 3.谱带宽度:6段转换 | 紫外可见分光光度计能进行各种定量和定性分析，可应用于农药残留检测、作物成分检测、化肥检测、土壤成分检测、植物保护、植物检疫、工业生产的过程控制和有机合成中间体的分析，以及食品中的添加剂、防腐剂、香料分析、营养成分的含量测定、化妆品分析等，可按国家标准完成对水质，大气、降雨及土壤等的监测，测定其中各类污染物的含量。 | 测试样品要求：（1）样品溶液的浓度必须适当，且必须清澈透明，不能有气泡或悬浮物质存在；（2）固体样品量>0.2 g，液体样品量>2 mL。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 煤制甲醇精制工段 | 安徽工程大学 | 化环学院 | 定制 | 运用仿真技术，以煤制甲醇真实生产的精制工段为原型开发，构建出高度仿真的实习实训环境，具有虚实结合、功能多样、绿色安全等主要特点 | 虚实结合，精制工段实训环境逼真；可通过本装置模拟化工生产过程（精制工段）中涉及的高温高压、易燃易爆、不可逆等过程， 实践过程安全、经济、实用。 | 按规程和操作手册进行 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 超景深3D显微镜 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | LY-WN-YH3D5000 | "最高放大倍率≥7000X； 视场范围：3.52mm—0.88mm 物镜规格：采用进口镀膜技艺，超长工作距离物镜平场半复消色差明暗场物镜； 5X NA=0.15 工作距离不小于12mm 分辨率不小于2200nm, 焦深不小于26um； 10X NA=0.3 工作距离不小于6.5mm 分辨率不小于1050nm, 焦深不小于12um； 20X NA=0.4 工作距离不小于12mm 分辨率不小于870nm, 焦深不小于3.2um； 50X NA=0.8 工作距离不小于1mm 分辨率不小于600nm, 焦深不小于2um； 100X,数值孔径N.A.=0.8,工作距离≥3mm,分辨率≥400nm,焦深≥0.9um。 倍率切换：电动旋转式，软件自动记录识别镜头信息，变焦方式：电动；校准方式：自动" | 全幅对焦、多角度、大景深的观察和拍摄动植物样品 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼3-5 | 是
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 荧光分光光度计 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | F-4700 | "1灵敏度：S/N≥950（RMS）峰值噪声；S/N ≥14000（RMS）背景最低噪声；使用水的拉曼峰，激发波长350nm，光谱带宽10nm，响应时间4S 2标准荧光池最小样品量：≤0.6ml（使用标准10mm方形样品池） 3狭缝方式：水平狭缝 4光源：150W 的连续氙灯光源 5测光方式：单色光监控比率计算法 6单色器：无像差机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm。 7测量波长范围（EX/EM）：200到900nm，零级光 8光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm 9光谱分辨率≤1.5nm，具有三维时间扫描功能，三维检测时间≤4min 10波长准确度≤2.0nm 11波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min 12波长驱动速度：≥60000nm/min 13响应时间：从0～98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S 14具有自动增益变换功能，能够得到高达6个数量级浓度的标准曲线；自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件 15 配量子产率检测附件：包含100mm的积分球、液体样品池、固体样品池、固体标准品等，用于液体、粉末和薄膜等样品的量子产率的测试，波长范围：200-2500nm 16光度计的显示范围：-9999～9999 17 其他功能：防止样品老化的自动快门控制功能；标准磷光检测功能；对参比检测器也会做零点校正。 18谱图自动识别,多个谱图能实现四则运算；导出数据直接成EXCEL文件，也可保存为TXT、ASCII码等 19设备校准：除了内置校准程序外，还提供外副标准光源校准，校准200-800nm发射峰。" | 用于高灵敏度荧光检测，可精确测量微量样品的荧光强度和光谱特性；其具备快速扫描及多波长检测功能，适用于生物、化学等领域的定量与定性分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-礼勤楼422-423 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 荧光分光光度计 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | F-4700 | "1灵敏度：S/N≥950（RMS）峰值噪声；S/N ≥14000（RMS）背景最低噪声；使用水的拉曼峰，激发波长350nm，光谱带宽10nm，响应时间4S 2标准荧光池最小样品量：≤0.6ml（使用标准10mm方形样品池） 3狭缝方式：水平狭缝 4光源：150W 的连续氙灯光源 5测光方式：单色光监控比率计算法 6单色器：无像差机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm。 7测量波长范围（EX/EM）：200到900nm，零级光 8光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm 9光谱分辨率≤1.5nm，具有三维时间扫描功能，三维检测时间≤4min 10波长准确度≤2.0nm 11波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min 12波长驱动速度：≥60000nm/min 13响应时间：从0～98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S 14具有自动增益变换功能，能够得到高达6个数量级浓度的标准曲线；自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件 15 配量子产率检测附件：包含100mm的积分球、液体样品池、固体样品池、固体标准品等，用于液体、粉末和薄膜等样品的量子产率的测试，波长范围：200-2500nm 16光度计的显示范围：-9999～9999 17 其他功能：防止样品老化的自动快门控制功能；标准磷光检测功能；对参比检测器也会做零点校正。 18谱图自动识别,多个谱图能实现四则运算；导出数据直接成EXCEL文件，也可保存为TXT、ASCII码等 19设备校准：除了内置校准程序外，还提供外副标准光源校准，校准200-800nm发射峰。" | 用于高灵敏度荧光检测，可精确测量微量样品的荧光强度和光谱特性；其具备快速扫描及多波长检测功能，适用于生物、化学等领域的定量与定性分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-礼勤楼422-423 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | IRXross,IRXross | "1.分辨率：不低于0.25cm-1。用户可根据测试需要，将光谱分辨率自由设置成0.25cm-1，0.5cm-1，1cm-1，2cm-1，4cm-1，8cm-1，16cm-1等 2.信噪比：不低于55000:1（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片） 3.等效峰-峰值噪声≤7.89×10-6Abs（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫） 4.光谱范围：7800~350cm-1 5.波数重复性精度：±0.0025cm-1 6.光源：SiN陶瓷光源，空气冷却。红外光源质保10年 7. 30°角入射迈克尔逊干涉仪。 8.线性导轨动镜驱动机构，可实现的直线往复运动 9.动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直 10.分束器：中红外镀锗双面防潮镀层KBr分束器 11.激光器：He-Ne激光器，波长和功率稳定。激光器质保5年 12.检测器：半导体控温型DLATGS检测器，内置电子温度调节装置 13.检测器封装采用防潮的KRS-5光学窗片 14.可升级到双检测器，仪器内部可同时安装两个检测器，软件选择，自动切换 15.可升级扫描功能，实现每秒钟20张完整光谱（7800~350cm-1）的高速扫描 16.样品室光学窗片采用特氟龙镀层KBr光学窗片。也可选择使用防潮型KRS-5光学窗片 17.仪器有外在明显的湿度指示灯（硬件）和湿度指示剂实时监控湿度，并在软件中有湿度实时指示 18.仪器内置自动电子除湿装置，无需定期更换干燥剂。电子除湿装置采用高分子固态电解膜技术，无噪音，免维护，不产生液态水，无需定期排水或清理 19.通讯接口：USB 3.0/2.0，即插即用，无需复杂的网络联接设置，对工作站PC无任何联网的软硬件要求 20.软件功能模块：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、时间程序测定、再解析、简单宏程序、IR Pilot向导式软件模块等 21.数据处理功能：包括四则数学运算、归一化、基线校正、平滑、导数、截断、连接、插值、波数-波长转换、X轴校正、时间-温度转换、峰检测、选点、膜厚/池厚计算、数据集运算、纯度计算、解卷积、傅立叶变换、K-M变换、K-K变换、高级ATR校正、分峰拟合、大气校正、3D数据处理、3D数据抽取等 22.自动分析助手：包括药典报告程序（定性鉴别）；异物分析程序 | 主要用于高精度红外光谱分析，可快速测定样品的分子结构、官能团及化学组成；适用于材料、制药、化工等领域的定性与定量分析。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-礼勤楼415 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 8860 | "1系统功能 1.1可同时安装两个进样口，3个检测器； 1.2要求先进的检测器电子元件和全量程的数据化数字输出能够在一次运行中对检测器整个动态范围内（FID 为 107）的峰进行定量分析； 2柱温箱 2.1温度范围：室温以上4˚C~425˚C； 2.2温度设定值精度：0.1℃； 2.3最大升温速率：75 °C/min， 2.4室温每变化1℃柱温箱变化：<0.0l℃； 2.5程序升温：20阶/21平台； 3电子气路控制(EPC) 3.1压力设定值：在 0 到 100 psi 范围内； 3.2控制精度:0.01psi； 4火焰离子化检测器（FID） 4.1最高使用温度425℃ 4.2自动灭火检测，自动点火 4.3最低检测限：<1.3pg碳/秒(十三烷) 4.4线性动态范围：全程107，全量程的数据化数字输出能够在一次运行中对整个 107 浓度范围内的峰进行定量分析。 4.5最高采集速度：500Hz； 4.6必须配备熄火检测和自动重新点火功能； 5毛细管分流/不分流进样口 5.1扳转式进样口：无需工具维护隔垫和衬管，不接受插拔式进样口； 5.2最高使用温度：400˚C 5.3压力设定范围：0-100psi 5.4总流量设定范围：0~1250ml/min 5.5具备渗漏/限流、压力衰减和分流出口限流测试诊断（去螺帽隔垫吹扫和分流出口） 6全自动顶空进样器 6.1基本功能 6.1.1 具备48位样品瓶容量 6.1.2 配置12位加热位置，铝块样品瓶加热炉 6.1.3 可使用10mL和20mL样品瓶 6.1.4 单次运行序列可采用不同尺寸样品瓶 6.1.5化学惰性样品流路，标准样品定量环用SilcoNert2000脱活材料制成 6.2 温度控制 6.2.1所有控温区（加热炉、阀和定量进样管、传输管线）都能以1 °C 增量设置温度设定值，实际温度精度为0.1 °C 6.2.2与气相的连接线温度：室温以上5℃-300℃。 6.2.3样品加热温度：室温以上5℃-300℃。 6.2.4阀和定量环温度：室温以上5℃-300℃。 file:///C:/Users/晨光熹微/Documents/WeChat Files/wxid_bljepfz70b5322/FileStorage/Temp/Copy/大型仪器设备共享信息补充 -化材(2)(2).xlsx" | 主要用于高效分离和精确检测复杂混合物中的挥发性成分，适用于环境、食品、制药等领域的定性与定量分析； | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-礼勤楼403-404 | 否 | 教学医疗设备
医学诊断仪器/电子诊查仪器/脑电图仪 | 双人同步脑电系统 | 安徽师范大学 | 教育科学学院 | Scan8050 | "★1.主要配置 双人脑电系统配备脑电放大器2台、数据工作站2台（i9 以上CPU，8G以上内存）、数据采集软件 2套、数据分析软件2套、64导电极帽2顶；多模态数据同步盒一个，同时支持至少3个并口/串口设备同步，可通过USB端口向并口/串口设备发送信号；导电膏3桶以上，磨砂膏2支以上，通用实验程序范本1套。 ★2.放大器技术参数 两个放大器支持双人同步采集，也可以组合为一套128导联脑电进行单人采集；放大器具有AC与DC两种采集方式，最小信号分辨率≤0.005μV/bit；输入范围≥±400mV；放大器共模抑制比≥110 dB；输入噪声≤0.5μV；输入阻抗≥10GOhm。 ★3.电极帽参数 电极帽要求可采用导电膏或者盐水两种形式；单个电极要求可以取下插入放大器对应的电极插口；导电膏介质要求支持降低阻抗≤5KOhms。 ★4.采集软件 采集软件支持连续或分段采集；双人同步的放大器、刺激生成、脑电采集的时间轴均由系统自动校准；支持单极记录或者双极记录脑电，支持参考电极选择任意位置；双人同步系统支持多人拓展，原厂软件可实现至少8人同步数据采集功能。 ★5.分析软件 支持在线进行脑电阻抗检测及数据分析；支持2D和3D脑电地形图及其动态在线呈现功能；支持脑电位、频谱分析；用户可自定义ERP数据处理流程；支持频谱/时频分析功能；支持实时的线性噪声衰减功能：非滤波、自适应噪声消除。" | 1. 临床心理学应用：双人同步脑电技术可以应用于心理治疗领域，如夫妻咨询、家庭治疗等。2. 神经科学研究：通过双人同步脑电，神经科学家可以研究大脑如何处理社交互动中的信息。3.情感交流与沟通：双人同步脑电技术可以揭示情感交流和沟通的神经生物学基础。5.交叉学科发展与应用：在虚拟现实、游戏设计、人机交互等领域，双人同步脑电技术可以用于提高用户体验和互动性，促进人与机器之间的自然交流。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区田家炳楼B422 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | NV色心量子计算教学机 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Diamond-I | "1、激光功率：10mW； 2、磁场可调节范围：30±20 Gauss； 3、微波通道：≥2个； 4、微波频率范围：2.5～3GHz； 5、最大微波功率：10W； 6、时序控制精度：≤5ns； 7、量子比特：金刚石NV色心。 " | 室温大气条件下实现多种量子计算基本功能，如量子比特操作、量子逻辑门构建、展示量子退相干现象以及运行简单量子算法等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-物理与电子信息学院物理楼534/536 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | NV色心量子计算教学机 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Diamond-I | "1、激光功率：10mW； 2、磁场可调节范围：30±20 Gauss； 3、微波通道：≥2个； 4、微波频率范围：2.5～3GHz； 5、最大微波功率：10W； 6、时序控制精度：≤5ns； 7、量子比特：金刚石NV色心。 " | 室温大气条件下实现多种量子计算基本功能，如量子比特操作、量子逻辑门构建、展示量子退相干现象以及运行简单量子算法等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-物理与电子信息学院物理楼534/536 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 微波材料测量实训设备 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | XY-W0075 | "1、测试温度：室温 2、测试频率：75.0 ～ 110.0GHz 3、样品尺寸：（圆片或方片状材料） 4、直径：50.0mm（或大于50*50mm 方片） ；厚度：0.8～2.0mm 5、测试范围：介电常数：1.05 ～ 10.0 6、损耗角正切：2.0×10-4 ～ 5.0×10-3 7、采用准光腔（即开放谐振腔或者FP腔）技术方案； 8、包含控制软件，配合思仪AV3672D 矢量网络分析仪、思仪AV3640A毫米波扩频控制机和VDI-WR10+扩频模块使用。" | 测量介电参数 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-物理与电子信息学院物理楼118/120 | 否 | 教学医疗设备
电子测量仪器/通讯测量仪器/无线通讯测量仪 | 射频接收机 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 3927F | " 1、频段范围:100kHz-40GHz; 2、辨率带宽:1Hz~20MHz 3、相位噪声(f=1GHz): <-115dBc/Hz@1kHz <-125dBc/Hz@10kHz 4、调谐电平测量范围: -140dBm~+30dBm; 5、最小调谐电平: 100kHz~2GHz -140dBm 2GHz~18GHz -136dBm 18GHz~26.5GHz -130dBm 26. GHz~40GHz -122dBm 6、调谐电平相对误差(-70dBm~+30dBm): 100kHz~4GHz ±(0.015dB+0.005dB/10dB) 4GHz~40GHz ±(0.075dB+0.010dB/10dB) 7、显示平均噪声电平(前放开): 10MHz~2GHz -162dBm/Hz 2GHz~3GHz -160dBm/Hz 3GHz~3.6GHz -156dBm/Hz 3.6GHz~9GHz -155dBm/Hz 9GHz~26.5GHz -154dBm/Hz 26.5GHz~40GHz -150dBm/Hz 8、调频峰值频偏(10MHz≤fc):400kHz" | 接收电磁信号 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-物理与电子信息学院物理楼118/120 | 否 | 教学医疗设备
电子测量仪器/通讯测量仪器/无线通讯测量仪 | 噪声分析仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 3986F+16603FB | 一、噪声源指标 1、频率范围：10MHz～40GHz 2、超噪比范围：12dB～19dB 3、输出端口驻波比： ＜1.35：1 10MHz～18GHz ＜1.45：1 18GHz～40GHz 4、输出接口形式：2.4mm（阳） 5、驱动接口：标准驱动接口 二、分析仪指标 1、频率范围：10MHz～40GHz 2、测量带宽：400kHz 3、噪声系数测量范围：0～30dB（超噪比：12dB～17dB） 4、增益测量范围：-20dB～+40dB 5、输入端口驻波比 ＜1.90：1 10MHz≤f≤4GHz ＜2.10：1 4GHz＜f≤18GHz ＜2.40：1 18GHz＜f≤26.5GHz ＜2.40：1 26.5GHz＜f≤40GHz 6、本机噪声系数： ＜8.0dB 10MHz≤f≤4GHz ＜7.5dB 4GHz＜f≤18GHz ＜8.0dB 18GHz＜f≤26.5GHz | 测量微波器件噪声 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-物理与电子信息学院物理楼118/120 | 否 | 教学医疗设备
电子测量仪器/通讯测量仪器/无线通讯测量仪 | 高速多通道信号显示设备 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | DS70504 | 1、带宽：不小于5GHz，4通道同时不小于4GHz；2、采样率：单通道最高实时采样率≥ 20 GSa/s；4通道同时打开最高实时采样率≥10 GSa/s；3、存储深度：标配：500 Mpts/ch ，可升级至2 Gpts；4、垂直分辨率：8 bits~16 bits 可调；5、上升时间：≤108ps（输入阻抗 50Ω，10%-90%，典型值）；6、不小于200万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能；7、时基范围：50ps/div~1ks/div，时基时基分辨率 0.5ps；8、模拟通道间延迟（典型值）： ≤50 ps ；9、平均模式 可选 2、4、8、16…65536；10、配备不小于15寸的主触摸屏以及不小于3寸的副屏幕，主屏幕支持电动调节屏幕倾角；11、配套2套差分探头：带宽≥7GHz;12、具备眼图功能。 | 高速信号显教学实验 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-物理与电子信息学院物理楼118/120 | 否 | 教学医疗设备
电子测量仪器/大规模集成电路测试仪器/数字电路测试系统 | 高频集成电路实验系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | SICS3000 | "一、系统功能 1、高频集成电路实验系统主要用于半导体物理、半导体器件、集成电路、射频通信等相关课程实验，包括测试测量仪器与实验模块。 2、系统中包含的测试内容均需采用标准测试仪器进行，测试方法与产业标准测试方法相同。 二、系统组成 高频集成电路实验系统至少包括波形采集模块、可编程直流电源、可编程直流电子负载、源测量单元、射频信号发生器、矢量网络&频谱分析仪、数字控制处理器、实验软件、实验台、半导体材料电阻率实验套件、PN结变温测试实验套件、半导体器件静态实验套件、半导体动态参数实验套件、晶体管特征频率测试实验套件、VCO压控振荡器实验套件、集成运放芯片实验套件、MOS器件动态开关特性测试实验套件、射频放大器芯片实验套件、高频滤波器实验套件、直流电源芯片实验套件、MCU芯片实验套件、射频发射芯片实验套件、射频调制解调实验套件。" | 集成电路测试本科教学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-物理与电子信息学院物理楼118/120 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/光电测量仪器/其他 | 量子纠缠教学机 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | X-QETM100-S | "1、泵浦源中心波长：405±1 nm； 2、最大泵浦功率：≥40mW； 3、纠缠光子对亮度：≥4000Hz； 4、H/V偏振对比度：≥15:1； 5、+/-偏振对比度：≥7:1； 6、Bell不等式违背（S)：2.3； 7、保真度：≥70%； 8、探测器探测效率：~60%@810nm； 9、标配量子纠缠教学机软件； 10、支持单光子干涉、双光子干涉扩展实验。" | 量子纠缠仿真，光学器件校准，S值、保真度、干涉可见度计算 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-物理与电子信息学院区物理楼546/548 | 否 | 教学医疗设备
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 传热综合实训设备 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | BCRG-B | "装置主要参数： 1.1不锈钢设备主体，规格、型号：长4000×宽2000×高4000mm，带两层操作平台（SU304），数量：1 1.2静电喷涂电器控制柜，规格、型号：长×宽×高：1500×600×1500mm，，数量：1 1.3蒸汽发生器，编号：R101，规格、型号：LDR12-0.4-Z蒸发量16L/h，数量：1 1.4分汽包，编号：V101，规格、型号：0，数量：1 1.5列管式换热器，编号：E104，规格、型号：不锈钢，换热面积1.5m2，Ф159×1000mm，数量：1 1.6螺旋板式换热器，编号：E105，规格、型号：不锈钢，换热面积0.5m2，数量：1 1.7套管式换热器，编号：E101\E103，规格、型号：不锈钢，换热面积0.2m2。换热管长度1500mm，数量：2 1.8强化管式换热器，编号：E102，规格、型号：不锈钢，换热面积0.2m2。换热管长度1500mm，数量：1 1.9风机，编号：P101\P102，规格、型号：XGB-12，550W，数量：2" | "主要技术指标和功能： 1.1实训装置能够完成20项化工传热过程岗位操作技能训练，其中包括换热器岗位操作技能训练、气体输送岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练。提供生产任务要求、技能考核评分系统。 1.2实训装置能够使学员了解孔板流量计、热电阻温度计、液位计、压差计、变频调速器、电动调节阀的结构、测量原理和操作方法。 1.3实训装置能够使学员了解换热器工作原理、性能参数、能够正确使用、维护保养换热器。 1.4实训装置能够使学员了解其他换热设备如列管换热器、螺旋板换热器、强化管换热器、板式换热器等的结构、工作原理及其使用方法，能够进行串并联操作和换热器切换。了解漩涡气泵输送气体的原理，学会流量调节方法，了解电器、仪表测量控制原理。" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-礼勤楼209-210 | 否 | 教学医疗设备
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 流体输送实训设备 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | BLTSS-B | "装置主要参数： 1.1不锈钢设备主体，规格、型号：长4000×宽2000×高4000mm，带两层操作平台（SU304），数量：1 1.2静电喷涂电器控制柜，规格、型号：长×宽×高：1500×600×1500mm，，数量：1 1.3不锈钢储罐，编号：V105，规格、型号：不锈钢304；φ550×1500mm，数量：1 1.4不锈钢高位槽，编号：V101，规格、型号：不锈钢304；φ500×800mm，数量：1 1.5不锈钢合成罐，编号：V102，规格、型号：不锈钢304；φ377×800mm，数量：1 1.6真空缓冲罐，编号：V103，规格、型号：不锈钢304；φ159×300mm，数量：1 1.7压力缓冲罐，编号：V104，规格、型号：不锈钢304；φ159×300mm，数量：1 。" | "1.主要技术指标和功能： 1.1实训装置能够完成22项流体输送岗位操作技能训练，其中包括液体输送岗位操作技能训练、气体输送岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练,提供生产任务要求、技能考核评分系统。 1.2实训装置能够使学员了解孔板流量计、文丘里流量计、转子流量计、涡轮流量计、热电偶温度计、液位计、压差计的结构、测量原理和操作方法。 1.3实训装置能够使学员了解离心泵工作原理、性能参数与特性曲线，判断离心泵气缚、气蚀现象，学会离心泵安装高度的确定。会正确选择离心泵的类型与型号，能够正确使用、维护保养离心泵。 1.4实训装置能够了解其他输送设备如旋涡泵的结构、工作原理及其流量调节方法。了解往复式压缩机、真空泵的工作原理、主要性能参数及其流量调节方法。学会正确使用流体输送设备输送流体。" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-礼勤楼209-210 | 否 | 教学医疗设备
海洋仪器/多要素水文气象测量系统/水下多参数综合观测系统 | 多参数水质分析仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | EX02 | 1. 电导率（刮刷型）：检测范围为0至100 mS/cm，读数的准确度为±1.0%或2 μS/cm，以较大者为准；2. 温度：检测范围为-5至50℃（23至158℉），分辨率为0.001℃，准确度为±0.2℃；3. 深度：检测范围为0至100 m，分辨率为0.001 m，准确度为±0.04%全量程；4. 溶解氧：检测范围为0至500%空气饱和度或0至50 mg/L，分辨率为0.1%空气饱和度或0.01 mg/L，准确度为读数的±1%或1%饱和度，以较大者为准（0至200%），读数的±5%（200到500%），或±0.1 mg/L或读数的1%，以较大者为准（0至20 mg/L），读数的±5%（20至50 mg/L）；5. 荧光溶解性有机物(fDOM)：检测范围为0至300 ppb QSU，分辨率为0.01 ppb QSU，准确度为线性：r2≥0.999（0至300 ppb），300 ppb 硫酸奎宁溶液连续稀释，最低检出限：0.1 ppb 硫酸奎宁当量；6. pH：检测范围为0至14 pH单位，分辨率为0.01 pH单位，准确度为校准温度±10℃范围内为±0.1，所有其他温度为±0.2；7. ORP：检测范围为-999至999 mV，分辨率为0.1 mV，准确度为±20 mV；8. 总藻-叶绿素：检测范围为0至100 RFU或0至400 μg/L chl，分辨率为0.01 RFU或0.01 μg/L色素，准确度为线性：r2≥0.999（Rhodamine WT，全量程范围内）；9. 浊度：检测范围为0至4000 FNU，分辨率为0.1 FNU，准确度为0到999 FNU：0.3 FNU或读数的±2%，以较大者为准1000至4000 FNU：读数的±5%。 | 主要用于对淡水水体的原位监测，可监测的指标主要包括水温、pH、盐度、溶氧、叶绿素、可溶性有机物等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区清源楼B610 | 是
工艺实验设备/化工、制药工艺试验设备/燕馏工艺实验设备 | 竞赛精馏装置 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | BJLTD-BJS | 1.不锈钢设备主体，规格、型号：长4000×宽2000×高4000mm，带两层操作平台（SU304），数量：1 2.静电喷涂电器控制柜，设备位号：0，规格、型号：长×宽×高：1500×600×1500mm，，数量：1 3.正泰电器等，规格、型号：0，数量：1 4.固态调压器，规格、型号：S240IK，带散热片，数量：1 5.筛板精馏塔，设备位号：T101，规格、型号：Ф100；共14块塔板，数量：1 6.塔顶回流罐，设备位号：V101，规格、型号：耐热玻璃；φ100×200，数量：1 7.真空缓冲罐，设备位号：V102，规格、型号：不锈钢，Ф100×240mm，数量：1 8.塔顶出料罐，设备位号：V103，规格、型号：耐热玻璃Ф150×280mm，数量：1 9.塔釜出料罐，设备位号：V104，规格、型号：不锈钢304；φ300×300，数量：1 10.原料罐，设备位号：V105，规格、型号：不锈钢304；φ500×500，数量：1 11.原料取样罐，设备位号：V109，规格、型号：不锈钢304；φ76×200，数量：1 12.塔顶产品取样罐，设备位号：V106，规格、型号：不锈钢304；φ76×200，数量：1 13.回流液体取样罐，设备位号：V107，规格、型号：不锈钢304；φ76×200，数量：1 14.塔釜取样罐，设备位号：V108，规格、型号：不锈钢304；φ76×200，数量：1 15.塔釜观测罐，设备位号：V110，规格、型号：耐热玻璃；φ60×100，数量：2 16.塔顶冷凝器，设备位号：E101，规格、型号：不锈钢304；φ159×1120，数量：1 17.进料预热器，设备位号：E102，规格、型号：不锈钢304；φ57×500，数量：1 18.再沸器，设备位号：E103，规格、型号：不锈钢304；φ250×400，数量：1 19.塔釜冷却器，设备位号：E104，规格、型号：不锈钢304；φ125×400，数量：1 20.管路及其阀门，规格、型号：不锈钢304，数量：1批 21.进料玻璃转子流量计，设备位号：FIC101，规格、型号：LZB-15（40-400L/h)，精度等级2.5，数量：1 22.进料金属转子流量计，设备位号：FI102，规格、型号：LZB-15（4-40L/h)，精度等级1.5，数量 | 竞赛精馏教学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-礼勤楼211-212 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 高性能顶空-CO2专用气相色谱联用仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | GC-2014 | 1.氢火焰离子化检测器（FID） 最高使用温度：420℃ 方式：双流路方式 自动点火功能 检测限：3 pg C/s ( 十二烷 ) 动态范围：107 2.热导检测器（TCD） 最高使用温度：400℃ 具有过热保护功能 灵敏度：20000mv.mL/mg (癸烷) 动态范围：105 数据采集速度：500Hz 热导丝：铼-钨丝 池体积：4uL | 对于微量、痕量气态低分子量物质进行定量检测。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区-礼勤楼722 | 是
分析仪器/电化学仪器/电化学传感器 | 多通道电化学工作站 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | VSP-3e | 一体式8通道电化学工作站主机，安装2个测试通道，其中1个通道含阻抗测试功能，外置10A电流放大器，可同时对多个样品进行不同方法同时测试，互相独立。每个通道都支持浮地floating模式；最大扫描电压20V；最小电压分辨率5μV；电位测试精度：<±0.1% of FSR ；电流测试范围10uA-10A ；电流分辨率<0.004% FSR；电流测试精度：<±0.1% of FSR；EIS阻抗频率测试范围：10μHz - 1MHz；EIS交流阻抗可支持多正弦波叠加模式；恒电位仪带宽1Mhz | 多通道电化学工作站可用于储能、电催化、锂电池和超级电容器等电化学性能的测量，支持循环伏安、电化学交流阻抗、电化学噪声、极化曲线、恒电位、恒电流、脉冲伏安、恒定加载放电、恒功率放电、电位滴定、电流滴定、恒电流充放电等测试功能。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区苑南楼5号楼202 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 遥测式眼动仪 | 安徽工程大学 | 经济与管理学院 | 遥测式600Hz | 1、*准确度：≤0.3°（需提供测试报告） 2、*精确度：≤0.06°（需提供测试报告） 3、头动范围：34*26cm@65cm，无需任何颌托或支架，头动范围内准确度、精确度无误差 4、*采样率：≥600Hz (也可运行在300HZ, 150HZ, 婴幼儿专用模式) 5、眼睛动态追踪技术：明瞳和暗瞳追踪，双眼采集 6、操作距离：55-75cm 7、硬件结构：组合式遥测型（支持任意尺寸的VESA标准显示器，也可独立使用，进行实物，真实场景等研究。） 8、眼睛动态摄像机配置：双眼睛动态摄像机 9、眼睛动态追踪技术：明瞳和暗瞳追踪，双眼采集 10、眨眼补偿时间：0ms 11、带有外置设备同步接口，同步时间精度<0.1ms 12、全采样率瞳孔数据，与眼睛动态数据采样点一致 13、系统整体延迟<3帧，600Hz模式下<2.5ms | 主要用于消费者行为、用户认知、人机交互界面设计及优化等领域中的视觉加工机制研究 | 注意使用前设备调试和参数矫正 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路 | 是
医学诊断仪器/电子诊查仪器/眼震电图仪 | 高精度眼动仪 | 安徽师范大学 | 教育科学学院 | Eyelink1000plus | 仪器为Eyelink 1000plus眼动仪； 单眼最高采样率1000HZ 双眼最高采样率2000HZ 测量方式： 瞳孔+角膜反射 凝视位置误差<0.5度 实时追踪延时：<2ms" | 主要运用于注意、视知觉以及阅读等心理学基础研究和心理健康的眼动干预等应用研究。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区田家炳楼后楼B421 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 无线多导生理仪 | 安徽工程大学 | 经济与管理学院 | FISTEEG | 1、16个模拟数据采集通道 2、16个数字输入通道 3、16个计算通道 4、2个模拟输出通道 5、16位A/D转换 6、*采样率：≥400KHZ（40万点/秒） 7、可联网工作 8、*主机系统可扩展到64通道 9、*与各种放大器采用直接插拔方式连接，无需连接电缆 10、漏电流小于8μA 11、主机内部缓存6M 12、最低采样率: 2 点/小时 13、*数字I/O口: 16双功能I/O口 14、*精度: 0.003% 15、*可扩充为在MRI核磁条件下工作 16、可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图、数学计算加减乘除、位移、自动峰值探测等。 | 应用于心理认知、人因工程、用户体验、运动科学、医疗康复等领域。 | 注意皮肤清洗、被试是否对电子贴片过敏等 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 便携式近红外脑功能成像 | 安徽工程大学 | 经济与管理学院 | NIRSport2 | 1.两台设备品牌型号要求一致； 2.单台光源数量：8；LED光源，检测波长： LED 760nm&850nm； 3.单台探测器数量：8；光电二极管；探测器灵敏度：<2 pW； *4.两台设备可直接串联形成16光源16探测器使用；后期如有需单台设备也可付费升级到16光源16探测器，支持多台串联模式，可达到64光源64探测器，支持Hypersaning同步扫描功能； 5.设备采用时分复用技术/频率编码原理； 6.采样率：最高可达160Hz； *7.设备使用模式：无线移动（WiFi）、 8.最大有效通道：40-60（在多设备模式下超过100个）； *9.测量帽：用户可自由设置感兴趣的大脑区域，支持多模态使用；配有弹簧卡扣装置； 10.8通道LED光源束，不仅适用于成人也适用于不同年龄的儿童； | 主要用于管理决策、心理学、脑科学、消费者行为、康复等研究领域 | 注意实验设计范式、脑区选定及设备调试 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 无线可穿戴脑电信号采集设备 | 安徽工程大学 | 经济与管理学院 | Smarting Pro | 1、通道数： 32 2、参考： 记录一个电极作为参考（ 单极） 3、输入阻抗： 1GΩ 4、输入参考噪声： 1uV 5、输入范围： 100mV 6、★共模抑制比:≥120dB（越高越好） 7、增益：24 8、★采样频率及方式：1000Hz，SD卡2000HZ， 并行采样 9、分辨率：24bits 10、带宽：0-500Hz | 可用于认知神经科学、人因工程、脑机接口、运动人体科学、心理学、生物医学工程等 | 注意实验设计范式、设备调试及脑电采集时被试头部清洁 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 土木工程结构失效过程监测系统 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | ACQ-2D-LS | 其他生产辅助用电器 | 其他生产辅助用电器 | 其他生产辅助用电器 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 高速摄影&图像采集系统 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | X190-M | 数据录入设备 | 数据录入设备 | 数据录入设备 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 全自动热脱附-二维气相色谱质谱联用仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | TD100XR-8890-5977C | "质量数范围：0.6- 1091amu，以0.1amu递增 质量精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，其单同位素将出现在m/z 271.987 ± 0.005 处 进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，谱图精度将达到99.0% 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 灵敏度：（使用自动进样器、分流-不分流进样口，以及HP-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm 色谱柱） 全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg/uL八氟萘（OFN）,进样量1ul, 信/噪比≥5000：1 (扫描范围: 50-300amu) 最大扫描速率：20,000 amu/秒 配置EI源和CI源，独立控温，最高温度可到350˚C；离子源带有自动清洗功能，在离子源受到污染需要清洗时，将自动启动清洗程式对离子源进行清洗，" | 环境污染物的鉴定和定量研究、难降解有机物的降解过程、降解产物的定性和定量分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼3-5 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 桥梁与实体模型计算分析软件 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | midas Civil | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 智能交通数据采集及信息管理分析平台 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | QM-IDM141 | "一、智慧交通数据分析服务器 1、机型：4U机架式服务器 2、处理器：2颗英特尔® 至强® Platinum 8368 处理器 3、芯片组：Intel C621A 4、内存：32个DDR4内存插槽，标配可支持32个内存插槽；本次内存容量64G DDR4 3200MHz RECC *8根 5、存储：支持多种同的硬盘配置，硬盘支持热插拔；可支持24块3.5英寸硬盘，其中至高8个NVMe盘；支持12个NVMe盘+8个2.5寸硬盘；支持Flash存储，双M.2SSD; 本次存储容量1.92T SSD*2块+16T SATA*2块 6、RAID:支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等 7、PCIe扩展：16个PCIe扩展槽位，含12个X16 PEIe4.0标准槽位 8、GPU加速：支持8张双宽 GPU卡，本次要求GPU显存 RTX4090 24G*4块 二、智慧交通仿真系统 涵盖智能网联各种环境的设置，为路况信息、道路信息、环境信息、标志信息、车况信息、传感器设备信息提供高仿真的数据级平台。具有非线性参数化车辆模型，车辆模型参数可设置，可利用 Matlab/Simulink等仿真软件进行联合仿真；可添加毫米波雷达，每个雷达均可输出实时更新的多目标信息列表，可在任意位置添加雷达，可任意定义雷达的照射开度以及有效距离；教学软件中可配置智能网联汽车智能化装备装调平台模型，实现传感器的安装位置及探测范围的更改，可插入自定义传感器模块参数；支持导入实车安装传感器参数信息，在Matlab/Simulink中提供感知算法。 " | "智慧交通仿真系统 涵盖智能网联各种环境的设置，为路况信息、道路信息、环境信息、标志信息、车况信息、传感器设备信息提供高仿真的数据级平台。具有非线性参数化车辆模型，车辆模型参数可设置，可利用 Matlab/Simulink等仿真软件进行联合仿真；可添加毫米波雷达，每个雷达均可输出实时更新的多目标信息列表，可在任意位置添加雷达，可任意定义雷达的照射开度以及有效距离；教学软件中可配置智能网联汽车智能化装备装调平台模型，实现传感器的安装位置及探测范围的更改，可插入自定义传感器模块参数；支持导入实车安装传感器参数信息，在Matlab/Simulink中提供感知算法。具备的场景设置功能如下： 1、雾天气设置 可以设置能见度和雾的颜色 2、雨天的设置 可以设置雨滴的下降速度，雨滴密度和雨滴的直径 3、雪天的设置 可以设置雪的下降速度，雪密度和雪花的直径 4、大背景和阳光照射条件 设置大背景基于图像的有四个选项：None,Air,Desert和Mountain 设置阳光照射条件的时候可以选择设置太阳的坐标，会产生不同的方位角，还可以设置太阳的光照强度。 建立场景地图，端口显示参与者的(状态)信息，输出GPS坐标。" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼327-329 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 流式细胞分析仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | V6B5R3 | "1、激光器：标配进口顶级带TEC温控功能60mW 488nm固态蓝色激光器、标配进口顶级带TEC温控功能50mW 405nm固态蓝色激光器、进口顶级带TEC温控功能40mW 640nm红色固态激光器，固定管路无需自动调节。激光器分别配有TEC功能，当激光器工作一定时间发热时，TEC功能可以自动让激光器降温，保证全程实验过程统一的激发效率及恒定的工作温度。 2、立体空间激发方式，不少于14个荧光检测通道，不少于16个检测参数。 3、检测器：采用高光子效率光电倍增管，保证高浓度样本无漏检、无死时间，非低端二极管类如APD或FAPD检测器，并要求开机验证。 4、清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁，全程无需人员参与。 5、检测参数：数字化分析系统，检测参数包括所有通道面积（A),宽度（W），高度（H）以及时间，有效区分粘连细胞和单个细胞。 6、荧光检测灵敏度: FITC<50MESF;PE<50MESF；分辨率：前向散射光：0.4um; 侧向散射光：0.1um。 7、样本检测速率：100，000 events/s。 8、检测颗粒直径：0.1～50um。 9、交叉污染：<0.1%。 10、全峰宽变异系数：CV<3%。 11、绝对计数：样本体积精确控制，无需任何耗材直接绝对计数。 12、信号处理：24位动态范围（107.2动态范围），PMT支持免调电压和可调电压双重模式。 13、补偿方式：矩阵补偿、快速补偿、自动补偿及在线/离线补偿。自动补偿一键设置，自动计算荧光补偿矩阵，避免手工补偿误差；快速补偿通过滚动条快速调节，直观显示补偿结果；在线及离线补偿，数据采集及补偿可同时进行，也可实验结束后对数据做补偿分析。 14、注射泵驱动，高精度压力传感器实时监测流速，液路防堵报警；自动清洗消毒系统，开关机及换样时自动启动清洗流程，无需手动设置及操作。 15、内置细胞周期曲线拟合功能，无需第三方软件，即可进行细胞周期曲线拟合。 16软件: 配套windows操作系统流式软件，集数据收集、分析、实验报告为一体，数据收集和分析可同时进行、互不影响。 17、自动加样器：兼容40管标准流式管、24孔板、48孔板、96孔板、384孔板上样，安装后自动校准，具有条形码扫描功能，样本混匀速度、时间及加速度可调，撞针后自动修复获取下个样本， | 流式细胞仪可对单个细胞或其他生物粒子进行多参数、快速的定量分析。它可以高速分析上万个细胞，并能同时从一个细胞中测得多个参数，具有速度快、精度高、准确性好的优点。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心410-6 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 眼镜式眼动仪 | 安徽工程大学 | 经济与管理学院 | FISTGlasses | （1）产品形态：框架式眼镜配件，可从搭配的眼镜框架上拆卸。 （2）*标配镜架参数重量：50g±3g，尺寸不大于：177x 58 x 158mm；可适用头部尺寸（耳间距）：138 -180 mm； （3）校准方式：使用现实中任意实物进行校准，包括1点和3点校准模式。 （4）眼球追踪方式：双眼追踪模式与单目追踪模式配合； （5）*便携：可连接手机记录助手使用，并通过网络远程监控实验录制。 （6）*采样率：≥120Hz （7）注视精度： 0.5°（不随距离变化），自动补偿； （8）使用距离： 0 - ∞； （9）追踪视角范围：水平81°，垂直60°； (10)摄像头：三种分辨率可选:1280x720@30fps,800x600@30fps, 1280x960@15fps; (11)视野范围：水平75°，垂直60°； (12)音频：内置麦克风 (13)失踪后恢复延迟：小于1/60s (14)系统延迟：小于11ms (15)支持自动白平衡，支持室内光线300lux | 主要用于消费者行为、用户认知、人机交互界面设计及优化等领域中的视觉加工机制研究 | 注意镜片保护，近视被试需要加装镜片 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路 | 是
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 高分辨可见及近红外二区小动物活体成像系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | NIR-II ST | 近红外模块 1、采用InGaAs专业级近红外CCD； 2、响应波长：≥900 ~ 1700 nm； 3、量子效率：≥80%（1000~1600nm），峰值85%； 4、曝光时间：2 µs ~ 1 min； 5、连续观察拍照：< 500 s； 6、分辨率：≥640 × 512，像素尺寸≥ 20 m； 7、最大制冷温度：≤-55℃； 8、暗电流：＜60 e-/p/s； 9、最高帧率：≥2000fps 10、配有近红外50 mm定焦高透镜头（900~1700nm） 11、成像视野2 cm-20 cm，可微调。 12、配有八片近红外区高质量光学滤光片，OD>5，可任意组合。 可见光模块 1、采用高性能专业级可见光CCD； 2、响应波长：≥320~950 nm； 3、量子效率：≥90%（峰值）； 4、像元尺寸13μm × 13μm； 5、分辨率：≥1024 × 1024； 6、暗电流：≤0.001 e-/p/s； 7、最大制冷温度：≤-70℃； 8、曝光时间：100 ms～30 min； 9、成像视野2 cm-20 cm，可微调； 10、配有八片可见光区高质量光学滤光片，OD>5，可任意组合。 激发模块 1、808nm（15 W），915 nm (15 W)，980 m（15 W），1064nm（5 W）激光器（各1台），无需水冷散热，方便使用； 2、激光器使用宽口径液芯光纤，可以有效均匀化激发光光斑（>90%），使宽场成像更保真； 3、激光器均可TTL调制，后期用于其他模式测量，如光谱测试和荧光寿命衰减曲线测试等； 4、可见光区配有 450 nm、520 nm、550 nm、590 nm、 650 nm和 730 nm的光源，满足活体成像需求； 5、激发光源可组合，数量≥16。 | 可见及红外高分辨小动物活体成像系统适用于肿瘤成像，药物活体评价，血管造影，免疫治疗评价，脑部疾病，消化道疾病等病理研究。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区安实习实训中心410-6 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 离子交换膜电导率测试系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 740 | "1. 温度范围：RT~100℃ 2.电极量测方式：白金，四极法设计 3. 样品尺寸需求小: 6 mm x 30 mm 4. 量测露点范围：0~ 100℃" | "测定离子交换膜平面和垂直电导率" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区学苑南楼5号楼312 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 智能建造机器人驱动系统 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | ZSW-RO | 机械臂负重≥5公斤，机械臂长≥850mm，机械臂自由度（旋转关节）≥6，视觉识别距离：20米，工艺操作精度0.03mm； | 可自动规划工作路径、导航、避障、升降作业高度完成喷涂作业；通过空间三维扫描与环境分析，距离计算、高精度定位快速完成喷涂作业。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 力学基础实验室虚拟仿真系统 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | OWVLab V2.0 | 系统采用Unity3D引擎开发而成； 用户可以在实验室三维场景中漫游，以任意距离、任意角度观察实验现象； | 针对高等院校《理论力学》实验课程配套开发的可在网上开展的虚拟实验课程，课程模拟真实实验中用到的器材和设备，提供与真实实验相似的实验环境。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | BIM建模与深化设计软件 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | V3.3 | 支持碰撞检查构件的筛选以及碰撞范围的设置，生成冲突报告，支持二维、三维状态的定位返查，同时支持碰撞报告导出。 | 软件基于Revit平台研发，集建模翻模、设计优化、标准出图、工程算量（土建安装清单定额量）于一体。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 智能建造管理实训系统 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | V1.0 | 系统支持实训任务模块不少于100+教学知识点，知识点内容包括BIM、AI、物联网等讲解，图纸会审、智能视频监控、人员实名制管理等视频教学、安全组织机构图等，实训任务须包含实际业务虚拟场景。 | 系统包含施工准备、土方基础、主体建造、装饰装修四个阶段的虚拟施工环境；学生实训能力提升须包括但不限于：数字工地、人员管理、安全管理、质量管理、现场管理、绿色施工6大模块内容。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | IC设计实训系统-ASIC全流程、摩尔实训云-ASIC全流程 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | IC Cloud v2.3 | 该系统可以完成复杂SoC芯片设计流程，涉及SoC芯片架构、IP核集成、RTL设计、代码风格检查、模块级和系统级功能逻辑仿真、UVM验证平台框架自动生成、UVM寄存器模型RAL自动生成、仿真回归测试及RTL代码覆盖率自动收集、数字逻辑综合、静态时序分析、DFT设计实现、形式验证、UPF低功耗设计、自动布局布线、版图物理参数提取、数字版图物理验证及芯片流片的SignOff流程 | 该系统是基于全球主流集成电路设计企业实际项目开发环境，而开发的一个企业级IC设计开发平台，提供一个适用于开发大规模IC系统的完整解决方案，整合并优化了IC 系统开发过程中需要的各个组件。 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 有限元分析软件 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | PERA ANSYS V14.5 | 单机版； | 网格划分；支持静力学、动力学、热分析、电磁场分析、流体分析等多物理场耦合问题。 | 熟悉官方提供的教程、案例库、用户手册。检查操作系统的兼容性 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 流程行业综合系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | DPRO-SMPT-1000 | SIMATIC PCS7 单站，含有：1个1MB RAM存储卡；1个CPU 412-5H，带AS RT PO 100；1个CP443-1IE(EX11)以太网通讯模块，以连接到系统总线；1个UR2 (9槽)ALU机架；1个电源模块AC 120/230V 10A，电源不包含备用电池； | 模拟通用的水汽热能系统，涉及流量、液位、压力、温度、浓度五大过程变量 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 半导体材料模拟软件 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | Quantum ATK | 半导体材料多种计算方法、器件电子输运模拟、图形界面、材料模型与性质计算工具 | 用于半导体、电池、化学、催化、聚合物、信息存储等领域的基础研究和工业研发 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 流程行业综合系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | DPRO-SMPT-1000 | SIMATIC PCS7 单站，含有：1个1MB RAM存储卡；1个CPU 412-5H，带AS RT PO 100；1个CP443-1IE(EX11)以太网通讯模块，以连接到系统总线；1个UR2 (9槽)ALU机架；1个电源模块AC 120/230V 10A，电源不包含备用电池； | 模拟通用的水汽热能系统，涉及流量、液位、压力、温度、浓度五大过程变量 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 运动分析软件 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | DIPP-Motion V | 测量标记点及平均点的坐标值、累计、变化量、速度、加速度。 | 可实现二维和三维的动态及静态图像数据处理 | 需准确标定设备，确保数据采集精度，操作前熟悉软件功能 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 数控数字化双胞胎虚拟调试系统硬件套装 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | SINUMERIK ONE | 1、硬件平台包括数控系统控制单元。 2、硬件平台包括操作面板：可实现操作人员对CNC数控系统的操作与编辑。 3、硬件平台包括机床控制面板：具备急停开关，进给倍率开关，启动，暂停等，可实现手动/自动等运动方式组的切换，并有按键可控制外部IO设备。 | 硬件平台可实现操作人员对CNC数控系统的操作与编辑 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 模拟集成电路课程及实验资源库 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | IC Course M-A | 32个视频（每个不少于40分钟）、配套各章节的作业11份、课件12个、AB试卷2套。 | 模拟集成电路设计教学系统 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 数字集成电路课程及实验资源库 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | IC Course M-D | 课程至少提供16章节32个课件、7个作业题、31个视频（每个视频不少于40分钟)、2套试卷、8个实验及相关实验数据。 | 数字集成电路设计教学系统 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | IC设计系统-模拟设计、摩尔实训云-模拟设计 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | IC Cloud v2.1 | 提供模拟集成电路设计管理功能，可针对不同课程，不同班级等不同情况灵活设置可用的模拟集成电路设计工具；支持50人并发 | 具有高效、完整的设计flow, 具有功能完整的一站式全定制IC设计解决方案；SLD加速版图设计实现；5、设计数据版本管理，提高协同设计效率；完备TCL脚本系统，支持用户定开发定制化功能，提升设计效率 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 百子尖动态仿真建模平台V1.0 | 安徽工程大学 | 化环学院 | 无 | 可用于工艺装置的设计、模拟、故障诊断和管理 | 采用全图形化方式对现场过程进行建模，并提供支持化工过程各种单元操作库和热力学库。通过互联单元操作模型和对热力学模型进行必要的置，仿真平台就可精确模拟现场流程在不同时刻的各种行为和状态 | 使用前需培训 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 混棉工艺与混棉过程虚拟仿真实验系统 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | 定制 | （1）该系统分为三大模块：场景漫游、混棉工艺和其他工艺。 （2）场景漫游模块是对纺纱车间整个纺纱生产线进行观察并了解各个设备在生产过程中的对应位置。 （3）混棉工艺模块是对纺纱生产车间各混棉工艺设备的结构和原理进行展示，同时对混棉工艺设备进行参数调整，展示对应的混棉效果，通过不同的混棉效果对比来理解各混棉工艺参数对混棉效果的影响。 （4）其他工艺模块是对非混棉工艺设备的结构和原理进行展示。 | 混棉工艺与混棉过程虚拟仿真 | （1）在登录界面点击【注册】按钮，进入账号注册界面，输入账号信息并点击【立即注册】按钮进行账号注册。（注册账号需要后台审核，不审核账号无法登录） （2）在登录界面输入审核过的账号和密码进行登录。 （3）选择混棉工艺考核模式，进入，依次点击浏览各工序的设备认知、原理、混棉工艺，完成后会自动在屏幕的右边出现 答题的按钮，按提示答题，答题结束会出现 填写报告窗口，按提示操作，最后提交。 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 服装展示设计虚拟仿真实验系统 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | 定制 | （1）具备详细的操作步骤及步骤提示，要求实验不得少于 10步； （2）对于结构展示方面，需要具备具备平面图、立体沉浸两种展示方式； （3）焦点模式。在表现设备结构的同时，还需要体现该结构在主体设备上的位置，便于学生理解； （4）帮助说明。具备操作帮助说明，学生通过该帮助能够对如何操作该软件有一个自主的 学习，让学生能够快速入门； （5）复位功能。具备一键复位功能，即学生误操作后，能够将设备重新归位，置于场景中 心； （6）系统配置。可以对系统通用功能进行设置。 | 模拟服装展示设计 | （1）在登录界面点击【注册】按钮，进入账号注册界面，输入账号信息并点击【立即注册】按钮进行账号注册。（注册账号需要后台审核，不审核账号无法登录） （2）在登录界面输入审核过的账号和密码进行登录。 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 磁控溅射沉积系统 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | JGP450 | 共三靶位，靶材直径要求60mm；配备射频电源1套，直流电源1套，负偏压电源1套，加热电源1套，真空流量计。 | PVD法沉积镀膜 | 1、适用于纺织材料，薄膜及玻璃基底材料，样品尺寸小于直径100mm； 2、加工过程在高真空环境中，基底表面温度高，全程水冷； 3、可加工导电、电磁屏蔽、抗菌、紫外吸收等功能性织物。 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 立式加工中心 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | TB-VM500 | 1、控制系统型号：FANUCOi-MC；2、工作台面积（长×宽）950 X 430MM；3、主轴转速 8000；4、工作台纵向行程（X轴） 850MM；5、工作台橫向行程（丫轴） 550MM；6、垂直行程（Z轴） 550MM；7、主轴端面至工作台距离 120-670MM；8、主轴中心至立柱导轨面距离 580MM；9、主轴锥孔 BT40；10、工作台最大承重 600KG；11、机床重量 5500KG | 1.可完成铣、镗、钻、铰、攻丝等多种工序的加工2.数控转台四轴控制实现多面加工 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.机床各坐标轴回零，空运转一段时间后方可操作。3.自动换刀过程中，须自始至终地监控全过程，发现有异常情况，立即按下“急停开关”。4.建议由老师监护使用 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 三重四极杆气相质谱联用仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Trace1600- TSQ9610 | "指标名称 技术参数 温控范围 室温+4℃ ～ 450℃，以1℃为增量可调 控温精度 ±0.1℃ ～ ±0.5℃ 升温速率 最高可达 120℃/min，具备多阶程序升温功能（≥20阶） 进样口温度范围 室温+4℃ ～ 400℃ 柱温箱降温速率 ≥250℃ → 50℃ ≤ 5 min（快速冷却） 载气控制方式 全电子流量控制（EPC），支持恒流/恒压/恒线速度模式" | "1. 定性分析功能 高选择性扫描模式（如 MRM） 能识别复杂基体中的目标化合物； 可对有机小分子、挥发性或半挥发性化合物进行准确的结构推测与识别； 可通过数据库（如 NIST）进行谱库检索。 2. 定量分析功能 可实现痕量（ng/L 或更低）物质的准确定量； 利用多反应监测（MRM）模式，可对目标化合物进行高灵敏、干扰小的定量； 多种校准方式支持线性或非线性标准曲线的构建。" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区学苑北楼11号楼302 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线能谱仪 | 桌面X射线精细吸收谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | RapidXAFS 1M | 高分辨罗兰环结构X射线单色器，高压范围：1～30kV，电流：1～40mA，最高功率：＞1.2kW；光通量：＞1,000,000 photons/sec. (@7 keV)；能量范围：5 keV～15 keV；可测元素范围：3d过渡金属K边，5d过渡金属L边；探测器：高精度SDD硅漂移探测器；高纯Si晶体单色器：曲率半径500 mm；高纯度Ge晶体单色器：曲率半径500 mm；基于Labview的系统集成软件，易于和外接设备集成；配X-射线实验室空间智能净化装置。 | 测试XANES谱，获取价态信息，结构信息，轨道信息；测试EXAFS谱，获取键长、配位数、无序度等信息，可以做配体识别；测试单原子催化剂；测试非晶体无机化合物。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 纺粘无纺布试验机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | FCN-1 | 工艺类型：纺粘无纺布 克重范围：15-150g/m3 网带速度：0-60m/mim 有效幅宽：150mm 收卷直径：300mm 最小纤度：1.5d | 模拟纺无纺布生产工艺流程进行相关科研实验 新型高分子材料在纺粘无纺布生产中的应用研究。 | 为了安全、正确使用纺粘无纺布试验线， 避免对使用人员及其他人员造成危害和 财产损害，敬请务必严格遵守，使用前请务必认真阅读，熟记设备知识、安全信息及注意事项，并在充分理解内容的基础上正确使用。 | 安徽芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
分析仪器/波普仪器/核磁共振波谱仪 | 核磁共振波谱仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | AVANCE NEO 500 | 1. 磁场强度：11.74T 2. 磁场漂移：≤ 5Hz /小时 3. 频率分辨率：≤0.005Hz 4. 相位分辨率：≤0.006度分辨率 5. 灵敏度：对1H、13C、31P、15N、19F的灵敏度分别大于730、250、180、40、550 | 1. 主要应用于有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究； 2. 可以进行1H、13C等核素的测试，1H-1H NOESY、1H-1H TOCSY、1H-13C HSQC、HMBC等二维测试； 3. 测试范围包含液体、可溶性有机物、无机物、聚合物等； 4. 可进行多种核素的单、双共振实验等。 | 液体试样 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 紫外、可见分光光度计 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | UV-2550 | 1.波长范围:190-900nm 2.分辨率:0.1nm 3.谱带宽度:6段转换 | 紫外可见分光光度计能进行各种定量和定性分析，可应用于农药残留检测、作物成分检测、化肥检测、土壤成分检测、植物保护、植物检疫、工业生产的过程控制和有机合成中间体的分析，以及食品中的添加剂、防腐剂、香料分析、营养成分的含量测定、化妆品分析等，可按国家标准完成对水质，大气、降雨及土壤等的监测，测定其中各类污染物的含量。 | 测试样品要求：（1）样品溶液的浓度必须适当，且必须清澈透明，不能有气泡或悬浮物质存在；（2）固体样品量>0.2 g，液体样品量>2 mL。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 紫外、可见分光光度计 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | UV-3600 | 1.测试波长范围：185-3300nm 2.分辨率：0.1nm 3.杂散光：0.00008%T 以下 | 紫外可见分光光度计能进行各种定量和定性分析，可应用于农药残留检测、作物成分检测、化肥检测、土壤成分检测、植物保护、植物检疫、工业生产的过程控制和有机合成中间体的分析，以及食品中的添加剂、防腐剂、香料分析、营养成分的含量测定、化妆品分析等，可按国家标准完成对水质，大气、降雨及土壤等的监测，测定其中各类污染物的含量。 | 测试样品要求：（1）片状样品、块状样品、薄膜样品、纤维样品可直接测定，注意固体块状样品高度应<1 cm；（2）粉末样品装在玻璃瓶或塑料管中，请勿放在样品袋中，以避免静电影响取样。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 直线控制系统 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | / | 集中控制装置 | 集中控制装置 | 见用户手册 | 安徽芜湖 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 工业特性调试控制平台 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | / | 集中控制装置 | 集中控制装置 | 见用户手册 | 安徽芜湖 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/其他 | 扭转控制系统 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | / | 集中控制装置 | 集中控制装置 | 见用户手册 | 安徽芜湖 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 三容水箱液位控制系统 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | / | 集中控制装置 | 集中控制装置 | 见用户手册 | 安徽芜湖 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 磁悬浮装置 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | 无 | 天文仪器 | 天文仪器 | 见用户手册 | 安徽芜湖 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 无人机机库系统充电库 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | 无 | 航天仪器 | 航天仪器 | 见用户手册 | 安徽芜湖 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 无人机机库系统充电库 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | 无 | 航天仪器 | 航天仪器 | 见用户手册 | 安徽芜湖 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 偏置倒立摆 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | 无 | 天文仪器 | 天文仪器 | 见用户手册 | 安徽芜湖 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 专业训练跑台 | 安徽工程大学 | 人工智能学院 | WOODWAY-FORCE3.0 | 1）动力系统：无需外接任何电源； 2）阻力调节系统:可提供0-150镑阻力的电磁阻力； 3）传动系统:滚珠轴承加导向轮传动（4mm横向公差）； 4）最大承重：400kg； 5）跑合运动面尺寸：长173 cm ×宽55 cm； 6）跑步带形式:金属硫化橡胶板条组成的履带式跑步带； 7）数据测量:速速度、时间、功率、距离步长、步幅、步率、连续步伐的对称性、速率、水平方向输出力，垂直方向输出力、左右足每次踏步压力等指标的测量。 8）配置步态分析软件：可显示时间、速率、做功、功率读出值，对当次和上次的信息进行保存和对比，可实现测试、查看及分析。 | 1）人机交互数据测量。包括：人穿戴外骨骼助力机器人后，助力行走过程中的接触力、速度等基础数据测量；针对步态康复机器人训练时，测量其运动学与生理学参数； 2）下肢外骨骼助力机器人测试。人机交互与机器人控制是团队、实验室平台和学科的重要研究方向，人体运动学、生物力学等信息获取手段是不可或缺的，该设备可作为为外骨骼机器人协同作业参数的测量手段，为机器人提供实时、精准的交互力、运动规划的关节角度、步长、速度等基础性参数； 3）运动健康信息获取。为康复机器人提供基于运动学的健康数据信息：包括康复训练疗程前后的人体自身行走的数据测试、分析与对比； 4）服务机器人与特种机器人公共测试平台。对于有接触点的接触力、位移、速度、功率有测量需求的机器人可提供相关的测试手段，是该设备重要的拓展应用。 | 人体/人机协同行走数据测试 | 安徽工程大学国际工程师学院 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | SLAM定位导航移动抓取作业平台 | 安徽工程大学 | 人工智能学院 | 系统定制 | 1.激光传感器：1）测距精度：±3cm，2）测距距离：高达100m；3）垂直测量角范围：±15°；4）扫描速率：30万像素点/秒；5）防护等级：IP67；6）测量频率：5到20HZ；7）垂直方向角分辨率：2° 2．双目视觉导航：1）视场：水平：70°，垂直：60°；2）工作范围：0.8-4.0米；3）彩色视频流：1920x1080x16bpp 30fps；4）接口：USB3.0；5）带处理：60ms；6）音频捕捉：4阵列麦克风； 3.UR机械臂：1）质量：11kg；2）最大有效负载：3kg；3）延伸：500mm 4）可重复性：±0.1mm；5）自由度：6；6）功耗：100W；7）通讯：TCP/IP 8.速度：所有腕关节：360°/s；其他关节：180°/s；工具：大约1m/s 4.移动底盘：1）整机重量＜100kg；2）最大负载：100kg；3）最大速度：2m/s 4）续航时间：＞3h（充电3h、待机5天）；5）电池：具备5V/24V/36/48/接口，容量＞20AH，锂电池；6）防水等级：IP66；7）爬坡角度：＞30°；8）WiFi范围：>20m；9）行走精度：<0.01m；10）电机功率：＞500W；12）有转速反馈；13）通信：USB接口、WiFi；14）驱动/API：Ros/c++ 5.具备SLAM功能，开放底层接口与协议，可用于二次开发。 | 户外自主导航与移动抓取作业，是移动机器人研究的热点。该平台可用于户外自主导航、低速自动驾驶、ROS调度系统和抓取作业等研究。 | 按仪器设备规章操作，预约前需熟知操作规程。 | 安徽工程大学国际工程师学院 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 三维运动采集与分析系统（步态体态分析系统） | 安徽工程大学 | 人工智能学院 | Qualisys600+ | 1.系统基于光学动作捕捉原理，采集对象行动不受约束，使用简便。 2.系统对采集者的动作轨迹捕捉准确，动作逼真。 3.同一套设备可用于单人、多人和一般刚体等各类动作捕捉分析。 4.配置高精度光学标记支架，安装简易，无需交换机。 5.用户可在长3米宽2米的步态采集区域测量步态运动学数据，可匹配30㎡的动作捕捉场地。 6.光学采集系统分辨率应高于：600万像素，高速摄像机在全分辨率模式下可捕获300fps。 7.系统可支持被动标记点与主动发光标记点两种标记点模式，其中一个镜头可实现高速视频与动作捕捉切换，最大可达600个标记点。 8.有线传输速率可达100Mbps，可采用无线通讯。 9.配置Bertec三维测力台，可测量关节力矩和足底压力。 10.配置Visusal 3D Posture Analysis Software(C-Motion)步态分析软件，可给出步态骨骼模型和三维空间运动轨迹、关节力矩等数据并绘图，具备数据导出功能，具备MATLAB数据接口。 | 人体运动建模、过程再现和运动信息获取是人机信息共融与机器人控制的研究基础，在运动健康、人体运动学与人机交互与机器人协同控制等方面得到广泛应用。该设备可针对人机协同开展运动建模、过程复现和生物力学参数测量。包括：运动过程中的关节角度、速度、功率、空间运动轨迹等运动学与动力学参数。 人机信息共融与机器人控制是机械工程学科、先进伺服与驱动安徽省重点实验室和人才团队的重要研究方向，本次采购三维运动采集与分析系统，是人机交互与生物力学不可或缺的测试设备，是该研究方向的重要测试手段；同时可为本科生、研究生教研过程中提供先进的测试设备，为我校在人机交互与信息共融等研究领域提供关键测试手段。 | 人体/人机协同运动数据测试 | 安徽工程大学国际工程师学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 制造执行运营管控系统 | 安徽工程大学 | 人工智能学院 | V1.0 | 1.生产过程管理：工单实绩管理、完工确认管理； 2.可视化管理：车间生产实时及历史状况展示、生产进度跟踪、工位终端实时信息显示； 3.系统管理：用户管理、角色管理、授权管理； 4.数据导入、数据导出：系统具备数据备份功能，可将数据备份到其他存储介质上，将其他存储介质上的数据导入系统。 | 1.工厂建模管理：日程表模板管理、日程表管理、管理日历、班次管理、班次方案管理； 2.计划管理：生产需求管理、日计划管理、； 3.仓储物流管理：拉料规则管理、拉料单管理、收料单管理； 4.质量管理：不合格品评审管理； | 1、操作者需具有一定的智能制造系统基础知识； 2、登录系统前需在校内注册账号。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | LAMBDA950 | 波长175-3300nm | 测试样品吸光度、透过率、反射率等 | 按照实验步骤依次进行 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
分析仪器/热分析仪器/热膨胀系数测定仪 | 热膨胀仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | DIL402C | 1.升降温速率：0-50 K/min； 2.测量范围：500／5000 μm； 3.样品长度：最大 50 mm 样品直径：最大 12 mm；4.ΔL 分辨率：0.125 nm / 1.25 nm； 5.样品支架：石英支架（< 1100°C），氧化铝支架（< 1700℃），石墨支架（2000℃） | 可测量固体、熔融金属、粉末、涂料等各类样品，广泛应用于无机陶瓷、金属材料、塑胶聚合物、建筑材料、涂层材料、耐火材料、复合材料等领域 | 1.块体样品，高温下不发生氧化反应。2.尺寸：直径不大于1.5cm，不小于0.5cm。长度不大于3cm，不小于1.5cm。3.送样时须提供样品长度方向的准确值（精确到0.01mm）。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 直读光谱仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | Metal Lab75/80 | 1.焦距:750mm 2.谱线范围:120-800nm 3.高能预火花光源，激发频率:300-1000Hz 4.帕邢-龙格架构法，真空光学系统 5.光电倍增管检测器 6.光栅刻线2400条/mm 7.工作环境：温度10－40℃ 湿度＜80% 8.电源：220V 16A 2.5KVA 9.重量：350Kg 10.仪器尺寸：长105×深66×高120cm 11.整体出射狭缝，预留240条 | 广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制，中心实验室成品检验等，可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb等多种金属及其合金样品分析。可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素（C、P、S、B等）以及金属元素进行准确定量分析，分析结果准确，分析精度高。 | 样品主要成分为铜铁铝；需提前准备一个1元硬币大小的平整待测面，样品高度不超过8cm。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 超景深3D显微镜 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | VHX-970F | ×500-×5000 | 拍摄样品微观形貌 | 按照实验步骤依次进行 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 近红外脑功能成像主机 | 安徽工程大学 | 外国语学院 | NIRSport | 系统规格 通道数： 8×8 配置（8个光源，8个探测器） 可扩展至更多通道 采样率： 最高可达 100Hz 波长： 760nm 和 850nm 双波长 动态范围： > 120 dB 信噪比： > 85 dB 空间分辨率 空间分辨率： ~1cm 穿透深度： 约2-3cm 测量距离： 最大可达4cm（源-探测器间距） 硬件特性 重量： 轻便便携（<1kg） 电池续航： >8小时 无线传输： 支持蓝牙连接 数据存储： 内置存储 | 可用于心理学、认知科学、语言学实验，尤其可以应用在语言、记忆、决策、情绪等方面加工机制研究。 | 非医疗器械，仅用于研究使用 | 芜湖市北京中路安徽工程大学外国语学院 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 高速眼动采集主机 | 安徽工程大学 | 外国语学院 | Eyelink1000 | 采样率： 单眼单模式：最高达 2000 Hz 双眼模式：最高达 1000 Hz 空间精度（Spatial Accuracy）： 在良好的实验条件下达到 0.25° – 0.5° 空间分辨率（Spatial Resolution）： 达到优于 < 0.01° RMS 系统延迟（Latency）： 小于 1.8ms 追踪范围（Tracking Range）： 水平 60°，垂直 40° 采集模式： 支持头部固定模式和双目/单目自由移动模式 | 近红外脑功能成像技术（functional near-infrared imaging，fNIR）是一种使用光谱法测量大脑神经活动水平的神经成像方法。该方法基于神经血管耦合，即代谢活性和血管中氧水平（氧合血红蛋白）的关系。fNIR以氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白和总血红蛋白等为指标，考察与神经元活动、细胞能量代谢以及血液动力学相关的大脑功能。这一技术具有无创性、可实时在体监测、能在动态运动条件下应用等优点。可用于心理学、认知科学、语言学实验，尤其适合视觉注意、阅读实验、决策行为和语言加工研究。 | 非医疗器械，仅用于研究使用。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学外国语学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 多功能材料器件仿真服务平台 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 研发转化部 | ATHENA | 该工艺仿真系统可迅速和精确地模拟应用在CMOS 、双极、SiGe/SiGeC、SiC、SOI、III-V、 光电子、MEMS 和有源器件技术的所有关键加工步骤，如离子注入、扩散、氧化、物理蚀刻和淀积、光刻、应力成型和硅化。 | ATLAS器件仿真系统使得器件技术工程师可以模拟半导体器件的电、光和热行为。可分析所有二维和三维半导体技术的直流、交流和时域响应。在并行机器上，高效和稳定的多线程算法在保持精度的同时大大减少的仿真时间。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高精密嵌入式系统设计平台 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 研发转化部 | / | 1. 11.6 英寸(295 mm) TFT LCD, 容性多点触控，显示器分辨率1920 水平 × 1080 垂直HD。 2.每通道带宽：1GHz; 3．通道数：4；记录长度：所有通道上10M 记录长度；取样速率：每个通道均5 GS/s（实时采样率）； 4.波形捕获速率：＞280000 波形/秒； 5.每条通道均标配一个无源电压探头：3.9pF电容负载，500MHz 模拟带宽, 10 倍衰减； 6．可选配频谱分析仪功能且具有独立的射频接口，频率范围：9kHz～1GHz 或 3 GHz。 | 适用于嵌入式设计和物联网、功率设计、教育、制造测试和调试等应用。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
计量仪器/电子学计量仪器/矢量网络分析仪 | 毫米波器件负载牵引测试系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 研发部 | N5247B & L-67100 DELTA | 01谐波负载牵引子系统 1.包含源端、负载端谐波阻抗调谐器； 2.频率范围：10-67GHz； 3.驻波比：谐波调谐 10:1-100:1，支持高驻波比模式≥32.6:1@28GHz； 4.谐波牵引：基波和二次谐波； 5.配备八英寸手动探针台，装载GSG型射频探针。 02四端口网络分析仪 1.最高频率达67GHz； 2.矢网测试端口动态范围保证值： 1GHz-2GHz：不小于131dB 2GHz-3.2GHz：不小于127dB 3.2GHz-26.5GHz：不小于131dB 26.5GHz-30GHz：不小于122dB 30GHz-40GHz：不小于112dB 40GHz-67GHz：不小于115dB 3.相位轨迹噪声保证值： 100MHz-26.5GHz：不大于0.02deg 26.5GHz-50GHz：不大于0.03deg 50GHz-67GHz：不大于0.04deg 4.测试端口最大输出功率保证值： 3.2GHz-10GHz: 不小于+13dBm 10GHz-30GHz：不小于+10dBm 30GHz-40GHz：不小于+5dBm 40GHz-67GHz：不小于+10dBm | 要实现最大的功率传输，必须使被测功率放大器的阻抗与信号源的阻抗相匹配。实现上述匹配的通常做法是在信号源和被测功率放大器之间插入一个无源网络，即匹配网络。本系统能使用户在完全真实的操作条件下，快速地自动找出该匹配网络的一种或多种最优架构，实现功率参数、谐波和噪声等特性的自动测试，进而加速微波芯片、微波晶体管、微波元部件及子系统和雷达系统等研发。 | 目前设备处于维护阶段，暂时无法使用。需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/直流稳压/稳流电源 | 功率器件测试分析仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 研发部 | B1505A | （1）中功率模块：电流测试范围10fA到100mA，电压测试范围：0.5uV到100V； （2）中电流模块：电流测试范围10pA到100mA（直流）或10pA到1A（脉冲），电压测试范围：200nV到30V； （3）.超大电流模块：电流测试范围500uA到500A，电压测试范围：100uV到60V，限脉冲模式。测量分辨率：500uA； （4）.特高压模块：电流测试范围10pA到10mA（直流）或10pA到20mA（脉冲），电压测试范围：10mV到10kV，测量分辨率：10mV； （5）支持C-V扫描测试、栅电荷Qg测试； （6）.配备八英寸半自动探针台，可满足on wafer测试。 | 本系统可表征功率器件的以下静态特性：导通电阻、阈值电压、跨导、输入输出与反向转移电容、击穿电压和栅极电荷。配备不同电压电流测试范围模块，可满足高精度特高压及特大电流测试需求。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/频谱分析仪 | 低频负载牵引系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | XT982 | 1、系统测试频率范围：0.6GHz-18GHz。 2、系统输入端可耐受功率（最大驻波状态）：连续波功率≥50W，脉冲功率≥500W。 3、50W连续波输入信号状态下，TUNER的初始插损@反射系数≥0.8，测试30分钟至60分钟，同等插损反射系数条件下，差值≤0.1dB；TUNER的初始S11的幅度@反射系数≥0.8，测试30分钟至60分钟，同等S11幅度的反射系数条件下，差值≤±0.005；TUNER的初始S11的相位@反射系数≥0.8，测试30分钟至60分钟，同等S11相位的反射系数条件下，差值≤±0.5°。 4、负载牵引系统支持PNA-X矢量接收机，DUT端面的负载调谐反射系数≥0.95。 5、测试状态 Source gamma 为0，Load gamma=0.8时，直通的功率增益≤±0.2dB。 6、系统源端信号驱动功率放大器的频率范围：2-26.5GHz；最大功率：2W；数量：1台。 7、其中一台系统输出端反射系数补偿功率放大器频率范围：0.6-6GHz；最大功率：20W；另一台系统输出端反射系数补偿功率放大器频率范围：6-18GHz；最大功率：20W。 | 用于测量出低频微波器件/功率芯片在不同源阻抗及负载阻抗下的各种工作参数，典型的被测件是功率晶体管、MMIC及放大器。测量出在最大输出功率、最佳功率附加效率或最佳线性特性下的源端和负载端的最佳阻抗匹配参数，从而优化放大器的设计性能及提高设计效率。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区芜湖科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | 高分辨X射线衍射仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | X' Pert3 MRD | 1、X射线发生器和机柜：最大输出功率为3kW。 2、测角仪：最小可控步长：0.0001度；最大可用的角度2θ范围：-40°～160°。 3、二维探测器：探测器分率为≤ 55m×55m。 4、五轴样品台：五轴为 ,,X,Y,Z；轴范围：184（92）；最大样品尺寸为8”。 5、复晶单色器：强度不低于70×106c/s。 | 主要用于化合半导体材料和外延层材料的结晶完整性，外延层及相应半导体器件结构的组分、厚度、弛豫度等参数的测定，外延结构的晶格失配及应变状态分析等。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/电子光学仪器/其他 | 三维光学轮廓仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | ContourX-200 | 1.三种工作模式：垂直扫描干涉测量模式（VSI）、相移干涉测量模式（PSI）、结合 VSI 和 PSI 的自适应通用测量模式（USI）； 2.系统光源及寿命：双LED光源，寿命大于10万小时； 3.垂直测量范围：0.1nm-10mm，全量程闭环扫描； 4.垂直分辨率：0.01nm； 5.台阶高度测试重复性：≤0.1%（在1σ范围内）； 6.台阶高度准确度：≤0.75%； 7.粗糙度测试 RMS 重复性：≤0.03nm； 8.垂直扫描速度：可达 37 微米/秒； 9.CCD：黑白 CCD，像素≥500 万，阵列：1200×1000； 10.自动寻找表面功能：一键自动寻找聚焦样品表面，10 秒内得到干涉条纹； 11.样品反射率范围：0.05%-100%； 12.电动样品台行程：150mm(XY轴)/100mm(Z轴)； 13.样品台倾斜调整：±6°； 14. 8um 标准高度样品； 15.测量记忆模式； 16.自动测量功能。 | 三维光学轮廓仪主要用于碳化硅样品切割粗糙度和关键尺寸的测量分析。碳化硅器件加 工工艺中需要反复验证切割样品表面形貌，从而不断优化切割工艺，提高切割效率及质量， 完成最优 6 英寸碳化硅晶圆微射流激光切割整体方案的提炼。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼西安电子科技大学芜湖研究院 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | SNOM光学高分辨显微镜与飞秒激光系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 研发转化部 | alpha300RS | 1. 配置532 nm 单纵模激光器，功率0-75 mW； 2. 可采集微区白光反射光谱, 白光光谱横向空间分辨率：≦ 400 nm； 3. 扫描范围X/Y:50mm×50mm, 最小步长100 nm；Z轴移动范围≥30 mm，最小步长小于15nm； 4. 配置1800，600，300 刻线光栅全自动切换； 5. 拉曼成像横向光学分辨率：≤350 nm @ 532 nm，拉曼成像纵向光学分辨率：≤ 850 nm@532 nm； 6. 偏振附件：包含激光光路和信号光路角度可调偏振片； 7. 近场探针：同一根探针可同时实现近场激发和近场收集，波长响应范围：350-1000 nm，探针近场可重复性>90%。 | 本系统集共聚焦拉曼显微镜、原子力显微镜（AFM）和近场光学显微镜(SNOM)于一体。非常适合近场拉曼成像等联用技术，通过旋转物镜转轮，可在不同模式之间进行轻松切换。用于样品化学成分的鉴定和分布的可视化、材料的结晶度和应力特性分析、样品形貌与表面特性可视化、超越衍射极限分辨率的光学成像等。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 光致发光测试仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | IHR320/550 | 1、光谱仪参数：焦长 550mm，入口出口均可选择单或双；相对孔径：f/6.4；光栅转动方式：保证光始终在光栅中心，高光通量，一致的光谱分辨率，更准确的分辨率；光栅塔轮：三块光栅(标配) 其他数目可选，即插即用型；杂散光抑制比：1×10-5；焦平面影像尺寸：30 mm × 12mm；电动狭缝：步长0.002nm；采用非对称式CT光路设计，抑制二次衍射光，仪器采用一体化成型结构设计，光学稳定性好，抑制杂散光；采用非对称式C-T光路设计和光栅在轴扫描技术，可以有效减少慧差和其他像差，使得光谱仪在整个平场范围内拥有完美的成像质量； 2、CCD探测器参数： CCD类型-科研一级芯片、研究级高性能开放电极型；像元尺寸：26um x 26um；光谱响应范围：200nm-1100nm；量子效率：550nm-850nm>40%；制冷温度：-75℃@TE制冷；暗电流：0.002e-/pixel/s；读出速度：20kHZ,1MHZ；读出噪声：3.4e-@20kHz；线性度：＞99.6%@20kHZ；＞99%@1MHZ；动态范围16bit； | 使用高能量的激光激发样品，并通过灵敏的CCD探头探测产生的荧光光谱，分析荧光光谱可了解材料的能带和缺陷性质，是能带工程中必不可少的一环，同时不会对样品产生损伤，是一种无损检测方式。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 原子力显微镜 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | NX20 | 1、自动扫描模式, 轻敲模式，非接触模式成像和接触模式成像； 2、测试磁力，横向力，相位成像，表面电势，压电力等特性； 3、Z方向噪声水平：闭环控制下，小于30pm（RMS）； 4、XY方向分辨率：闭环控制下，不大于0.25nm（RMS）； 5、测试中单线扫描变速功能，遇到台阶样品台阶，速度自动降低； 6、增强型静电力显微镜，样品和针尖上均可加±10v电压，包括静电力显微镜，动态模式静电力显微镜，压电力显微镜，表面电势显微镜； 7、全数字、高速电子单元控制系统，确保成像精度和速度，具有低噪声； 8、全自动X-Y位移台，样品台自动控制范围不小于150mm×150mm； 9、定位精度不低于1um； 10、软件控制显微镜成像系统聚焦，系统可自动聚焦； 11、配置：18 ADC通道；12 DAC通道；20 bit DAC X-Y-Z位置；4096x 4096 像素；3通道灵活数字放大器；20个内置信号输出/输入端；5个TLC输出包括EOF, EOL,EOP,调制and AC偏压； 12、系统具备程序化控制多点自动测试功能，自动数据分析； 13、配备主动电磁式防震平台（非气浮减震台）。 | 主要用于提供半导体晶圆表面的形貌，粗糙度等形貌信息检测和质量控制，测量晶圆片的粗糙度和形貌，反映材料的性能和缺陷。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 微光显微镜 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | P-100I | 1、相机部分：铟镓砷传感器相机可降温到-70℃；像素不低于640*480；硅传感器相机可降温到-70℃；像素1024X1024；像素尺寸：13umX13um。 2、显微镜部分：采用高解析度显微镜；物镜2.5X（NA=0.1）、5X（NA=0.14）、20X（NA=0.4）、50X（NA=0.5）；物镜切换电动控制。 3、高压探针台部分：八英寸探针台1套；高精度探针座4组，移动精度不低于0.7um；同轴探针杆4组，自带BNC公头；高压针杆2组，耐压3000V，并带有延长线。 4、主机构：电动X/Y方向移动 , 移动范围≥30mm, 移动精度: 1um；电动Z方向移动, 移动范围≥60mm, 移动精度:0.1um- 0.2um；包含防震桌系统 。 5、软体功能：3D呈像功能；具有自动影像修复功能；物镜校验功能；鼠标点控影像中心功能；自动影像拍摄、无缝拼接功能；两点距离量测功能；正面和背面的光子发光侦测功能。 | 利用探测器，从集成电路芯片正面和背面探测定位异常微弱发光位置，侦测到IC或者元器件的漏电发光位置，为失效分析作出准确定位。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼西安电子科技大学芜湖研究院 | 是
电子测量仪器/其他/其他仪器 | 半导体参数测量仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | B1500A | 1.半导体参数测量仪支持IV测试，可连接探针台测试。 *2.主机可用插槽数目≥10个 3.主机最大吸收电流≥4.2 A *4.分析仪主机包含3路中功率模块。 *5.中功率模块电压范围≥±100 V *6.中功率模块电流范围≥±100 mA *7.中功率模块电压测量分辨率≤0.5 uV *8.中功率模块电流测量分辨率≤10 fA 9.分析仪主机包含1路高分辨模块 10.高分辨模块电压范围：≥100 V 11.高分辨模块电流范围≥±100 mA *12.高分辨模块电压测量分辨率≤0.5 uV *13.高分辨模块电流测量分辨率≤1fA *14.分析仪主机包含2路高功率模块 *15.高功率模块电压范围≥±200 V *16.高功率模块电流范围≥±1 A 17.高功率模块电压测量分辨率≤2uV 18.功率模块电流测量分辨率≤10 fA 19.主机具备系统操作软件 20.设备具备CE认证资质。 | 可实现对半导体器件和晶圆从基础电流－电压（I-V）表征到最佳快速脉冲 IV 测试的全方位测量。配备MPI半自动探针台 MPI TS2000-SE。支持 IV 测试，可连接探针台测试。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 雪崩参数测试仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 研发部 | 4602-LV | 1. 可测试雪崩峰值电流； 2. 漏极雪崩峰值电流：0.5-250A，步进0.1A，分辨率±（3%＋0.4A）； 3. 漏极电压：10-300V，步进0.1V，分辨率±（2%＋0.2V）； 4. 栅极电压：0-30V，步进0.1V，分辨率±（2%＋0.6V）； 5. 击穿电压测试小于2000V。 | 用于N或P型MOSFET的雪崩参数测试。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 动态功率器件分析仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 研发部 | PD1500A | 1. 漏极/集电极激励电压50到1200V，电压编程分辨率23mV； 2. 漏极/集电极电流10到200A； 3.栅极高电平最高/最低电压为29 V / 13 V，低电平最高/最低电压为0 V / -10 V； 4.栅极最大电流10A； 漏极AC电压测量带宽：500 MHz，AC电流测量带宽：400 MHz； 6. 栅极AC激励最大/最小脉冲宽度（第一个脉冲）60 us / 1 us，最大/最小脉冲宽度（第二个脉冲）10 us / 200 ns；第一个脉冲与第二个脉冲最大/最小间隔时间25 us / 200 ns； 7. 栅极AC电压测量带宽：500MHz，AC电流测量带宽800MHz； 8. 支持Si基或SiC基MOSFET和IGBT器件等测试。 | 采用双脉冲测试技术表征半导体分立器件的开通关断特性，动态导通电阻，动态电流和电压，开关特性，反向恢复和栅极电荷。系统采用IEC60747和JESD 24标准。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 变温霍尔测试系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | HL9900 | 1, 样品测试标准符合ASTM F-76规范 2, 电阻率测试范围:0.1mohm/sq – 100Gohm/sq 3, 温度范围：两个温度点，室温和77K 4, 磁场:永久磁铁 磁场强度：0.5T,精度为标称值±1% 磁场稳定性：十年漂移0.1% 磁场一致性:+/-1%(25mm直径范围内) 磁极间距：33.4mm 5, 电流输出范围: 100 nA - 19.9 mA；1 pA - 10 μA 6, 电压测试范围:0-±6 V 7.测试模式：AC(213Hz)/DC 8, 测试单元尺寸：280mm (W) x 400mm (D) x 150mm (H) 9.测试平台尺寸：535mm (W) x 700mm (D) x 295mm (H) | 使用范德堡法霍尔效应，测量1cm*1cm大小半导体材料的电阻率，载流子浓度和迁移率，具有低电阻率和高电阻率测量功能。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
分析仪器/热分析仪器/其他 | 功率半导体热特性测试系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 研发转化部 | T3ster | 1. 冷却曲线的测试时间可大于300s； 2. 温度分辨率：0.01℃； 3. 瞬态采样时间分辨率：1us； 4. 最大加热电流100A，最大加热电压30V，测试电流范围：0到2A； 5. 配备温控硅油槽，温控范围-30到150℃，油槽开口尺寸为24cm×30cm，深度为15cm； 6. 配备液冷夹具系统，液冷板面积为22cm×22cm； 7. 配备1立方英尺的标准静止空气箱，满足JEDEC JESD 51-2要求。 | 通过实时采集器件瞬态温度响应曲线，结合结构函数，表征半导体器件结壳热阻，热容，热阻抗及导热系数。系统采用JESD51标准，应用范围包括各种三极管、二极管等半导体分立器件或复杂的IC。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
物理性能测试仪器/探伤仪器/超声探伤仪 | 无人机结构无损检测平台 | 安徽工程大学 | 人工智能学院 | BF-FLw9 | 0.5MHz到20MHz带宽，A、B、C扫描功能，3轴运动，大于500mm行程，可检出≤φ4mm的分层/脱粘/孔隙等缺陷。 | 设备具有A、B、C超声扫描功能，同时具有界面波、底波跟踪功能，实现用一次检测即可完成对材料内部缺陷的检测并形成C扫描图像 | 超声主机实现超声脉冲发射与接收及三轴运动控制一体化，超声主机重量不大于3.6公斤。 探头频率10/15MHz各1个；聚焦方式:水浸聚焦探头 | 安徽工程大学行政楼A座813 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电机对拖耐久试验台 | 安徽工程大学 | 人工智能学院 | 加载功率：0-15kW;扭矩：0-48N | 加载功率：0-15kW;扭矩：0-48Nm 转速：0-6000rpm | 环境无导电灰尘，电源地线需按照标准安装 | 电机对拖测试 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 其他状况
计量仪器/长度计量仪器/激光小角度测量仪基准装置 | 机器人重复定位精度检测系统 | 安徽工程大学 | 人工智能学院 | BF-RBC4 | 单点重复精度：5 ±1.7μm；空间绝对距离精度：±16μm | 测量点位移重复精度 | 使用环境无尘无振动 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 否 | 辅助设备
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织机械试验仪器 | 熔喷无纺布试验机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | M-150 | 应用加工物料:熔喷料 有效宽幅:280mm 最小纤度:0.01旦尼尔 克重范围:10-100g/m2 | 熔喷无纺布 | 专用设备，见附件材料 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱质谱联用仪 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | GCMS-QP2020NX | 压力控制精度：0.001psi；质谱检测器：质量精度：进样1μL的100 pg/μL OFN标准品并在50-300 u范围内进行扫描。 | 对水中挥发性有机污染物进行定性和定量；同时分析水处理过程中目标污染物降解的中间产物 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | EXPEC6100D | 波长范围：165-870nm，焦距：380mm，光室：精密恒温36℃±0.1℃； | 主要用于液体试样中金属元素和部分非金属元素的定量分析 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
分析仪器/电化学仪器/其他 | 总有机碳分析仪 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | TOC-L | 进样方式：TOC主机采用独特的八通阀分别进行取样、进样、加酸和流路清洗，配置多位自动进样器；进样量：10－2000μL（可变） | 分析水体中以及水处理过程产生的污泥中总碳、有机碳、总氮、有机氮等指标含量 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 倒置荧光显微镜 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | DMi8 | 1、显微镜镜体，U型光路。 2、物镜转换器：≥6孔物镜转盘。 3. 聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，有聚焦上限调节。 4、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。 5、透射光照明：≥100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。 6、观察镜筒：正象、可倾斜式观察筒，观察角度35-85°，眼点高度调节范围0－65mm可调，瞳距50-76mm, 视场数≥22。 7、精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm。 8、聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。 9、物镜，必须符合下列参数 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm） 万能平场半复消色差相差物镜10X（N.A.≥0.3, W.D. ≥10mm） 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm） 长工作距离平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm） 10、目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22。 | 由荧光附件与倒置显微镜有机结合构成的，主要用于细胞等活体组织的荧光、相差观察 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/粘度计 | 快速黏度分析仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | RVA4500 | 1.1样品用量：2～3克； 1.2升降温速度：最高可达14℃/分(可调）； 1.3温度精确性：25℃时不超过±0.3℃；1.4温控范围：0～99.9℃； 1.5转速范围：电脑控制，0～2000rpm范围内可调； 1.6转速精度：+/-1%（160rpm）； 1.7使用单位：CP和RVU，mPa.s； 1.8粘度范围：20~50000CP（80rpm），10-25000cp(160rpm)； 1.8粘度精度：+/-2%（S2000标准油）； 1.9冷却剂消耗：≤1L/min冷却水，100-250kPa； 1.10计算机接口:USB接口，RS232串口 | 分析测试谷物、谷物加工制品的α-淀粉酶活性、淀粉糊化特性和变性淀粉糊化特性。用于测试温度变化过程中样品粘度的变化情况（淀粉的糊化特性） | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/氦基酸及多肽分析仪 | 超高速全自动氨基酸分析仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | LA8080 | 1.蛋白水解18种氨基酸净分析时间：≤20-30min , 相邻两个氨基酸分离度≥2.以提高分析效率，节省试剂消耗 3.进样量2nmol时保留时间重现性：≤CV0.3% (精氨酸) (同时SD<0.09) 3.进样量2nmol时峰面积重现性：≤CV1.0%（甘氨酸，组氨酸）Gly-His 4.检出限≤2.5pmol 5.柱后衍生单元采用第3.5代TDE3衍生技术，内置长寿命高效热传导膜，提高传热效率。 6.分离柱采用≤5μm填料的高理论塔板数分离柱，以提高分析效率，节省试剂消耗 7.输液泵1（输送缓冲液）：双柱塞串联往复半微量泵 7.1最大耐压能力0-30Mpa 7.2最大输液速度不大于1 mL/min，以保证正常分析时输送0.40 mL/min缓冲液时输液精确度和准确度，同时满足自行装填分离柱的需求。 7.3材质：SUS专用合金内衬或钛合金内衬，非易被茚三酮腐蚀的PEEK材质 8.输液泵2（输送衍生试剂）：双柱塞串联往复半微量泵 8.1最大耐压能力0-30Mpa 8.2最大输液速度不大于1 mL/min，以保证正常分析时输送0.35 mL/min衍生试剂时输液精确度和准确度 | 主要用于食品、药品、饲料和动植物等样品中氨基酸种类和含量的检测 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/色谱仪器/薄层扫描色谱仪 | 棒状薄层色谱 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | MK-7S | 检测速度：25，30，35，40，50，60秒；氢气流量检测器：电子流量计（数字显示）；空气流量检测器：空气流量计（浮子流量计）；色谱棒架：10根色谱棒；扫描模式：正常、空白和原点扫描，用PPS进行部分扫描；电源：AC100，120，220&240V，50/60Hz；电源要求：约50VA；温度和湿度条件：10~35℃，20-80%RH；外形尺寸：520（W）×430（D）×265（H）mm；重量：约25Kg | 可检测所有有机化合物特别适用于重油的分析，示踪有机合成反应过程。可在开放的气氛下检测用气相色谱和液相色谱方法很难检测的油样品，并非常简单的对色谱棒上的样品进行定量。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 全自动智能蛋白纯化系统 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | Akta Go | 1.1.1 精确的全自动微量柱塞泵，单泵二泵头，每个泵头都有独立除气阀：改良的泵头除气旋钮，使得排除气泡更加简单方便。改良的泵冲程设计降低了泵对气泡的敏感度。每个泵后都有润洗通路，润洗泵的柱塞杠，延长泵的使用寿命 ★1.1.2流速：0.01-25ml/min：在保持高精密度的情况下拥有宽广的流速范围，兼容到26mm的柱子，满足客户实验室制备以及小试工艺摸索的要求。 1.1.3压力范围：0–5 MPa (50bar，725 psi) 1.1.4 流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, 0.7–3 cP，流速准确度：±2%，流速精度：RSD<0.5% 1.1.5梯度准确度: ±2%,（条件：（2% to 98%B, 梯度流速范围0.5 to 20 mL/min, 黏度0.7 to 2 cP） 1.1.6 粘度：0.7-10 cp | 快速纯化多种生物活性物质，如蛋白质、多糖、基因疫苗、病毒及天然小分子（TCM）等。可应用生物分子纯化的各种层析技术如亲和层析、离子交换层析、疏水层析、凝胶过滤及多模式层析技术。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | LC-20AT | 1.1输液泵：二元泵，两个独立的泵； 1.2流速范围：0.001～10.0000ml/min； 1.3最高耐受压力：40MPa； 1.4流速准确性：±1.0%； 1.5流速精确度：≤0.06%RSD； 2、自动进样器： 2.1进样体积：0.1～100ul； 2.2样品容量：1.5ml 样品瓶105位； 2.3进样量重现性：0.2%RSD以下(10uL)； 2.4进样量准确性：±1%以内； 2.5交叉污染: 0.0025%以下（指定条件下）； 2.6进样速度: ≦15sec； 3、检测器： 3.1荧光检测器； 3.2紫外检测器； 3.3蒸发光散射检测器 | 广泛应用于化学、生物、医药、食品、环境等领域的科研和产业生产中，主要用于研究和分析不同样品中的成分、结构、性质和相互作用关系，如药物含量分析、食品添加剂检测、环境污染物监测等。用于分析各种化合物的组成和定量测定，尤其是对于复杂混合物的分析具有很大的优势。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/生化分析仪 | 全自动生化分析仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | 3110 | 1.处理能力：生化比色速度≥800 测试/小时，比色和ISE 综合速度1200 测试/小时，具有样品条码扫描功能 2.样本类型：血清、血浆、尿液、离心分离后的血球成分、全血 3.支持红细胞机内溶血，可直接检测 HbA1C 4.进样系统为圆盘式进样，急诊优先插入，110 个样本位，兼容采血管和样本杯 5.样本针最小加样量为 0.5µL，0.1µl 递进 6.同时可检测 103 个项目 7.试剂位：≥100 个 8.试剂针最小加样量为 5µL，1µl 递进 9.反应杯为树脂材质，可自动清洗，反复使用 10.最小反应量：50uL 11.孵育方式为 37℃固体直接加热 12.栅后分光技术，测量波长 13 个，波长范围 340-800nm | 用于检测、分析生命化学物质的仪器，给临床上对疾病的诊断、治疗和预后及健康状态提供信息依据。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱离子迁移谱联用仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | FlavourSpec® | 1.1、载气流量可进行程序设定。 1.2、载气流量设定范围：1-150mL/min 1.3、载气压力稳定性：RSD≤0.01% 1.4、进样口温度设定范围：35-80℃，温控精度：1℃ 1.5、进样方式：不分流进样 1.6、仪器标配金属毛细管色谱柱：MXT-5（15m、0.53mm、1um）； 1.7、柱温箱温度设定范围：室温+5℃至80℃。温控精度：1℃。 | 分析挥发性有机物（VOCs），对多种混合挥发性有机组分进行预分离后采用离子迁移谱仪对各个组分进行定性和定量（需备标样）分析 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/色谱仪器/凝胶色谱仪 | 凝胶渗透色谱 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | LC-20ADXR | 1.流速范围：0.0001~5.0000ml/min 最高耐受压力：66 MPa 2.流速精确度：≤0.06 % RSD 3.进样量重现性：0.3%RSD以下 4.交叉污染: 0.002%以下（标准没有清洗的情况下） 具有自动样品前处理功能 5.能够耐受正相色谱和反相色谱使用的所有溶剂 6.温度设定范围: (室温+10deg.C)-85degC， 5.折射率范围：1-1.75 RIU 6.范围：A模式：0.01-500μRIU；P、L模式：1-5000μRIU 7.线性：A模式：500μRID；P、L模式：5000μRID 8.噪音级别：0.003μRIU以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式） 9.漂移：0.15μRIU/h以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式） 10.控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响。 | 糖、有机酸等化合物分子量检测 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/质谱仪器/同位素质谱仪 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | ICAP PRO XP | 1.该光谱仪是全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪，采用最新设计技术先进超前，能快速一分钟内分析几十种元素含量，样品用量少，消耗成本低； 2.检测器：带高效半导体制冷的固体检测器CID，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计，非破坏性读取； 3.光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统； 4.波长范围：包含167-820nm，全波长覆盖； 5.等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果； 6.炬管：可拆卸式，快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作； 7.废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全； | 适用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/细胞分析仪 | 高通量微升级液滴单细胞分选系统 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | MISS cell-G2e | 1.动力模块：三通道高精度微流体专用注射泵模块，单步推进距离≤0.3微米，可连续稳定驱动流体 ； 2.液滴生成通量≥5000个/小时； 3.液滴检测速度≥1800个/小时； 4.液滴分选通量≥1800个/小时； 5.OD检测模块：全波段卤素光源，350-800nm范围检测光纤光谱仪，分辨率≤3nm； 6.荧光检测模块：LED单色光激发光源（5mW），激发波长488nm。超灵敏宽范围光谱仪可同时对多个发射波段进行检测，分辨率2nm； 7.化学发光检测模块：高灵敏光电倍增管（PMT）检测； 8.液滴培养时间≥8天，原位培养，温度 室温+5-50℃，波动±0.5℃； 9.高精度自动孔板分选模块：目标液滴分选至96孔板，电控二维高精度平移台，移动精度≤0.02mm ； 10.电融合电场：高频弱流安全电场，频率≥100KHz； | 1. 3端计数法的差异表达 2.TCR分析 3.全长转录组分析 4.ATAC测序 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 扫描电子显微镜 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | SU8600 | 2. 2θ角转动范围-8°～160°，可控最小步进0.0001° | 对组织进行形貌分析，断口分析，元素定性和半定量分析以及晶体结构分析 | 测试样品为不含易挥发物的无磁性粉末或小块体。 | 安徽省芜湖市鸠江区北京路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线衍射仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | Smartlab SE | 1. 3kW密封X射线管、CBO光学器件 | 1．物相定性（由物相检索软件通过对原始数据直接检索的方式实现）、有标定量分析功能。 2．点阵参数精密化，晶粒大小与晶胞畸变&结晶度分析。 3．全谱拟合无标定量分析及结构精修。 4. 二维探测器得到的二维衍射信息（极图），可用于分析织构和应力。 5. 消除样品择优取向可用于药物物相分析。 6. 半导体膜等表面生长纳米薄膜材料的研究，高分辨薄膜反射率分析（可分析100nm左右的样品的膜厚），摇摆曲线。 7. 块体材料微区分析。 8. 倒易空间分析。 | 1.样品一般为粉末状或薄膜，如果是块状样品，需保证其有一个平整的待测面且所有方向的尺寸均不大于2厘米，密度大的样品需要减少相应的厚度以减轻样品的重量；2.粉末样请保证样品足量，否则请提前准备微量池。 | 安徽省芜湖市鸠江区北京路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/激光共焦显微镜 | 激光共聚焦显微镜 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | LSM 900 | 1. 物镜：2.5 干镜（数值孔径0.085），10 干镜（数值孔径0.45），20 干镜（数值孔径0.8），40 干镜（数值孔径0.95），63 油镜（数值孔径1.4）； 2. 激光器：固态激光器405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm； 3. 超高成像分辨率：共聚焦物理针孔1.25 AU情况下，XY 方向上120 nm，Z 方向上350 nm。 | 1. 可以对生物样品，如细胞、细菌等实现多色荧光共聚焦/超高分辨成像、三维重构、时间序列成像和大视野拼图等； 2. 可以用于研究亚细胞结构的运动； 3. 可以检测蛋白间的相互作用等。 | 样品须透明、贴壁，表明平整；禁止受激光辐照会产生刺激性气体的样品；禁止受激光辐照会产生致病传染性的菌株/病毒；孔板须符合载物台要求。 | 安徽省芜湖市鸠江区北京路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/电化学仪器/其他 | 纳米粒度与zeta电位仪（进口） | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | / | 粒径测量：测量范围( 最大粒径)：0.3 nm - 10 μm* (Pro)。 最小样品容积：12 μL (Pro)。 最小浓度 - 非侵入式背散射 (NIBS)( 173度)：0.1 mg/mL 15 kDa 蛋白质 (Pro/Ultra)。 最小浓度 - 前向散射( 13 度)：10 mg/mL 15 kDa 蛋白质 (Lab/Pro/Ultra Blue)。 最小浓度 - 侧向散射( 90 度)：1 mg/mL 15 kDa 蛋白质 (Lab/Ultra Blue)。 最大浓度 - 非侵入式背散射 (NIBS)( 173度)：40% w/v † ( 胆汁酸) ( Pro 和 Ultra)。 测量角度：173°( 水作为样品分散剂) 和 13° (Pro)。 =============================================================== ZETA电位测定： =============================================================== 适合测量的粒度范围( 直径) :最小 3.8 nm，最大 100 µm。 Zeta电位范围： 无有效限制。 最低样品浓度： 10 mg/mL 15 kDa 蛋白质 (Pro)。 最大样品浓度： 40% w/v 。 最小样品容积： 20 µL( 使用扩散屏障技术 - 专利技术) 最大样品电导率： 260 mS/cm。 电导率精度： ± 10%。 | 纳米粒度和zeta电位测定 | 粒径测量 样品要求： 不浑浊，透光性好，粒径范围在微米以下。颗粒分散性好，无明显沉淀。颗粒在水溶液中的含量一般 < 0.1 wt%。 zeta电位测量 样品要求： 不浑浊，透光性好，颗粒粒径越小越好，尽量在微米以下。 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线衍射仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | 岛津XRD-6100 | 主要参数 3.1 X射线光源部分 ★3.1.1 最大输出功率：3kW 3.1.2 最大管电压：60kV ★3.1.3 最大管电流：80mA，要求提供证明材料。 3.1.4 光管类型：Cu靶； 3.1.5 光管功率：≥2.2kW； 3.1.6 光管焦斑：0.4*12 mm； 3.1.7 高压发生器：两极控制可控硅高压发生装置； 3.1.8 X射线防护：安全连锁机构、辐射当量小于1.0μSv/h，开机状态非测试条件下确保无X射线发生； 3.1.9 光管过载保护，1.5、2、2.5、3kW四档 ★3.1.10 针对样品室门，要求整体移门设计，不接受高故障率的双开门设计。要求提供产品彩页和产品实物图片作为证明材料。 3.2 测角仪部分 ★3.2.1 扫描方式：垂直型θ/2θ测角仪 3.2.2 扫描范围：-6°-163°(2θ) ；3.2.3 测角仪半径：≥185mm；3.2.4 最高定位速度：≥1000°/min(2θ)；3.2.5 扫描模式：连续、步进扫描模式；标定，定位；θ轴回摆功能 ★3.2.6 衍射单色器: 全聚焦弯晶石墨晶体，要求提供厂家证明文件。 3.3 探测器部分 3.3.1 高计数率闪烁晶体计数器(NaI闪烁晶体)：适合从低角度到高角度的检测； 3.3.2 最大计数:1,000,000 cps | 进行物相分析、晶粒尺寸及结晶度分析等。 | 1、测量环境的温湿度等要求如下：室温 23±5℃，湿度 40～70%，电源电压稳定。 2、测试过程中切记以下注意事项： i. 开关门时要轻开轻关，避免震动； ii. 一定要在 X-射线管自动关闭后，即 X-rays on 指示灯灭后，才可开启机门； iii. 测试过程中切忌打开或试图打开机门； iv. 切记X-rays on 指示灯灭30分钟后方可关闭主机电源及循环冷却水电源，使 X 射线光管充分冷却； v. 注意室内防潮，通风 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 动态力学分析仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | DMA850 | 温度范围：-150-600℃ 最大动态力：18N 力的解析度： 0.00001N; 应变分辨率： 0.1nm | 测试动态下使用的材料或制品的动态力学性能，包括测试材料的储能模量、损耗模量、损耗因子随温度、频率、振幅或应变的变化 | 需要耗材液氮 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 否 | 其他状况
分析仪器/热分析仪器/其他 | 全自动化学吸附仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | BEL CAT II | 1. TPD/TPR/TPO/TPX等分析必须全自动进行，对吸附气切换、升温、冷却、流量控制、数据采集等过程可以用软件自动控制，最大可能减少人为误差，提高分析的精度。 2. TCD检测器工作区加热保温到200 ℃，确保检测精度。 3. TCD检测器具有强抗氨腐蚀性、抗氧化性、低噪声，低漂移，可检测到流动气体中细微的浓度变化，获取高质量的数据和准确的分析，热导丝为铼钨设计。 4. 仪器自动进行程序升温，TCD数据采集，探测信号峰和计算峰面积。 5. Quick Cooling 快速冷却，从1100℃降到100℃，小于60分钟。 | 全自动化学吸附仪能够通过程序升温还原/氧化/脱附(TPR/TPR/ TPO/TPD），脉冲化学吸附和单点BET测试，进行催化剂金属分散度、金属表面积、金属颗粒大小、金属颗粒重量、化学吸附量、表面酸基分布、表面碱基分布、表面活性和比表面积等性能测试。 | 需要准备样品至少0.1 g，且测试过程中不分解 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/热分析仪器/热天平 | 热重分析仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | / | 天平系统 称重范围： 2000 mg 分辨率： 0.1 µg 样品最大重量： up to 2 g 加热系统 温度范围： RT…1000°C 加热速率： 0.001…100 K/min 冷却速率： 从 1000°C 冷却到 100°C 约需要 20 分钟 样品气氛 静态/动态气氛： 惰性、氧化、非还原 质量流量计： 可选 气氛可通过真空泵的抽气+充填进行置换 样品坩埚 外径： 6.7 mm 容积： 0.085 ml 材料： 铝、铂金、银、金、氧化铝、熔融石英、石墨、氧化锆， 其他材质可根据需要选购。 电脑：操作系统 MS-WINDOWS 2000/ WINDOWS XP Professional, USB 接口 外形尺寸/重量：575 x 560 x 430 / 45 电源：230 V (115 V); 50 Hz or 60 Hz; < 275 W | 热重分析 | 1.有腐蚀性的样品不可测试，含S、酸根、卤素大于1%的样品不可测试。 2.确保测试温度下样品不会沸腾溢出，样品添加量不得超过1/3，发泡材料不可测试。 3.和氧化铝坩埚发生反应的样品不可测试。 4.块状样品，建议切成薄片或碎粒；粉末样品，建议在坩埚底部铺平成一薄层。纤维，可以剪碎后放入，也可在小棒上缠成一圈，待放入坩埚之中后，将小棒取出。 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/热分析仪器/其他 | 热重-红外联用分析仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | FTIR-850/HTG-3 | TG温度范围 室温 – 1000 ℃ 升温速率 0.1 – 100 ℃/min TG质量分辨率 0.1 µg 或更高 气氛控制 氮气、空气、氧气、氩气等（动态/静态气氛） 联用接口 加热导管连接，温度150–250 ℃ 保持样品气态 FTIR波数范围 4000 – 400 cm⁻¹ FTIR分辨率 0.5 – 4 cm⁻¹（可调） 同步采样速率 支持热重/红外同步采样，时间分辨率高 | 实现热分解过程中的气体成分识别，适用于聚合物、复合材料、添加剂等研究 联用分析：TG用于监测样品质量变化，IR用于识别逸出气体组成（如CO₂, H₂O, NH₃, 有机挥发物等） 可用于研究材料的热稳定性、分解路径、反应机理 广泛应用于橡胶、塑料、涂料、高分子材料、添加剂、无机材料等领域 | 样品应为干燥粉末或均匀固体，质量约5–20 mg 样品需避免吸潮或氧化，必要时在惰性气氛下操作 联用测试时需确保IR通道无水汽/CO₂污染 分解产物为腐蚀性或含腐蚀组分（如HCl、HF）时应提前说明 每次测量后需检查并维护导管与红外窗洁净状态 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 尺寸排阻色谱仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | LC-20AT | 本GPC系统采用DMF作为流动相，配备示差折光检测器（RI），检测灵敏度达±1×10⁻⁷ RIU，温控精度±0.1℃，分子量测定范围为100-1,000,000 Da（需匹配色谱柱），适用于高分子材料的分子量及其分布测定。 | 本GPC系统以DMF为流动相，配备高灵敏度示差折光检测器（RI），主要用于测定高分子材料的分子量（Mn、Mw）及其分布（PDI），同时可分析聚合物样品的支化度、聚集态等特性，适用于合成高分子、天然聚合物等样品的表征。 | 本系统采用DMF为流动相，配备示差折光检测器（RI），用于测定聚合物分子量及其分布。操作时请确保通风良好，佩戴防护装备；样品需完全溶解于DMF并经0.22μm过滤；使用后需用DMF充分冲洗系统。RI检测器需保持恒温，避免温度波动影响检测。仅接受固体样品，滤膜和色谱柱溶剂无需准备。 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/电化学仪器/电化学传感器 | 阻抗分析仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | 1260A | 低频可以达到10Hz，其高频可达到32MHz，频率分辨率0.015ppm，幅值和相位准确度位0.1%和0.1º，,极化电压高达±40.95V，交流电压幅度高达3V，可以测量达100M阻抗的样品 | 抗、孔隙率、介损、分子弛豫、晶界、相变、介电常数测量 | 使用前请确认电源电压匹配，避免潮湿、高温环境。测量前确保设备校准，勿超量程操作。 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 橡胶加工分析仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | RPA-8000 | 扭矩范围 0.1 – 20 Nm，精度 ±0.01 Nm 频率范围 0.01 – 50 Hz，连续可调 应变范围 0.07% – 400%（可控） 温度范围 室温 – 230 ℃（可选至300 ℃） 温控精度 ±0.1 ℃（闭环控制） 测试模式 动态剪切流变（DSR）、硫化曲线（Cure）、应变扫描、频率扫描、温度扫描、应力松弛、应变恢复等 | 测试橡胶混炼胶或复合胶料的动态流变性能 提供硫化特性曲线：如最小扭矩、最大扭矩、焦烧时间、硫化时间等 评估橡胶加工过程中热机械稳定性、硫化行为 进行应变扫描、频率扫描、温度扫描分析，适用于配方优化与原材料评估 可用于填料分散性评估、胶料储存稳定性分析 | 样品应为未经硫化的橡胶混炼胶料 操作时需清洁上下模面，防止残胶影响数据 测试样品质量需一致，推荐2–3 g范围内 温度设定应与胶料类型匹配，防止过早焦烧 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 模块化智能型高级旋转流变仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | MCR 92 | 测量模式 控制应力/应变/剪切速率/振荡模式 扭矩范围 0.01 nNm – 200 mNm（高灵敏度型号） 角分辨率 ≤ 0.01 µrad 应力分辨率 ≤ 0.1 mPa 频率范围（振荡模式） 1 µHz – 100 Hz 剪切速率范围 10⁻⁶ – 10⁴ s⁻¹ 温控系统 配备电加热/液体循环控温模块，温度范围：10 °C – 150 °C | 测定材料的流变性能：包括粘度、屈服应力、结构回复、蠕变、恢复等 分析粘弹性行为：储能模量G'、损耗模量G''、tanδ等参数，适用于热固性树脂、聚合物熔体、凝胶等体系 实现温度、时间、频率依赖性测试：支持时间-温度叠加、凝胶点判断等分析 适用于液体、半固体、固体薄膜、粉末糊状物等多种物理形态样品 | 测量前需调平仪器，确认温控模块稳定 请勿在未经培训的情况下操作复杂模式（如LAOS、大应变） 高温测试需提前预热控温模块，防止温差误差 请勿将腐蚀性样品直接接触金属测头 测量完成后及时清洁测量头和样品残留 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/色谱仪器/其他 | 全自动直接测汞仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | MAX-S | 1 利用热裂解-金汞齐富集-冷原子吸收原理进行汞的检测，适用于GB5009.17-2021、EPA7473、HJ923-2017、HJ917-2017、HJ910-2017等国内外标准方法 2 检出限：≤0.0005ng；仪器灵敏度：≥0.05abs@1ng（提供样品测量实际谱图证明） 3 重复性：RSD≤1.0%@1ng 提供测试结果照片 4 高灵敏度测量池测量范围：0—20ng，低灵敏度 测量池测量范围：20—1800ng，高汞附件可扩展量程至30000ng 5 热解温度：室温—1000℃；齐化管加热温度：室温—950℃，齐化管升温至900℃时间2S；催化管和金齐化管独立设计，可分别更换。 6 120℃以上恒温除水系统：样品从进样后即处于高温气化状态，120℃以上的恒温加热型双测量池设计，在整个系统中不会发生水的冷凝，更利于去除含水量高的样品中水汽的干扰。拒绝采用冷凝或干燥管除湿管等除水方式，避免损失。 7 分析速度：固体,液体均≤5分钟/样品，而且可以连续测量1ml的水样或饮料样品,无需干燥管等耗材 8 自动进样器 8.1 内置、样品量40个，固体/液体样品均可，转盘式自动快速进样。自动进样器上所有样品处于同一水平面上，避免样品垂直叠放带来的交叉污染 8.2 最大样品量：固体1500mg，液体1500ml 9 检测系统：硅-UV光电检测器， 120℃以上的恒温加热型双测量池设计（对于超低含量样品可扩展至三测量池），更利于去除含水量高的样品中水汽的干扰，同时高温下利于高浓度汞样品的快速清除,避免汞沉积。高低灵敏度两个测量池的吸收信号需使用同一个检测器得出，减少系统误差的产生。 | 分析固液样品中汞含量。 | 适用于各种固体和液体样品的汞含量的直接检测分析，无需前处理 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/环境及农业分析仪器/其他 | 元素分析仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | Flashsmart | 1.1适用范围：适用于固废、土壤、污泥、生物质、高分子材料、橡胶、石墨烯、金属键和有机物、危废环境等领域，对各种固体或液体的样品进行CHNS/O的精准定量测试。 ★1.2分离方式：采用气相色谱法而非TPD热吸附解析法，避免记忆效应 1.3要求样品燃烧后全量检测，而非气体混合后提取部分检测，分析结果能够给出色谱图，可根据色谱出峰情况自由选择分析的起始段，以节省分析时间和分析消耗 1.4进样量范围：可达1000 mg, 测量浓度范围：0.01%～100% 1.5分析精度：≤0.1% 1.6气体消耗：氦气（纯度99.995 %）分析时流量≤140 ml/min 1.7 睡眠模式：具有自动省气模式，待机状下态流量可降到≤10ml/min。 ★1.8 CHNS/O并联双炉模式，模式切换只需移动进样器 ★1.9 可升级为双自动进样器模式，双进样器同时放置在仪器流路中，模式切换只需软件操作；要求提供流程图证明。 ★1.10 进样技术：两段抽屉式零本底进样，样品在进样过程中无反转，避免球阀进样的泄漏掉渣卡样风险 1.11 配置1个全自动固体进样器，非固定位数，要求不少于32位 | 适用于固废、土壤、污泥、生物质等各种固体或液体的样品进行CHNS/O的精准定量测试。 | 该仪器适用于有机、制药、材料、环境、农业等领域的CHNS/O的测试分析。 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/电化学仪器/其他 | 燃料电池测试台 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | MINI-150 | 功率范围：≥200W； 电流范围：≥100A，解析度≤10mA； 电压范围：≥4V | 测试膜电极单电池的极化曲线、功率密度曲线及寿命曲线 | 与设备负责人沟通测试需求和方案 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 手性发射光谱仪（进口） | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | CPL-300 | 光谱范围 250 – 850 nm； 灵敏度 可检测glum值低至10⁻⁴或更低 光源 激发光通常来自外部荧光光源或标准激发光谱仪 检测器 高灵敏度PMT或CCD，部分型号配备双通道检测（左/右圆偏振） 测量模式 单点测量或光谱扫描 | 测定发光体的圆偏振发光性质，输出glum值与CPL谱图 分析手性发光分子的光学纯度与构型稳定性 | 样品需具备明显荧光发射强度（建议量子效率 >1%） 通常需配合荧光光源或激光激发系统使用 测量需避光并稳定支架，避免样品漂移 样品形式可为溶液、薄膜、凝胶或固体粉末，建议提供样品背景信息 测量glum需多次平均以保证可靠性 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/光谱仪器/圆二色光谱仪 | 手性吸收光谱仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | J-1500 | 光谱范围 160 – 900 nm 光谱带宽 0.1 – 5 nm ；可调 扫描速度 1 – 5000 nm/min 灵敏度（Δε） 优于 1×10⁻⁵ ΔA 信噪比 ≥ 300:1 光源 氘灯（UV）、卤素灯（Vis）； 检测器 PMT光电倍增管 温控系统 支持外接温控池（常用温度范围 5 – 95°C） | 测定手性分子的光学活性，尤其是二级结构信息（如α-螺旋、β-折叠等）；分析蛋白质、核酸、手性高分子等的构象变化 | 样品应为光学透明溶液，避免强吸收或颗粒干扰 建议使用石英比色皿，液体样品体积一般为200 µL–1 mL 测量前应确认无气泡、无悬浮杂质 测量紫外区（<200 nm）需使用去离子水和石英器皿，并避免空气吸收 样品浓度、光程与带宽需匹配，避免信号过饱和 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | 原位X-射线衍射仪 | 安徽工程大学 | 化学与环境工程学院 | TD-3700 | 温度：室温~1000 oC 气氛：空气、惰性气体、H2/Ar混合气 角度范围：5-90度 | 不同气氛、不同温度下的XRD测试 | 与设备负责人沟通测试需求和方案 | 安徽省芜湖市北京中路8号安徽工程大学 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 铁电测试系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | TF ANALYZER 2000E | 1.基本单元和FE标准模块： 1.1 电压范围： ≥+/- 30 V； 1.2 电滞频率：0.001Hz~5kHz； 1.3 最小脉冲宽度：2 μs； 1.4 最小上升时间：1 μs； 1.5 电流放大范围：1 pA～1 A； 1.6 最大负荷电容：1 μF； 1.7 输出电流峰值：≥+/-1 A。 2.高压放大器：≥+/- 10 kV, ≥2 mA，≥600 Hz，配有高压安全互锁装置。 3.高温压电块体材料样品盒：样品尺寸直径3 mm-25 mm，厚度0.1mm-5mm，耐压范围0-10 kV，温度变化范围室温到600 oC。 4.压电表征软件：适用于SIOS 激光干涉仪，能测试室温到600 oC范围内的压电性能（大信号蝴蝶曲线、小信号d33-V曲线、变温蝴蝶曲线、变温d33-V曲线）。 5.激光干涉仪：单通道光学探头，最小分辨率0.3 nm 6.电卡测试套件：块体材料变温铁电和电卡测试用变温炉：样品尺寸直径5 mm-13 mm，厚度0.1 mm-5 mm，温度范围-50到200 oC，并配有15L液氮杜瓦。 | 铁电压电材料的电滞回线与应变曲线测试 | 块体陶瓷样品：厚度0.05-1mm，电极直径1-10mm。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/其他 | 多场压电力显微系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | MFP-3D Origin+ | 工作模式： 1 轻敲模式带有Q-control控制技术（AC mode） 2 接触模式（Contact mode） 3 相位成像模式（Phase imaging） 4 横向力模式（Lateral force Microscopy，LFM） 5 磁场力显微镜（Magnetic Force Microscopy，MFM） 6 压电力显微镜（Piezo Response Force Microscopy，PFM mode） 7 矢量压电力显微镜（Vector PFM） 8 极化反转谱PFM（Switching Spectroscopy PFM） 9 静电力显微镜（Electric Force Microscopy，EFM） 10 扫描开尔文显微镜（Kelvin probe force microscopy） 11 力曲线模式（Force curve） 12 力阵列测量（Force Volume Measurement） 13 纳米刻蚀（Nanolithography） 14 纳米操纵（Nanomanipulation） 15 压电响应刻蚀（PFM litho） 16 高次谐波成像模式（Dual AC Mode） 17 双频共振追踪（Dual frequency resonance tracking，DART） 18 双频共振追踪压电力显微镜（DART-PFM） | 压电陶瓷电畴形貌观察，陶瓷材料表面形貌观察 | 块体材料样品：厚度0.1-0.5 mm，直径小于10 mm，绝缘体或半导体，表面起伏小于2微米 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
计量仪器/长度计量仪器/激光小角度测量仪基准装置 | 移动式三坐标测量仪 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | PMT ALPHA | 标称直径 2.0m 的空间，7轴测量臂最大测量范围≥2.6m，最大允许偏差值Euni值≤0.04mm | 3D打印件及精密件尺寸测量 | 提前3天预约 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 放电等离子烧结炉 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | SPS-2200WY | 最高温度：2200℃；最大压力：45吨；加压行程：~400mm；位移精度：±0.0001mm； | 放电等离子烧结、粉末冶金 | 需专业培训后才可单独使用 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 非自耗电弧熔炼炉 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | JVAM-1A | 1. 真空系统：采用分子泵+机械泵二级泵抽系统，测量采用数显真空计；极限真空度：6.67×10-4Pa；压升率≤0.67Pa/H；漏率小于 5.0x10 -7 Pa.l/S；系统从大气开始抽气，30min内可达到5x10-3 Pa； 2. 电弧熔炼系统：阴极电弧枪采用波纹管密封水冷结构；设有机械手（波纹管密封）组件一套：用于翻转合金锭； 3. 熔炼电源：非自耗电弧熔炼电源；高频引弧；电弧工作电流可达500A；最高熔炼温度3500℃； 4. 电弧熔炼水冷坩埚：共5个工位，其中1个工位用于吸铸，每个工位容量可熔化50克铁（其他合金质量按密度换算）；三个冶炼合金工位需配电磁搅拌功能；内部型腔尺寸由用户确定； 5. 真空室设有两路手动进气阀门，可充保护性气体及大气；设备设有安全报警及必要的联锁互锁保护功能； 6. 需配备水冷系统。 二、单辊旋淬部分： 1. 极限真空：6.67x10-5Pa；系统漏率小于5.0x10-7Pa.l/S；系统从大气开始抽气，20分钟可达到5x10-3 Pa；停泵12小时后真空度≤50Pa； 2. 感应熔炼真空室组件1套，卧式圆筒型真空腔室尺寸：φ500mm×300mm；转动门组件1套 ；线圈、水冷铜电极及密封组件1套 ； 3. 辊轮旋转装置1套（铜辊尺寸φ220×40（外部尺寸）；径向跳动≤0.02mm； 表面线速度0-70m/s，变频调速，可手动设定表面线速度）；磁流体密封装置1套；变频调速电机精度±0.02％； 4. 感应熔炼10克纯铁样品，在30秒钟内熔化；单辊旋淬石英熔炼坩埚加热区：约φ15mm×50mm； 5.标准喷铸模具Φ50×100（公用吸铸模具）1套； | 1.非自耗电弧熔炼电源；高频引弧；电弧工作电流可达500A；最高熔炼温度3500℃； 2.电弧熔炼水冷坩埚：共5个工位，其中1个工位用于吸铸，每个工位容量可熔化50克铁；3.感应熔炼10克纯铁样品，在30秒钟内熔化；单辊旋淬石英熔炼坩埚加热 | 设备检查‌：在使用非自耗电弧熔炼炉前，需检查电气设备和冷却系统是否正常工作，确保设备完好无损‌。 ‌清洁设备‌：每次熔炼前，必须清洁坩埚表面和真空室，避免金属合金表面起反应而改变合金成分比例‌。 ‌启动设备‌：合上电源闸，启动冷却水和压缩机，依次开启机械泵和分子泵，达到所需真空度后进行熔炼‌。‌循环水阀门‌：在整个设备操作过程中，循环水阀门应始终保持开启状态，确保设备正常运行‌。 ‌抽真空操作‌：抽真空分为两级，先使用机械泵抽真空，再使用分子泵抽真空，确保真空度达到要求‌。 ‌保护气体‌：使用高纯氩气或氦气作为保护气体，确保气体纯净，防止熔炼过程中合金污染‌。 ‌熔炼操作‌：将较大块的金属放在上面，小块金属放在下面，防止小块金属被电弧吹走，导致合金成分与设计不符‌。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 金相磨抛机 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | AutoMet 250pro | 1、磨盘工作功率：1000瓦，自动工作头功率：200瓦； 2、底盘转速：50-450 转/分钟，转动方向可调； 3、自动工作头转速：30-150转/分钟，转向可调节，以在必要时增加切削速度； 4、压力模式：同时具有单点力(5-100牛顿)和中间力(20-400牛顿)两种模式； 5、触摸屏控制界面，可保存无数组制样数据； 6、磨抛机拥有重型铸铝底座，非常厚实，高速转动下设备平稳； 7、磨抛机拥有快速换盘系统。即铝盘上放磁性盘，上面再放铁盘，每道制样步骤只需要更换铁盘，方便快捷。带特氟龙涂层的铁盘，换砂纸方便，不留残胶； 8、磨抛机可拆卸式防水挡圈最大限度地防止水溅出； 9、人体工学设计，更加合理。更换磨盘时，无需拆除防水挡圈； 10、磨抛机带有一键清洗功能，可以防止磨盘之间交叉污染； 11、磨抛机具有底盘喷水功能，抛光时底部喷水可快速降低温度，减少抛光液的使用； 12、磨抛机自带透明的碗状衬垫，磨削过程中的碎屑直接掉入衬垫中； 13、可实现Z方向去除量的控制，Z方向去除量的设定，可以有效控制磨削量，最小设置单位 10μm； 14、安全性能：紧急停车旋钮； 15、磨抛机重量：85KG； | 1、自动工作头转速：30-150转/分钟，转向可调节，以在必要时增加切削速度； 2、压力模式：同时具有单点力(5-100牛顿)和中间力(20-400牛顿)两种模式； 3、触摸屏控制界面，可保存无数组制样数据； 4、磨抛机拥有重型铸铝底座，非常厚实，高速转动下设备平稳； 5、磨抛机拥有快速换盘系统。即铝盘上放磁性盘，上面再放铁盘，每道制样步骤只需要更换铁盘，方便快捷。带特氟龙涂层的铁盘，换砂纸方便，不留残胶； 6、磨抛机可拆卸式防水挡圈最大限度地防止水溅出； 7、人体工学设计，更加合理。更换磨盘时，无需拆除防水挡圈； 8、磨抛机带有一键清洗功能，可以防止磨盘之间交叉污染； 9、磨抛机具有底盘喷水功能，抛光时底部喷水可快速降低温度，减少抛光液的使用； 10、磨抛机自带透明的碗状衬垫，磨削过程中的碎屑直接掉入衬垫中； 11、可实现Z方向去除量的控制，Z方向去除量的设定，可以有效控制磨削量，最小设置单位 10μm； | 请勿随意移动设备，如需自行移动设备，必须采用插腰托底方式，设备为精密仪器，其他地方不可受力‌ | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 精密轧机 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | ∮200*200二辊 热轧机 | 轧制力30吨、最高使用温度1100℃。 | 热轧、冷轧 | 严格遵守设备操作规程，不得随意更改或省略操作步骤；在启动轧机前，务必检查设备各部件是否完好，如发现异常应及时报告并处理； 操作中保持注意力集中，禁止在操作过程中使用手机、聊天等分散注意力的行为；定期对设备进行维护保养，确保设备处于良好工作状态。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/其他 | 真空电阻蒸发镀膜系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | ZHDS400 | 真空极限5E-5Pa；有机蒸发源最高可升至600℃；设备升压率≤0.8Pa/h | 可蒸镀金属材料和有机材料 | 真空度＜10Pa才可启动分子泵 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/其他 | 太阳电池量子效率测试仪 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | QE-R | 测量波长范围300-1100nm；光斑面积1mm*1mm；扫描间隔10nm | 可测量太阳电池量子效率 | 测试中途长时间暂停需关闭灯泡电源 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/其他 | 太阳光模拟测试仪 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | SS-X50 | 光源光斑面积5cm*5cm；辐射强度优于一个太阳，最高可达1500W/cm2；辐射方向向上出光 | 可测量太阳电池I-V、I-t等曲线 | 出光口不能用酒精擦拭，只可用无尘布轻轻擦拭 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 扣式软包柱状电池实验线 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | 定制 | 电焊最大功率：200W；组装极限真空度：100Pa | 用于制备软包和柱状锂电池 | 保持空压机稳定，防止烫伤 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 桌面式微观显微成像系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | EM-30AX+ | 1.分辨率5nm@30KV 2.加速电压1KV-30KV连续可调 3.放大倍率15X-150000X 4.束流2.97PA(sp1)-321.25PA(sp12) (15KV，1st Aperture) | 对组织进行形貌分析，断口分析，元素定性和半定量分析以及晶体结构分析。 | 1）试样是块状，在真空中能保持稳定 2）样品表面要处理干净 3）在高真空状态观察，样品应干燥，不含水分、溶剂油脂等挥发物 4）样品应导电，或喷金（自行制样） 5）保护样品观察表面不受损伤和污染 6）样品的大小应适合在样品台上放置及移动，较大的样品需进行切割，确定好取样部位 7）不测试带有磁性的样品 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/频谱分析仪 | 高温介电温谱测试系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | GWDS-003 | 1.温度范围：室温-700℃； 2.频率范围：20 Hz-10M Hz； ​​​​​​​3.测量参数：电容（C）、电阻（R）、电感（L）、阻抗（Z）、导纳（Y）。 | 采用平行板电容方式设计适用于陶资块体，圆柱的介电温谱，频谱，阻抗谱的测试。 | 尺寸范围：直径：≤15 mm，厚度：≤10 mm； 请自行在样品上涂敷耐高温电极。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
分析仪器/热分析仪器/示差扫描量热计 | 差示扫描量热仪 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | DSC200 | 温度范围 -150℃ ~ 725℃（液氮冷却选配） 量热精度 ±1%（标准金属锡校准） 量热灵敏度 0.1 μW 升温/降温速率 0.01 ~ 100℃/min 气氛控制 氮气、氩气、空气（流速10~200 mL/min） 样品池材质 铂金坩埚（耐腐蚀性优异） 数据输出 热流曲线（mW）、热焓变化（J/g） | 测试高分子及复合材料的玻璃化转变温度（Tg），熔融/结晶温度及热焓（PE、PP、PLA等） 固化反应动力学分析（环氧树脂、橡胶） | 形态与重量： 固体粉末：3~10 mg（避免颗粒＞200 μm） 薄膜/纤维：切割为1~3 mm²碎片 液体：使用铝制密封坩埚（最大装填量5 μL） 预处理要求： 含水样品需提前干燥（建议含水率＜1wt%） 强腐蚀性物质（如浓酸）禁用（防止腐蚀传感器） 特殊限制： 含爆炸性成分需提前声明（如硝酸盐类化合物） 测试温度超过500℃需使用氧化铝坩埚 ​​​​​​​注：需测试者配备液氮与气氛 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
计量仪器/电磁学计量仪器/其他 | 热释电测试系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | HCT1801 | 温度:-190°C~500℃C(外置pt100，极限温度) 常用温度在-120-400℃ 极限升温速度:1~40°C/min 常用温速:3~5°C/min 温度稳定性和精度:±0.1℃(100℃) ​​​​​​​保温时间<10min | 高低温环境中金属，陶瓷，薄膜材料，半导体器件，微机电的相关变温电阻，电流测试(如:热释电，热刺激电流，IV 测试等) | 1. 陶瓷样品 直径：2-15mm；厚度：0.1-1 mm；电极尺寸：≥2mm 2. 薄膜样品 电极≥0.5mm，样品电容＞20pF ​​​​​​​注：一个样品预计测试3个小时，需测试者配备液氮与气氛 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 管式等离子体气相沉积系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | OTF-1200X-Ⅱ-80-4CLV-PE | 管内真空可达10E-2 Torr；四个精密的质量流量计(精度0.02% ) ：数字显示，自动控制；最高工作温度1100℃ | 用于生长纳米材料和薄膜 | 不可在极限高温（1100℃）下长时间连续运行 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 激光烧结尼龙3D打印机 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | HT252P | 铺粉层厚：0.06~0.3mm可调； 激光器功率不小于：60W； 扫描速度：大于7m/s； 尺寸精度（以标准测试件为准）：测试尺寸小于等于100mm，其允许偏差小于±0.1mm | 尼龙工件3D打印 | 提前3天预约 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 送粉式金属激光3D打印机 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | LAM400S | 三轴成型尺寸≥400mm×400mm×400mm； X、Y、Z轴定位精度达±0.03mm。 光纤激光器：进口连续光纤激光器，额定功率≥2000W，波长范围：1070±10nm；功率调节范围10-100%；功率稳定性±0.5%； 激光增材打印头：光斑尺寸可调范围φ0.8-2.4mm | 金属工件3D打印 | 提前3天预约 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 蜡型3D打印机 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | LaserCore-5300 | 制件尺寸综合精度：±0.1mm/100mm； 最大成型尺寸：长×宽×高： 680×680×480mm； 烧结层厚：0.1～0.35mm可调 | 精密铸造或文创产品等工件打印 | 提前3天预约 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 连续光谱固定光栅近红外分析仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | DA7200 | 1、数据光谱收集速率:100次/秒 2、波长范围:950-1650nm 3、工作电源:220V，50/60Hz，700W | 红外光谱仪是测量各种化合物红外谱图的仪器，不仅应用于石油化工、有机化学、高分子化学、药品、食品分析等传统领域，还应用于半导体、光学、电子装置等新技术领域。不仅可以实现强大的定性功能，也能实现定量的分析。 | 样品要求：（1）固体样品预先除水干燥；（2）粉末类样品衰减全反射单个样品送样量10mg左右，压片透射5mg以上，漫反射20mg左右；（3）薄膜透射类2*2cm，薄膜衰减全反射类0.5*0.5cm，厚度大于15微米；（4）薄膜或者块状的样品一定要注明测试面、测试位置。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | ICS-3000 | 1.流速范围:0.001--10.0mL/min 2.信号输出范围:0--15000 uS 3.温度稳定性:<0.001C 4.温度范围:15~40C 5.直流安培检测方式5pA--74uA 6.积分安培检测方式50pC--2001 C | 离子色谱的应用首先是阴离子分析的首推和首选的方法;其次在碱金属碱土金属、有机胺和按等阳离子分析中可多元素同时测定并进行价态形态分析;第三在有机化合物方面可以分析水溶性和极性化合物、有机酸、有机胺、糖类、氨基酸和抗生素。可进行常规阴离子及阳离子检测，糖类检测及生物化学分析等 | 送样须知：： 1. 流速范围：0.001--10.0 mL/min 2. 信号输出范围：0--15000 μS 3. 温度稳定性：<0.001℃ 4. 温度范围：15～40℃ 5. 直流安培检测方式 5pA--74μA 6. 积分安培检测方式 50pC--200μC 二、主要特点： ★先进的单/双泵模块，极大拓展应用分析潜力 ★先进的惰性耐腐蚀泵系统 ★可靠性和完整的监控功能 ★“只加水"技术的核心 自动淋洗液在线发生器 三、主要用途： 1、无机阴离子的检测：包括水相样品中的氟、氯、溴等卤素阴离子、硫酸根、硫代硫酸根、氰根等阴离子，可广泛应用于饮用水水质检测、啤酒、饮料等食品的安全、废水排放达标检测、冶金工艺水样、石油工业样品等工业制品的质量控制。 2、无机阳离子的检测：可有效分析水相样品中的Li，Na，NH4+，K，Ca，Mg等离子。 样品可以溶于水或稀酸、稀碱，所用的酸碱不能含有待测离子。对于样品中含有待测元素，但在水、酸、碱溶液中以非离子状态存在的化合物，需要进行相应的样品前处理。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/色谱仪器/其他 | 元素分析仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | EA3000 | 分析模式：CHNS，CNS，S，CHN，CN，N，O，H/O 准确度：C≤±0.10%； H≤±0.1%； N≤±0.05%； S≤±0.1% | EA3000元素分析仪采用色谱法分离原理，配合高灵敏度热导检测器，实现对CHNS/O的精确分析测量 | 送样须知：均匀粉末试样100-500mg左右 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/其他/其他仪器 | 定氮仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | EA3017 | 整个流程包括升温、测定、降温三个阶段，主要测定土壤或者沉积物C、N、H、S元素含量 | 沉积物或者土壤中C、N、H、S元素含量分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/原子荧光光谱仪 | 原子吸收分光光度计 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | AA-6800 | 一、分光系统 装置：像差校正型CT单色器 光谱带宽：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0 nm 6档自动切换 波长范围：190～900nm 光栅：1800条/mm 二、光源系统 8灯座自动转换，可同时点亮2灯。 三、火焰分析 燃烧器：全金属钛燃烧头 喷雾器：陶瓷撞击球总装式雾化器 雾化室：处理的聚丙烯雾化室 四、背景校正 氘灯、自吸双重背景校正二、分光系统 装置：像差校正型CT单色器 | 金属元素检测 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
医学诊断仪器/电子诊查仪器/脑电图仪 | 眼动仪 | 安徽师范大学 | 教育科学学院 | HS1250/ETG2W | 硬件参数技术： · 非入侵式，基于视频的眼动追踪 ； · 单眼、双眼的暗瞳孔追踪，瞳孔/瞳孔CR ； 性能： · 采样率 1250 Hz / 500 Hz (单眼)， 500 Hz (双眼) ； · 追踪分辨率 < 0.01° (typ.) ； · 凝视精度 0.25° – 0.5° (typ.) ； · 处理延迟 < 0.5毫秒 ； · 视角 水平(± 30°),垂直 +30°（上） -45°（下） 。 操作系统： · Windows XP/7 ； · 专用工作站 。 接口： · 真正的SMI人体功能学柱状设计 ； · 高度可调整颚托（SpeakAloud 选择可移除） ； · 易于清洁部件 ； · 整合照相机调节系统 ； · 可以与其他记录及刺激设备同步进行头部实验（如，EEG脑电，核磁共振等） ； · SpeakAloud 选择用于阅读，颚托可移除 ； · BiteBar 选择用于高级头部固定 。 辅助设备/通信： · 录音通道 ； · 开放通信接口平台（UDP） ； · 易于与标准刺激软件包结合（NBS Presentation, E-Prime, Superlab） ； · 应用可编程接口（API） 。 证书/认证： · CE 证书 LVD 73/23/EWG, EMC 89/336/EEC ； · 电力安全IEC 60601-1, 第2版 ； · 眼安全 ； · ISO 9001:2000 。 | 认知心理学、学习心理学、心理语言学、教育技术学（包括但不限于语言产出，认知控制及认知训练，语言老化机制等） | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区田家炳楼后楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | API4000 | 液相性能指标 传动机构：二元高压泵；流速范围：0.001-5.000ml/min；流速精确度： <0.07% RSD或0.02minSD；流速准确度：± 1% ；工作压力：最大压力不低于18000psi；自动进样器：；；工作压力：最大压力不低于18000psi；进样精度：<0.3%RSD；交叉污染：< 0.005% ；柱温箱；；容量：可放置6根柱子；温度控制范围：(室温-10)?C~80?C ；温度设定准确度：±0.5?C。 质谱性能指标 质量分析器：三重四极杆串联质谱；质量范围m/z：最大质核3000；质量精度：0.01%（全质量范围）。定量分析灵敏度：ESI负离子，1ml/min流速，不分流，1pg氯霉素柱上进样，信噪比S/N>50000:1(m/z 321>152)； | 有机物检测 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生态与环境学院实验楼 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线荧光光谱仪 | 全功能型稳态瞬态荧光光谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | FLS920 | 稳态光谱测量范围：185～870nm； 稳态光谱测量信噪比：＞6000：1； 瞬态光谱测量范围：100ps―10s； 光谱分辨率：0.05nm；波长精度：±0.2nm；波长重复性：±0.1nm | 主要研究方向：可广泛用于物理、化学、材料、信息、生物和医学等领域。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
电子测量仪器/其他/其他仪器 | 磁控溅射与PECVD一体化系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 定制 | 1.极限真空度： 1×10-5 Pa； 2.真空室尺寸Φ内400×350，不锈钢立式结构，衬底自转，加热温度800℃，程序温控，三靶向上共溅射。两靶可直流溅射，一个靶可射频溅射； 3.直流溅射电源功率500W；射频溅射电源（自动调节匹配）功率500W。 | 主要研究方向：等离激元光子学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/电子光学仪器/透射电镜 | 200KV透射电子显微镜 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | FEI Tecnai G2 20 S-TWIN | 点分辨率：0.23nm 线分辨率：0.14nm 加速电压：80, 100, 120, 160, 200kV 放大倍数(挡数)：LOW MAG 模式：×50-6,000 (20) MAG 模式：×2,000-1,100,000 (30) SA MAG 模式：×8,000-800,000 (21) 样品室样品倾斜角度： +/-45°（单倾杆最大倾角+/-40°；双倾杆最大倾角+/- 45°） 样品平移(X, Y) ：2mm，样品平移(Z) 0.4mm | 广泛使用于材料、物理、化学、地质、地理、环境、生物、医学、冶金、陶瓷、半导体等学科及行业 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 色谱质谱联用仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | TRACE GC1300-ISQD | 质量范围：1.2–1100 u；分辨率：单位质量分辨；扫描速度：最高20,000 amu/sec； 灵敏度：EI 全扫描，1 pg/μL 八氟萘 进样1μL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 1500:1 (mass 272，RMS) ，IDL（SIM） ：IDL ≤10 fg（100 fg OFN 8 次连续进样，272m/z）同方向透镜保护交叉双灯丝设计。惰性离子源和S型可加热光学离子通道，抗干扰。超宽动态线性范围：109；具备EI源，四极杆质量分析器，NIST14谱库。 | 有机化学检测分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/热分析仪器/热天平 | 热重分析仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | TG209F3,TG209F3 | 1.温度范围：室温～1000℃ 2.温度准确度：≤±0.5℃ 3.升温速率：0.1℃～200℃/min 4.样品最大称重范围：＞1g 5.天平分辨率：0.1?g 6.称量准确度：≤0.005% 7.称量精度：≤0.005% 8.c-DTA技术，可校正的差热功能 9.天平内置校准砝码，自动校准，无需外置砝码手动校准 10.动态基线漂移：≤ ±10?g（全程温度） 11.天平冷却方式：水浴冷却 12.允许实验气体：空气、氧气、氮气、氩气等惰性气体 13.配置原装进口质量流量计：3路输入，2路输出 14.可升级至少20位自动进样系统 15.设备工作条件：环境温度：0～40℃，相对湿度：20～70％，电源规格：220V，50Hz 16.主机、附件详细清单： 热重分析仪主机（含天平）1套 TGA传感器1套 原装进口冷却循环水浴槽1台 标注样品( In, Sn, Bi, Zn,Al, Ag) 1套，氧化铝坩埚（85μl）100只 c-DTA软件 1套 | 主要应用于材料热分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | GC8860 | 柱箱温度范围：8?C~400?C；电子气路控制(EPC；毛细管分流/不分流进样口；火焰离子化检测器(FID)；全自动顶空自动进样器，样品位数：111个样品位，12个加热位。色谱峰面积重复性：<1.5% RSD，所有气路采用电子气路控制。压力设定点调节的增量为0.001 psi，在0.000 到75.000 psi之间的控制精度为± 0.001。 | 主要应用于易挥发有机物的定性、定量分析，在化学、环境检测领域具有广泛的应用。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 否 | 教学医疗设备
激光器/激光器/激光器 | 宽调谐纳秒染料激光器（三倍频） | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 1800l/mm,LIOPSTAR-E-N | 1染料激光器1 1.1染料激光器为1800l/mm双光栅结构； 1.3线宽：≤0.06cm-1； 14可调谐范围：355-900nm倍频后≥（220-380nm），直接输出≥（400-760nm）； 1.5效率>28%(565nm, Rh6G染料)； 1.6波长重复性误差：< 0.01 nm； 1.7波长精度：< 0.05 nm； 1.8重复性：< 0.005 nm； 2染料激光器2 2.1染料激光器为2400l/mm双光栅结构； 2.2要求主放大染料池为Bethune染料池； 2.3线宽：≤0.05cm-1； 2.4可调谐范围：350-710nm ； 2.5效率>28%(565nm，Rh6G染料)； 2.6波长重复性误差：< 0.01 nm； 2.7波长精度：< 0.05 nm； 2.8重复性：< 0.005 nm； 2.9波长温度稳定性：< 0.002nm/°C； 2.10背景光：< 0.5 %； 2.11波长：220-400nm； | 主要应用于原子与分子物理 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | GC7820A | 配置：FID检测器+顶空进样器： 压力设定范围：0-140psi,最大分流比大于11500:1； 保留时间重现性小于0.008%，峰面积重现性小于1.0%,最低检出限小于1.4pgC/s, 样品加热平衡炉7位，顶空体积20mL; | 可用于挥发性物质的定性定量分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 否 | 教学医疗设备
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 3D金属打印机 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | iSLM160,iSLM160 | 1.设备基本参数 1.1激光发射器类型: 200W光纤激光器 1.2光学系统: F-THETA透镜，高速扫描振镜 1.3扫描速度: 5000mm/s 1.4成型缸尺寸: 200mm×200mm×200mm 1.5分层厚度: 0.02mm-0.1mm 1.6成型材料: 纯钛、钛合金、不锈钢、钴铬合金、高温合金、铝合金等 1.7成型环境: 氩气/氮气保护 1.8最低工作氧含量: ≤500ppm 1.9操作系统: Windows 7 1.10控制软件: CHAMLION 1.11数据格式: STL格式 1.12 3D打印主机尺寸: 1250×800×2100mm 1.13 主机重量: 1200Kg 1.14 电源支持与耗电功率: AC200-240V、4.25KW 1.15 环境温度: 15℃ —— 40℃ | 主要应用于流动化学、微化工 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区学苑北楼11号楼 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 3D陶瓷打印机 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | CeraLab S90,CeraLab S90 | 1.可打印体积：200mm×200mm×200mm； 2.层厚分辨率：0.05mm； 3.Z向重复定位精度：±0.01mm ； 4.打印速度：1.0~4.0m/s | 主要应用于流动化学、微化工 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区学苑北楼11号楼 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 流程行业自动化工程综合实训系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 整机容量：≤2KVA,NPCT-FCS2A | 1）智能压力变送器：数量1只。采用数字式压力变送器，具有PROFIBUS-PA总线通讯功能，测量偏差小于0.1％。 2）数字温度变送器：数量1只。可连接热电阻、热电偶信号输入，具PROFIBUS-PA总线通讯功能。 3）智能电磁流量计：数量1只，测量精度±0.5％。一体式智能电磁流量计，包含流量传感器、流量变送器。带有数字显示，可连接多种传感器，具有PROFIBUS-PA总线通讯接口。 4）气动调节阀：数量1只。配套智能电气阀门定位器，额定流量0.3T/h，等百分比特性，由智能电气阀门定位器控制。 5）智能电气阀门定位器：具PROFIBUS-PA通讯功能，配套单座气动调节阀1套。采用SIEMENS带PROFIBUS-PA通讯接口的气动调节阀，用来进行控制回路流量的调节。 6）G120变频器：数量1只。高质量的矢量控制，功率750W，输入信号：4～20mA，配置DP通讯模块，具有PROFIBUS-DP通讯功能。 7）静音气泵：220V供电,容积≥10升，最高压力0.8MP。采用静音且具有气量自动调节系统的空压机，用于给气动调节阀提供气源。 | 流程行业自动化工程综合实训和过程控制课程的实验，也可作为研究生及科研人员在复杂控制系统、先进控制系统研究方面提供物理模拟对象和实现手段。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/热分析仪器/热天平 | 热重分析仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | TG209F3,TG209F3 | 1.温度范围：室温～1000℃ 2.温度准确度：≤±0.5℃ 3.升温速率：0.1℃～200℃/min 4.样品最大称重范围：＞1g 5.天平分辨率：0.1?g 6.称量准确度：≤0.005% 7.称量精度：≤0.005% 8.c-DTA技术，可校正的差热功能 9.天平内置校准砝码，自动校准，无需外置砝码手动校准 10.动态基线漂移：≤ ±10?g（全程温度） 11.天平冷却方式：水浴冷却 12.允许实验气体：空气、氧气、氮气、氩气等惰性气体 13.配置原装进口质量流量计：3路输入，2路输出 14.可升级至少20位自动进样系统 15.设备工作条件：环境温度：0～40℃，相对湿度：20～70％，电源规格：220V，50Hz 16.主机、附件详细清单： 热重分析仪主机（含天平）1套 TGA传感器1套 原装进口冷却循环水浴槽1台 标注样品( In, Sn, Bi, Zn,Al, Ag) 1套，氧化铝坩埚（85μl）100只 c-DTA软件 1套 | 主要应用于材料热分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 教学医疗设备
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 虚拟现实系统 | 安徽师范大学 | 教育科学学院 | 80mm×80mm×40mm,PPT-N | ?光学主动运动捕捉 ?实时获得运动物体的XYZ坐标值 ?追踪结果在线反馈 ?采用数字矫正面板，校正时间只需15秒 ?适用于明亮的荧光室内环境 ?单个光学探测模块追踪距离20米 ?精度(3m x 3m x 3m?体积)：< 1mm ?水平视角：≥82° ?图像刷新率：30 to 240Hz ?感应器分辨率: 1280 x 1080 | 心理咨询与治疗、思维、空间认知、注意、记忆、情绪、测验与评估、管理心理学、社会心理学和工程心理学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区田家炳楼后楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 原位红外平台 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | INVENIO-R | 标准检测器是热释电的DLaTGS 检测器；光谱范围12,000到250cm-1，工作在室温，灵敏度为：D*>2x108 cm Hz1/2 W-1; 标准分束器是镀锗分束器，波长范围7500到370 cm-1; 氦氖激光器，波长为633nm，输出功率1mW; 使用温度范围: 18-35°C (64-95°F); 25.0cm (W) x 27.0cm (D) x 16.0cm (H)KBr 窗口封闭的样品腔，可吹扫。 | 电解水，电催化CO2还原 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | iCAP PRO X,iCAP PRO X | 1.检测器 1.1带高效半导体制冷的固体检测器 1.2 检测单元：大于4,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz； 1.3像素分辨率：≤0.002nm； 1.4 检测器制冷系统工作温度：≤-45℃，到达工作温度的时间：< 3 分钟。 2 光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统 2.1单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统； 2.2 光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃测定<200nm谱线时驱气量<3L/min； 2.3波长范围：必须包含167-820nm，全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm； 2.4光学分辨率（FHW）：As189.042nm半峰宽<0.007nm， Ca393.366nm半峰宽<0.017nm， Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm（分辨率和检出限指标须在相同条件获得）； 2.5 焦距≤300mm。 3 等离子体： 3.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，； 3.2 RF发生器； 3.3 频率：27.12MHZ； 3.4 RF功率≥1300W； | 主要应用于分析化学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | iCAP PRO X,iCAP PRO X | 1.检测器 1.1带高效半导体制冷的固体检测器 1.2 检测单元：大于4,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz； 1.3像素分辨率：≤0.002nm； 1.4 检测器制冷系统工作温度：≤-45℃，到达工作温度的时间：< 3 分钟。 2 光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统 2.1单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统； 2.2 光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃测定<200nm谱线时驱气量<3L/min； 2.3波长范围：必须包含167-820nm，全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm； 2.4光学分辨率（FHW）：As189.042nm半峰宽<0.007nm， Ca393.366nm半峰宽<0.017nm， Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm（分辨率和检出限指标须在相同条件获得）； 2.5 焦距≤300mm。 3 等离子体： 3.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，； 3.2 RF发生器； 3.3 频率：27.12MHZ； 3.4 RF功率≥1300W； | 主要应用于分析化学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/接触角测量仪 | 旋转流变仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | MCR302e,MCR302e | 1 马达：无刷直流永磁同步EC马达； 2 稳定性：最高扭矩连续工作1小时以上，无信号漂移； 3 旋转模式最小扭矩≤1nNm； 4 振荡模式最小扭矩≤0.5nNm； 5 最大扭矩≥230mNm； 6 连接模式：快速连接； 7 应变控制模式：直接控制应变； 8 免费提供LAOS（large amplitude oscillatory shear）大应变测量和分析功能，具有傅里叶流变和次级谐波分析功能； 9 最大角速度≥314rad/s； 10 角频率范围≥10-7 rad/s～628 rad/s； 11 快速连接：必备； 12 自动识别：必备； 13 法向力范围≥ ±0.005N ～ ±50N或范围更大； 14 法向力分辨率≤0.0005N； 15 可扩展性：最高温度≥1000℃、最高压力≥1000bar、湿度控制附件、粉体流变附件、粒子成像测速附件等； | 主要应用于流动化学、微化工 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区学苑北楼11号楼 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 气相色谱质谱联用仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 72110011 | 仪器参数：配备有气相色谱仪主机、EI源质谱仪主机（配备有EI全扫描、PCI全扫描、NCI全扫描）UPS不间断电源。模式：EI，全扫描(FS)，SIM，FS / SIM同时定性和定量分析AutoSIM 和 定时采集模式Time-SIM (t-SIM) 离子源：所有离子化模式中具有ExtractaBrite EI离子源，双灯丝，可编程到350℃，AEI源，可编程到350℃，EI only操控，带双灯丝组件可选化学源PCI、NCI带离子盒，或EI / PCI / NCI组合离子盒 设备用途：用于气体、液体和固体样品中微量或痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析，可用于有机物的确认。 | 有机合成研究方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | DEAGZ03342,1260Infinity IIPrime | 1超高效四元梯度泵 1.1双活塞串联泵，具有独特的伺服控制可变冲程驱动和平滑运动控制,传动装置采用滚珠螺杆； 1.2流速精密度：≤0.07% RSD 1.3流速准确度：±1% 1.4压力脉动：< 1% 1.5 pH范围：1.0-12.5 1.6流速范围：0.001-5.0mL/min, 300 pL步进 1.7操作压力：不低于800bar 1.8梯度组成精密度：<0.15% RSD 1.9延迟体积：< 350μL 1.10标配主动柱塞清洗功能，可实时清洗柱塞杆密封垫 1.11集成的多功能阀实现了拓展的自动功能，方便了自动化的过滤器反冲、排空和额外混合体积切换 1.12配置智能化模拟模块：只需单击鼠标即可模拟其它HPLC和UHPLC 仪器（如Agilent 1200,1100,1260,1220，Waters alliance, Hclass, Iclass等）；运行现有的HPLC和UHPLC 方法时无需调整方法和系统；方法转换结果更出色，可得到相同的保留时间和色谱峰分离度 2集成式真空在线脱气机 2.1通道：4通道，自动进样器洗针液无需脱气 2.2内体积：每个通路1.5mL | 主要应用于不对称合成 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/电子光学仪器/透射电镜 | 高分辨场发射透射电镜 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Talos F200S-G2 | 仪器配置： 电镜主体(含计算机一台)、相配套的稳压电源及循环冷却水箱。 灯丝：场发射灯丝 能谱仪(EDS)：成分分析 Ceta 16M COMS相机：用于高分辨照相和电子衍射照片的获取。 普通单倾样品台（1个）；普通双倾样品台（1个）；备品备件（1套）。 分辨率：?线分辨率：0.10nm；信息分辨率：0.12nm；STEM分辨率：0.16nm。 加速电压：20-200kV高压，连续可调，且全程范围内切换通过软件完成。 物镜：焦距：≤2.2mm；球差系数：≤1.5mm；色差系数：≤1.6mm；最小聚焦步长：0.5nm。 放大倍数：TEM 模式：×25-1,050,000 ；STEM 模式放大倍率：×290-330,000,000。" | 材料科学方向研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 气相色谱质谱联用仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | GCMS-QP2020 | 温箱操作温度：室温+4℃－450℃；升温速率：至少220℃/min；温度稳定性：至少0.01℃；冷却速度：450℃～50℃<230秒；支持双柱双流路双进样系统。 质谱部分：质量数范围: 1.5 ～ 1090 u；灵敏度: EI Scan（氦气）：1pg，八氟萘OFN（m/z 272），S/N ＞1500 (rms)；最大扫描速度：20,000 u/sec；质量分析器：配备预四极的高精度全金属四极杆；扫描功能: 支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。真空系统：高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，179L/sec + 185L/sec（He）；低真空：30L/min（60Hz）机械泵；柱流量：最大可达最大15mL/min（He）。 | 主要应用于大气/土壤/水体/植被等环境介质中有机化合物的分离检测和定性/定量 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼113实验室 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 高速摄像系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | VEO-E310L,VEO-E310L | 1. 吞吐量/拍摄速度 1.1 3 Gpx/秒 1.2 全分辨率2560 x 1600时的最大速度为800 fps 1.3 低分辨率128 x 4时的最大速度为280,000 fps 1.4 最小帧速率为24 fps 2. 传感器参数 2.1 CMOS图像传感器 2.2 2560 x 1600像素 2.3 10 ?m像素大小 2.4 25.6 mm x 16.0 mm 2.5 12位深度 2.6 ISO：黑白6,400 D，彩色1,250 D 2.7 E.I.范围：1,250 - 6,400（彩色），6,400 - 32,000（黑白） 2.8 TE冷却 2.9 CAR以128 x 4的增量递增 3. 曝光 3.1 1 ?s最小曝光时间 3.2 全局电子快门 3.3 用于控制表观ISO的曝光指数（E.I.） 3.4 极端动态范围（EDR） 3.5 自动曝光 3.6 PIV的快门关闭模式 | 主要应用于流动化学、微化工 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区学苑北楼11号楼 | 是
分析仪器/环境及农业分析仪器/其他 | 元素分析仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | Vario Macro cube | 自动进校器：48位；测试范围：0.004um-2000um；重复性:<1%；准确度：<1%；分辨率：可分辨峰粒径比＞ 2.5的两个峰；解析率：116通道；检测器：132枚；光源的：固体激光源，7万小时以上；光波：多波长、偏振光技术；透镜：双透镜。 | 主要研究方向：土壤及粉尘物理性质 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼112实验室 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 等离子体发射光谱仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | 7000DV | 1.检出限：可达到ppb级； ? 2.工作电压：220VAC±10％； 3.温度：20±2℃，湿度：20％～80％； 4.平均分析时间：根据测定元素种类多少而定 | 检测不同环境介质中重金属元素(Pb、Cu、Zn、Ni、Cr等)含量 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼111实验室 | 是
分析仪器/质谱仪器/无机质谱仪 | 气相色谱-质谱联用仪器 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Thermofisher TRACE 1300-ISQ7000 | 一、气相色谱部分 保留时间重现性：<0.0008min；峰面积重现性：<0.5% RSD；操作温度范围：室温以上3℃到450℃；温度控制精度：0.1℃；程序升温：32阶／33平台 ；最高升温速率：125℃／min；柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）；温度稳定性：0.01℃/1℃；电子压力控制器；压力范围：0～1000kPa；全程压力控制精度： 0.001psi；最大分流比：11000:1，带有105位（2mL）自动进样器；最小进样体积：0.01?l；进样精度：RSD<0.3% 二、质谱部分 质量范围：1.2 –1090 u；分辨率：全质量范围内单位质量分辨；扫描速度：20000 u/s；采集速率；SIM模式，采集速率≥240 scans/sec；全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97 scans/sec；灵敏度（使用He气做载气）；全扫描，1pg/?L八氟萘 进样1?L，扫描范围50-300u，S/N ≥ 1500:1 (mass 272，RMS)；仪器检出限（IDL）≤ 10fg，（5 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）；检测器系统：新一代离散型电子倍增器和静电计，最大线性输出电流68 ?A，提供宽达9个数量级的线性动态范围；前级机械泵抽速为3.3 m3/h， | 主要应用于无机、有机、分析等方向，对气体物质或可以在一定温度下转化为气体的物质进行检测分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线荧光光谱仪 | X射线荧光光谱仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | ZSX Primus IV | 1 X射线管 形式：超尖锐端窗型，长寿命灯丝；铍窗厚度：≤ 50 m；阳极材料：铑靶；光管滤光片：Cu、Al、Ni等材质滤光片，不少于4块；电压≥60 KV，电流≥150 mA，功率≥4.0 KW。 2 高压发生器 发生器类型：高频高压发生器；最大功率：≥60 KV，≥150 mA，≥4.0 KW；稳定性：外电压波动±10%时，输出电压波动 ≤ ±0.002%； 3 样品方式 X射线照射方式：上照射；样品种类：固体、粉末压片、液体样品等；样品最大尺寸，直径可达50 mm，高度可达30 mm；样品旋转：不小于30 rpm/min。 4 光路设计 初级准直器：3位置以上程序控制，自动切换，配置适合轻、重元素的至少3个准直器；晶体选择：充分保证轻元素的检出能力；微区分析及CCD控制定位系统，有r-θ专用微区样品移动平台，可选择微区最佳分析区域（应提供所投型号仪器配置微区系统的中国用户名单）； 5晶体：8位置以上的晶体转换器。至少配置LiF200、PET、Ge111、LiF220、O到Mg元素分光晶体等。每块晶体可单独加热控温。 6 探测器系统 探测器类型：流气正比计数器、闪烁计数器。 7 计数和控制的电子线路系统 最大线性计数：配置X射线强度调节器，流气正比计数器≥3000 kCPS；闪烁计数器≥1800 kCPS；非线性度：从0到最大计数率范围内偏差不大于1%；死时间修正：电脑自动处理，具有自动灵敏度控制功能；探测器并联：两个计数器平行放置，全部在光谱室内。 2.8 测角仪 驱动方式：θ～2θ分别驱动；定位方式：数字定位，无机械磨损；连续扫描速度：不少于200°/min；角度重现性：优于0.0001°；扫描方式：连续扫描，扫描速度可调；温度稳定性：光谱室温度稳定性：±0.2℃；晶体温度稳定性：±0.1℃。 2.9 自动进样器 样品位数：40位X-Y以上自动进样器；配备24个以上原装进口不同开口直径的样品盒，含4种孔径以上。标准孔径以外的各种开口直径的样品盒每种2个。其余为标准开口直径样品盒；自动校正仪器及工作曲线，自动识别样品类型（如液体和固体），可自动定时测量监控样，能自动利用校正位上标准样品校正分析。 | 主要研究方向：地球化学特征 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼110实验室 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Vanquish Core,Vanquish Core | 1四元梯度泵（内置4通道脱气系统） 1.1流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min 1.2最大压力：>68Mpa（0.01~10mL/min 整个流速范围内）。 1.3流量准确度：<0.1%，具备Smartflow技术，保证高精度分析。 1.4流量精密度 <0.05% 1.5 梯度混合精确度：< 0.15% 1.6泵清洗系统：带有柱塞杆及密封圈自动清洗系统，同时能检测泵头微漏，提示维护信息；主动式单独流路清洗柱塞，配有液滴计数器。 2双模柱温箱 2.1控温模式：双模式温控，包含帕尔贴结合空气循环模式、直热模式。2.2温控范围：5~85℃ 2.3温度准确度：±0.5℃ 2.4温度稳定性 ±0.05℃ 2.5升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 2.6降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 2.7管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。 | 主要应用于纳米催化 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 串联质谱仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | Agilent 8900 | 1.灵敏度【cps/ppm】 低质量数：Li(7) ≥150 M 中质量数：Y(89)≥500 M 高质量数：Tl(205) ≥300 M 2.检测限【3*sigma，ppt】 Be(9)≤0.1 ppt In(115)≤0.05 ppt Bi(209)≤0.05 ppt 3.背景：≤0.2 cps（在质量数9和238amu，即元素Be和U处测定实际背景） 4.氧化物产率(CeO+/Ce+)≤1.5% 5.双电荷产率(Ce2+/Ce+)≤3.0 % 6.丰度灵敏度：低质量端≤ 1 x 10-10；高质量端≤ 1 x 10-10； 7.短期稳定性(RSD)≤3% (20 min) 8.长期稳定性(RSD)≤4% (2 hrs) | 环境放射性与环境示踪，环境中超痕量元素分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼 | 是
分析仪器/电化学仪器/其他 | 电全功能型单电池燃料电池测试系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Scirbner850e | 电流设定分辨率：10mA or 1mA ? 电流量测精确度：±0.3% 选择电流范围的满量程 ? 电压范围：0.2~20V(可达电压< 0.1V拉载，须确认负载线束阻值 <0.2 mΩ即可进行) ? 电池最大电压： 20V ? 电压设定分辨率：1mV ? 电压量测精确度：±3 mV ±0.3% of reading | 氢燃料电池及其关键材料 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | TRACE1300,TRACE1300 | 1.技术指标 1.1 即时联接进样口模块：进样口的切换、升级、维护，可在两分钟之内完成。 1.1.1 最高使用温度：≥400度。 1.1.2 电子参数设定压力，流速和分流比，最大分流比大于11000:1。 1.1.3 压力设定范围：0-140Psi。 1.1.4 流量范围：0-200mL/分钟（N2） 1.1.5 具有大气压和温度补偿功能 1.1.6电子压力精度：<0.001Psi 1.1.7 可升级大体积进样，最大进样量：≥250ul。 1.1.7 可升级柱前反吹，避免高沸点化合物的残留，造成的系统污染。 1.2 柱箱 1.2.1 操作温度：室温以上3℃～450℃。 1.2.2 控温稳定性：当环境温度变化1℃时，优于0.01℃。 1.2.3 最小温度设置：0.1℃。 1.2.4 ≧30阶31平台升温梯度。 1.2.5 保留时间重现性：<0.008%。 1.2.6 峰面积重现性：<1.0% RSD。 1.2.7 “1000 空洞”炉箱设计，能快速升降温度。 | 主要应用于光催化还原二氧化碳 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 自动型真空光电催化一体还原测试系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | MC-SCO2II-AG | 1、自动型光催化玻璃实验系统；2、光催化专用全自动真空泵；3、光催化专用冷却水循环机；4、专用在线反应器；5、全自动采集进样系统；6、光催化专用氙灯光源；7、与气相色谱专用连接软件；8、专用自动型软件；9、滤光片420~780nm .200~400nm AM护目镜两个 | 适用于真空/负压/常压的多种光催化光电催化实验 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 全开源在线可控移动作业机器人系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | OSVCR,TI TMS320F28335,DSP仿真器接口 | 驱动开放电流、速度、位置控制，提供电流、速度和位置控制的Simulink软件例程，可以进行动力学、运动学的实验和研究。控制系统需要提供MIL（模型在环仿真）、HIL（硬件在环仿真）和RCP（快速控制原型开发）的功能。高度：805mm；工作半径：614mm； 重复定位精度：±0.02mm；自由度：6个旋转关节（自由度）；末端负载：3kg；双编码器指标：反馈方式有单圈17位绝对式磁编码器、20000线增量式光电编码器和HALL。其中绝对式磁编码器采用BISS-C协议；提供实验的源码。 3.全开源四驱轻型重载底盘系统 双伺服电机驱动器，一个台驱动器能同时驱动两台电机；导航系统提供ROS开源实例代码；软件支持电流环、速度环、位置环的工作模式，采用PI三闭环算法，其中电流环的控制频率大于15Khz,速度环的控制频率大于5KHz，位置环的控制精度能达到±2个脉冲；位置环需要有电流前馈控制的接口。 4.结构光深度相机系统 输出分辨率：2208x1242@15fps；1920x1080@30fps1280x720@60fps；672x376@100fps；输出格式：YUV 4:2:2；视场角度：最大90°H x 60°V x 100°D；视觉的软件：OpenCV3开源的C库；提供视觉系统应用开源算法。 5.北斗定位导航系统 类型通道：多频，120通道；北斗Ⅱ：B1/B2/B3；GPS：L1/L2/L2C/L5；GLONASS：L1/L2；Galileo：E1；控制和解算软件：GD-BDmonitor形变监测服务器软件；数据输出：GNSS原始数据，NMEA-O183格式数据，差分改正数据；北斗导航软件：GD-BDm形变监测服务器软件；接收和解析两个通道的北斗卫星观测数据；责进行RTK定位解算、双天线姿态角解算；；接收差分定位数据，支撑RTK解算；；基于DOP值筛选优星技术。 6.2D单向激光雷达系统 测距范围：0.2m~8m；基于白色70%反射率物体；扫描角度：0~360度；俯仰角：-1.5度~1.5度。 7.超声波 接口：UART；声学频率：40KHz；探头方向角：55；测量距离：0~600cm。 | 能支撑智能控制、机器人运动学、动力学相关，开源驱动控制移动底盘、人工智能机器视觉、激光导航相关，5G移动通讯、总线、多传感器融合相关的科学研究。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 梯度荧光定量PCR | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | IQ5 | 能够对同一样品同时进行五色荧光检测，全面满足多重PCR技术的应用需求。 *多实验数据同时分析功能 *内置功能强大的相对定量分析软件 *多基因表达分析功能 *荧光检测光谱范围：400-700nm。 可检测的荧光素包括：SYBR Green I、FAM、VIC、JOE、HEX、TET、Cy3、TAMRA、ROX、Texas Red和Cy5等 *最开放的检测系统，能够使用SYBR Green I、Taqman、Molecular Beacon、FRET、MGB、Amplifluor和Scorpion等各种不同的检测方法。 *独特的温度梯度功能，在定量和定性状态下皆可实现，用于快速优化实验条件。 *独特的开放性加样误差校正技术，不依赖于ROX，避免人为加样误差，保证定量结果的准确性。 *所有样品在同一时间点采集信号，保证样品间的可比性。 | 实时、定量检测DNA含量 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
激光器/激光器/激光器 | 飞秒激光系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Micra-5/Legend-Elite | 1.种子源: 中心波长: 800nm,波长调谐范围780nm- 820nm, 功率>=350mw, 重复频率80MHz( 或84MHz ),带宽10-60nm (或30- 100nm)， 噪声: <0.5% RMS，能量稳定度(>2h): +/-1%，光斑模式:TEMO0，M2<1. 3，光束发散角: <4 mrad, 光束直径: <= 1.5mm，水平偏振，波长调谐:计算机控制或者是手动控制 2.放大级: 中心波长: 800nm; 重复频率: 1kHz, 脉冲能量>=5mJ 脉宽:<=35fs， 能量稳定度(>24h): <0.5% RMS：光斑模式： TEM0O， M2<1.3， 脉冲对比度(Pre): >1000:1， 脉冲对比度(Post): >100:1, 光束指向性: < 20mrad (rms); 3.倍频器1:中心波长: 800m， <35fs,最大输入能量: >=5 mJ 二倍频(效率>=25%， 稳定度1.5%rms)， 三倍频(效率>=15%， 稳定度2.5%rms)， 四倍频(效率>=1%， 稳定度 3.5%rms) | 主要研究方向：原子与分子物理 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
医学诊断仪器/电子诊查仪器/肌电图仪 | 表面肌电采集分析系统 | 安徽师范大学 | 体育学院 | UltiumESP | 总体功能：16通道的表面肌电采集分析系统，采用最新、正在申请专利的“smartlead”数据采集传输技术，是智能化多模态的ESP无线信号传输系统，表面肌电传感器内置16g加速度计，且采样频率达到每秒4000次，支持实时同步显示数据，基线噪声极低。支持检测内置阻抗，提供传感器电量监测功能。 硬件： 1.11、 桌面接收器，至少包含16通道，具有模拟信号和数字信号接口，具有数据信号传输恢复技术 1.12、重量≤185g，体积≤261×36×29 mm3 1.13、TTL 2-5V 同步输入 1.14、输出和传输频率≥100mW 1.15、16位增益可调的模拟输出 1.16、内置24位模数转换器 1.17、★分辨率≥24-bit 1.18、★专用的无线信号传输协议，2402-2480MHz 1.19、支持生物信号传感器 1．20、全无线传输，传输距离≥30 m 1.21、适用温度范围可达到：-40至60 ℃； 1.22、1个接收器同时接收32通道无线表面肌电信号 USB连接到PC 1.2 电极发射器（数量≥16个） 1.21、适用温度范围可达到：-40至60 ℃； 1.22、传感器内置存储器，可在无线信号中断时存储数据； 1.23、★传感器内置16g加速度计，且加速度计的采样频率≥2000Hz 1.24、全无线电极，直接将数据无线传输至接收器，1.25、充电电池工作时间可达到8小时； 1.26、★采样频率≥4000Hz 1.27、★基线噪音≤1uV RMS 1.28、共模抑制比＜100dB 1.29、输入阻抗≥1000 M? 1.30输入范围≥±24mV 1.31、★分辨率≤0.3 uV（0-5000uV），≤1.1 uV（5000-24000uV） 1.32、支持固件（Firmware）升级； 1.33、发射器重量≤ 14g 1.34、发射器尺寸≤37×24.5×16.5 mm3 1.35、可选的低通滤波500、1000或1500Hz 1.36、可选的高通滤波5、10或20Hz 1.37、可选前置无凹槽滤波器50/60 Hz | 表面肌电采集分析系统主要是为了临床诊断及康复医学、运动医学等领域的研究分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区学苑北楼7号楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Vanquish Core | 1四元梯度泵（内置4通道脱气系统） 流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min 最大压力：>68Mpa（0.01~10mL/min 整个流速范围内）。 2. 双模柱温箱 1控温模式：双模式温控 温控范围：5~85℃ 温度准确度：±0.5℃ 温度稳定性 ±0.05℃ 3. 紫外检测器： 通道数量：2个 波长范围：190-600 nm。 波长精确度：± 0.1 nm 4.自动进样器： 样品瓶位：>210位 | 主要应用于小分子分离和纯度表征 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/酶标仪 | 多功能酶标仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | VICTOR Nivo F | 1. 检测模块：可见/紫外光吸收、荧光强度、化学发光检测 2. 适用板型：1-1536孔板 3. 可见/紫外光吸收： 检测波长：范围 230-1000 nm，具有32位可更换光吸收滤光片位 4. 荧光强度： 1) 主机内置32位激发/发射滤光片转轮，可配置高通透性激发/发射滤光片，且激发/发射滤光片可通过软件系统自由切换选择。 2) 具有专用二向色镜转化条，可根据特定荧光染料选择优化二向色镜组合，并可通过软件系统自由切换。 3) 具有荧光顶读、底读和双发射检测模式，具有孔内多点扫描功能，针对不同均相或贴壁样品，选择最佳的读板方式。 4) 荧光检测灵敏度： 顶读≤0.01 f mol/well (384 孔板)，底读 ≤0.06 fmol/well (384 孔板) 5. 化学发光： 1) *可进行化学发光及高通透滤光片型双发射化学发光（BRET）检测等。 2) 化学发光检测灵敏度：≤ 50 amol (96 孔板) 3) 配置BRET专用高通透双发射滤光片：第一位发射滤光片460/30nm；第二位发射滤光片530/30nm。 6. 温度控制： 保证样品检测温度稳定到室温+3至65摄氏度，步径精度0.1摄氏度，以适用于各种温度条件下的实验需求。 | 主要应用于核酸和蛋白检测、ELISA、酶动力学（显色）、细胞增殖/毒性、细胞凋亡、药物代谢等 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
激光器/激光器/激光器 | 高重频飞秒系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Carbide-40W | 1.波长范围：1030 nm， 时间分辨 290 fs(飞秒) 2.重复频率：1 MHz ， 单脉冲能量 40 uJ 3.Oppheus-F : 185 - 2600 nm， 290 fs, 22 W(输入) 4.Oppheus: 185 - 2600 nm, 290 fs, 8W(输入)5. 双棱镜光脉冲压缩模块， 最低可压缩至50 fs | 原子与分子物理方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
激光器/激光器/激光器 | YAG泵浦的染料激光系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | PR8010@ND6000 | 纳秒脉冲激光器，频率为10Hz。前端YAG激光器可提供355nm及532纳米波长的激光，后端染料激光器由YAG激光器泵浦，根据所加的染料不同，可得到不同的波长范围，总的波长范围为 370-740 nm,，激光能量：1-10 Mj，激光脉宽为： 8ns， 染料激光线宽约为 ：0.1cm-1。 | 主要研究方向：原子与分子物理 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 分光辐射光谱仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | AvaSpec-NIR256-2.5 | 荷兰Avantes 公司的Avaspec-2048 × 14、Avaspec-NIR256-2.5 两种型号地物光谱仪。其中Avaspec-2048×14 光谱仪测量范围为188 ~ 1170 nm，光谱分辨率为2.4 nm，光谱采样间隔0.6 nm，Avaspec-NIR256-2.5 的光谱范围是928 ~2528 nm，光谱分辨率10 nm，光谱采样间隔6 nm。 | 遥感技术与应用 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | LC-2010AHT | 1.输液泵 1.1最大压力：35MPa（peek材质） 1.2流速范围：0.001～9.999mL/min 1.3流量精度：＜1.0% 1.4压力脉冲：≤0.5% 1.5流量稳定性：≤0.1% 2.检测器 2.1波长范围：190-800nm 2.2波长准确度：±1nm 2.3光谱分辨率：1.4nm或更低 | 有机化合物分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/热分析仪器/示差扫描量热计 | 差示扫描量热仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | DSC214 Polyma | 1.温度范围：-170℃...600℃ 2.差式扫描量热仪主机同时安装液氮制冷和机械制冷系统，通过软件自动切换；液氮制冷（-170℃至600℃），机械制冷（-40℃至600℃） 3.热焓灵敏度（Technical Resolution）：0.1μW 4.In响应比率: >100mW/K 5.传感器：热流型合金传感器 6.基线漂移（-50℃... 300℃）：≤±10μW 7.温度精度：±0.01℃（标准金属） 8.最大线性升温速率：0 ... 500℃/min 9.最大线性降温速率：0 ... 500℃/min 10.测量范围：0 mW ... ± 750 mW 11.热焓精度：±0.05% (标准金属) 12.温度/热焓校正：提供6种标样，必须包含负温标样，进行多点非线性校正 13.SmartMode (智能模式)：提供简便易用的操作界面，适合于日常例行测试，支持触摸屏和平板电脑 14.具有样品温度控制功能：程序温度设定可选择以炉温热电偶控温或以参比热偶温度控温。 15.AutoEvaluation (自动分析) ：可实现自动数据分析，无需用户参与、无需分析宏程序、无需设定分析范围或阈值 16.Identify 自动鉴别功能：提供自动检索软件和标准数据库，也可以自行向此数据库中添加数据 17.测量气氛：惰性、氧化性，可实现自动气体切换。 18.样品种类： 固态、液态、粉末、纤维、胶体等 | 主要在 物理化学、材料科学等方面，研究材料的熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、液晶转变、氧化稳定性、反应温度与反应热焓。测定物质的比热、纯度等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 全自动正置荧光显微成像系统 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | ApoTome.2 | 与现有荧光显微镜紧密组合 有效提高Z轴分辨率和对比度，去除非焦平面荧光信号； 可自由在ApoTome模式和普通模式切换； 通过ZEISS图像处理软件控制拍摄图像； 可实现多通道荧光叠加、时间点取图、三维成像等功能； 适用于各类生物荧光图像的采集 | 适用于组织和细胞荧光图像采集。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 光谱探测器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 7498-002OMAV:1024/In-2.2 | 光谱探测范围：200~900nm，分辨率0.1nm 焦距 150mm 数值孔径 f/4.0 CCD 分辨率(20um像素，20um狭缝) 0.25nm PMT 分辨率(10um 狭缝) 0.125nm 光栅尺寸 32x32mm 精度 0.25nm | 原子与分子物理的研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 光谱探测器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 7397-0035PIMAX:1024UnigenII | 光谱探测范围：200~900nm，分辨率0.1nm 焦距 150mm 数值孔径 f/4.0 CCD 分辨率(20um像素，20um狭缝) 0.25nm PMT 分辨率(10um 狭缝) 0.125nm 光栅尺寸 32x32mm 精度 0.25nm | 原子与分子物理研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 增强型OMA光谱测试系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 1024RB-25-FG-43 | 成像列阵为1024*256，26*26像素，属于光纤耦合型微通道板（Multi Channel Plate, 简称MCP）像增强器（Gen II增强器），最快门宽为2 ns，当工作在外触发状态时由Nd:YAG 激光Q开关外触发输出同步触发，其门延时、门宽、ICCD增益和爆光次数及其他光谱采集参数均由计算机中的采集和分析软件控制 | 原子与分子物理方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 高光谱成像系统（无人机、相机、成像仪） | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | Pika L | 光谱范围(nm)：400 – 1000 光谱分辨率(nm)：2.1 光谱通道数：281 空间通道数：900 每秒：MAX帧数(fps)249 位深度：12 重量 (kg)：0.6 尺寸 (cm)：10.0 x 12.5 x 5.3 连接方式：USB 3.0 温度范围 (℃)：5-40 孔径：f/2.4 像元尺寸 (μm)：5.86 平均RMS半径 (μm)：6 Smile (峰峰值) (μm)：4 Keystone(峰峰值) (μm)：5 | 主要研究方向：环境遥感 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼204实验室 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/激光共焦显微镜 | 全自动倒置荧光显微镜系统 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | DMi8 | 全自动高精度扫描载物台，六位全自动荧光滤光块转盘，双摄像头输出：高性能制冷摄像头和高分辨摄像头。 | 适用于组织和细胞荧光图像采集。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
分析仪器/电化学仪器/电化学传感器 | 昆虫触角电位测量系统 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | EAG | IDAC-2双通道USB接口信号采集控制器，用于记录EAG和GC-EAD信号的双通道数据采集器控制器 PRS-1通用单端探头：高阻抗电位计型输入OpAmp；·防护输入罩到吸液管固定器； ·电极直接两道到输入OpAmp电位计 | 用于记录昆虫触角点位在施加不同刺激物时的变化，研究昆虫的电生理，用于植保，生物防治和森林病害等研究领域。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
分析仪器/样品前处理及制备仪器/快速溶液萃取装置 | 加速溶剂萃取仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | ASE350 | 泵： 流速：70ml/min 最大耐受压力：3000psi 加热过程中全自动传感器自动加压或释放压力 液体传感器： 萃取过程中通过红外探头检测进入收集瓶中的液体和液面 萃取池： 体积：1，5，10，22，34，66，100mL(7种)可供选择 萃取池类型：不锈钢萃取池和手动旋紧池帽 工作压力：1500psi 最大耐压：3000psi | 主要应用于沉积物、土壤、大气、植被等环境介质中有机化合物的样品萃取前处理过程。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼109实验室 | 是
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 近红外光学脑功能成像系统 | 安徽师范大学 | 教育科学学院 | NIRSport | 1、光源数量： 16（单体8通道两套） *2、光源类型： LED *3、检测波长： LED 760nm&850nm； 4、发射功率： 5W 5、光源集成性：LED：8个光源集成为一个组块，直接插入设备（单体8通道两套） 6、探测器数量： 16（单体8通道两套） 7、探测器类型：光电二极管； 8、探测器灵敏度：< 1 pW； 9、探测器动态范围：60dBopt *10、探测器集成性：8个为一组块，直接插入使用（单体8通道两套）； 11、采用时分复用技术 *12、软件具备Hypersaning同步扫描功能，提供证明材料； *13、采样率：62.5Hz *14、测量帽：可自由配置全脑中感兴趣的区域，适合所有年龄（婴幼儿、青年和老年皆可）范围，测量整个头部，可用于多模态使用。根据人体功效学制作的弹簧帽装置，佩戴舒适。 15、数据传输接口：USB 2.0 或3.0 16、同步接口：TTL/CMOS (最大8输入/ 8输出) 17、兼容性：兼容E-prime、matLab，Presentation等多种刺激呈现编译软件 18、设备支持同步EEG设备，可以直接与Brain Product公司的actiCHamp设备进行同步采集，根据用户要求提供证明； *19、整体质量不得高于2KG； 20、静态定标仿真：作为开展实验的对照，并可对实验数据进行验证 21、环境参数： a) 温度：10 ~ 40℃ (操作)，-15 ~70℃ (运输和存储) b) 湿度：20-80% 非冷凝 * 22、由两台8*8组成，每台都可单独使用，且可串联为16*16系统，可做双人及多人互动实验 23、工作范围：在非金属环境下工作性能好，用标准的TX2的发生器时，传感器工作在30英寸范围内（TX4时工作在40英寸范围内），要是超过范围会使性能下降。 24、延迟时间：17毫秒（不需要软件滤波） 25、刷新频率：60HZ（固定）/每个传感器 26、接口：RS-232 串口（高达115.2 K波特率可选）和USB 27、静态精度：X, Y, Z 轴0.1英寸RMS和方位角0 .75度 RMS 28、分辨率：0.0015 英寸；0.1o 方位。 29、测量范围：使用TX2发射器能够达到5英尺；使用TX4发射器会使数据更加稳定。 | 认知心理学、学习心理学、心理语言学、教育技术学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区田家炳楼后楼 | 是
医学诊断仪器/电子诊查仪器/其他 | 64导事件相关电位系统 | 安徽师范大学 | 教育科学学院 | Scan-64 | 硬件技术参数 ： 每个Headbox 有64导单极导联 ； ?每个Headbox 有4导双极导联 ； ?每个Headbox 有2导High Level 导联 ； ?采样率：256导同时采集，每导可达20,000 Hz ； ?所有导联均同步采集信号 ； ?A/D Resolution：24 Bit ； ?输入阻抗：10 GOhms ； ?共模抑制比（CMRR）：110 dB ； ?输入噪声（Input Noise.）：<0.5uV RMS DC to 200Hz，<1.5uV RMS ； ?带宽（Bandwidth）：DC ～ 3500 Hz ； ?低通滤波（最大值）：-3 dB（3500 Hz），single pole ； ?高通滤波（最小值）：DC 或 -3 dB（0.05 Hz），single pole ； ?输入范围（Full Scale Input Range）（DC Mode）：+/- 200 mV ； ?系统增益（System Gain）（DC Mode）：10 ； ?灵敏度（Sensitivity）（DC Mode)：24 nV/bit ； ?输入范围（Full Scale Input Range）（AC Mode）：+/- 995uV ； ?系统增益（System Gain）（AC Mode）：2010 ； ?灵敏度（Sensitivity）（AC Mode）：3 nV/bit ； ?数字化（TTL）输入： 8 Bit刺激，8 Bit反应 ； ?High Level 输入范围：+/- 5 V ； ?阻抗：1K Ohm ～ 50 K Ohm ； ?IMRR：127 dB ； ?Headbox 体积（h x w x d）：4.5 x18.7 x 21.8cm, 每 64 导 ； ?Headbox 重量：1.5 kg。 | 认知心理学、学习心理学、心理语言学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区田家炳楼后楼 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/光偏振态分析仪 | 椭偏仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | alpha-SE | 1.光谱范围: 370nm 到 900nm (180个波长) 2.入射角：70° 3.数据采样时间：3-30sec 4.检测器分辨率：0.1 nm | 椭偏研究主要集中于偏振光及偏振光与材料相互作用的物理学研究以及仪器的光学研究。计算机的发展和应用使椭偏数据的拟合分析变得容易，促使椭偏仪在更多的领域得到应用。硬件的自动化和软件的成熟大大提高了运算的速度，成熟的软件提供了解决问题的新方法，因此，椭偏仪已被广泛应用于材料、物理、化学、生物、医药等领域的研究、开发和制造过程中 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 近红外光学脑功能成像系统 | 安徽师范大学 | 教育科学学院 | NIRSport | 一、硬件技术参数 1、光源数量： 16（单体8通道两套） *2、光源类型： LED *3、检测波长： LED 760nm&850nm； 4、发射功率： 5W 5、光源集成性：LED：8个光源集成为一个组块，直接插入设备（单体8通道两套） 6、探测器数量： 16（单体8通道两套） 7、探测器类型：光电二极管； 8、探测器灵敏度：< 1 pW； 9、探测器动态范围：60dBopt *10、探测器集成性：8个为一组块，直接插入使用（单体8通道两套）； 11、采用时分复用技术 *12、软件具备Hypersaning同步扫描功能，提供证明材料； *13、采样率：62.5Hz *14、测量帽：可自由配置全脑中感兴趣的区域，适合所有年龄（婴幼儿、青年和老年皆可）范围，测量整个头部，可用于多模态使用。根据人体功效学制作的弹簧帽装置，佩戴舒适。 15、数据传输接口：USB 2.0 或3.0 16、同步接口：TTL/CMOS (最大8输入/ 8输出) 17、兼容性：兼容E-prime、matLab，Presentation等多种刺激呈现编译软件 18、设备支持同步EEG设备，可以直接与Brain Product公司的actiCHamp设备进行同步采集； *19、整体质量不得高于2KG； 20、静态定标仿真：作为开展实验的对照，并可对实验数据进行验证 21、环境参数： a) 温度：10 ~ 40℃ (操作)，-15 ~70℃ (运输和存储) b) 湿度：20-80% 非冷凝 * 22、由两台8*8组成，每台都可单独使用，且可串联为16*16系统，可做双人及多人互动实验 23、工作范围：在非金属环境下工作性能好，用标准的TX2的发生器时，传感器工作在30英寸范围内（TX4时工作在40英寸范围内），要是超过范围会使性能下降。 24、延迟时间：17毫秒（不需要软件滤波） 25、刷新频率：60HZ（固定）/每个传感器 26、接口：RS-232 串口（高达115.2 K波特率可选）和USB 27、静态精度：X, Y, Z 轴0.1英寸RMS和方位角0 .75度 RMS 28、分辨率：0.0015 英寸；0.1o 方位。 29、测量范围：使用TX2发射器能够达到5英尺；使用TX4发射器会使数据更加稳定。 | 认知心理学、学习心理学、心理语言学、教育技术学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约，该设备与（资产编号ZY2019000121）近红外光学脑功能成像系统配套组合使用 | 安徽师范大学赭山校区田家炳楼后楼 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
分析仪器/其他/其他仪器 | 光电催化二氧化碳/氮气还原在线分析系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Labsolar-6A+福立GC9790 plus | 1.气相色谱 1.1保留时间重复性＜0.008% 1.2峰面积重复性＜1.0% 1.3可以安装两个进样口 1.4可以同时安装三个检测器2.5支持六个外部阀控制 1.6最大AFC通道≥18路 1.7提供8路独立的DC加热单元，其中3路为辅助加热单元 1.8色谱具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间 2.紫外可见分光光度计 2.1波长范围：190-1100nm 2.2、光谱带宽：1.8nm 2.3、波长准确度：±0.1nm（D2 656.1nm）， ±0.3nm全区域 2.4、波长重复性：≤0.1nm 2.5、光度准确度： ±0.2%T （0—100%T） ±0.002Abs（0—0.5Abs） ±0.004Abs（0.5—1.0Abs） 2.6、光度重复性： ≤0.1%T（0—100%T） 0.001Abs（0—0.5Abs） 0.002Abs（0.5—1.0Abs） 3. 高气密性自动在线光催化分析系统 3.1.全玻璃高气密性系统，采用多通高真空阀自动取样，系统气密性稳定可靠性强，系统漏率低于5×10-5Pa?L/s； 3.2.多通阀自动取样，通过多通阀组实现在线自动取样并可送入配套的仪器进行检测，多通阀手自一体，方便切换。 | 小分子的光电活化研究方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 超微电流记录系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | MultiClamo700B | 采样速率：1 Hz-500 kHz;输入电阻：1 MΩ；输入型号：TTL兼容制系统，方便外接其他刺激器隔离器等；输出电阻：<0.5 Ω；输出电流：±4 mA；数字化噪音：<1 mV；系统自带消除噪音功能。最大输出信号：±10 mV；消除最大噪音幅度：20 V；线频率：50Hz-10 kHz。 | 广泛应用于神经（脑）科学、心血管科学、药理学、细胞生物学、病理生理学、中医药学、植物细胞生理学、运动生理等多学科领域研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/热处理加工工艺实验设备 | 分散性热塑性树脂研发系统 | 安徽师范大学 | 生物学基础实验中心 | MA600IIS/130型 | 能在规定的时间内将一定数量的塑料加热塑化后，在一定的压力和速度下，通过螺杆将熔融塑料注入模具型腔中。注射结束后，对注射到模腔中的熔料保持定型。优化设计后的锁模机构，采用压中心模板结构设计。锁模力直接作用于模具上，模腔尺寸变形减少，提高了制品成型精度。 | 利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的成型设备 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 833 | 流速范围：0.001~20mL/min; 最小分度值：0.001 mL/min; 最高压力：35Mpa; 重现性：< 0.1%; 分辨率：0.0047ns/cm. | 化学，分析化学研究方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区化材学院实习实训中心 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 气相分子吸收光谱仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | 气相分子吸收光谱仪376型 | 1 氨氮、亚硝酸盐氮项目：一次进样可同时测定样品中氨氮和亚硝酸盐氮含量； 2氨氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：检出限<0.01mg/L； 3亚氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：检出限<0.002mg/L； 4硫化物项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：检出限<0.003mg/L； 5 硝酸盐氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：检出限<0.003mg/L； 6总氮项目（须以紫外在线消解模块为预处理方式）： 单个样品测量含消解时间小于5min； 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：检出限<0.04mg/L； 7自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，可自动配置稀释比达到40倍数的标准曲线，相关性系数>0.9995，最大稀释倍数不小于40，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5% (40倍自动稀释比例作为验收必须指标，要求稀释误差小于5%)； | 检测水体中总氮、各形态无机氮及硫浓度 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 电机伺服测试系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | MPT智能化电机测试分析系统 | 主回路采用三菱公司的大容量的IPM模块作为驱动器，核心控制芯片为TI公司的高性能控制类DSP芯片TMS320F2812。检测模块部分采用2048光电码盘，电流采集采用霍尔电流传感器。配置DSP开发装置，可以使用C、C＋＋或MATLAB语言编写算法，也可使用Simulink库搭建电机控制算法。上位机界面运行在LabView8.5环境下。 大电机机组：三相异步电动机-直流发电机机组。电机功率在100W-300W左右。导轨可放置各种小功率的实验电机，用以完成各种电机的带载运行测试。 | 运动控制、电力拖动系统、控制工程研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 金刚石量子计算教学机 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 激光10mW;微波频率2.5-3GHz | 量子比特：金刚石中NV色心；微波通道：2个；激光功率10mW;时序控制精度2ns；磁场可调节范围30±20Gauss；脉冲控制模块通道数8个。 | 量子计算教学实验 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 金刚石量子计算教学机 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 激光10mW;微波频率2.5-3GHz | 量子比特：金刚石中NV色心；微波通道：2个；激光功率10mW;时序控制精度2ns；磁场可调节范围30±20Gauss；脉冲控制模块通道数8个。 | 量子计算教学实验 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
电子测量仪器/网络分析仪器/矢量分析仪 | 一体化矢量网络分析仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | AV3672C | 频率范围：10M-40G 功率扫描范围：25-29dB 输出功率范围：+1-7dBm. | 物联网技术，无线通信应用 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
电子测量仪器/网络分析仪器/矢量分析仪 | 矢量信号发生器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | AV1443A | 频率范围：250kHz～20GHz， 频率分辨率：0.001Hz | 物联网技术，无线通信研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 双工业机器人协作教学实训平台 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 双工业机器人 | 一、六自由度工业机器人（2台） 1.机器人本体 (1)有效负载≦3kg； (2)臂展≥628mm； (3)本体重量≦30kg； (4)重复定位精度额定负载时≤±0.02mm； (5)运动范围：1轴：±167°，2轴：＋90°/-130°，3轴：＋101°/-71°，4轴：±180°，5轴：±113°，6轴：±360°；每轴多大运动速度：1轴：230°/sec，2轴：230°/sec，3轴：250°/sec，4轴：320°/sec，5轴：320°/sec，6轴：420°/sec；（星号去掉） 2、机器人控制系统 (1) 控制系统采用GTCRC系列的八轴嵌入式运动控制器，工业标准wince6.0操作系统；配备Intel Atom N455处理器（1.6GHZ）；具有1个RS-232输入/输出接口，2个USB2.0接口，1个PS/2标准键盘和鼠标接口；1个VGA显示接口，1个HMI接口（带显示，键盘.触摸功能），2个以太网口（ 1000M自适应）接口；可扩展数字IO模块和AD/DA模块（GgLink接口）。支持8轴脉冲/模拟量控制，轴接口带断线检测功能。 （2）本地IO配置：20DO，光电隔离，MOS管漏型输出，最大输出电流500mA； 16DI，光电隔离，漏型/源型，可通过COM端设置；4AI，非隔离，14bit精度，电压范围：±10V；4AO，非隔离，16bit精度，电压范围：±10V，最大驱动电流10mA； 4路PWM输出，电压24V，频率：1-24KHz MOS管漏型输出，最大驱动电流500mA。 （3）机器人手持示教器由ABS工程塑料制成，配置尺寸为 6.5-inchh TFT彩色LCD，分辨率640×480像素，32位真彩触摸屏；配备手持三段使能开关和49个操作按键（包括全数字键）；带急停按钮（带灯）、示教启动（带灯）、暂停键（带灯）、模式旋钮（示教/再现）；预留电源DC24V电源；HMI接口与控制器连接；外形尺寸392.8mm×226mm×82mm（误差±1%以内）；防护等级IP65。 二、实训台台体 (1)台体采用优质铝合金型材制作，台面采用特殊模具的铝基板；模块可以在基板上自由摆放并快速固定，实训台尺寸≥1900×1100×474mm。 (2)实训台尺寸≥1900×1100×474mm。 | 机器人控制技术研究方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/DNA测序仪 | 台式高通量基因分析系统 | 皖南医学院 | 药学院 | MiSeq* | 从样品制备开始只需要8小时即可得到超过100M的高质量测序结果；只需50ngDNA模板，2小时的自动化操作就可以完成全部样品制备工作 | 测序 | 参照仪器使用指南 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 全自动核酸提取系统 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | Meppendorf M5073 | 具备6 个 ANSI/SBS 标准板位，可升级一个温控模块，温控范围0-110 °C * 彩色触摸屏EasyCon 控制面板，可外接鼠标和USB 存储设备 * PCR 软件助手，向导式程序编辑，操作灵活，简单易用 * 专利的红外共聚焦探测器（专利号 US 6,819,437 B2），用于识别液面高度、耗材位置、吸头类型和数量 * 移液精准，移液范围为 1-1,000 μL * 分液器出厂时均经过校准，可高温高压灭菌 * 可在不同分液工具或机械手间自动切换，无需人工干预 * 主体全封闭设计，安全门具有紧急开关功能 * 可选配UV 紫外灭菌及HEPA 过滤装置 | 细胞核酸提取等 | 无 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/其他 | 冰面实验离子速度成像谱仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Science Faculty | 1、大分子泵（Pfeiffer/HiPace700） 连接法兰：DN 160 CF； 冷却方式：风冷； 抽速：685 l/s； 极限真空：3.75×10-10torr 2、小分子泵(Pfeiffer/HiPace80) 连接法兰：DN 40 KF; 冷却方式：风冷； 抽速：35 l/s； 极限真空：7.5×10-8torr 3、前级干泵（Pfeiffer/ACP15） 连接法兰：DN 25 KF; 冷却方式：风冷； 抽速：14 m3/h； 极限真空：5×10-2mbar 4、残余气体分析仪（ExTorr/XT100M） 质量范围：1-100amu； 质量分辨：好于0.5amu； 真空测量范围：2×10-10到10-2torr 5、冷头(ARScryo) 低温极限：9K； 制冷功率：1.6W@10K, 14W@77K； 配套压缩机型号：ARS-4HW | 原子与分子物理方向研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | CCD电子影像设备 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | ixon Ultra 888 | 成像探测器+CCD相机，探测器由p20荧光屏和两片Mcp微通道板构成，荧光屏和Mcp直径为50mm，荧光屏荧光寿命小于1微秒，CCD相机像素分辨率：782*582 质量分辨率为1200，阈值能量分辨率优于1mev | 原子与分子物理研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
物理性能测试仪器/光电测量仪器/光放大器 | 数码显微镜 | 皖南医学院 | 基础医学院 | MoticDMW | 无 | 无 | 无 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/光谱仪器/其他 | 绝对量子产率测试仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | C11347-12 | 1、主机： 1）PL测试范围：400nm—1100nm 2）测试样品种类：固体（粉末，薄膜及其他性状），液体 2、激发光源： 1）光源：150W长寿命氙灯 2）激发波长：375nm—850nm 3、采集与分析软件 1）主要测试项目：PL量子产率，PL光谱（峰值波长 FWHM），色彩测试（色度、色温、显色性指数等） 2）具有自吸收校正和透射校正等多种校正功能 3）一次测试可得到量子效率，吸收率，激发光子数，发射光子数等多种数据结果。 4）软件操作简便，综合测试时间短。 | 发光效率分析测试 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 荧光定量PCR | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | CFX96TOUCH | 热循环部件 C1000 Touch 样品容量 96 x 0.2ml 反应管 样品体积 最大 50 μl 光学部件 荧光激发范围 6 个 LED 灯 (450-684 nm ) 荧光检测范围 6 个光敏二极管 (515-730 nm ) 升降温速度 5C/秒 梯度 PCR 有 梯度 PCR 范围 30-100C 最大梯度温差 24C | 实时、定量检测DNA含量 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 多角度超焦深动态观察分析系统 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | VHX-5000 | 可获取在整个视野上对焦的“全幅对焦图像”；极限分辨率的超清晰HDR超越光学观测极限的超高精细观测；大景深与360°全方位观测。 | 用于样品超景深、多角度三维数码显微观察、拍摄、测量。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
激光器/激光器/激光器 | 染料激光器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Q开关YAG | 纳秒脉冲激光器，频率为10Hz。前端YAG激光器可提供355nm及532纳米波长的激光，后端染料激光器由YAG激光器泵浦，根据所加的染料不同，可得到不同的波长范围，总的染料激光波长范围为：420-610 nm，激光能量：1-10 mj，激光脉宽为： 8ns， 染料激光线宽约为 0.1cm-1。做表后可进行波长扫描。 | 主要研究方向：原子与分子物理 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 紫外可见近红外分光光度计 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | U-4100 | 波长范围：175~2600nm. | 材料的光谱性能研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 车联网开发平台 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | ATOS-Car | 具备公交优先、智能停车场、ETC系统所需的功能、场景等的仿真实验（软件开发环境）。 | 物联网技术研发 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | GC-2010Plus | 柱温箱温度范围：室温+4℃~450℃ 氢火焰离子化检测器（FID） ?温度范围：~450℃；检测下限：1.5pgC/s(十二烷)；动态范围：107 热导检测器（TCD） 温度范围：~400℃；灵敏度：20000mV·mL/mg(癸烷） 电子捕获检测器（ECD） 温度范围：~400℃；检测下限：6fg/s(γ-BHC）；动态范围：104 | 适合痕量分析，可以检测食品、水、药品等中痕量有机物 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 三维激光扫描仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | GLS-2000 | 点间距: 最小 3.1mm（10 米处）扫描速度: 最大 120,000点/秒视场角: H:360°/ V:270°角度精度: H:6”/V:6” 表面精度: 2.0mm 仪器高测量: 测量范围0.3~2.0m测量精度3.0mm（使用专用反射片）补偿范围：±6’ 电池容量：5240 mAh/1 块，共4块 标定电压：7.4V/1块，共4块 工作时间：2.5小时/4块( 连续扫描 ) 尺寸：228(长)×293(宽)×412(高)mm 重量：10kg（含电池和基座）工作温度：-5~+45℃ 存储温度：-20~+60℃ 防尘防水：IP54 | 主要研究方向：基于点云的三维建模 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼402实验室 | 否 | 教学医疗设备
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 三维扫描全站仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | IS-301 | 测角精度：1″；测距精度：2mm+2ppm（棱镜） 3mm+2ppm（免棱镜）测程：4000米（单棱镜） 2000米（免棱镜）；扫描速度：20Hz@250米；1HZ@1000米；影像系统：广角相机130M像素（提供内外方位元素，可量测，与测距中心不同轴，无光学变焦）、长焦相机130M像素（提供内外方位元素，可量测，与测距中心同轴，30倍光学变焦）；倾斜补偿范围：6′；电源系统：电池5000mAh*3（连续扫描可工作12小时，30秒精测一点可工作36小时） | 基于点云的三维建模 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/其他 | 高精度野外光谱仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | FieldSpec 4 | 工作温度 0 - 40°C；工作和储存湿度 非冷凝；波长：VNIR-SWIR 1-SWIR 2 350-2500 nm；光谱的分辨率是： ? 3 nm@700 nm。 ? 标准分辨率模式：10 nm@1400 nm，宽分辨：30 nm，高分辨：8 nm。 ? 标准分辨率模式：10 nm@2100 nm，宽分辨：30 nm，高分辨：8 nm。 | 主要研究方向：野外不同地表物光谱检测 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼316实验室 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 机电一体化柔性教学实训系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Christiani64320 | 1.PLC控制单元：由3个西门子S7-200型PLC，含网络及配套编程电缆。 2.变频器单元：西门子MM420型。 3.指示与主令单元：包括按扭开关、拨动开关、急停开关等。 4.电源模块：配有三相短路器及漏电保护器，保险管座、电源指示灯等。 5.气动机械手搬运单元：由3自由度的机械手、机械装置、气动控制装置、传感器装置等组成。 6.供料单元：由供料机构、压力传感器、气动推动装置等组成。 7.三相电机及传输带单元：由三相电机、皮带传送装置、光电传感器等组成。 8.传感器检测单元：由传感器组及传感器固定带支架等组成。包括颜色传感器、金属传感器。 9.仓储单元：包括仓库库位、光电传感器、步进驱动模块、工件推出装置等。 10.气动控制单元：由电磁阀组、气压调节器、气压表等组成。 | 机电一体化、控制工程研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/热分析仪器/热天平 | 热天平同步分析仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | TGA/DSC3 /1100LF | TGA 2 SF /1100 1 Temp. Range(温度范围)： RT...1100 o C； Temp. Accuracy(温度准确度)： +/-1 o C； Temp. Precision(温度重复性): +/-0.4 o C； Linear Heating Rate(线性升温速率): 0.1…250 o C/min; 30064765 XP1 Balance (XP1 热重天平) 1 Measuring Range(测量范围)： 0...1000mg； Sensitivity(灵敏度)： 0.1ug. 30064771 TGA Sensor SF (TGA 传感器SF) ( 标准型) TGA2传感器，数量：2 2 30083006 TGA DSC Sensor LF (TGA DSC 传感器LF) ( 至尊型) TGA/DSC3+传感器，数量：2 | 材料化学教学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/电泳仪 | 高效毛细管电泳 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | TRISEP-2100 | TriSep-2100一元微量高压输液泵 Binary Solvent Delivery (1μl/min~10ml/min)TriSep-2100, 紫外/可见光检测器 UV/VIS Detector (190—600nm，配2000小时D2氘灯),TriSep-2100 可编程高压电源 Programmable High Voltage Power Supplier (-30kV~+30kV ) | TriSep-2100一元微量高压输液泵 Binary Solvent Delivery (1μl/min~10ml/min)TriSep-2100, 紫外/可见光检测器 UV/VIS Detector (190—600nm，配2000小时D2氘灯),TriSep-2100 可编程高压电源 Programmable High Voltage Power Supplier (-30kV~+30kV ) | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
激光器/激光器/激光器 | 宽调谐纳秒染料激光器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 2400 l/mm,LIOPSTAR-E-N | 一、YAG激光器1 1.激光头尺寸(L×W×H)：≤800×200×200 mm；高压电源尺寸(L×W×H)：≤700×300×550 mm； 2.激光头质量：≤35 kg；高压电源质量：≤55 kg； 3.重复频率：10 Hz； 4.脉冲宽度：5-7 ns @1064nm，4-6 ns @532nm； 5.能量 : ≥650 mJ @1064nm，≥300 mJ @532nm； 二、YAG激光器2 1.激光头尺寸(L×W×H)：≤800×200×200 mm；高压电源尺寸(L×W×H)：≤700×300×550 mm； 2.激光头质量：≤35 kg；高压电源质量：≤55 kg； 3.重复频率：10 Hz； 4.脉冲宽度：4-6 ns @1064nm，3-5 ns @532nm； 5.能量 : ≥800 mJ @1064nm，≥425 mJ @532nm，≥220 @355nm； | 主要应用于原子与分子物理 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 荧光定量PCR系统 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | LightCycler96,* | 运用LightCycler 480?上广受好评的银质温控模块 ?????导热性能出众 均一、?快速 ?????孔间温控均一性Tm: ± 0.2?C ?????升降温速度?升4.4?C/降 2.2?C ?????反应时间?96孔检测≤40分钟?(35 Cyclers) 较许多机型可节省一半时间 主要技术参数 –光学系统 激发装置:白光LED全波长，高光强，超长使用寿命；检测装置:CCD 相机所有样本同时检测，快速精准；光学系统?光纤导光 避免光信号的损失，业内独有 激发检测波长：470/514 (SYBR, FAM, HRM)533/572 (VIC, Hex,Yellow555)577/620 (Red610, ROX,)645/697 (Cy5)；多重荧光：4重荧光, 带自动校正与颜色补偿 主要技术参数 –?温控系统 热循环系统：Peltier半导体元件, 96孔温控模块；升温速率：4.4°C； 降温速率：2.2°C；温度均一性：±0.2°C, STD < 0.1°C；温度准确性：±0.2°C 温控范围：37–98°C；梯度PCR功能：有；梯度PCR温控范围：37–98°C；最大梯度温控跨度：20°C 主要技术参数 –?性能/其他 Cq 均一性：±0.4, STD < 0.2, (区分2倍浓度差)；线性范围：10 个数量级； 分析模式：绝对定量，相对定量，熔解曲线终点法基因分型 | 核酸定量检测 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 流程行业自动化工程综合实训系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 整机容量：≤2KVA,NPCT-FCS2A | 1）智能压力变送器：数量1只。采用数字式压力变送器，具有PROFIBUS-PA总线通讯功能，测量偏差小于0.1％。 2）数字温度变送器：数量1只。可连接热电阻、热电偶信号输入，具PROFIBUS-PA总线通讯功能。 3）智能电磁流量计：数量1只，测量精度±0.5％。一体式智能电磁流量计，包含流量传感器、流量变送器。带有数字显示，可连接多种传感器，具有PROFIBUS-PA总线通讯接口。 4）气动调节阀：数量1只。配套智能电气阀门定位器，额定流量0.3T/h，等百分比特性，由智能电气阀门定位器控制。 5）智能电气阀门定位器：具PROFIBUS-PA通讯功能，配套单座气动调节阀1套。采用SIEMENS带PROFIBUS-PA通讯接口的气动调节阀，用来进行控制回路流量的调节。 6）G120变频器：数量1只。高质量的矢量控制，功率750W，输入信号：4～20mA，配置DP通讯模块，具有PROFIBUS-DP通讯功能。 7）静音气泵：220V供电,容积≥10升，最高压力0.8MP。采用静音且具有气量自动调节系统的空压机，用于给气动调节阀提供气源。 | 流程行业自动化工程综合实训和过程控制课程的实验，也可作为研究生及科研人员在复杂控制系统、先进控制系统研究方面提供物理模拟对象和实现手段。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 制备型高效液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | LC-20AP | 1. 组成部分： 在线脱气机、低压梯度阀、流路切换阀、输液泵（流速：1ml/min；压力值4-100Mpa）、柱温箱、检测器、系统控制器、试样架切换器（共12个样品架）、自动进样器、样品冷却装置、馏份收集器、2.手动进样器最大耐压35MPa 3.使用最大耐压为50MPa以下的切换阀时需注意压力（FCV-12AH、14AH、20AH系列的最大耐压约为35Mpa | 主要应用于分离纯化 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 二维液相色谱系统 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | LC Prominence20A | LC-20AB可以实现两种流动相高压梯度混合，输液量在0.0001-10 ml/min，可承受0-40MPa压力，除用于普通分析，还可以用于较小体积色谱柱和半制备柱的需求。SPD-20AV可同是检测两个波长（190-900nm）。 | 在医药、环境、农残、天然产物等方面都有广泛的用途。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线单晶衍射 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | D8 VENTURE | Cu 光源：功率≥50W，Mo 光源：功率≥3kW（微焦斑 X 射线 Cu光源），双靶： Cu靶、 Mo 靶（封闭靶 ），测角仪，CMOS 探测器；X 射线发生器部分： Cu 光源部分： 功率≥50W；Cu 光源类型：微焦斑 X 射线 Cu光源； Mo 光源部分： 功率≥3kW； ω 轴： -270°-270° ， 重复精度≤0.0002°； 2θ：-148°-159°旋转，重复精度≤0.0002°；三轴测角仪；探测器类型：CMOS 探测器；束锥比：1：1; 无空间畸变，无光纤传导；探测器面积 ： 100mm×100mm； | X射线单晶衍射仪在化学结晶学领域有着广泛的应用，能够准确、快速测定晶体结构，区分和确定晶体手性及空间结构的目的。可精确地测定小分子无机物、有机物、配合物以及蛋白质大分子的晶态物质的结构。可为化学及生物学在天然产物提取未知物结构测定、合成产物结构确认、金属配合物的研究提供有力的支持。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/接触角测量仪 | 全自动双滴定接触角仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Theta | 1.可全自动软件操作进行静态接触角、动态接触角、表面自由能（SFE）、表面张力、界面张力、批处理接触角、粗糙度修正接触角、界面流变(粘弹性)等测试。 2.接触角测量范围：0-180?，测量精度：± 0.1?。 3.表面/界面张力测量范围：0.01-1000 mN/m，测量精度： 0.01 mN/m 4.滴定单元采用全自动移液器滴定技术，更换任何液体样品都无需清洗、无需防残留、无需预润湿。不得采用管路或针头滴定模式。 5.仪器配备双滴定单元，互相独立，互不干扰。 6.滴定头可选择300 L，平均一次样品可重复滴定100次。也可选择1000 L。 | 静态接触角、动态接触角（自动）、表面自由能、表面/界面张力、批处理接触角、粗糙度修正接触角、界面流变（粘弹性）等各种测试。用于测定液体和固体表面的粘接性、材料润湿性、生物相容性、润滑性，以及液体的浸润、洗涤性、扩散和吸附性质。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 液相色谱飞行时间质谱联用仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Agilent6220 | 技术参数：质量精度: < 3 ppm 灵敏度: < 10 pg 利血平, 信噪比：100:1 扫描速度: > 30 次/秒 质量范围: m/z 50 – 11,000 分辨率: > 12,000 at m/z 1222 自动化: 调整，校准、采集、分析 数据库: 自动数据库搜索? | 该仪器可应用在化合物鉴别，纯度鉴定，食品中农药残留物筛查等；MassHunter工作站软件具有无可比拟的数据提取和采集能力，能够从数据中得到大量的信息。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/光谱仪器/激光光谱仪 | 紧凑型激光光散射仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | ALV/CGS-8F | 氦氖激光器、APD探测器、ALV-5000/EPP数字相关器。 激光器波长：632.8nm，功率：22mW。 ?? 最大通道数：288通道。 最小采样时间：0.125微秒，共有35个不同采样时间。 | 凝胶、胶束化学；高分子化学与物理；生物大分子或聚集体；纳米微球；催化剂；食品化学；医药缓释材料；无机材料等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/色谱仪器/凝胶色谱仪 | 高温凝胶渗透色谱系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 1260 infininty II HT GPC | 泵：流量范围 0.2-10.0 ml/min (泵)；0.1-5.0 ml/min (软件控制) 流速再现性 ≤0.07 % RSD或≤0.02 min SD以室温保存时间为基础 炉：温度范围30-220 ℃ 温度稳定性 <0.05 °C/hour 柱容量 6 x 30 cm columns 检测器：高灵敏度示差折光检测器 进样器：40位进样器 | 主要研究方向：高分子化合物的分子量分布。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/光谱仪器/圆二色光谱仪 | 圆二色光谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | MOS500 | MOS-500 多功能圆二色光谱主机、SP-150 圆二色光谱界面测量装置、电子制冷温控样品池装置及温控软件、及数据工作站 | 检测对象为手性物质（小分子与聚合物）和生物大分子。进行不同样品手性性质的表征与定量/定性化分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/拉曼光谱仪 | 拉曼光谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | invia | 紫外-可见-近红外宽波段的检测范围； 光谱重复率可达到0.5 cm-1，光谱分辨率为1 cm-1，光谱采集低波数至100 cm-1； .多种成像模式，满足不同样品的成像需求。 | 可用于物质分子结构的研究，对未知物进行无损鉴定，广泛地应用于物理、化学、生物学、材料科学、环境科学、石油化工等领域，特别是材料微结构的研究。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/激光共焦显微镜 | 共聚焦超高分辨显微镜 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Ti2-E | 1. 全电动倒置显微镜，观察方法：明场、微分干涉、荧光，电动物镜转换，电动滤光块转盘，电动光路切换等； 2. 可支持手机，平板APP控制，具有错误提示及一键恢复，解决向导功能； 3. 含DAPI、FITC、TexRed滤光块， 6位荧光滤块电动转换，荧光带有消杂光系统，提高成像信噪比；复眼照明技术，荧光照明更均匀； 4. 物镜：超分辨STORM专用物镜 5. TIRF 100X Oil N.A. 1.49 W.D. 0.12mm 6. 100X Oil N.A. 1.40 W.D. 0.13mm 7. 免校正一体化激光台，配备405/488/561/647nm四根固体激光器；激光功率≥50mW，光纤输出功率≥15mW，独立声/光调制器AOTF，可对每一激光进行单独的控制与调制，强度调节0.1%-1 00%；0.1%精度步进调节； 8. STORM超分辨率和共聚焦扫描系统部分 9. XY轴最高分辨率 ≤20nm，Z轴最高分辨率 ≤50nm； 10. 超分辨采集速度：500Hz（10秒/幅；） 11. 可进行三色STORM超分辨成像； | 适用于化学学科，生物学科，药物学科，生物材料学等多学科应用。在细胞及分子生物学、药物筛选、大脑和神经科学、免疫学、形态学、食品卫生、发酵、遗传学、药理学等领域具有不可替代的作用。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/激光共焦显微镜 | 多光子激光共聚焦显微镜 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | TCS SP8 | 近紫外激光器： 405nm， 20mW； 蓝光激光器： 488nm， 20mW； 绿光激光器： 552nm， 20mW； 红光激光器： 638nm， 30mW； 光谱扫描可连续以≥1nm波长调节； 光谱扫描范围：400-800nm； 标准模式下扫描速度≥7幅/秒（512×512 pixels）；≥70幅/秒（512×16 pixels）； 双向扫描速度≥3600线/秒。 | 主要应用于相关生物技术领域，在形态学、生理学、免疫学、遗传学等分子细胞生物学领域具有广泛应用。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 高分辨稳态/瞬态荧光光谱测量系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | FLS-1000 | 光谱范围：200～1700nm。 激发光源：450W氙灯。 单色器：焦距≥320mm；杂散光抑制率≤1:105；250nm闪耀波长；线色散系数1.8nm/mm；带宽0～30nm；分辨率0.05nm；最小步进≤0.02nm。 检测器：可见光区范围200～900 nm；暗噪声＜100cps（-20℃）。近红外区光谱范围：300～1700nm。 | 用于多种有机无机材料、膜材料、生物材料、高分子材料等非金属材料以及金属材料、复合材料荧光特性的研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线衍射仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | SmartLab 9KW | 最大输出功率：9KW，管电压：20-45KV;管电流：10-200mA 阵列探测器：子探测器个数：256个， 检测器窗口面积：384mm2，最大线性计数：2.5×108 cps，背景﹤0.1cps 测角仪：半径300mm，具有双光学编码定位系统， 2θ转动范围：-5°~160°，测角仪角度重现性：±1/10000°， 可读最小步长：≤±1/10000°。 | 材料学、化学、生物学、药物学、物理学、矿物学和冶金等众多学科领域的多晶样品的分析研究。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 气质联用仪 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | GCMSQP2010plus | 新设计的高灵敏度离子源，采用低噪声检测单元，提高了S/N比，实现了超高灵敏度．强大的（QA/QC）功能及GLP支持功能．理想的真空排气系统． * 质量范围 m/z 1.5~1090 * 分辨率 R≧2M * 扫描速度 最大扫描速度10,000u/sec * 灵敏度 Scan 1pg S/N≧185 E1,标准品OFN SIM 100pg S/N≧185 m/z =272 * 抽真空系统 双进口涡轮分子泵差动排气系统 真空抽速>360 | 主要用于挥发性小分子成分的测定，在农残、食品、环境等领域有广泛用途。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 扫描电子显微镜 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | SIGMA300 | 肖特基场发射电子枪 GEMIN镜筒 SEM分辨率：1.2nm@15kV， 2.2nm （1kV） 最快扫描速度：100 ns/ pixel 加速电压：20V ～ 30kV 放大倍率：10X ～1000,000X 探针电流：4pA-20nA 机械泵、分子泵和离子泵组成的真空系统，真空范围：2-133Pa 基于Windows的软件控制系统 | 主要研究方向：材料表征 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
电子测量仪器/网络分析仪器/矢量分析仪 | 矢量网络分析仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | AV3672D | 工作频率：100MHz-50GHz； 测试参数：S11, S21, S22, S12； 温度范围：-10℃-45℃； 湿度范围：小于70%； 最大输出功率：15dBm。 | 主要研究方向;毫米波与太赫兹技术 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/波普仪器/核磁共振波谱仪 | 时间分辨电子自旋共振谱仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | JES-X310 | 标准频率：8.75-9.65GHz，分辨率:2.35μT，灵敏度:5×109SPINS/0.1mT,，短程磁场稳定性1×10-6或0.3μT，长程磁场稳定性5×10-6或1.5μT，微波源：耿氏二极管振荡器，谐振腔类型：TE011，空腔共振频率：9450MHz，磁场范围：10-650mT，磁场的单次最大扫描宽度：500mT，磁场的单次扫描时间：0.1s-12h，时间常数：1ms-30s. | 主要研究方向：原子与分子物理 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 瞬态吸收光谱仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | LP980 | 1. 灵敏度（最小OD值）：≤0.002 （快检测器选项）；≤0.0005（慢检测器选项） 2. 时间分辨率：响应时间（FWHM）≤7 ns（100MHz采集带宽，快检测器选项） 3. 探测光源：≥150W长寿命连续/脉冲氙灯（无臭氧），输出波长范围为200～870nm，脉冲模式10 Hz重复或单次 4. 单色器：焦距≥300mm，狭缝<10μm-10mm，光谱带宽0.1-18nm，杂散光抑制率≤1:105 5. 检测器：五级倍增型光电倍增管，高电流线性范围，光谱响应范围200-870nm | 主要研究方向：分子光谱与蛋白质抗氧化研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/光放大器 | 飞秒放大器系统(含振荡器 泵浦源和光参量放大器等） | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | SPFIRE ACE-351HP放大器,配套部分:MAI TAI SP 240 MAI | 一、全自动钛宝石飞秒振荡器 1.一体式，全自动波长带宽（脉冲宽度）可调。 2.输出功率：> 450-750mW（对应60-10nm带宽） 3.带宽调谐范围：10-60nm（计算机自动调谐） 4.波长调谐范围：780-820nm（计算机自动调谐） 5.重复频率：84MHz 6.稳定工作环境温度：±10℃ 7.噪声：< 0.05 % rms 8.功率稳定性：<0.5% 9.横摸：TEM00 10.光束直径：1.5mm 11.光束发散角：< 1mrad 12.光束指向稳定性：<10μrad 13.偏振：水平 二、钛宝石飞秒放大器 1.脉冲宽度： 35fs-120fs，2ps可选 2.单脉冲能量：7.0mJ @ 1kHz （其它重频单脉冲能量线性变化） 3.重复频率：1kHz-10kHz，可选 4.对比度(Pre-Pulse Contrast Ratio)：>1000:1 5.能量稳定性：<0.5%RMS（24小时） 6.波长范围：780-820nm 7.光束指向稳定性：<5μrad（恒温） 8.横模：TEM00 (M2<1.3,X和Y轴同时) 9.具有脉宽锁定功能（控制软件） 三、放大器泵浦源 1.单脉冲能量： >35mJ@1kHz 2.能量稳定性：<1%RMS 3.波长：527nm 4.横模：多模 5.重复频率：1kHz （以上能量指标为1mJ泵浦指标，1-4mJ泵浦时，输出能量随泵浦能量线性变化） | 原子与分子物理方向研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 多时域时间分辨光谱探测系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 800*800*500 | 1、激光扫描振镜： 1.1激光光纤输入，双检测通道，配电控光阑系统； 1.2激光扫描成像范围：256 X 256像素点，具体范围需根据用户使用的镜头而定（如100倍物镜，扫描范围约为70 um x 70 um，最小空间分辨率≦500nm （衍射极限限制））；1.3成像放大倍数（zoom）：≦32倍；1.4最短像素点停留时间：≥25.6 us（zoom=1）；≥ 56.2 us (zoom=32)；2、高灵敏度单光子检测器：2.1检测面积：100 x 100 um；2.2光谱检测范围350 - 950nm；2.3时间分辨率：< 50 ps FWHM；3、激光光源：3.1单波长405nm 半导体激光器）光纤耦合输出；3.2光谱宽度：≦５nm；3.3脉冲宽度: ≦100ps；3.4重复频率连续调节：40MHz-0.2MHZ(最低重频为有效重频)； 3.5峰值功率：≧ 400mW； 3.6平均功率: ≧ 1mW@40MHz； | 化学物理方向研究 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/激光光谱仪 | 电子态和频光谱仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Kymera-328i-D2 DU970P-BVF ESFG检测波段为紫外至近 | 1 ESFG检测波段：紫外至近红外波段（包括480 - 1100nm，以及340 - 440nm）和频光谱探测功能，对应于样品电子态结构的检测 2. 脉冲整形参数： 1200g/mm grating, 9cm1@800nm 平均功率>9mW 2 超连续白光：550-1100nm光谱平滑的稳定的白光； 3 白光功率：>100mW 4 时间分辨率：<1ps, 取决于用户激光脉宽 5 高分辨光谱仪：328mm焦长，四光栅光栅塔轮，双输入及双输出接口，F/4.1小孔 6 光栅参数： 1200g/mm grating，500nm blaze wavelength 600g/mm grating, 500nm blaze wavelength 300g/mm grating, 500nm blaze wavelength 150g/mm grating, 500nm blaze wavelength 7 典型光谱分辨率：0.62nm@500nm@300g/mm grating 0.07nm@500nm@1200g/mm grating 8 高灵敏检测器技术指标： 型号：Newton DU970P-BVF电子倍增电荷耦合器件。 芯片形式： E2V 科学一级背照式芯片 光谱范围： 200-1000nm 像素： 1600*200 像元尺寸： 16*16um 芯片尺寸： 25.6*3.2mm，100%填充因子 制冷方式： 热电制冷 最低制冷温度： -80度@自然风冷，-100 度@水循环 暗电流： 0.00020counts/(sec*pixel)@-100 度 满井容量： 200,000e- 读出速度： 50KHz，1MHz，3MHz 读出噪声： 8e-@33KHz；25e-@50KHz；38e-@100KHz A/D： 16Bit 放大倍率： 1-1000倍 量子效率：>96%@550nm >55%@400nm | 原子与分子物理方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 光谱检测系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | ARYELLE 200 | 1光谱探测范围：200~900nm, 分辨率：0.1nm, 光谱探测灵敏度：11.5pm@225nm 2激光聚焦方式：激光经过石英透镜聚焦于样品；样品种类：固体、粉末压片、液体样品等；光谱采集方式：由石英透镜汇聚耦合进光纤；样品移动：固体由位移平台移动，液体由蠕动泵控制液体流速，由喷嘴形成稳定的液体射流。 | 主要研究方向：原子与分子物理 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 紫外可见近红外光谱分析与测量系统 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | Shimadzu, UV-3600plus | 1.波长范围：185-3300nm，波长分辨率：0.1nm 2.杂散光：0.00005%以下（@340nm） 3.ISR-603积分球：60mm I.D BaSO42） 4.三个检测器：PMT, InGaAs，冷却的PbS 5.反射样品最大尺寸：大约100mm直径×15mm厚度 6.入射角：0度/5度，配5度镜面反射装置 7. 光度范围：线性吸光度6 | 主要研究方向：等离激元光子学 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 800bar | 1.超高效四元梯度泵 1.1.双活塞串联泵，具有独特的伺服控制可变冲程驱动和平滑运动控制,传动装置采用滚珠螺杆； 1.2.流速精密度：≤0.07% RSD 1.3.流速准确度：±1% 1.4.压力脉动：< 1% 1.5.pH范围：1.0-12.5 1.6.流速范围：0.001-5.0mL/min, 300 pL步进； 1.7.操作压力：不低于800bar 1.8.梯度组成精密度：<0.15% RSD 1.9.延迟体积：< 350μL 1.10.标配主动柱塞清洗功能，可实时清洗柱塞杆密封垫。 1.11.集成的多功能阀实现了拓展的自动功能，方便了自动化的过滤器反冲、排空和额外混合体积切换. 2.集成式真空在线脱气机 2.1.通道：4通道，自动进样器洗针液无需脱气 2.2.内体积：每个通路1.5mL 2.3.连续真空运行，有效降低液流脉动，适配低流速液相色谱系统 2.4.PH范围：1～14 2.5.内部材料：PTFE | 主要应用于不对称催化与合成 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 气质联用仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | GCMS-QP2010 | 全新设计的离子源屏蔽了灯丝电位和辐射热的影响，实现了离子的高效传输，同时使离子源盒的温度更加均匀。 大容量双入口型涡轮分子泵提供离子源和质量分析器分别独立的差动系统，真空抽速大于360L/s，达到更高的真空度。 FASST法使GCMS-QP2010 Plus通过快速切换Scan测定和SIM测定采集数据，可同时获得扫描法和SIM法的色谱图。 GCMS-QP2010 Plus采用高度的数字控制技术，实现最高扫描速度达10000amu/sec的扫描采集速度，即使是尖锐的色谱图也能进行稳定的数据采集，不会发生质谱图的变形、离子强度的下降。 采用高精度的金属钼四级杆型质量分析器，发挥出最理想的质量分析器性能。 | 有机物分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | PRODIGY全谱直读ICP光谱仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | PRODIGY ICP | 1.1 连续流动自动进样系统流动速率1.0-2.0ml/min，进样管0.067英寸 1.2 电感耦合离子化感应火炬，离子化率70%以上 1.3 仪器内部检测器冷却系统，检出限可达0.01ppm 1.4 光谱直读原子发射光谱检测器，实现多元素同时检测 1.5 循环水冷却系统 1.6 氩气惰性气体冷却/离子化气体系统 | 金属离子检测 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/酶标仪 | 多功能酶标仪 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | Spark 10M | 波长范围：, 200-1000nm；OD范围, 0-4 OD；扫描速度200-1000nm, ≤5sec；波长准确性, ≤0.8nm；波长重复性, ≤0.5nm；波长比值准确性260/230, <0.08；波长比值准确性260/280, <0.07；检测限（DNA）, <1ng/?l；波长范围, Ex:230–900nm;Em:280–900nm；波长准确性, Ex:<1nm;?Em:<2nm；波长重复性, <1nm；孔域扫描, 最多100x100个数据点；波长范围, 300–700nm；检测限（辉光）, ≤9pM?(≤225amol/well; 25μl)；检测限（闪光）, ≤218fM?(≤12amol/well;?55μl)；线性范围, >9个数量级；多色发光, 38个光谱滤光片; OD1, OD2, OD3灰度滤光 | 可做光吸收，荧光吸收，化学发光，测DNA/RNA含量。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | INVENIO | 仪器配置： 1.压片机1套； 2.纯金刚石晶体ATR； 技术参数： 1.光谱范围：4000 – 400 cm-1； 2.分辨率：优于0.4cm-1； 3.波数准度：优于0.005 cm-1； 4.信噪比：高于60,000:1 | 红外技术可广泛应用于有机化学（有机合成和有机分析）；金属有机化学；高分子化学 （功能高分子材料和复合材料）；无机及配位化学；物理化学；石油化工；材料科学（新型材料等）；生物学、生物化学（生物制药，功能生物材料，蛋白质结构， 药物及药物中间体）；环境科学（环境监测，环境污染物控制，有毒物质分析）地质科学（石油、煤、土壤及矿物分析）；公安物证分析等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 测汞仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | Hydra IIC | 1.检出限：0.001ng-1500ng，样品中的绝对检出限：≤0.001ng； ? 2.重复性：RSD≤1.5%@1ng Hg； 3.最大样品量：?1500mg（固体样品），?1500ml（液体样品）； 4.工作电压：220VAC±10％； 5.温度：10～30℃，湿度：20％～80％； 6.平均分析时间：1个样品/5分钟； 7.工作范围：25000ng（高汞测量选择项） | 检测土壤及灰尘样品中Hg含量 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 流式细胞分选仪 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | FACSMelody | 标配404nm，488nm和640nm三根固态激光器，激发9色荧光；配有专用红色二极管激光，用于测定液滴延迟时间；全自动进样装置自动气泡检测和警示，全封闭上样系统，完全程序化控制。 | 用于血液细胞，干细胞，肿瘤细胞，稀有细胞分选，可进行单克隆细胞分选，成分分选植物与水生生物的检测等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/孔隙度/比表面测量仪 | 比表面测定仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | ASAP2460-4MP | 比表面分析从0.0005 m2/g至无上限； 孔径分析范围：3.5 ?至5000 ?（氮气吸附）： 微孔区段的分辨率为 0.2 ?。 | 测试材料的BET比表面积、BJH介孔孔分布、HK微孔孔分布、孔大小及总孔 体积和面积等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区化材学院实习实训中心 | 是
分析仪器/环境及农业分析仪器/光合测定仪 | 便携式光合作用测量系统 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | LI-6400XT | CO2分析器 量程范围：0~3000 μmol mol-1波宽：10Hz典型信号噪声：350 μmol mol-1时,1秒信号平均为0.3μmol mol-1峰-峰值；最大为0.8μmol mol-1。4秒信号平均为0.2μmol mol-1峰-峰值。准确度：0~1500μmol mol-1间，±5 μmol mol-1；1500~3000 μmol mol-1?间，±10 μmol mol-1。传感器：固态，不受移动影响。方向敏感性：＜1 μmol mol-1（350 μmol mol-1时任何方向） H2O分析器 量程范围：0～75 mmol mol-1，或者40℃露点。波宽：10Hz。典型信号噪声：20 mmol mol-1时，1秒信号平均为0.04mmol mol-1峰-峰值；最大为0.06mmol；4秒信号平均为0.03mmol mol-1峰-峰值。准确度：0～75mmol mol间，±1.0 mmol mol-1 气流流速 0～700 μmol s-1（装置6400-01CO2注入系统时），150～1000 μmol s-1（未装置6400-01CO2注入系统时） | 精确原位测定植物气体交换和叶绿素荧光等 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 分析型流式细胞仪 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | FACSCantoll | 八角形和三角形全反射的光路设计，样本交叉污染率<0.1%；多激光多色检测，6个荧光参数同时检测；灵敏度高；最小样本量<30ul；独立的液流车可提供目前最先进的日常维护。 | 真核细胞、细胞系、干细胞、血小板等生物粒子的生物学特性（细胞大小、DNA含量、细胞凋亡、细胞表面抗原表达等）的检测和定量分析。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | 7890A | 微生物菌种分析数据库：菌库总数目≥2600种，其中好氧菌≥1500种，厌氧菌≥800种，酵母菌、真菌、放线菌≥300种，构建数据库采用的亚种≥100000株，其中厌氧菌库中条目数≥800种必须满足。 | 地理环境微生物生态 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 荧光定量PCR仪 | 安徽师范大学 | 生态与环境学院 | CFX96 Touch | 六个检测通道，可实现5重PCR，可同时检测5个靶基因，专用FRET检测通道 有梯度PCR功能，可以同时运行8个不同的温度 PCR部分可独立运行，带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序 升降温速度：5℃/秒 温控范围：0 -100℃ 温度准确性：±0.2℃（90?C时） 温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90?C） 样品容量：96 x 0.2mL 反应管 最大升降温速率：5.0° C/秒 温度梯度范围：30–100°C, 不低于室温30°C 温度梯度温差范围：1 – 24 °C | 研究方向地理环境微生物生态 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区生环实验楼 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 扫描电子显微镜 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | JSM-6390LV | 放大倍数 5-300，000倍 解析度 高真空：3nm(30KV) 8nm(3KV) 15nm(1KV) 低真空:4.0nm(30KV) 电子枪 全自动，亦可手动调整 样品台大全对中型X=80mm，Y=40mm，Z=5到48mm，倾斜：-10 - +90度，旋转：360度 灯丝 工厂预对中灯丝（钨） 图像模式 二次电子像，成份像，拓扑像，阴影像 加速电压 5-30KV 聚光镜 可变焦聚光镜 物镜 超级锥形物镜 物镜光阑 3档，X-Y可细调 电位移 ±50微米 自动功能 聚焦，亮度，衬度，消像散 最大样品 直径：150mm 样品交换 抽拉式样品台 真空系统 全自动扩散泵DP。 作业系统 Windows XP | 次级电子和背散电子可以用于成像； 特征X射线，背散射电子的产生过程均与样品原子性质有关，可用于成分分析。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区生化楼 | 是
大气探测仪器/特殊大气探测仪器/气溶胶粒谱仪 | 颗粒分析仪 | 安徽师范大学 | 地理与旅游学院 | LS230 | 1 检测原理：采用高温燃烧，吹扫-捕集热吸附解吸的分离方式，而非色谱柱分离方式； ★2样品量：最大可达1500mg；★3绝对量检测范围：C：0-150mg 绝对量 H：0-15mg绝对量 N：0-100mg绝对量 S:0-18mg绝对量 O:0-6mg绝对量；4 相对含量：100ppm（TCD检测器）-100%；5测定结果精度要求≤0.2%;6校正：多点校准，线性到4级非线性回归，长时间稳定。★7加氧方式为陶瓷加氧管直接喷射到样品表面，而非氧气只是加到燃烧管内，这样才能保证样品燃烧区域的高浓度氧，以确保样品完全燃烧，而非动态燃烧或动态闪烧方法，加氧时间可调节，最长可达5分钟；8 燃烧管和还原管为独立分开，燃烧系统为双炉燃烧，一级炉为高温氧化，二级炉为高温还原，而非氧化及还原共用同一单炉。9仪器预热时间 从仪器开机到温度达到实验要求并稳定小于45分钟；10 分解温度：950-1200℃，特殊应用可调整到1400℃（锡容器燃烧时瞬间达1800℃）。11进样方式:60位全自动进样器。12可以直接得到各元素的百分含量,而非峰面积百分比值。 | 土壤及其他固体样品CNHS分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区地旅学院实验楼 | 是
激光器/激光器/激光器 | YAG激光器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | SureliteII-10 | 激光出光波长：1064nm, 532nm,355nm 激光能量：0-650 mJ@1064nm, 0-300mJ@532nm, 0-100mJ@355nm, 激光脉冲宽度：4-6ns, 激光重复频率：10Hz 激光脉冲宽度：10ns 激光模式：TEM00 | 主要研究方向：原子与分子物理 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 多色荧光及活体成像系统 | 安徽师范大学 | 大型仪器实验室 | Fusion FX7 | 1. 专业科研级相机 *1.1 CCD：4/3 inch科研级CCD芯片 *1.2 镜头: f0.84全自动定焦镜头，目前市面上最大光圈定焦镜头 1.3 CCD分辨率：2048×2048，420万真实有效像素 1.4 像素大小：10.4μm (H)x 10.4 μm (V) *1.5 图像分辨率：1000万像素 1.6 像素整合方式: 2x2, 3x3, 4x4,6x6, 8x8 1.7 动态范围：4.8OD，电子井深大，信噪比高，检测灵敏度高 1.8 灰阶：16-bit 65536灰阶 *1.9 CCD温度：4级Peltier半导体制冷，-42℃（绝对温度），相对于室温-67℃。有效降低CCD暗电流干扰，极大提高了CCD检测信噪比，获得最佳质量的图像。暗电流噪音≤0.0002e/pixel/sec 1.10 自动计算最佳曝光时间，避免图像曝光过度和曝光不足 1.11 图像数据传输：USB2.0快速传输数据 *1.12 光信号收集方式：垂直光路，光信号直接进入镜头，不通过镜面反射，无光线损失。 2.暗箱 *2.1 全自动控制6位滤光片轮。 *2.2 推拉式超亮紫外透照台，一体式紫外防护板，方便样品操作；独有的SUPER-BRIGHT超亮技术，背景清晰，无任何杂光干扰，保证图像清晰。 2.3 侧壁白光，用于照明以及考马斯亮蓝或银染色的蛋白胶、胶卷或膜。 *2.4侧壁三色光激发装置，365nm紫外、470nm蓝光、780nm近红外，满足多种激发光源的需求，可用于可视化检测、多色荧光及活体成像。 *2.5 侧壁光源为阵列式高频LED灯，形成大面积、均一性光场，光源更稳定；非激光，非圆形LED射灯。 2.6 配有F590干涉滤光片，可用于EB、Goldview、Gelred等染料染色的DNA、RNA凝胶；F535Y、F695Y、F475滤光片，可用于多色荧光成像。 *2.7 配有近红外模块，波长780nm，可用于相关荧光染料的小动物活体成像 *2.8 不锈钢箱体，环氧涂层，有效防止化学腐蚀和过滤UV光对操作者的伤害。 | 光学传感与成像应用 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | M6 | 光学系统： 双光束窄光束设计，采用高能量的中阶梯分光系统，色散光程短，能量极高（1ppmCu吸光度达1A以上） 检测器及背景校正： R955高性能光电倍增管，可获最大的信噪比；火焰使用四线氘灯校正，石墨炉部分为氘灯扣背景校正和塞曼效应扣背景 火焰原子吸收：双光束火焰原子吸收系统；雾化及安全系统 石墨炉原子吸收：火焰/石墨炉一体化，无需机械切换；石墨炉采用“动态温度反馈”控制系统，可控制室温～3000℃，最大升温速度>2000 ℃/s；独立的两路内外氩气保护设计; 波长范围： 180～900nm，自动选择 波长精度： ±0.2nm 波长扫描速度：10000nm/min 分辨率： ≤30%，(Mn双线测量，279.5nm，279.8nm峰谷能量)； 静态基线稳定性：≤±0.004A/30min 检出限： 火焰法可测定ppm级微量元素，无火焰可测定ppb级的痕量元素； 精密度： Cu: RSD% <0.5%(火焰法) ; Cd: RSD%<3.0%(石墨炉) | 本仪器广泛应用于环境监测、医药卫生、食品、化工、生物、地质、金属材料等的微量成分分析，可测定大部分金属元素的含量 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/热分析仪器/其他 | 程序升温化学吸附仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | BELCAT-M | TCD检测精度: 0.5μV; TCD检测器检测信号范围±10mV; 升温速率： 0—100℃/min;气体流量控制范围：0-100ml/min | 主要应用于多相催化剂的还原性能测试。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Ulitimate3000 | 1.1流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min 最大压力：>61Mpa（0.01~10mL/min 整个流速范围内）1.3.3流量准确度：<0.1%，具备Smartflow技术，保证高精度分析1.3.4流量精密度 <0.05% 梯度混合精确度：< 0.15% 1.2 带制冷模块的大体积柱温箱 能自动识别至少4根色谱柱;温控范围：5~80℃;温度准确度：±0.5℃;温度稳定性±0.1℃;容量：至少5根色谱柱 1.3紫外检测器： 频带宽度：6 nm ;波长范围：190-600 nm，配钨灯可扩展至900nm。 波长精确度：± 0.1 nm;灯：氘灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息;数据采集频率：100HZ;1.4示差折光检测器 示差折光率范围 1.00-1.75RIU 基线漂移 2×10-7RIU/hr 基线噪音 2.5×10-9RIU 测量范围 2.5×10-7—5.12 × 10-4RIU 线性范围 6×10-4 RIU;GLP 1.5自动进样器：120位 | 对复杂有机化合物进行高效定性、定量分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线单晶衍射仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | SMART APEX Ⅱ | 影像面积： 62mm×62mm，高性能CCD探测器，Mo光源增益>170X光子，样品至探测器的距离可调（25mm-250mm），功率3KW。 | X射线单晶衍射仪在化学结晶学领域有着广泛的应用，能够准确、快速测定晶体结构，区分和确定晶体手性及空间结构的目的。可精确地测定小分子无机物、有机物、配合物以及蛋白质大分子的晶态物质的结构。可为化学及生物学在天然产物提取未知物结构测定、合成产物结构确认、金属配合物的研究提供有力的支持。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线衍射仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | D8 Advance | 主机功率 3KW， 阵列探测器： 子探测器个数：≥190，探测效率：≥98%(Cu)， 线性范围：≥4x 107 cps ，最大计数：≥1 x 109 cps。 测角仪：具有光学定位系统，2θ转动范围：-10–168o ，测角仪角度重现性：≤0.0001°，可读最小步长：≤0.0001°，角度重现性：0.0001°。小角衍射功能：最低0.3度起测。 | X射线单晶衍射仪在化学结晶学领域有着广泛的应用，能够准确、快速测定晶体结构，区分和确定晶体手性及空间结构的目的。可精确地测定小分子无机物、有机物、配合物以及蛋白质大分子的晶态物质的结构。可为化学及生物学在天然产物提取未知物结构测定、合成产物结构确认、金属配合物的研究提供有力的支持 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/波普仪器/顺磁共振波谱仪 | 电子顺磁共振波谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | EMXplus-6/1 | ★1.1灵敏度(以弱沥青为标样)： 1.1.1可检测到的绝对最小自旋数: ≦ 1.5×109 spins/G 线宽 1.1.2信噪比: S/N ≧ 2000:1 1.2 分辨率： ★1.2.1数字化分辨率：24 bit 1.2.2磁体分辨率：15 mG 1.3 稳定性： 1.3.1磁场噪声(短时间稳定性)：≦ 5 mG 1.3.2磁场稳定性(长时间稳定性)：≤15 mG 2. 微波系统性能要求： 2.1微波工作频率：X波段 (9.2~9.9 GHz) 2.2微波源：Gunn固体源 | 主要研究自由基反应动力学。自由基聚合反应机理、自旋捕获、金属有机化合物、催化机理、石油化工、氧化和还原过程、双自由基和三分子重态以及测定反应的物理化学常数和金属离子的定量分析。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
计量仪器/长度计量仪器/原子力显微镜 | 原子力显微镜 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Multimode8 | 显微镜：AS-12系列Multimode SPM扫描头，横向(X-Y)范围10um×10um,竖直(Z)范围2.5um。 噪声：垂直(Z)方向上的RMS值<0.3埃 (带防震系统的测量值) 样品大小：直径15mm, 厚度5mm。 工作模式： 轻敲模式(Tapping Mode AFM)， 接触模式(Contact Mode AFM)， 自动成像模式(ScanAsyst)， 相位成像模式(Phase Imaging)，横向力术模式(laterial Force Microscopy, LFM)，磁场力显微术(Magnetic Force Microscopy, MFM)。 | 大气或者溶液环境中，都能够完成样品检测，以其超高分辨率和卓越完备的功能，被广泛应用于物理、化学、材料、电子以及生命科学等各个领域 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 扫描式电子显微镜(含变压器、冷却循环水、机械泵、空压机、显示器) | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Regulus8100 | 分辨率0.8nm?(15?kV)；?1.1nm(1?kV,?WD?=?1.5mm,?减速模式)；放大倍数：30倍-800,000倍?； ? ?电子枪：冷阴极场发射电子源 ; ? ??加速电压:0.5-30kV?(0.1KV/步，可变，普通模式)?；着陆电压：0.1~2 kV；扫描线圈：二级电磁式偏转线圈（高倍模式），一级电磁式偏转线圈（低倍模式）；消像散器：八级电磁系统（X，Y）；探测器：低位（Lower）和高位（Upper）；样品台：?X:?0-50mm?Y:?0-50mm, Z:1.5-30mm, T:?-5-70°,R:360°；样品尺寸最大直径：100mm（标准）?；信号选择：二次电子模式和背散射模式，辅助信号。 | 广泛使用于材料、物理、化学、地质、地理、环境、生物、医学、冶金、陶瓷、半导体等学科及行业。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/波普仪器/核磁共振波谱仪 | 400兆核磁共振波谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | AVANCE NEO 400 | 400MHz 核磁共振谱仪（超导磁体，射频发射系统，接收及采样，氘数字锁场及梯度匀场系统，Z方向射频脉冲梯度场，高精度变温控制单元，探头， NMR软件，等）。 磁场强度：9.39特斯拉;室温匀场线圈：=36组;液氦消耗量＜13ml/h;射频通道数：2个 各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能；频率分辨率：≤0.005Hz;大谱宽：≥7.5 MHz;每个通道有独立的高速ADC，采样速率≥ 240兆/秒 灵敏度：1H灵敏度 ≥ 480:1(0.1％ EB)， 13C 灵敏度 ≥ 200:1(ASTM)， 31P灵敏度 ≥ 150:1(TPP)， 15N灵敏度 ≥ 25:1 (90% formamide)， 19F灵敏度(1H去耦) ≥ 500:1（TFT） | 鉴定液态或溶液态下化合物的已知或未知结构、确定或区分物质的几何构象、光学异构体、构型转换、内旋转等动力学现象；测定无无机或有机化合物中所含的110多种可测核的原子的化学环境，及其周围其他磁性核的数量和分布。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/波普仪器/核磁共振波谱仪 | 400兆核磁共振波谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 400兆 | 具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体，低温匀场线圈：≥9组，室温匀场线圈：≥36组，磁场漂移：≤ 4 Hz／小时，频率分辨率：≤0.005Hz，相位分辨率：≤0.006度，1H灵敏度≥ 550:1(0.1％ EB)，13C 灵敏度≥ 220:1(ASTM)，31P灵敏度≥ 200:1(TPP)，15N灵敏度≥ 30:1 (90% formamide)，19F灵敏度≥ 550:1 (90% TFT)。 | 主要应用于有机合成 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/波普仪器/核磁共振波谱仪 | 高清全数字化超导核磁共振谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | AVANCE00 III | 500MHz 核磁共振谱仪（超导磁体，射频发射系统，接收及采样，氘数字锁场及梯度匀场系统，Z方向射频脉冲梯度场，高精度变温控制单元，探头，工作站及打印机，NMR软件，附件、零配件及消耗品等）。 操作场强11.746特斯拉；灵敏度：1H≥730:1(0.1％ EB)，13C≥250:1(ASTM)，31P≥140:1(TPP)，15N≥32:1 (Formamide)，19F≥350:1 (90% formamide)；线型：1H≤6／12 Hz (1％ CHCl3，0.55％／0.11％, 旋转)，13C≤3／5 Hz；90脉宽：1H≤15 s (0.1％ EB)，13C≤10 s (ASTM)，15N≤15 s (Formamide)，31P≤12s (TPP)；温控精准。 | 鉴定液态或溶液态下化合物的已知或未知结构、确定或区分物质的几何构象、光学异构体、构型转换、内旋转等动力学现象；测定无无机或有机化合物中所含的110多种可测核的原子的化学环境，及其周围其他磁性核的数量和分布。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心1楼 | 是
分析仪器/电子光学仪器/透射电镜 | 120kv透射电子显微镜 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | HT-7700 | 1.分辨率： 0.144nm (晶格像)@120kV ； 2.放大倍率： (HC Zoom) ×200～×300,000?(31步)，(HR Zoom) ×2,000～×800,000 (26步)，(×2,000～×100,000 HR Zoom； SA) ，(低倍模式) ×50～×1,000； 3.相机长度：(HC Diff)?0.2m ～ 8.0m，(HR Diff)?0.2m ～ 4.0m； 4.束斑尺寸：??(HC Zoom)?0.4～1.5μmφ (5步)，Fine Probe(选配)?20～80nmφ(5步)，(HR Zoom)?0.3～1.0μmφ (5步)，Fine Probe(选配)?20～80nmφ(5步)； 5.样品上的视野：(HC Zoom)?倍率为×1,000时约110μmφ(不使用物镜光阑、在荧光屏CCD上)； 6.样品台：最大倾斜角度?±30° (样品台移动 ±0.2mm, 标准样品杆)； 7.其他：物镜光阑片 : 光阑尺寸 50-100-150-200μφ，选区光阑片 : 光阑尺寸? 20-50-100-200μφ? | 广泛使用于材料、物理、化学、地质、地理、环境、生物、医学、冶金、陶瓷、半导体等学科及行业。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 场发射扫描电子显微镜 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Hitachi S-4800 | 分辨率0.8nm?(15?kV)；?1.1nm(1?kV,?WD?=?1.5mm,?减速模式)；放大倍数：30倍-800,000倍?； ? ?电子枪：冷阴极场发射电子源 ; ? ??加速电压:0.5-30kV?(0.1KV/步，可变，普通模式)?；着陆电压：0.1~2 kV；扫描线圈：二级电磁式偏转线圈（高倍模式），一级电磁式偏转线圈（低倍模式）；消像散器：八级电磁系统（X，Y）；探测器：低位（Lower）和高位（Upper）；样品台：?X:?0-50mm?Y:?0-50mm, Z:1.5-30mm, T:?-5-70°,R:360°；样品尺寸最大直径：100mm（标准）?；信号选择：二次电子模式和背散射模式，辅助信号。 | 1.X-射线能谱仪系统：INCA能谱仪：Si(Li) 探测器； 超ATW窗口，10mm2 活区；分辨率(Mn Ka): 133eV；分析元素：Be4―U92； 2.扫描成像功能： 成像信号0采用二次电子、背散射电子成像； 3.操作系统：Windows XP Professional； 4.X-射线能谱仪功能：数据处理和自动化控制、显微分析处理器系统。采用X-射线强度信号成像，做出样品中元素分布图，对样品元素成分作定性、定量分析； 5.附件： 离子溅射仪； 6.软件功能：INCA能谱仪软件包括：INCA导航器、专家系统、信息管理系统、实验报告系统、智能化元素分布图像、智能化元素线分布、谱比较、谱收集、元素识别和标定、谱处理和显示、智能化谱重构、定量分析、电镜条件设定、镜筒自动化控制、感兴趣区选择、特征等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区实习实训中心 | 是
分析仪器/电子光学仪器/透射电镜 | 透射式电子显微镜(含变压器、循坏水、CCD相机等） | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | FLS-1000 | 线分辨率：0.2nm（120kV，off-axis） 加速电压：20~120kV（100V/step 连续可调） 放大倍率： (HC模式) ×200～×200,000 (HR模式) ×4,000～×600,000 (低倍模式) ×50～×1,000 | 主要用于纳米材料的形貌表征 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 全反射成像系统 | 安徽师范大学 | 环境科学基础实验中心 | cellTIRF | 1 配置高功率固体激光器，980nm，单模光纤。 2.100X TIRF专用物镜, NA 1.49, 工作距离0.1mm。 3.高灵敏度背照式sCMOS相机，有效像素1200X1200 4.高速获取显微图像，可以控制周边硬件高速获取图像并进行同步的相关分析的软件。 | 1.细胞表面图像观察；2.上转换发光单颗粒成像研究。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/样品前处理及制备仪器/其他 | 等离子体原子层沉积系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | NLD-4000 | RF射频功率通过600 W,13.56 MHz的电源和自动调谐器提供。13英寸可加热气动升降铝反应室。8英寸样品加热板，最高加热温度500 ℃。各工艺气体的最大流量为100 sccm。 | 用于沉积多种薄膜（如：Al2O3, AlN, TiN, TiO2等等）。应用领域包含半导体、光伏、MEMS等。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区化学与材料科学学院实验楼（礼勤楼） | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 微柱液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Ultimate3000RSL Cnano | 溶剂输送系统*, 流量范围, 1 uL/min ~ 10 mL/min；流量准确度, ±1%；流量精确度, 0.10%；耐压范围, 1.0-40 MPa 高压电源*, 输出电压范围, 0 ~±30 kV, ；输出电流范围, 0 ~ ±100 μA, 0 ~ ±300 μA 可选；最大输出功率, 4 W 或者15 W, ；电压稳定性, ≤1.5% (with 3min) 紫外/可见光柱上检测器*, 光源, 氘灯；波长范围, 190-700 nm；谱带宽度, 8 nm；波长准确性, ±1.0 nm；波长重复性, ±0.1 nm；基线漂移, ＜2.0×10-4 AU/h； 基线噪声, ＜5.0×10-6 AU；最低检测限, ≤ 1.0×10-6 g/mL 液冷柱温箱, 控温范围, 4 - 50℃；设置精度, 0.1℃ 微流控, /, / 数据工作站, /, / 自动进样器*, 进样体积范围*, - 50 μL，步长 0.1 μL；样品瓶数量, 105个；进样重复性, RSD ≤0.3%(进样10 μL)；进样精度, ±1%；耐压, 66 MPa 毛细管色谱柱, 5 μm C18毛细管电色谱柱 | 主要应用于微量样品的分离 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 皖南医学院 | 检验学院 | 7890B | 1.程序升温：20阶/21平台 2. 降温速率：从450?C降至50?C，<4.0分钟。 3. 峰面积重现性: < 1.0% RSD。 4. 保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min 5. 温度设定值精度：1℃ 6. 压力设定值和控制精度:0.001psi 7. 微池电子捕获检测器(Micro-ECD) 8. 火焰离子化检测器(FID) | 主要功能：利用色谱分离技术和检测技术，对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器，通常用于挥发性有机物 | 用户须知：需要配置已有检测器，才能完成指定样品分析 | 安徽芜湖皖南医学院（滨江校区）检验学院4号实验楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 正置荧光显微镜 | 皖南医学院 | 基础医学院 | Nikon Ni-E | 紫外光激发滤色片（330-380 nm）、蓝光激发滤色片（450-490 nm）和绿光激发滤色片（510-560 nm） | 采用 “复眼”照明系统为数码成像提供了均匀的光亮度，从低倍物镜到高倍物镜视场的边缘和中间都能获得清晰、亮度一致的图像。配有紫外光激发滤色片（330-380 nm）、蓝光激发滤色片（450-490 nm）和绿光激发滤色片（510-560 nm）可进行荧光观察。先进的DS-5Mc制冷型CCD电脑图象工作站，可获得高信噪比的清晰数码图象。 | 申请使用仪器须由皖南医学院实验仪器共享平台登录预约；预约成功后，联系仪器使用管理人最终确认使用时间、时长、并报备测试方法、样品等;试剂耗材自备，按操作流程使用，用完登记信息。 | 安徽省芜湖市弋江区皖南医学院滨江校区2号实验楼南2507 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/生物大分子分析系统 | 生物大分子相互作用分析仪 | 皖南医学院 | 科研处 | GE Biacore X100 | 1、 样品类型：从低分子量化合物到生物大分子如蛋白质、多肽、DNA、RNA、多糖、脂类分子以及细胞及病毒，含DMSO溶液， 血清及胞浆上清液； 2、结合速率常数（ka）范围：103-107 M-1s-1； 3、解离速率常数（kd）范围：10-5-10-1 s-1； 4、平衡亲和力（KD）：10-4-10-12 M； 5、分子量检测限制：100道尔顿； 6、检测折射率范围：1.33-1.40； 7、响应信号动态范围：1-70000 RU； 8、浓度分析模式：标准曲线法或CFCA法； 9、系统流速：1-100 μL/min； 10、 样品注射体积：5-90 μL。 | 物标记开发与确认、药靶识别与确认、分析开发，以及小分子相互作用分析、抗体分析。 | 1、缓冲液需要经过0.22微米的滤膜过滤，并且经过脱气处理。 2、样品需要离心，且经过0.22微米的滤器过滤。 3、使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院逸夫科技楼 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/其他 | 离体微血管压力直径测定仪（进口） | 皖南医学院 | 药学院 | DMT620M | 1）细胞收缩长度、微血管张力、肌小节长度及荧光钙离子同步测量，数据的无缝连接，实时图形化数据反馈；（2）稳态钙静息值，钙瞬变峰值，钙瞬变的幅度，钙瞬变的幅度比值，钙上升的最大速率，细胞舒张时钙下降的最大速率，细胞收缩时钙上升到最高的50%或90%所需要的时间，舒张时钙下降到最低的50%或90%所需要的时间（3) 微血管同时测量4个区域取其平均值，减少样品误差 (4) 血管张力、内外径、左/右/平均壁厚、内/外/中截面面积、中膜内径比、平均压力、流速、血管壁切应力 、血管阻力、雷诺数与离子浓度的同步测量。 | 主要用于研究小血管和微血管（60μm至2mm），区别于离体微血管张力测量系统，该系统可以在近似生理条件下监测血管直径、纵向力、钙离子。结合荧光显微镜或者激光共聚焦显微镜，可以获取活性组织中荧光染料的高分辨率图像。可以检测在药物作用以及外周神经刺激的作用下血管压力、直径以及血管离子之间的关系以及血管横截面的结构特征等。 | 需提前处理好血管样本 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 新一代基因组一体式无标记活细胞影像分析系统 | 皖南医学院 | 药学院 | xcellence+Cytation5* | "一.主机部分： 1.显微镜主机：无限远校正光学系统，多光路设计具有强大的拓展性。电动显微镜的所有部件包括电动聚光镜、电动物镜转盘、电动荧光系统、电动Z轴、均能够通过触摸屏、控制器以及软件进行控制。 二.反射荧光系统 1.实时独立控制RTC,独立CPU,时间分辨可达1ms, 可通过外触发控制相机，通过TTL脉冲同步控制外围设备。 三.高端荧光成像专用单色CCD系统： 1.采用2/3""芯片。 2.量子效率QE > 60% @ 500nm。 3.像素1376 x 1032，像素点 6.45 x 6.45 ?m。 4.像素融合（1,2,4,8）,12位动态范围， 20 MHz像素时钟频率。 5.IEEE-1394数据传输，配有触发端口。 四. CO2细胞培养系统： 1. 温度控制：多部分加热分别控制温度。室温～45°C，0.1°C逐级调节。 2. CO2气体流量控制。 3. 恒定湿度≥95%。 *4. 适用容器：可使用35/50/60mm培养皿和多孔载、盖玻片培养板。 五. 活细胞成像及图象分析软件： 1. 软件可控制显微镜、CCD等硬件。包括电动Z、物镜切换、聚光镜附件、透射光光强、激发滤色镜快速切换、快速光闸、荧光激发光强等。 2. 可进行设置高级时间序列采集图像，设置不同序列，且每个序列可设不同的软、硬件参数，不同序列之间可直接连接，或设暂停时间，也可进行循环。 *3. 具有强大的图像分析功能：随意对图象切割、测量、计数、分类；HE染色方法的阳性灰度、阳性比例计算；荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度多种测量方式。分类计数和测量。" | 新一代基因组一体式无标记活细胞影像分析系统 | 本仪器仅限于活细胞实时培养观察，且必须使用玻璃底共聚焦小皿，无法进行常规倒置荧光显微镜单次拍照使用。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
工艺实验设备/化工、制药工艺试验设备/化学反应工艺实验设备 | 研究型全自动不锈钢发酵罐 | 皖南医学院 | 药学院 | S50* | "1、全容积50L，工作体积37.5L 2、符合发酵工艺系统需求、符合FDA的21 CFR part 11及GAMP 5要求：发酵工艺参数包括温度，pH，溶氧，搅拌，空气流量，补料时间/速度，罐压。 3、发酵过程、灭菌过程（SIP）及在线清洗过程（CIP）全自动控制" | 广泛应用于乳制品、饮料、生物工程、制药、精细化工等行业的搅拌、发酵等操作 | 1、对环境无毒无害的微生物菌种2、不适宜产菌丝体的微生物菌种发酵 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 惰性气体手套箱系统 | 皖南医学院 | 药学院 | Mbraun Unilab Pro SP Glovboxes | 1、箱体高度：900mm，箱体长度：2000mm，箱体底部深度：780mm，箱体顶部深度：680mm，支架高度：1000mm，两端为法兰连接，以便于后期功能升级，箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平；2、箱体泄漏率：<0.05vol%/h(ISO10648-2，氧含量测试法)；3、箱体材质：不锈钢(US304)；4、前窗玻璃：1块，PC(Lexan材质)，并贴有防腐蚀薄膜，厚度为10mm，安装4只手套，厚度为0.4mm，末端口径220mm；5、手套孔圈材质：POM；6、三层隔物架(组合式设计，安装于箱体后侧，高度可调节)；7、6个DN40KF法兰接口，1个220V电源接口；8、1套照明系统(安装于前窗顶部)，防疲劳照明系统,并加装防漫射功能,通过PLC控制；9、2个灰尘过滤器，过滤等级HEPA H13，安装于箱体内部进/出气口；10、1个大过渡舱，直径：390mm，长度：600mm，带有滑盘，手动操作舱门，安装于箱体右侧，手动阀控制大过渡舱抽气/补气，过渡舱连接方式均为法兰连接； | 手套箱的工作气体为氮气、氩气或氦气，通过密闭气体循环可提供一个近乎绝氧、绝水的工作环境，适合于对水和空气敏感度高的操作。无论是紧凑的实验室研究还是工业化的大型生产线，无论是化学、生物医药研究、还是电光源、锂电池等特殊材料以及核能的研究，都可以使用手套箱进行操作，也是当前化学研究中常用到实验设备之一 | 熟悉shleck技术和手套箱操作技术。 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/电化学仪器/其他 | Western系统 | 皖南医学院 | 药学院 | Mini-Protean Tetra/Turbo/Mini-Protean Tetra-Turbo/ | 用于凝胶或western blot 成像。其功能是以高分辨率和高灵敏度的CCD为成像检测技术为基础，模块化设计,支持多种检测方法。该系统是由Image Lab软件控制使系统性能得到优化，从而使成像达到快速、自动化和分析的统一。 | 利用抗体-抗原的特异性相互作用可以在复杂的蛋白质混合物中识别感兴趣蛋白（目标蛋白质），以实现感兴趣蛋白的定性和半定量分析，在蛋白质表达水平、抗体活性、蛋白质相互作用以及蛋白质翻译后修饰分析中广泛应用。 | 《皖南医学院仪器设备管理办法》 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | ▲全自动钙离子成像显微镜系统（进口） | 皖南医学院 | 药学院 | DMi8 | 1. 全电动倒置荧光显微镜主机，具有明场、相差、微分 干涉、荧光观察方式，LED荧光光源。 2. 长工作距离物镜: 5x ;10x ;20x ;40x ;63x 。 油镜: 63x | 倒置荧光显微镜特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究，是生物学，细胞学，肿瘤学，遗传学，免疫学等研究工作的理想仪器 | 在没有额外的激光安全保护措施的标准设计中，显微镜不适合耦合激光辐射，因为这种辐射对用户构成危害（特别是眼睛的伤害） | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/其他 | 脱水机 | 皖南医学院 | 药学院 | Excelaior AS | 配备有圆形反应缸（具有5种搅拌方式）、试剂桶可设定温度（室温~55度），专利的酒精比重监测，反应缸具有向下抽气功能。最大处理容量：300个组织盒。 | 适用于组织学研究和标本制作必需的组织固定、脱水脱脂、石蜡渗透的全自动、全封闭的组织处理。 | "1、操作者必须熟悉机器结构，性能、操作方法。 2、开前先用手转动转鼓数转，其 转动是否灵活。 3、运转3-5分钟，检查各部分装置 是否正常。 4、脱水机每次容量不可超过规定限额。 5、加料时，必须注意均匀分布，以防止机器振动。 " | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/生化分离分析仪器/细胞分析仪 | 生物能量代谢测定仪（生物能量测定仪） | 皖南医学院 | 药学院 | XF24* | 1 采用超敏感的生物传感器和非接触式设计，真正实现检测细胞零损伤；2 实时检测细胞有氧呼吸、糖酵解的能量代谢情况，即时反应细胞生理状态等。 | 可以测量活细胞的耗氧率 (OCR) 和细胞外酸化率 (ECAR)。OCR 和 ECAR 是线粒体呼吸和糖酵解以及 ATP 生成速率的关键指标。综合这些检测结果可在系统水平表征培养细胞和体外样品的细胞代谢功能。 | 无 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院 | 否 | 教学医疗设备
医学诊断仪器/影像诊断仪器/超声波诊断机 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 皖南医学院 | 皖医第二附属医院 | APL10 500 TUS-A500 | 彩色多普勒成像 | 超声诊断 | 无 | 安徽省芜湖市康复路10号 | 否 | 教学医疗设备
医学诊断仪器/影像诊断仪器/核磁共振断层诊断仪 | 1.5T磁共振成像系统 | 皖南医学院 | 皖南医学院第二附属医院 | Optima NR360* | 磁场强度1.5T | 核磁断层成像 | 杜绝携带金属物品 | 安徽省芜湖市康复路10号 | 否 | 教学医疗设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | SimMom模拟妇产病人 | 皖南医学院 | 护理学院 | 377-05050 | 宫颈：持久耐用的硅胶宫颈可从 4 cm 扩张到 10 cm。宫颈模块需搭配用于分娩的新生儿共同使用。 羊膜囊：新生儿在羊膜囊中使用，以在分娩过程中提升仿真度，并模拟分娩过程中羊膜的破裂。 | 模拟妇产科病人 | 无 | 皖南医学院弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | SimMan2G全功能模拟人 | 皖南医学院 | 护理学院 | 211-00050 | 无 | 无 | 无 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | SimMan3G超级综合模拟人系统 | 皖南医学院 | 护理学院 | 212-00050 | 无 | 无 | 无 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 高速分选流式细胞仪 | 皖南医学院 | 皖南医学院第一附属医院 | oFIo XDP | "1.为了更好的检测和区分弱荧光表达信号，配备三根独立大功率激光器，配置为：488nm≥200mW、640nm≥100mW和405nm≥100mW； 2.为了保证细胞活性，使用空气激发模式，拒绝石英杯式激发方式； 3.温控：可进行温度控制，保证收集到的细胞的最佳活性状态； 4.检测参数： (1) 荧光灵敏度：FITC≤100MESF，PE≤50MESF； (2) 检测参数：≥11个荧光信号，2个散射光信号； (3) 荧光脉冲处理精度不少于32比特； 5.分选：能够保证在短时间内收集到足够数量的微量、痕量细胞，可以进行干细胞的分析、分选； (1) 最大分析速度不小于100,000个/秒(在任何荧光数量和补偿下)；最大分选速度不小于70,000个/秒(在任何荧光数量和补偿下)； (2) 分选纯度>99%在任何分选速度下； (3) 回收率在32参数分析,全矩阵补偿条件下, 100%泊松分布; (4) 单次细胞信息最大采集量不低于10亿个。 (5) 液滴振荡频率：200kHz；提高分选回收率； (6) 分选条件设置:无需检测微球全自动进行液滴延迟时间确定，实时全自动监测和稳定液流 (7) 分选模式的设置:在分选的四个通道中可以同时选择不同的分选模式，也可对同一群细胞同时应用两种分选模式。确保目标细胞的纯度和回收率，从而使纯度与回收率得到完美的保证。 (8) 单细胞分选:可以做单细胞分选于玻片或6-1536孔板，单细胞准确性在99%以上，可做细胞芯片或者客户自定义矩阵 (9) 分选喷嘴：50、70、100、150、200μm各一个 6.信号处理系统： (1) 全数字化系统；电子死时间：0； (2) 分析参数：不少于13个，包括2个散射光信号和11个荧光信号；提供多参数或多参数组合作为检测阈值； (3) 荧光补偿：可进行硬件补偿和软件补偿； (4) 采用高精度双数据分析系统（ADC），信号采集速度为100M/秒； (5) 数字化极限偏离控制模块； (6) 5次幂宽线性荧光处理能力。 7.软件系统： (1) 提供可供自由安装的完全功能的分析软件。 (2) 控制软件系统，能对所有分选分析结果进行统计，如图像的叠加、消减，数据批量分析和报告等功能 " | 对复杂样本中的细胞进行鉴定、分类、定量和分离，单次可同时对其中一种到四种特定细胞进行超高速分选纯化、高通量克隆分配或细胞芯片制备。分选后的细胞能直接用于培养、移植、核酸提取、单细胞PCR扩增或原位杂交等，可进一步进行细胞基因、蛋白、功能水平的研究和不同细胞之间的差异化研究。适用于各种真核和原核细胞、植物细胞、微生物、浮游生物等。 | "使用仪器前请至少提前一个工作日进行预约登记 预约仪器后如有特殊情况须至少提前一个工作日取消预约，未取消的预约单按正常使用流程收费 仪器由专人管理使用，其他人员须经培训并取得管理人员认可和所级中心认证后方可上机操作 仪器使用完毕请在仪器使用记录上登记签名 仪器所配置的电脑不接受使用外来U盘、磁盘或光盘，数据文件可用空白光盘刻录转移" | 安徽省芜湖市镜湖区赭山西路2号中心实验室 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 高灵敏度化学发光成像系统 | 皖南医学院 | 药学院 | XRS+ | 相机（像素）：600万。 位数：16bit数据采集。 曝光模式：自动模式，手动模式，累积曝光模式，化学发光预览模式。 图像校正方式：累积曝光多次成像，可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 连接方式：数据传输：USB及局域网。 制冷温度：–25°C（绝对温度，不依赖室温）。 QE@peak425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70%，绝对Q/E峰值：75%@525nm。 电动聚焦：使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦。 自动曝光：自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦。 自动变焦：有。 最大样品面积：16.8x21cm | 检测ECL化学发光 | 按照学校大型仪器设备共享要求对外开放。 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/波普仪器/核磁共振波谱仪 | 核磁共振波谱仪 | 皖南医学院 | 药学院 | HT-PNMR12-9 | "1、H共振频率: 90MHz 2、1H\31P\F19 谱测量(超精细结构J-J耦合测量和化学位移测量) 3．分辨率1HZ(0.011ppm) 4、磁极直径:10cm; 5、均匀度:1Hz(0.011ppm) 6、灵敏度10000：1（以98%酒精CH3峰为准）7、恒温控制稳定度:0.1K/h 开机后 4 小时; 8、信噪比 10000：1，（以98%酒精CH3峰为准）; 9、旋转边带 1000：1（旋转频率100周每秒）;10、旋转频率：10-200Hz;" | 化合物氢谱检测 | "核磁操作手册 1.打开谱仪开关 2.打开软件 3.氢谱里设置读取最近参数 4.匀场调节里设置读取最近参数 5.用水校准仪器（把水样放进仪器） 6.点击勾选采集测试 7.采样点数由512逐渐升至8192，注意寻找水峰 8.找到水峰，点击数次相位校正，使峰型对称且朝上 8.调频，使峰值在1.6附近 9.放入待测样品，打开空气泵开关 10.调大增益，让最高峰高达到页面三分之一左右。 11.点击数次相位校正，使峰型对称（可以结合手动相位校正） 12.通过调频使最高峰在0附近。 13.点击勾选锁场 14.累加次数设置（20-200次，样品量越少，累加次数需要越多，一般最好样品在20mg以上） 15.点击采集测试（谱图由红色变成绿色，同时显示采集进度） 16.测试完毕后，关闭空气开关。 17.点击累加数据保存。数据名称可采取（yymmdd-样品编号）格式。 18.测试完成后，换下一个样品。锁场勾选取消，点击选中采集测试。重复10之后的操作。" | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/酶标仪 | 微孔板多功能分析系统 | 皖南医学院 | 药学院 | Cytation 5 | 多功能酶标仪 | 生化分析与药物筛选 | 参照仪器使用指南 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/酶标仪 | 多功能酶标仪（进口） | 皖南医学院 | 药学院 | SPARK | 多功能酶标仪的主要技术指标包括： 测量准确性：多功能酶标仪需要具备高精度的测量能力，以确保实验数据的可靠性。 重复性：良好的重复性是多功能酶标仪的重要特性，它保证了在多次测量同一样本时能得到相近的结果。 质控功能：内置的质量控制功能可以帮助用户监控仪器性能和实验过程，确保数据质量。 检测模式多样性：多功能酶标仪应支持多种检测模式，如吸光度(Abs)、荧光强度(FI)、时间分辨荧光(TRF)、荧光偏振(FP)和化学发光(Lum)，以满足不同实验的需求。 软件兼容性：开放型软件设计使得多功能酶标仪能够适应各种品牌的试剂，并且可以预设操作程序，方便用户进行标准化操作。 自动化程度：具备自动进样、自动清洗等功能的多功能酶标仪可以提高工作效率，减少人为误差。 光源和滤光片配置：高性能的光源（如卤钨灯）和多样化的滤光片配置是实现精确光谱检测的基础。 动态范围和分辨率：宽广的动态范围和高的分辨率是衡量多功能酶标仪性能的重要指标，它们直接影响到检测的灵敏度和精确度 | 检测样品吸光度 | 按照学校大仪共享要求对外开放 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 流式细胞仪 | 皖南医学院 | 药学院 | CytoFLEXCytoFLEX | CytoFLEX具有手动补偿、自动补偿和补偿库三种补偿方式，支持在线和离线调节补偿，让用户能更从容自信地进行多色分析，自带的自动补偿程序可以帮助用户自动计算荧光染料的溢出值，并且可以保存在智能化的补偿库中 | 细胞分析和分选 | - | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 皖南医学院 | 药学院 | 1260* | 1260 Infinity II 四元泵，紫外检测器 | 常规分析仪器，主要用于样品的分离分析 | 遵守《皖南医学院仪器设备管理办法》，按照液相色谱仪的规程进行操作 | 芜湖市高教园区文昌西路22号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 制备色谱 | 皖南医学院 | 药学院 | 安捷伦-218 | "OpenLAB CDS ChemStation 版 工作站，OpenLAB CDS 仪器驱动程序， 安捷伦制备型LC。单元泵、手动进样阀、紫外检测器" | 分离、分析 | 熟悉制备液相操作 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 气质联用仪 | 皖南医学院 | 药学院 | 7890B+5977A* | 5977A质谱仪： 1 质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增 2 分辨率：单位质量数分辨 3 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 7890B气相色谱： 1 柱温箱：程序升温，降温速率快 2 进样口：带EPC控制，可编程设定压力、流速、分流比 3 电子气路控制 | "1. 气质联用仪可广泛应用于复杂可气化有机组分的分离与鉴定 2. 是对复杂有机化合物进行高效定性定量分离鉴定的有效工具 3. 广泛应用于生命科学、化工、医药、香料、环境、食品安全、农残、检验检疫等领域" | 会自己使用仪器 | 安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱质谱联用系统 | 皖南医学院 | 药学院 | 7890B+5977A | 1.1电子气路控制（EPC） 1.2不少于13个通道的EPC用于控制进样口，检测器或辅助气； *1.3EPC设置精度：0.001psi。 1.4操作温度：室温以上4℃至450℃ 1.5程序升温阶数：20阶21平台 1.6控温稳定性：<0.01℃（在1℃环境温度变化时） 1.7最大升温速率：120℃/min 1.8保留时间重现性< 0.008% 或< 0.0008 min *1.9进样口都标配扳转式顶部密封系统 1.10柱箱冷却降温，从450℃ 到50℃，最快只需要3.5 min 1.11进样口最大流量设置：1250ml/min（H2或He） | 用于各类气体、液体、固体的化学成分分析、检测 | "1.样品上机之前过0.22μm有机滤膜 2.保证样品澄清透明，无腐蚀性" | 安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线衍射仪 | 皖南医学院 | 药学院 | MiniFlex600MiniFlex600 | 台式X射线衍射仪，外型小巧方便，主机宽约560mm，高700mm，深395mm；重量约80kg。功率600W，测角仪精度高、放置样品方便。测角仪配程序式可变狭缝，改善低角度P/B，提高高角度强度。安全设计，放置样品时自动关闭X射线。 | 固体测试 | 控制柜面板上“Power”开关置于“ON”，确定冷却循环水泵正常工作，向左旋转“TEMP”旋钮，当实际温度高于设置温度时若“COLL”指示灯为绿色说明正常工作，即可将设置温度调回到20℃。然后将控制面板“X-ray”下按钮置于“ON”，此时指示灯亮则说明X射线可以正常启动。 | 中国安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 是
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 激光散斑血流成像系统（进口） | 皖南医学院 | 药学院 | PeriCam PSI HR | 激光多普勒仪单元1.主单元：可配置四种功能单元（血流单元、温控单元、经皮氧分压/二氧化碳分压监测单元、压力单元），增加主单元可以增加测量通道数。输出接口：数字：RS-232接口通过串口或USB接口输至计算机或直接连到打印机模拟：－10伏到＋10伏电源：可选择-115伏或230伏，50赫兹或60赫兹功率：70瓦（四个功能单元配齐时）2.功能单元2.1激光多普勒血流监测单元 可做任意组织的无创／微创的血流实时监测激光：固态二极管激光器：780纳米波长（红色）探头尖端输出。 | 血管状态、可视化组织血流灌注、整体动物血流成像 | - | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 蛋白纯化系统 | 皖南医学院 | 药学院 | AKTA pure 25M* | 多重选择的模块化系统设计可以灵活地运用在蛋白质和多肽的纯化中。 客户定制的系统可以随着您的研究发展需要轻松地升级 系统设计理念来源于公认的AKTA Avant，可靠性值得信赖 UNICORN6软件提供简单、直观和灵活的预编程方法模板和系统控制，可简化您的工作 可用于所有GE Healthcare实验室规模层析柱 | 纯化蛋白 | 无 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/旋光分析仪 | 精密旋光仪 | 皖南医学院 | 药学院 | *Perkin Eimer341 | 测量范围：旋光度±89.99°，糖度±259°Z41。 最小读数：0.0001°（旋光度）2。 示值误差：±0.003°2。 重复性：（标准偏差s）0.002°（旋光度）2。 工作波长：589.3nm2。 温控范围：10℃-60℃（帕尔贴）2。 控温精度：±0.1℃2。 显示方式：10英寸TFT真彩触摸屏2。 透光率：0.1%2。 通信接口：USB连接、RS232连接、VGA、以太网2。 | 测定旋光度 | 根据学校大型设备共享要求对外开放 | 安徽芜湖文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
分析仪器/生化分离分析仪器/细胞分析仪 | 实时无标记细胞功能分析仪 | 皖南医学院 | 药学院 | 艾森RTCA DP | 1. 检测方式：实时连续的细胞检测 2. 标记方式：无需标记物，细胞无损伤 3. 检测环境：仪器可以长期放在二氧化碳培养箱内 4. 电阻检测范围：10欧姆到5千欧姆 5. 电阻检测偏差（系统误差）：± (1.5% + 1 Ω) 6. 每孔电极数：1200个/孔 7. 重复性：99.2% 8. 金电极纯度：金纯度>99.9% 9. 检测通量：同时检测3 x 16个样本 10. 检测周期：秒～天/周 11. 测试信号: 测试频率10, 25, 50 kHz, 22 mV rms ± 20%, 直流偏置<5 mV 12. 仪器无需维护 13. Software2.0软件免费下载，不限终端数限制 14. 数据大小：小于20MB 15. 实验结果实时保存，并支持结果续接功能。 | 细胞增殖及分化、细胞迁移及浸润、细胞与细胞间的相互作用（共培养）、细胞粘附及伸展、化合物及细胞因子介导的细胞毒性作用、受体介导的信号通路检测、病毒介导的细胞病变、NK细胞介导的细胞杀伤作用及ADCC等。该系统的动态监测保证了细胞的瞬时响应及长时效应的获取。 | 无 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/其他/其他仪器 | 样品振动磁强计 | 皖南医学院 | 药学院 | BKT-4500 | "、H共振频率: 90MHz 2、1H\31P\F19 谱测量(超精细结构J-J耦合测量和化学位移测量) 3．分辨率1HZ(0.011ppm) 4、磁极直径:10cm; 5、均匀度:1Hz(0.011ppm) 6、灵敏度10000：1（以98%酒精CH3峰为准）7、恒温控制稳定度:0.1K/h 开机后 4 小时; 8、信噪比 10000：1，（以98%酒精CH3峰为准）; 9、旋转边带 1000：1（旋转频率100周每秒）;10、旋转频率：10-200Hz;" | 固体测试 | "预热时间要达到一个小时以上，不然有可能出现电磁铁未完全预热就开机使 电磁铁无法正常工作出现将保险烧毁的情况。 ?" | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 辅助设备
医学诊断仪器/影像诊断仪器/X射线诊断机 | X射线摄影系统 | 皖南医学院 | 皖南医学院第二附属医院 | MARD-D5MARD-D5 | X线透视成像 | X线透视成像 | 注意防护电离辐射 | 安徽省芜湖市康复路10号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 超高效液相色谱仪 | 皖南医学院 | 药学院 | 1290Ⅱ | "宽度 435 mm 智能系统模拟技术 可选 泵类型 二元泵全能泵 流速范围 up to 5 mL/min with G7120A and G7104A 深度 468 mm 温度区域的最大数量 2 with G7116B1 with Vial Sampler with Integrated Column Compartment 溶剂最大数量 4up to 26 with additional Solvent Selection Valves 特殊功能 BlendAssist，配备 G7104A 电源电压 100-240 VAC 系统压力操作范围 up to 1300 bar 色谱柱 ID 读取器选件 可选 色谱柱容量 8 进样量范围 0.1–100 ?L0.1–1500 ?L，配备多次抽取工具包" | 该设备主要用于中药或者药物成分分析，具有精确、可靠的梯度性能，其新型的超高压输液泵使独特的小颗粒填料技术，能够使用较小颗粒[1.7–1.8 ?m]填充色谱柱以实现色谱柱的理论性能，能够在不牺牲其他性能的同时提高了色谱分离度、灵敏度和分离速度。即在维持分离度的同时增加通量和在减少分析时间的同时提高分离度，还是实现超高分离度，均能满足方法要求。可以用于中药及中药制剂的质量控制研究等。 | 该仪器需要自备色谱柱、流动相等相关耗材；样品需要0.22微米微孔滤膜过滤，需要预约登记 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院 | 是
分析仪器/样品前处理及制备仪器/快速溶液萃取装置 | 快速溶剂萃取仪 | 皖南医学院 | 药学院 | SP-600QSE | "炉体：多个规格萃取池可供选择：11mL、22mL、33mL规格萃取池。 温度控制最高可达200℃;带温度过高安全切断。 泵流速：不低于50 ml/min。 最高耐受压力：200bar；带溶剂压力自动报警" | 液固萃取 | 使用前应熟悉仪器性能和操作规程， 使用完毕应填写使用记录 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 眼动追踪系统 | 皖南医学院 | 人文与管理学院 | Eyelink 1000 PlusEyelink 1000 Plus | 无 | 分析和记录双眼眼动数据 | 皖南医学院生理学省级重点学科细胞电生理实验室校内开放使用的暂行规定 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 多导微电极记录系统 | 皖南医学院 | 人文与管理学院 | MEA60-UP-System-standard | 无 | 无 | 皖南医学院生理学省级重点学科细胞电生理实验室校内开放使用的暂行规定 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/激光共焦显微镜 | 多分子激光共聚焦显微镜系统（正置） | 皖南医学院 | 人文与管理学院 | FV1200MPE+BX61WI | "一、激光器光源系统:1、双光子专用激光器：配备负向调整群组色散延迟（Negative Chirp）装置，以保持出物镜激光脉宽和激光器本身脉宽一致。*1.1 双光子激光器：Maitai eHP DeepSee红外脉冲激光器（至少双光子，可扩展致多光子）。1.1.1 脉宽：<70fs。1.1.2 平均功率>2.4W, 各波长峰值功率要求：690 nm >56 kW；710 nm >217kW；920 nm >217kW；1040 nm>34 kW；1.1.3 波长范围：690–1040nm。*1.2双光子激光强度调节单元：AOM调节系统，保证对红外激光的波长选择、快速开关和0.1%量级的激光强度调节。1.3 光路中内置开普勒光路，可以根据波长和物镜的更关调整照射到物镜入瞳面的激光面积，保证充分利用激光强度和物镜的分辨率。2、 共聚焦激光器（至少三根）：2.1.多谱线氩离子激光器（458/488/515nm）；LD543激光器(543nm) ；LD635激光器(635nm)各一根。*2.2各激光器均由AOTF进行控制，从0.1%-100%可连续调节光强，调节精度0.1%。3、单波段可见激光器：LD473激光器（15mW）通过单模光纤直接导入扫描装置。二、扫描及检测系统：*1. 双光子检测器：配置4个外置无pinhole大靶面双光子荧光检测器，具有多光子检测器功能。*2. 共聚焦检测器：至少3个独立的大靶面荧光PMT检测器，1个透射微分干涉PMT检测器。共聚焦扫描检测器与显微镜，一体化设计直接连接，保证高光效率，高质量，高分辨率成像。3. 双振镜银镜扫描系统，保证高红外透过率；*4. 共聚焦检测具备光谱扫描功能，光谱分辨率≤2nm，步进≤1nm，可自由选择荧光光谱的波长范围。。5. 扫描图象分辨率≥4096ⅹ4096；。三、显微镜光学系统：用于在体标本和离体脑片等标本的深度成像。1. 正置全电动固定载物台式显微镜，可以观察组织切片、活体动物如小鼠,斑马鱼，进行影像和光谱采集，可以和电生理仪器配合使用。*2. 电动Z轴步进精度:≤10nm，调焦行程≥25mm。3. 共聚焦专用高数值孔径物镜，带全套DIC系统四、共聚焦成像及分析软件 五、防震台和屏蔽笼等配套设备" | 形态学、分子生物学技术结合电生理开展细胞分子水平研究 | 实验者需要熟练掌握相关实验仪器操作、实验软件记录和分析技术。 | 安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 实时荧光定量PCR仪 | 皖南医学院 | 临床医学院 | Prism? 7500 | 新型半导体，96个样品孔,可以升级到96孔快速热循环样品基座,5色激发光源，5色荧光滤光片和超低温CCD成像系统,样品管类型96孔板或0.2mL单管,反应体积25–100 微升。 | 基因表达分析，病原体绝对定量分析，SNP基因型分析以及以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定 | 开放共享的大型仪器设备共享时间为工作日9：00-17：00。使用大型仪器设备均需至少提前1个工作日与所在办公室预约，使用期间应规范实验操作,遵守实验室安全卫生管理规章制度。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 模拟人 | 皖南医学院 | 临床医学院 | simman3G | 模拟人生病的情况 | 医学教学 | 无 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计 | 皖南医学院 | 检验学院 | AA-7090 | 1.火焰/石墨炉双原子化器安装在同一平台上 2.石墨炉采用纵向交流塞曼和氘灯双背景校正模式。 3.波长设定：190nm~900nm，计算机控制自动波长快速扫描。 4.火焰分析采用氘灯背景校正 5.火焰石墨炉一体化自动进样器，最多可放置133个样品杯 | 元素分析，广泛地应用于工业、农业、生化、地质、冶金、食品、环保等各个领域 | 需要配置已有元素灯，才能完成指定元素分析 | 皖南医学院检验学院4-3-3043 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 实时定量PCR仪 | 皖南医学院 | 口腔医学院 | QuantStudio 3 | 样本量（孔）：96(0.1mL模块和0.2mL模块均是96孔)；反应体系：0.1ml模块型号：10-30uL；0.2 ml模块型号：10-100uL；温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒；温度均一性：0.4°C；VeriFlex? 精确数码温控模块：3个独立的精确数码温控区域 热循环系统：Peltier 反应运行时间：<30分钟运行 | 实时定量PCR应用广泛，包括基于相对定量分析的基因表达分析，以标准曲线为基础的病原体绝对定量分析，定性的PCR扩增后核酸序列的SNP基因型分析，以及以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定等 | 1.用户需提前1天通过电话或网上预约2.用户应遵守《实验室安全卫生管理制度》，使用前登记《大型精密仪器设备使用记录》3.实验完成后待仪器管理人员确认方可离开。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/生物芯片系统 | 蛋白悬液芯片系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | Bio-Plex 200 | Bio-Plex 芯片读取器规格：1.输入电压范围：100–240 V，1.5 A，47 – 63 Hz；2.物理尺寸（宽 x 深 x 高），cm：43 x 51 x 23；3.Weight, kg/lb：23/60 激光：1.报告激光：532 nm，>10 mW，倍频二极管；30 x 60 ?m 椭圆光束；2.激光分类：635 nm，10 mW，二极管；30 x 60 ?m 椭圆光束 | 免疫检测，酶学分析 | 无 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 蛋白纯化系统（进口） | 皖南医学院 | 基础医学院 | Pathfinder | 全自动纯化亲和标记蛋白 Profini蛋白纯化系统是为全自动两步亲和纯化带有Hi s 0Hi s-tagged)肽标记和GST (GST- tagged)肽标记的蛋白而设计的。使用方便的整合系统优于传统的重力流层析方法，用于亲和纯化和蛋白的脱盐。该系统内预编有层析方法程序，连同Profini a纯化和缓中液试剂盒,产生独立、可重复的结果。仪器运行过程无须照管, Frofini s蛋白纯化系统在不到30分钟内即可获得纯化的样品，用于下游的研究。 | 蛋白纯化系统能全自动化的分离纯化亲和标记的蛋白。用户可以在不到30分钟时间内获得纯化和脱盐蛋白 | 请至少提前一天进行预约，试剂耗材自备，按照操作流程进行，使用完后进行登记。 | 皖芜湖市弋江区文昌西路22号2号实验楼2305 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 荧光定量PCR | 皖南医学院 | 基础医学院 | CFX Connect | 系统：1.已针对荧光定量 PCR 进行许可：是；2.样本载量，孔：96；3.Sample size, ?l：1–50 (10–25 recommended)；4.通信接口：USB 2.0；5.尺寸（宽 x 长 x 高），cm/in：33 x 46 x 36/13 x 18 x 14；6.Weight, kg/lb：21/47 软件：1.操作系统：Windows XP，Windows Vista，Windows 7；2.多重分析：每孔最多 2 个目标基因 光学检测：1.激励：3 个带滤光片的 LED；2.检测：3 个带滤光片的光敏二极管；3.激发/发射波长的范围，nm：450–580；4.Sensitivity：Detects 1 copy of target sequence in human genomic DNA；5.动态范围：10 数量级 | 基因表达水平定量分析、基因突变的检测、病原体检测、高分辨率溶解曲线分析、miRNA表达水平的检测、药物研究 | 无 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 激光细胞全能状态分析仪流式（流式细胞仪） | 皖南医学院 | 基础医学院 | Accuri C6* | 激光器数量：Accuri C6为两只激光器，可同时实现四色六参数的检测。两只激光器均为固态激光器。 2 线性范围为107，样品上机直接检测，不用调电压。 3 检测灵敏度： BD公司的C6检测灵敏度可达到 FITC <100MESF； PE <100MESF 4 分辨率：BD公司的C6 CV<2% 倍体分析的G0/G1的CV<5%， 5 补偿调节：脱机补偿，用户不再需要在收集数据时调好补偿，可以收集完数据后再调节补偿。 6 软件：BD公司C6产品，软件的智能化程度最好，实验室人员稍加培训就可以操作，无需专业的人员负责，且功能完善 | 1 激光器数量：Accuri C6为两只激光器，可同时实现四色六参数的检测。两只激光器均为固态激光器。 2 线性范围为107，样品上机直接检测，不用调电压。 3 检测灵敏度： BD公司的C6检测灵敏度可达到 FITC <100MESF； PE <100MESF 4 分辨率：BD公司的C6 CV<2% 倍体分析的G0/G1的CV<5%， 5 补偿调节：脱机补偿，用户不再需要在收集数据时调好补偿，可以收集完数据后再调节补偿。 | 使用前需至少提前一天预约，使用过程需严格遵守仪器操作手册（不熟悉仪器者不得单独操作仪器），使用结束后需登记仪器使用记录。 | 皖南医学院2号实验楼2406 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 实时定量PCR仪 | 皖南医学院 | 基础医学院 | LightCycler 96* | 温控系统: 银质半导体温控模块 样本升温速率: 4.4 °C/s 样本降温速率: 2.2 °C/s 温度精确度:±0.2 °C 温度均一性(Tm): ±0.2 °C 梯度PCR温控范围: 37–98 °C 梯度PCR温度跨度: 20 °C 激发光源: 高强度白色固态光源 光源寿命: ~10 000小时 导光系统: 192根等长独立光纤导光 激发检测: 470/514 (SYBR, FAM, ResoLight dye) 滤光片组合(X/Ynm): 533/572 (VIC, Hex, Yellow555) 577/620 (ROX, Texas Red) 645/697 (Cy5) 检测系统: CCD相机 光路设计: 全固定光路，无任何移动机械部件 | 操作系统: Win 7 数据分析: 绝对定量及相对定量 线性范围： 10个数量级 检测模式： 染料模式、水解探针、简单探针、分子信标、蝎型探针等 检测灵敏度： 可检测 单拷贝 基因 重复性： 样品检测CV＜1% 多重荧光检测： 最多可达4色，无需手动的颜色补偿 被动荧光染料： 无需被动染料校正 | 使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院2号实验楼2409 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/生化分析仪 | 血栓弹力图仪 | 皖南医学院 | 基础医学院 | TEG-500 | "结构组成：该产品主要由检测模块、机械传动模块、显示模块、电路控制模块、电源和随机软件（软件发布版本号：4）组成。 每台分析仪有 2 个相互独立的通道，每台电脑**多连接 8 个通道 内附电缆 检测杯驱动 线同步，同步电机 温度控制：每个通道独立控制温度 测量方法：凝固样本的切变模量 传感器：悬挂探针的扭线连接到电气机械传感器 样本量：360 μL 电源：CSA 认可的外部电源，220V, 模式, 50Hz" | EG血栓弹力图检测，能够反映患者凝血处于何种状态：是低凝、高凝还是纤溶亢进。 | EG检测图形为一条直线可能存在的原因：血液中含有过量的抗凝剂、没有加入氯化钙、标本被高度稀释、患者低凝、没有规范化采集导致标本被肝素污染严重、开启了错误的检测通道、检测杯定位装载或对齐不当等，如果机器连接线未连接好，可能出现多个样本发生此类情况。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 是
计量仪器/长度计量仪器/纳米测量机 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 皖南医学院 | 基础医学院 | Zataview PMX-120 | 电位值范围： --500 to +500mV PH应用范围： 1 – 13 使用温度范围： RTP -5°C to 55°C 温度分辨率： 0.1℃ 准确性： ±5nm 重复性： ±2nm | 生物纳米颗粒检测 | 无 | 中国安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/基因导入仪 | 手提式基因枪（基因枪） | 皖南医学院 | 基础医学院 | Helios* | 3.1 最大电压 9V碱性电池，可更换 3.2 最大电流 最大10 mA 3.3 电池寿命 连续使用可发射1,000次 3.4 气压 100-600psi 3.5 安全减压 装配有气阀时，700±35 psi 3.6 气阀调节 最大800 psi 3.7 发射每个弹膛12次，机械换档 | 可对细胞进行快速直接的原位基因转移。该系统通过可调节的氦气脉冲，来带动位于塑料管内壁处经处理包埋有 DNA、RNA 或其它生物材料的金粉颗粒，将其直接打入细胞内部。 | 使用前至少提前一天预约，试剂耗材自备，按操作流程使用，用完登记信息 | 皖芜湖市弋江区文昌西路22号2号实验楼2303 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 数字荧光切片扫描仪 | 皖南医学院 | 基础医学院 | C10730数字荧光切片工作站 | 自动处理高达6个常规尺寸（76 mm x 26 mm）切片或者2个双尺寸切片（76 mm x 52 mm）（双尺寸切片处理为选配特性），扫描速度快，具有观测荧光样品的能力，可选择的图像分析软件，TDI线性传感器 | 将传统的玻璃切片扫描存储成动态的数字切片 | 本设备不能有液体流入，使用标准尺寸切片，请勿使用破损或有裂痕的切片，更换卤灯和保险丝时，请务必切断主电源，避免触电。 | 皖芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院2号实验楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 微滴发生器 | 皖南医学院 | 基础医学院 | QX200* | 灵活的数字 PCR 化学方法，已针对 TaqMan 水解探针和 EvaGreen 测定进行优化；简便而易用的工作流程，通量达96个样品 | 样品扩增 | 申请使用仪器须由皖南医学院实验仪器共享平台登录预约；预约成功后，联系仪器使用管理人最终确认使用时间、时长、并报备测试方法、样品等;试剂耗材自备，按操作流程使用，用完登记信息。 | 皖芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院1号实验楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 蛋白纯化系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | NGC Scout10 Plus | 双泵系统，采用生物兼容性更优于不锈钢、更耐酸碱盐的PEEK材质的泵头；流速：0.001～20mL/min，最大压力达3650PSI(25.2MPa)；泵系统可由用户简易更换到F100系统流速可达200mL/min；多波长模测器模块，190－800nm范围内，可同时检测4波长；可直接连接上样泵进行大体积上样；在线缓冲液自动配制阀，实现酸碱水盐进行在线缓冲液的自动配制；标配pH模块。 | 满足不同生物分子的分析至制备级的分离、纯化和分析需求:重组蛋白纯化和重折叠；单克隆抗体纯化；病毒去除；蛋白制备；用于疾病诊断的血浆蛋白分析。 | 申请使用仪器须由皖南医学院实验仪器共享平台登录预约；预约成功后，联系仪器使用管理人最终确认使用时间、时长、并报备测试方法、样品等;试剂耗材自备，按操作流程使用，用完登记信息。 | 安徽省芜湖市弋江区皖南医学院滨江校区2号实验楼南2508 | 是
医学诊断仪器/临床检验分析仪器/血液分析仪 | 全自动生物图像细胞活力分析系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | Vi-CELL XR | 测量范围 ，2微升-70微升， | 细胞活力分析 | 按照仪器操作手册 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/氦基酸及多肽分析仪 | 氨基酸分析仪 | 皖南医学院 | 基础医学院 | S-433* | 1、经典的茚三酮柱后衍生法 2、带制冷功能的溶液存放单元，全部试剂均有惰性气体保护，试剂瓶带独立阀门 3、全自动进样器带电子制冷，进样体积可编程，无样品损失 4、四元梯度泵内置在线真空脱气，优化后的洗涤梯度只需2-3种缓冲液 5、检测系统包含可精确控温的柱温箱及衍生系统，双波长同时检测 | 用于测定蛋白质、肽及其他药物制剂的氨基酸组成或含量的方法。 | 请至少提前一天进行预约，试剂耗材自备，按照操作流程进行，使用完后进行登记。 | 皖南医学院基础医学院二号实验楼2303 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/细胞分析仪 | 细胞外流量分析仪 | 皖南医学院 | 基础医学院 | Seahorse XF？24* | 软件可在seahorse网站上下载http://www.seahorsebio.com/。 采用快速实时不用标记的技术，利用带荧光的探针在样品孔内形成微室快速检测 可做贴壁细胞、悬浮细胞、线粒体 一板24孔，一次实验可加4种试剂 | 海马XF细胞能量代谢分析仪使用微孔板形式同时测量细胞有氧呼吸和糖酵解，用于细胞生物能量学的研究。可应用检测细胞线粒体应激测试和糖酵解应激测试两种试剂盒，同时检测细胞外酸化率(ECAR)和氧气消耗率 (OCR)。 | 初次使用者请与平台相关人员联系，请不要擅自使用仪器。本机需要配套的试剂耗材，需要者请自备。 | 安徽省芜湖市弋江区皖南医学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/酶标仪 | 多功能酶标仪 | 皖南医学院 | 基础医学院 | *Infinite M200 PRO | Infinite ? M200 PRO – 光栅型多功能微孔板检测仪 Quad4 Monochromators ?四光栅技术保证Infinite ? M200 PRO 具有优异的检测灵敏度，Infinite ? M200 PRO光栅波长范围涵盖紫外到近红外区，可以进行光吸收、荧光激发光和发射光全波段扫描检测。操作简单便捷，无需手工更换硬件，轻点 鼠标，用户即可随意切换检测模式、更改检测波长、转换顶部和底部阅读方式。 | DNA/RNA定量检测 ? 蛋白定量检测 ? 离子通道研究 ? 离子流研究 ? 钙离子检测 ? 报告基因和基因表达分析 ? 细胞活力和细胞毒理研究 ? 细胞学检测 ? 分子互做/结合研究 ? 酶学研究 ? ELISA ? 免疫学分析 ? 荧光和化学发光应用 ? TR-FRET/HTRF 应用 | Infinite ? M200 PRO – 光栅型多功能微孔板检测仪 Quad4 Monochromators ?四光栅技术保证Infinite ? M200 PRO 具有优异的检测灵敏度，Infinite ? M200 PRO光栅波长范围涵盖紫外到近红外区，可以进行光吸收、荧光激发光和发射光全波段扫描检测。操作简单便捷，无需手工更换硬件，轻点 鼠标，用户即可随意切换检测模式、更改检测波长、转换顶部和底部阅读方式。 | 皖南医学院基础医学院二号实验楼2303 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/其他 | 实时浊度基因检测系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | LA-500 | 全波段吸光度检测 | 基因浓度检测 | 共校内使用，使用期请与李媛媛老师预约 | 安徽省芜湖市文昌西路22号 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 血流灌注成像仪PeriCam PSI | 皖南医学院 | 基础医学院 | PeriCam PSI HR* | PeriCam PSI System 使用不可见的近红外 (NIR) 激光 (785 nm) 进行血流灌注测量。在一台仪器上实现实时、动态响应和空间分辨率的联合分析，为感兴趣区域提供实时曲线和视频记录。 | "PeriCam PSI System 是一种基于 激光散斑对比分析 (LASCA) 技术的血流灌注成像仪，该技术也称为激光散斑对比成像 (LSCI)。这是一种使组织血流灌注实现实时可视化的方法。LASCA为研究微循环提供了前所未有的全新手段。" | 请注意，更高的分辨率并不一定意味着其更适合您的应用场景。例如，普通相机与显微镜相比，显微镜拥有最高的分辨率，但并不意味着适合用于拍摄风景照，甚至根本不适用于这种情景。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 微滴分析仪 | 皖南医学院 | 基础医学院 | QX200* | 起始样品量(?l)：20；自动化微滴生成器载量：1–96 样品/运行；微滴/20?l 样品:20,000；QX200? 微滴读取器载量：1–96 样品；样品照明：发光二极管；样本检测：多像素光子计数器；检测通道：FAM (EvaGreen), HEX (VIC)；Linear dynamic range：5 orders of magnitude；精度：±10%；每个 96 孔板的微滴数（百万）：~1.5；自动化微滴生成器尺寸（宽 x 深 x 高）：66 x 56 x 89 cm (26 x 22 x 35 in)；QX200 微滴读取器尺寸（宽 x 深 x 高）：66 x 52 x 29 cm (26 x 20 x 11 in)。 | 适合于拷贝数变异研究、复杂来源样品中含量极低核酸分子的检测、NGS数据验证、NGS测序文库的鉴定、miRNA等差异微小的基因表达研究 | 申请使用仪器须由皖南医学院实验仪器共享平台登录预约；预约成功后，联系仪器使用管理人最终确认使用时间、时长、并报备测试方法、样品等;试剂耗材自备，务必使用原厂耗材；按操作流程使用，用完登记信息。 | 皖芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院1号实验楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 皖南医学院 | 检验学院 | LC-16 | 主要技术指标 1.流量设定范围：0.001-10.00mL/min 2.最大排液压力：40MPa（0.001-5.000mL/min）、20MPa（5.001-10.000mL/min） 3.送液方式：高压，最多3路；低压，最多4路 4.柱温箱：温度控制范围:(室温+5)℃-85°C（1℃步进） 5.自动进样器：样品容量为1.5mL样品瓶×108位 6.荧光检测器，二极管阵列检测器 | 利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异，对混合物进行先分离，而后分析鉴定 | 需要有成熟的分析方法 | 弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/生物化学发光仪 | 荧光、化学发光凝胶成像系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | FluorChem EFluorChem E | 自动识别特定应用托盘并调整成像参数和软件选项，适用于任何变焦设置或样品高度的预校准焦点，所有印迹和凝胶成像应用的两种用户定义模式（快速或好的自动曝光）。 | 用于凝胶或 western blot 成像。它可用于多重荧光 western blot 成像、化学发光成像和普通的凝胶成像。其功能是以高分辨率和高灵敏度的 CCD 为成像检测技术为基础，模块化设计，支持多种检测方法。 | 申请使用仪器须由皖南医学院实验仪器共享平台登录预约；预约成功后，联系仪器使用管理人最终确认使用时间、时长、并报备测试方法、样品等;试剂耗材自备，按操作流程使用，用完登记信息。 | 皖芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院1号实验楼 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 糖份分析仪 | 皖南医学院 | 基础医学院 | S599* | 1)提供方便的分析流程，可简单地做糖分析。 2)使用蒸发光散射检测，提供更高的灵敏度和更优化的梯度洗脱 。 3)基于具体分析方法提供准确的应用支持。 4)性价比高。 | 1)提供方便的分析流程，可简单地做糖分析。 2)使用蒸发光散射检测，提供更高的灵敏度和更优化的梯度洗脱 。 3)基于具体分析方法提供准确的应用支持。 4)性价比高。 | 提前一天进行预约，试剂耗材自备，按照操作流程使用，用完登记信息。 | 皖南医学院基础医学院二号实验楼2303 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 蛋白印迹系统（进口） | 皖南医学院 | 基础医学院 | western 系统ChemiDoc MP/Turbo/Mini-Protean | ChemiDoc XRS系统除对普通疑胶的常规检测外还提供对凝胶的高灵敏度化学发光检测功能。系统采用动力学的平场扫描技术以获得*的均一性及定量性能，并可灵活地成像化学发光、荧光和比色样品。系统采用了一个超高灵敏度的16位CCD摄象头，能更好的检测微弱样品,ChemiDocXRS适用于要求高灵敏度(化学发光和Weste杂交)。 | 采集单色或双色荧光(fluorescence).化学发光(chemiluminescence). 及比色(colorimetric)等核酸凝胶、 蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析，该系满足各种样品成像，从大型手灌聚丙烯酰胺胶到小型琼脂糖预制胶和各种转印膜的成像。该系统通常和PCR,蛋白纯化系统和电泳系统配合使用，适用于限制性酶解核酸扩增基因指纹RFLP，蛋白纯度和特征分析。 | 无 | 皖南医学院基础医学院二号实验楼2314 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 小型流式细胞仪（流式细胞仪） | 皖南医学院 | 基础医学院 | Accuri* | 两只激光器，可同时实现四色六参数的检测。两只激光器均为固态激光器。检测灵敏度可达到? FITC <100MESF； PE <100MESF。 | 对快速流动液体中的单细胞的多种参数进行细胞定性和定量分析 | 使用前后务必清洗管道 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 全能型成像系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | ChemiDoc | CCD检测器：芯片性能增强型CCD检测器，图像分辨率4M pixel；CCD经冷却至绝对温度（-30℃），冷却系统：Peltier；425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：55％，绝对Q/E峰值：63%；Extreme Eclipse Technology提高检测灵敏度，备有电子倍增增益EM提高信噪比；CCD暗电流：0.001e/p/s；CCD读出噪音：4.5 e-rms，提供弱光成像所需；最大成像面积 25×26 cm，最大样品面积28×36 cm；动力学范围>4个数量级，真16 bit数据输出（65536灰度级）；光源：透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光（可选），侧RGB LED光源（可选）；紫外光源：302nm，可选254nm/365nm；全自动反馈变焦镜头： 马达自动控制镜头12-75mm，f/1.2；双开门设计，避免相互干扰和污染； | 多重荧光 western blot 成像、化学发光成像和普通的凝胶成像 | 无 | 安徽芜湖市弋江区瀂港街道 文昌西路22号皖南医学院(滨江校区)1号实验楼1130室 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 核酸定量表达分析系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | 瑞士Roche LightCycler 96 | Roche LightCycler? 96实时定量PCR系统专为科研打造，可全触控屏操作，软件简单易懂，高均一性和高稳定性，可以快速获得高质量的数据。 ? 激发/发射光均通过独立的等距光纤，完全消除边缘效应。 ? 高强度白色固态光源，节能、高效、寿命长、免更换。 ? 可直接从USB盘直接启动PCR程序，以及外接计算机进行数据分析。 | 支持SYBR Green染料法、水解探针法、HRM检测，并内置绝对定量、相对定量和终点法基因分型分析法，支持梯度PCR。 | 初次使用者请与平台相关人员联系，请不要擅自使用仪器。本机需要配套的96孔板和贴膜，请自备。 | 安徽省芜湖市弋江区皖南医学院 | 是
医学诊断仪器/电子诊查仪器/肌电图仪 | Langendorff离体心脏灌流系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | ML176 | 1. 此为恒流灌流。 2. 温控范围：室温～100℃。 3. 控温精度：±0.5℃。 4. 水槽尺寸：390×330×180 mm。 5. 灌流罐尺寸：200 mL/500 mL。 6. 回流罐尺寸：100 mL/200 mL。 7. 流量：0.02 ～ 380 mL/min。 8. 转速范围：0.1～100 rpm（正反可调）。 9. 转速分辨率：0.1 rpm。 10. 蠕动泵尺寸：232×142×149 mm。 11. 工作环境:温度0～40℃,相对湿度<80%。 12. 防护等级:IP31。 | Langendorff离体心脏灌流是将离体动物心脏在恒温恒压条件下,将心脏套管插入主动脉,逆行灌流含氧的(KH液),由冠状动脉灌流心肌，灌流液经冠状静脉窦从右心房、肺动脉端流出，以维持离体心脏在外界正常的生理活动。Langendorff离体心脏灌流系统是研究离体心脏电生理活动最常用的一种技术，与在体心脏研究相比，它不受神经、体液的调节,影响因素少,而且可控性强(如前负荷、后负荷、营养液成分、温度等均可调节)。 | 仪器清洗： 实验完毕后，排干灌流系统内的KH液，并清洗管路。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 全自动核酸蛋白提取系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | M5073* | 1.采用毛细管电泳原理，可应用于DNA. RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析等;仪器具有蛋白电泳功能2.光源: LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测; 3自动化程度:采思预装式卡来，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成:每轮分析后，仪器自动清选毛细管，无须人工清选: 4.上样形式:直接兼容常规0.2ml离心管、常规8联管、12联管、96孔微孔板等;可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低lul;无需手工加染料; 5.可以一.次性完成1-100个任意个数样品的检测分析不浪费试剂;可单次自动处理单个样本不造成任何试剂耗材的浪费; | 无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达2 pg/ul; . | 请提前一天进行预约，试剂耗材自备，按照使用流程进行操作。 | 皖南医学院基础医学院二号实验楼2303 | 是
分析仪器/电子光学仪器/其他 | 数字切片扫描与应用系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | VM1 | 在计算机上，如同在显微镜下，可进行不同倍率观察，并在一定范围内，实现无级连续变倍浏览切片 | 数字切片扫描与应用系统，是利用全自动显微镜扫描平台，结合虚拟切片软件系统，把传统玻璃切片进行扫描、无缝拼接。 | 无 | 皖南医学院基础医学院二号实验楼2303 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 全自动基因差异分析仪（进口） | 皖南医学院 | 基础医学院 | CFX Connect | 1.荧光检测通道：3个，最多可同时检测2个靶基因，另一个通道为专用FRET检测通道； 2.光源：3个独立的（不同波长）带滤光片的高亮度LED ； 3.检测器：3个独立的带滤光片的光敏二级管； 4.激发/发射波长范围：450-580nm； 5.荧光信号采集方式：光梭控制光路紧贴反应板顶部逐孔扫描； 6.反应模块：采用蜂巢式设计，超合金材质的模块 7.样品容量：96x0.2ml； 8.反应体系：1-50μl； 9.升降温速度：最大5℃/秒，且升温和降温速率相同； 10.温控范围：0 -100℃； 11.拥有动态温度梯度功能：八温区温度梯度；同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同； | 可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析、熔点曲线分析、SNP分析等多种研究领域。 | 使用前至少提前一天在皖南医学院大型仪器共享平台预约或提前联系仪器负责人预约，试剂耗材自备，按操作流程使用，用完登记信息。 | 皖芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院1号实验楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 荧光定量PCR | 皖南医学院 | 基础医学院 | CFX Connect | 热循环底座CFX Connect，大升降温速率5°C/sec，平均升降温速率3.3°C/sec，热循环方式Peltier，热盖高加热至 105°C；温度：范围0–100°C，准确度±0.2，90°C°C，均匀性±0.4，在 10 秒内达到 90°C°C，梯度：工作范围30–100°C，可编程范围1–24°C，光学检测：激发：3 个带滤光片的 LED，检测：3 个带滤光片的光敏二极管，激发/发射波长的范围450–580nm，灵敏度单拷贝人基因组基因，动态范围10 数量级；扫描时间：所有通道12秒，仅 FAM/SYBR? Green 3秒；软件：操作系统Windows XP，Windows Vista，Windows 7，多重分析每孔多 2 个目标基因；系统：实时定量 PCR 许可，样品容量96孔，样品体积1–50ul（建议使用 10–25ul）μl，通信接口USB 2.0，电气认证IEC，CE，尺寸（宽 x 长 x 高）33 x 46 x 36/13 x 18 x 14cm/in，重量21/47kg/lb | 用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析 | 无 | 安徽芜湖市弋江区瀂港街道 文昌西路22号皖南医学院(滨江校区)1号实验楼1130室 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 高分辨全自动核酸分析系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | Qsep100 | 检测灵敏度在0.1ng/ul, | 检测分析DNA片段， | 按照仪器操作手册 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 蛋白纯化系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | AKTApure | 出口阀，大体积手机阀 | 应用于蛋白，疫苗等的分离纯化 | 按照仪器操作手册使用 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 台式扫描电镜 | 皖南医学院 | 基础医学院 | SNE-4500M Pplus | 电磁镜头，SE探测器，放大30倍到150000倍等 | 微小物体的表面结构观察、拍摄及图像分析。 | 1.控制样品的大小；2.控制样品的水分；3.控制样品的磁性。 | 安徽芜湖市弋江区文昌西路22号2号实验楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/细胞分析仪 | 微流控细胞芯片培养系统 | 皖南医学院 | 基础医学院 | CellASIC* | 通过芯片自动进样器实现细胞自动注入微流控芯片中的细胞培养腔，且芯片安装槽内恒温37℃，并支持CO2恒压输送，模拟细胞培养微环境 | CellASIC 微流控细胞芯片实验室还原体内自然的细胞生长环境 将动态细胞培养与分析完美结合在体外环境中对活细胞或微生物进行功能研究与检测对于基础生物学、海洋生物学、微生物学等各类生物学科以及药理学、基础医学研究 | 提前一天预约，试剂耗材自备，按照操作流程使用，用完登记信息。 | 皖南医学院基础医学院二号实验楼2303 | 是
分析仪器/样品前处理及制备仪器/其他 | 全自动激光显微切割仪 | 皖南医学院 | 科研处 | Arcturus XT | 1. 捕获激光：固体近红外激光器，810nm。 2. UV切割激光：二极管泵固体激光器，49nm；激光电流、脉冲频率、切割速率可调。 3. 载物台：精确度2um。 4. 荧光成像系统：EXFO X-CiteTM 120 PC金属卤化物荧光成像系统。 | 用于对目标材料，如特异细胞和组织的高精度切割，非常适合高密度组织结构的切割和大量细胞的捕获。 | 提供实验场地及仪器 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 流式细胞仪 | 皖南医学院 | 科研处 | FACSVerse | 1. 3激光8色配置； 2. 采用真空驱动的液流系统； 3. 荧光检测灵敏度：FITC<100MESF、PE<50MESF； 4. 荧光分辨率：CV<3%； 5. 分析速度：10000个细胞/秒。 | 应用于细胞周期和DNA倍体分析、凋亡检测、细胞免疫表型分析、细胞因子的测定等方面。 | 皖南医学院中心实验室对外开放管理办法 | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/其他 | Biorep生物流体灌流系统 | 皖南医学院 | 科研处 | PERI-4.2 | 同一个实验中可以使用高达八个不同的刺激物 2 自动化的多通道阀门可以根据预先设定好的实验方法，给四个重复流出通道的每个通道选择所需的刺激液源头 3 高精度的蠕动泵把刺激物从刺激液源头泵到灌流小室中去 4 研究过程中八个灌流小室起到固定细胞的作用，灌流液除了刺激细胞的外，还把细胞分泌出来的代谢产物冲走。 5 所有的刺激液都在一个密闭的容器内，就像灌流小室一样，从而确保了温度的均一性。 6 流出物是以多孔板收集用于进一步研究的。依据使用的灌流小室的数量和预先设定的取样速率，收集板自动转移更换。 7 多孔板是处于冷却状 | 用在胰岛分泌的研究。它还可用来进行其他类型细胞的分泌研究，包括诸如，干细胞，脂肪细胞，嗜铬细胞，干细胞等细胞。 | 需遵循仪器使用指南进行操作 | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 皖南医学院 | 科研处 | ACQUITY Arc | 四元溶剂混合。已有方法的轻松重现或者改进都可通过选择Path 1（HPLC）或Path 2（UHPLC）实现，无需额外人工干预。 自动消除系统延迟体积差异，不需要改变梯度表的输入信息。极低的交叉污染（<0.002%）；灵活的色谱柱管理；1.1 总系统体积:该系统应该至少拥有 2 个流路,存在两个最少相差 200uL 额 明显不同延迟体积;流路 1 延迟体积:1100ul,流路 2 延迟体积:700ul,不同 流路系统可在软件里面自动选择。 1.2 可操作流速范围:0.001 – 5ml/min, 0.001ml/min 增量 *1.3 最大操作压力9500psi。 | 化合物分析 | 皖南医学院中心实验室大型仪器对外开放管理规定 | 皖南医学院逸夫科技楼307室 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 全自动蛋白质印迹定量分析系统 | 皖南医学院 | 科研处 | wes | 样品总蛋白量：≤0.2ug/ul的样品总蛋白量3~5ul 进样体积：40nl 一次性检测样品数：25个/轮、13个/轮 一次性运行所需时间：<3h 分子量准确性：分子量CV<10% 定量重复性：定量CV≤10% 重量：23kg 体积：57cm x 53cm x36cm | 进行各种蛋白质样品分离、免疫检测、定性和定量分析的系统 全自动运行：全自动完成上样、蛋白质分离、封闭、抗体孵育、化学发光检测和数据分析等Western Blot的所有步骤 | 请根据试剂盒内附的说明书要求进行操作，全程在冰上操作；配制样品：1 个孔需要 3 μL样品（加入了Master Mix的），为了防止变性时的蒸发，建议 1 个孔配 1.5 个孔的量， 将配制好的样品放在 95℃ 变性 5 分钟；变性结束后将样品取出，冰上冷却 5 分钟。冷却后涡旋振荡混匀，再短暂离心，放在冰上待用；上机板子加样后盖上盖子密封，配平后在室温 2500 rpm （~ 1000 g）离心 5 分钟； | 安徽省芜湖市弋江区皖南医学院滨江校区逸夫科技楼307 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 数字PCR仪 | 皖南医学院 | 科研处 | QuantStudio 3D | 1.芯片加样器 2.ProFlex 2 x flat PCR仪 3.芯片读取仪 4.PCR仪底座、芯片托架芯片及Master Mix | 在复杂样品中1.数字PCR检测下限低至单拷贝，可应用于： 致病微生物检测/病毒载量鉴定（HIV、MRSA、CT-DNA等） 环境样本检测（水、空气样本等） microRNA检测 单细胞基因表达分析 生物制品宿主DNA残留检测 2.数字PCR可在复杂样品中检测特定靶标序列，可应用于： 癌症标志物检测（KRAS/BRAF/HER2/EGFR） 基因组变异检测（SNP/SNV） 线粒体突变检测 3.数字PCR可得到更精确的定量结果，可应用于： 病毒载量鉴定(制药、临床药效评估及愈后监控) CRMCs标定分子标准品和对照品的生成 CNV（拷贝数变异）分析鉴定 NGS测序文库的绝对定量 差异基因表达分析检测特定靶标序列 | 严格遵守核酸提取标准，样品质量合格，送检过程冰盒保存，杜绝样品污染。配制体系时建议多出20%的反应体系，防止实验中移液误差。样品需根据具体实验目的提前稀释到最佳的实验浓度。上样量须准确。 | 安徽省芜湖市弋江区皖南医学院滨江校区逸夫科技楼307 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 高端分选型流式细胞仪 | 皖南医学院 | 科研处 | Moflo XDP | 1、激光系统：488nm 氩离子固体激光，-200 mW；UV（355nm）固体激光，100 mW。 2、喷嘴大小：70 um，100um 或其它大小喷嘴。 3、可同时进行四路分选、6-1536 孔板单细胞或任意制定细胞数分选、玻片任意矩阵分选。 | 基于细胞表型的分析分选 基于细胞浆或细胞核（胞内）蛋白的分析分选 | 1、必须是单细胞悬液，外周血和骨髓收集时加抗凝剂即可进行染色，可溶解红细胞或直接进行检测和分选。 2、培养细胞需要消化(推荐用混合蛋白酶消化,按照说明书浓度)，过滤和洗涤至少一次后才能染色，组织样本必须通过研磨成单细胞并过滤后才能进行染色，在染色完成后通常加入PBS稀释样本至500-1000ul备检。 3、在上机前必须经过必须经过300目滤网(一次性, 不锈钢或尼龙网都行)过滤，以防部分细胞(如肿瘤细胞)聚集成团。 4、使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院逸夫科技楼 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/细胞分析仪 | 细胞与蛋白相互作用 | 皖南医学院 | 科研处 | Ligand Tracer | 1. 检测器： *蓝色（488nm）-绿色（535nm）FITC和其它类似荧光标记 *黄色（590nm）-红色（632nm）TexasRed和其它类似荧光标记 *红色（632nm）-近红外（670nm）Alexa Fluor和其它类似荧光标记 2. 操作环境：4-40度 | 亲和力和动力学测定 | 按使用规范及准测操作 | 中国安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 是
分析仪器/样品前处理及制备仪器/超薄切片机 | 样品冰冻切片分析系统 | 皖南医学院 | 活性生物大分子安徽省重点实验室 | CryoStar NX50 | 最大样品尺寸64mm*48mm，切片步进0.5um，切片厚度范围0.5-100um | CryoStar NX50 型冰冻切片机的设计遵循在市面上流行的 CryoStar NX70 冰冻切片机的设计，提供符合日常临床组织学实验室需求的标准功能。 NX50 和 NX70 使用快速响应冷却系统，可主动冷却冰冻室所有与样品接触的区域，包括标本夹具、冰冻条和刀片。结果就是精确的温控，是其他日常冰冻切片机耗能的一半。还包含用户可调节强度的低能 LED 照明。 | 需遵循仪器使用指南进行操作 | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/酶标仪 | 全功能微孔板检测仪 | 皖南医学院 | 麻醉学院 | H1M | "★1.光源：必须为双光源设计，且必须全部为高能量氙闪灯 2.波长范围：200-850nm。 3.波长选择：四光栅单色器，一次最多可进行6种不同波长的检测；深度阻挡滤光片/二向色镜 ，可进行逐孔双波长切换检测。 ★4.灵敏度：≤0.25 pM 荧光素 ( 0.025 fmol/孔 384孔板 )（核心指标，必须符合，且须提供厂家彩页资料供核对）。 5.检测器：双PMT 检测（光子整合PMT）。 6. 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染料光谱特性。 8.检测速度：96 孔11 秒，384 孔22 秒。" | 全功能微孔板检测仪是基于光栅系统的多功能微孔板检测仪，其单色器光路采用第三带光栅，可以以1nm的步进精度任意选择激发和发射波长。该系统支持顶部和底部荧光强度检测，紫外-可见吸收光和高性能化学发光检测。 | "基于四光栅的全光栅设计 可升级至专利的Hybrid 光栅-滤光片光路系统 兼容 Take3 微量检测板: 可进行16个 体积为2 &micro;L 的微量DNA/RNA 260 nm 检测. 节省珍贵样品, 非常快速步骤简单。 高性能荧光检测(顶部和底部), 吸收光和发光检测系统兼容生命科学领域微孔板检测的所有应用。 自动 Z轴-高度校正，100 &mu;m 分辨率进行调整兼容各种孔板和液面高度。 可选双自动进样器，用于精确时间控制的分析实验如例子通道分析或发光闪光ATP分析。 标配 Gen5 数据分析软件: 软件包囊括仪器控制, 高端数据分析和灵活的Excel导出功能" | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院3号实验楼北6楼3616室 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 荧光定量PCR仪 | 皖南医学院 | 麻醉学院 | QuantStudio 3 | "样本量（孔）：96(0.2mL模块)反应体系：0.2 ml模块 型号：10-100uL；温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒 温度均一性：0.4°C 反应运行时间：<30分钟运行 支持的染料：FAM?/SYBR? Green,VIC?/JOE?/HEX?/TET?,ABY?/NED?/TAMRA?/Cy?3,JUN?,ROX?/Texas Red? 荧光通道数：4色激发光通道和4色检测光通道 光学激发检测范围：450–600 nm/500–640 nm 数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 互动触摸屏：触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验 云服务平台：Thermo Fisher 云服务平台 数据通信接口：USB，Wi-Fi，或Thermo Fisher 云服务平台 外围设备：二维码阅读器（通过USB连接） 多重分析性能：可同时检测4个靶标 线性动态范围：10 logs 分辨率：在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异 灵敏度：最低1拷贝" | QuantStudio 3是一种简单且经济实用的实时荧光定量PCR方法，适用于所有水平的人员。该实时荧光定量PCR系统具有互动式触摸屏和基于Web浏览器的软件选项，可启用Thermo Fisher Cloud，更容易获得数据。 | "随时随地获取、分析并共享数据-采用基于网络浏览器的软件远程监测您的实验运行，在几分钟内分析复杂的数据组，将数据保存于安全的空间内，在线与全球范围内的同事安全的共享结果。 获取值得您信赖的结果-可检测单重分析反应中1.5倍的拷贝数差异，获得10 log线性动态范围。 建立标准操作步骤，轻松遵循法规要求-预设的实验方案模板、运行过程中的质量控制(QC)反馈及耗材的QC可追溯性提升了实验数据的控制。提供符合MIQE指南要求的实时数据标记语言(RDML)导出。 卓越的运行速度-可同时支持标准和快速模式。标准模式运行时间不到2小时，快速模式可在30分钟内获得结果。 快速上手-仪器已经过工厂校准，具有光学和热学准确性，可快速安装、立即使用。 无需培训-采用预先优化的实验方案模板，新用户几乎无需培训，使您可以将重点放在研究上。 使实验台空间最大化-仪器体积小巧，可以独立使用或与计算机配合使用，满足了大多数实验室的需要。" | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院3号实验楼北6楼3616室 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/酶标仪 | 荧光读板机 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | Gemini XPS | 1、单色器类型：双光栅型，1nm可调，可产生连续光谱。 2、检测类型：6-384孔微孔板。 3、读板能力：顶读/底读微孔板。 4、波长范围：EX250nm—850nm；EM250nm—850nm。 5、带宽(EX, EM)：9nm, 9nm。 6、波长精确度：<±2.0nm。 7、灵敏度： 顶部：< 3.0fmol荧光素，96孔板/200ul 底部：< 8.0fmol荧光素，96孔板/200ul标垫 | 荧光、光吸收检测 | 进入皖南医学院国资处大型仪器共享系统预约使用，预约网址：http://192.168.31.37:8081/ | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/生物大分子分析系统 | 双色近红外荧光与化学发光成像系统 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | Odyssey Fc | 1. 红外激光技术。 2. 激发光源：685nm和785nm。3. 检测器：720nm和820nm两个近红外通道。4. 扫描速度：5-40cm/秒。5. 扫描面积：25 cm×25 cm。 6. 扫描分辨率：21-337微米。 7. 检测灵敏度：皮克（pg）级的蛋白荧光检测。 8. 检测范围：膜、凝胶、微孔板的蛋白等。 | 蛋白、核酸成像分析 | 进入皖南医学院国资处大型仪器共享系统预约使用。http://192.168.31.37:8081/ | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/生物化学发光仪 | 化学发光分析仪 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | GloMax Navigator | " 1. 检测器：光子计数和模拟式双模式 2. 光谱应答范围：350nm-700nm 3. 灵敏度(以萤光素酶摩尔数计算):1.5×10-21 4. 线性范围：>9数量级。 5. 样品通量：96孔板 " | 化学发光定量检测 | 进入皖南医学院国资处大型仪器共享系统预约使用。http://192.168.31.37:8081/ | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/细胞分析仪 | 实时无标记细胞功能分析系统 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | ACEA,XCELLIGENCEPTCA DP | 无需标记；实时、连续动态检测；动态信息提供最优检测时间；完整细胞效应图谱； | 细胞质控 ● 细胞毒性或细胞凋亡检测 ● 细胞增殖检测 ● 细胞迁移 ● 细胞迁移及浸润 ● 化合物、细菌毒素、病毒和细胞及细胞因子等介导的细胞毒性 ● 配体受体相互作用介导的细胞响应，包括G蛋白偶联受体活性及受体酪氨酸激酶活性 ● 病毒毒性及滴度检测 | 进入皖南医学院国资处大型仪器共享系统预约使用。http://192.168.31.37:8081/。使用前请自行购买相关试剂. | 芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 流式细胞仪 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | Cytoflex S | 1、激光器：488nm、638nm、561nm。 2. 荧光检测灵敏度：FITC≤30 MESF，PE≤10 MESF。 3、细胞检测能力：细胞分析速度：≥30000细胞/秒 | 细胞功能分析，荧光分析 | 进入皖南医学院国资处大型仪器共享系统预约使用。http://192.168.31.37:8081/ | 安徽省芜湖市文昌西路22号皖南医学院滨江校区 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/生物芯片系统 | 液相悬浮芯片系统 | 皖南医学院 | 公共卫生学院 | MAGPIX | 多重性 单孔检测1-50个指标 适用微球 MagPlex?磁珠 线性范围 3.5logs 微量滴定板 96孔板 读取速度 ≤60min/96孔 样本控制温度 35-60 °C 吸入样本体积 20-200 μL 自动调整探针高度 是 日常启动时间 ≤15min 光学系统 检测器 CCD成像器 报告激发光波长 511nm 分类激发光波长 621nm 物理参数 电源 110 – 120 VAC 或者 200 – 240 VAC 50 – 60 Hz 尺寸 16.5 cm W x 60 cm D x 43 cm H 重量 17.5 kg | MAGPIX 是Luminex 公司为满足中、小通量用户需要而设计的一款多功能液态悬浮芯片系统。能对蛋白、核酸等定性或定量分析，且单孔检测多达50个指标。 | 使用前需提前至少一天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱质谱联用仪 | 皖南医学院 | 法医学院 | GCMS-QP2010Ultra | "1 离子源 离子化模式：EI （标准） 离子化电压：10 eV ～ 200 eV 发射电流：5 uA ～250 uA 灯丝：双灯丝结构 离子源温度：140 °C～300 °C 前端打开方便维护 2 质谱 m/z范围：1.5～1090 amu 质量分析器：带前置预四极杆过滤器的金属四极杆 ；EI全扫描，1pg 八氟萘m/z 272信噪比 S/N > 500:1 3 色谱 DB-5MS色谱柱 " | 气相色谱质谱联合检测 | 1、测试样品需处理完毕，装于2mL进样瓶中，样品需溶解于甲醇或乙酸乙酯中 2、不提供耗材支持" | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院 | 是
医学诊断仪器/影像诊断仪器/X射线断层扫描诊断仪 | CT机 | 皖南医学院 | 皖南医学院第二附属医院 | （X射线计算机断层摄影设备飞利浦Brilliance | 探测器64排 | X线断层成像 | 无 | 安徽省芜湖市康复路10号 | 否 | 教学医疗设备
分析仪器/光谱仪器/激光光谱仪 | 小动物活体成像系统 | 皖南医学院 | 科研处 | IVIS Lumina LT | 高灵敏度的ccd相机可以以热电的方式迅速将暗箱的温度降至零下90度，确保了成像的稳定性，动物平台（可加热，以保持观察实验动物的体温）位于暗箱的下方，麻醉系统通过管道与暗箱连接。选用的CCD镜头对于波长450-700nm的光必须具有非常高的灵敏度和量子效率，而且由于需要探测的光源在皮下几厘米处，其噪声信号要尽可能的小。这种CCD芯片温度可达<-800C，在该温度下，芯片的暗电流和阅读噪音降到几乎可以忽略不计的水平，同时配合密闭性非常好的暗箱，使得该系统检测生物发光和荧光具有无与伦比的灵敏度。 | 活体动物体内功能成像技术可用于观察和追踪靶细胞、基因的表达，同时检测多种分子事件，优化药物和基因治疗方案，从分子和细胞水平对药物疗效进行观察，从整体动物水平上评估疾病发展过程，对同一个动物进行时间、环境、发展和治疗影响跟踪。 | 生物发光，检测时间一般是1分钟到5分钟，如果信号特别弱，也可以延长到10分钟，如果信号特别强，也可在1分钟以内。对于荧光来说，检测时间是1秒以内。为节约时间，检测生物发光，最多可同时检测5只小鼠。荧光实验，麻醉好就可以马上检测。由于激发光照射的角度会影响检测的信号值，所以荧光实验建议每次只检测1只动物。对每个生物发光实验动物模型，首先需测一条生物发光动力学曲线，得出最适成像时间点。 | 安徽省芜湖市弋江区皖南医学院滨江校区逸夫科技楼307 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 蛋白质纯化系统 | 皖南医学院 | 科研处 | AKTA pure 25 L1 | 1、纯化量：蛋白纯化量微克级以至百毫克级。 2、 流速：0.001 - 25 mL/min，准确性：1.2%，压力范围：0 - 20 MPa (200bar，2900 psi)。 3、 紫外可见检测器的检测范围：–6 到 +6 AU，线性：2%，在0 - 2 AU之间。 4、电导检测器的检测范围：0.01 mS/cm - 999.9 mM/cm，电导精确度：±0.01mS/cm。 5、温度检测器的检测范围：0 - 99C，温度准确度：± 1.5C ,在 4C - 35C 之间。 6、 混合器的混合腔体积： 1.4 mL。 | 入口阀、系统泵、系统泵压力检测器、混合池（1.4mL）、上样阀、柱位阀、UV检测器、电导检测器、pH检测器、出口阀、收集器和仪器控制面板。 功能：快速纯化从微克到克水平的蛋白、肽和核酸等目标产物 | 1、缓冲液需要经过0.22微米的滤膜过滤，并且经过超声处理。 2、样品需要离心，且经过0.22微米的滤器过滤。 3、使用前需提前至少2天预约，使用需严格遵循仪器使用手册，对仪器不熟悉者不得单独使用仪器，使用结束后需完成仪器使用登记。 | 安徽省芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院逸夫科技楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/激光共焦显微镜 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 皖南医学院 | 科研处 | Leica TCS SP8 | 5个激光器，可提供7种激光，分别是405nm，442nm，458nm,488nm,514nm,561nm,633nm；3个PMT荧光扫描检测器，1个透射光DIC扫描检测器。 | 1. 细胞生物学：细胞结构、骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布、细胞凋亡； 2. 生物化学：酶、核酸、FISH、受体分析； 3. 药理学：药物对细胞的作用及其动力学； 4. 生理学：膜受体、离子通道、离子含量、分布、动态； 5. 遗传学和组织胚胎学：细胞生长、分化、成熟、细胞三维结构、染色体分析、基因表达和诊断； 6. 神经生物学：神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递； 7. 微生物学和寄生虫学：细菌、寄生虫形态结构。 | 按照操作规范和流程使用，激发波长范围405—633nm | 中国安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 双向能量交换系统（交换器） | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | 离网： PCC点断开 储能VF控制 并网： PCC点闭合 储能PQ控制 | 1、频率控制 2、负荷预测 3、储能系统管理 4、光伏发电预测 5、微电网离并网切换控制 6、联络线功率控制 7、能量优化调度 | 光伏发电系统配套设备，不能单独使用 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不具备独立(实验、测试)功能的配件
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 基于新能源车的智能驾驶工作平台 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | 3100*1480*1900平台实验车、16线激光雷达、76-77GHz毫米波雷达、NAV982定位设备、线控底盘等。 | 智能驾驶车辆控制、路径规划等。 | 详细阅读用户手册，注意环境安全。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 物联网设备管理平台 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | ■平台支持多协议、多网络、多平台、多地域的设备快速接入，操作、部署简单。 ■平台具有权限管理功能，可以对设备访问权限分配、数据加密传输，安全性高。 ■平台实时监控各类设备温度、湿度、运行状态及异常报警并及时处理设备故障并进行可视化。 ■系统负载率指标：服务器及工作站的 CPU 负载率在40%以内（5 分钟平均值）。 ■存储容量指标：历史数据存储时间2.5 年；当存储单元空间使用率＞90%时，发告警信息。 | ■平台接入：平台支持各种智能硬件、边缘服务器、智能网关、智能传感器、机器人、及其他智能设备的接入管理，提供故障感知、设备定位、人机交互和智能预警功能。 ■远程管理：平台支持远程设备调试、设备注册与标签化、设备建模及数据采集、设备禁用或删除。 ■数据监控：平台对设备进行实时监控，包含设备的湿度、温度、运行状态等参数。 ■权限管理：平台可对设备数据的安全传输、操作记录、权限分配进行控制。 ■数据接入：平台支持多协议、多网络、多平台、多地域的设备快速接入，对设备进行分组，方便后续的按组别进行维护和更新。 ■系统维护：平台能够实现在线注册，在线升级，在线管理功能。 ■远程配置：平台能够远程部署，远程配置功能。 ■数据校验：保证监测数据的完整性、一致性、实时性。 ■网络安全：平台具有网络安全主动防御控制策略，通过区块链技术，可以对恶意篡改报文进行拦截并恢复原有报文。本策略包含基于物理平台组成结构的分布式协同控制策略和基于通讯链路结构的路由切换控制策略。本控制策略已经应用于多个厂家及科研院校相关系统中，均得到了良好的评价。 ■平台提供四种负荷预测算法。 ■平台支持算法执行过程可视化监视。 ■平台提供二次开发接口，开放底层源代码。 | 定制非标软件，需与其他设备配套使用 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 三维扫描仪 | 安徽师范大学 | 美术学院 | EXAscan TM | 尺寸：77*122*294mm；测量速率：205,000次测量/秒 扫描区域：225*250mm；光源：3条激光十字线 分辨率：0.100mm；精度：0.040mm；基准距：300mm 景深：250mm；部件尺寸范围：0.1-4m | 三维数字模型获取教学实验使用 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼美术学院楼 | 否 | 教学医疗设备
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 双辊开炼机 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | W110E | 1.辊筒直径：110mm；2.辊筒工作面长度：265 mm；3.辊筒间调节距：0.2-3 mm，可任意调节；4.加热方式：电加热；5.辊筒温度：常温-260℃±3℃，数字显示温度，可任意调节；6.额定电压：3x400/230；7.外形尺寸：1280 x 500 x 1655mm；8.整机重量：约570Kg。 | 用于高分子材料的塑化混炼分散 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区礼勤楼 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | LC-20AR,LC-20AR | 全自动进样系统，可以通过软件控制设置进样程序，实现样品的连续进样分析，且进样瓶大小无限制。流速设定范围：0.001～10mL/min，可以根据进样需求程序设置每次进样量。紫外检测器：光源：氘灯，汞灯。波长范围：190－700nm。波长校正：氘灯自校正；低压汞灯。波长准确度：≤1nm。波长精密度：<0.1nm。噪音：±0.25×10－5。飘移：1×10－4AU/h。流通池温控：支持。流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ | 富勒烯衍生物的分离纯化 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | Nexera LC-40D,Nexera LC-40D | 进样方式：手动。定量环：25微升。二极管阵列检测器。光源：氘灯和钨灯。二极管数量：1024。波长范围：190-750nm。漂移：＜0.4×10-3AU/h。噪音：＜4.5×10-6AU。线性：＞2.4AU。温度系数：＜0.3×10-3AU/℃。标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12MPa。 | 富勒烯衍生物纯度分析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/电化学仪器/其他 | 太阳能电池测试系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | LSS-55 LST-QE,LSS-55 LST-QE | （1）太阳光模拟器与IV 测试仪：包括一套AAA 级太阳能模拟器和IV 测量仪 1.AAA 级太阳能模拟器: 300W氙灯光源(Ozone Free) 光斑尺寸: 50 mm x 50 mm 搭配AM 1.5G滤波片 光谱匹配度: <±25%, 等级A 辐射不均匀性: <±2%, 等级A 时间不稳定性: <±2%, 等级A 灯泡平均寿命1000小时 2. 辐照强度：最大光强可达2个太阳 3．IV 测试仪技术指标： 电气接口：4 线； 电压范围：±200V； 电流范围：±1 Amps； 最大输出功率：20 W； 4.IV测量软件：完整I-V曲线功能、短路电流(Isc)、开路电流(Voc)、最大功率点电压(Vm)、最大功率点电流(Im)、最大功率值(Pmax)、转换效率(η)、填充因子(FF)、电流密度(Jsc)、串联电阻(Rs)、并联电阻(Rsh) 可选择搭配自动化装置实现任意通道测量 可实现I-T，V-T功能测量 可实现循环功能测量 5.标准电池 KG2标准校正片 20 mm x 20 mm照光范围 附溯源报告 6.多通道样品台 标准四线法测量 5+1通道设计 支持KF40法兰密封手套箱使用 7. 样品自动切换通道 支持四线法测量 最大5个子电池连续自动IV测量 计算机软件可控多点切换量测IV RS232与USB串口传输 （2）太阳能电池IPCE测试系统 1.波长范围：300 nm～1100 nm ，扫描波长从1nm-10nm可调 2.测试速度：单条曲线小于90秒 3. 三层式测试机箱：≥600mm x 700mm x 700mm,需集成所有模块并防止外部噪声、杂光干扰 4.一体化设计系统 5.氙灯光源，光强稳定性：高于99% 6. 光学成像系统采用全反射光路，300-1100nm 无色差； 7. 实心光斑，光斑尺寸：1 mm，3mm，连续可调 8.单光仪：测试分辨率≥1nm，扫描间隔1~10nm可调，单色光的物理半带宽：可以达到1nm，单色光波长控制 9. 六片式电动滤光轮，BNC、RS-232和USB接口，双向控制，显示亮度可调 10.光学斩波器： 20Hz～1kHz斩波频率，高精度锁相环，LCD显示，具外部触发控制方式 11.校正探测器：硅探测器一套，波长覆盖300 nm～1100nm 12. 锁相放大器，具备独立控制面板与显示屏，支持单端和差分输入 | 测试光电转换效率 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/色谱仪器/凝胶色谱仪 | 凝胶渗透色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 安捷伦1260 Infinity II,安捷伦1260 Infinity II | 1超高效单元泵：串联式双柱塞往复泵，20-100 uL自动连续可变冲程； 2柱温箱：半导体温控设计，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡； 3自动进样器：采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中； 4示差折光检测器。 | 用于高聚物的表征和分子量测定，其利用高分子溶液通过微孔凝胶柱进行分离，依据分子大小进行分离。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 布鲁克Autoflex maX,布鲁克Autoflex maX | 1.离子源为高灵敏度的无网格设计；采用非垂直激发样品； 2.无油免维护机械泵； 3.长寿命固体激光器，激光脉冲次数>3.5x109次; 4.有效线性模式飞行距离 1.20米，反射模式飞行距离 2.15米; 5.具有线性，反射和TOF/TOF模式； 6.所有模式均提供正负离子检测功能; 7.具有CID、LID和ISD三种MS/MS模式，可通过软件自由控制; 8.质量范围：>500,000 Da 9. 分辨率：线性模式 ≥ 1,100；反射模式 > 26,000； 10.质量准确度：线性模式：内标法≤90 ppm；外标法≤100 ppm；反射模式：内标法≤2 ppm；外标法≤10 ppm 11. 串联质谱（TOF/TOF）性能：拥有LIFT、CID、ISD串联质谱功能; 12.TOF/TOF模式质量准确度：≤0.05 Da | 多肽、蛋白质、低聚核苷酸和低聚糖，乃至难电离大分子、合成高分子分子量与分子量分布的测定 | https://kjdn.ahinfo.org.cn/large-equipment-portal/#/single-instrument/add?id=57aa80a1ad8949668170f597611ea150&objectId=&flag=0&approveStatus= | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 气相色谱质谱联用仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | GCMS-QP2020NX,GCMS-QP2020NX | 1.工作条件：电源：220V±10%；温度：18℃~28℃；相对湿度：40%～70% 2.气相色谱仪-自动进样器： 1).样品位：≥150位(2mL) 2).液体进样量范围：0.1~150 uL(10μL注射器以0.1μL步进) 3).峰面积重复性<0.5%;保留时间重现性<0.0008min或<0.008% 4).交叉污染：小于10-4(使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1%联苯) 3.气相色谱仪-进样口： 1).进样口类型：分流/不分流毛细管进样口 2).进样模式：支持恒流，恒压，恒线速度，程序增加流速，程序升压及压力脉冲 等操作模式。 3).进样口最高温度：≥450℃ 4).进样口压力设定范围：0～ 1010kPa 5).进样口流量设定范围：0～ 1250mL/min 4.气相色谱仪-流路系统： 1).温度补偿：具有室温补偿和自动环境补偿功能。 2).可选配色谱柱柱后反吹：支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控 制软件。 5.气相色谱仪-柱箱： 1).操作温度范围：室温以上5℃-450℃ 2).标配柱箱最高升温速率：250℃/min(无需升级),以0.01℃/min增加 3).程序升温的阶数：32阶33平台 4).温度稳定性：周围温度每变化1℃,柱温箱温度变化小于0.01℃ 5).控温精度：0.01℃ 6).冷却速度：从450降到50℃≤3.5min 7).最大运行时间：999.99 min 6.气相质谱-接口： 1).气质接口最高温度：≥350℃,独立控温； 2).发射灯丝最大电流：≥200μA以上 3).离子源：EI(标配) 4).离子源温度：独立控温，150～300℃,可选≥350℃ 7.质谱参数： 1).质量数范围：1.5-1090amu或更宽，以0.1amu递增 2).灵敏度EI Scan:1pg OFN,S/N ≥2000:1(30米毛细柱); 3).仪器检测限指标(EI SIM IDL):小于10fg八氟奈(OFN) 4).分辨率：0.4～2.0u,可调 5).最大扫描速度：>20000 Da/sec 6).离子化能量：10～200eV 7).动态线性范围：≥8×10 8).质量分析器：配备预四极的高精度全金属四极杆 | 可进行复杂样品痕量物质分析。在定量和定性方面均达到fg水平，从而获得高通量，高精度，高灵敏度的数据结果，有效缩短分析周期，显著提高实验室分析效率。广泛应用于食品安全，环境保护，毒品分析和代谢物分析，高功能新材料和化学品的研究和开发。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 三维粒子图像测速仪（PIV） | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | DM3-5M350 | a. 对常规流体进行三维速度场测试；b. 水流测试时最大视场≥ 500mm ×400mm；c. 气流测试时最大视场≥400mm ×320mm；d. 测试速度范围为 0～700m/s。 | 教学实验 | 无 | 芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电液伺服汽车悬架实验系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | PA-20-Z | 20kN | 检测汽车悬架系统性能参数 | 操作时请按照实验室章程进行 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 否 | 不直接应用于科研的设备
计算机及其配套设备/软件/软件 | 数字化制造软件 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | V5最新版 | DELMIA V5R20 | 三维建模、装配与仿真等 | 严格按照软件操作规范进行操作 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 否 | 不直接应用于科研的设备
医学诊断仪器/其他/其他仪器 | 超声骨密度仪 | 安徽工程大学 | 体育学院 | SONOST-2000 | 利用骨质对超声衰减度(BUA)和声速(SOS)的变化来进行骨密度、骨强度等生理学参数检测 | 对儿童生理发育，老人骨损骨折风险的预防 | 有心脏支架者禁用 | 安徽工程大学体育学院 | 否 | 其他状况
医学诊断仪器/其他/其他仪器 | 人体能量（亚健康）检测系统 | 安徽工程大学 | 体育学院 | Biopulsar | 运用频率共振技术，探测身体特定器官组织细胞的氢原子能量 | 对人体健康状况进行评估 | 有心脏支架者禁用 | 安徽工程大学体育学院 | 否 | 其他状况
分析仪器/热分析仪器/其他 | 差热-热重同时分析仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | DTG-60H | 1、温度范围： 室温-1100℃ 2、重量测定范围 ±500mg 3、三路流路构成：吹扫气、清洁气、反应 | 固态物质差热-热重性能分析 | 样品为固体粉末或者细小颗粒 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱质谱联用仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | GCMS-QP2010 | 1、质量范围 m/z 1.5-1090 2、分辨率 R≥2M(FWHM) 3、灵敏度 Scan 1pg S/N≥185 E1 | 样品经过气相色谱分离后进入质谱，各组分在离子源中发生电离，生成不同荷质比的带正电荷的离子，经加速电场的作用，形成离子束，进入质量分析器。在质量分析器中，再利用电场和磁场使发生相反的速度色散，将它们分别聚焦而得到质谱图，从而确定其质量。 | 送样须知：分子量小（小于1000），沸点较低，不含水，过0.45um滤膜，0.5-1.5mL | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | GC-2010 | 1、温度范围：室温+4℃~450℃ 2、检测器： FID、TCD、ECD 3、载气流量控制部最小检测量P： 0.2pgP/s | 主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。待分析样品在气化室气化后被惰性气体带入色谱柱内，而在固定相中分配浓度大的组分后流出，组分流出色谱柱后进入检测器被测定 | 送样须知：沸点较低，不含水，过0.45um滤膜，0.5-1.5mL | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱质谱联用仪 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | LCMS-8030 | 1.质荷比范围：m/z10-2000 2. 质量轴稳定性：≤0.05amu/12hr 3.质量精度：0.1anu全质量范围 4.全质量范围分辨率：2.5M 5.最大扫描速度：≥1,2000amu/sec 6. RMR速率：≥500channel/sec | 液相色谱-质谱联用仪(Liquid Chromatograph Mass Spectrometer)，简称LC-MS，是液相色谱与质谱联用的仪器。它结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸点化合物的分离能力与质谱仪很强的组分鉴定能力。是一种分离分析复杂有机混合物的有效手段。 | 送样须知：液体试样，不含难挥发盐，0.5-1.5mL，质荷比范围10-2000 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 场发射扫描电子显微镜 | 安徽工程大学 | 现代技术中心 | S-4800，*20-*800000，100mm | 二次电子分辨率：1.0nm(15kV);2.0nm(1kV),电子枪：冷场发射电子源，加速电压：0.5~30 kV(0.1kV/步，可变） | 对材料的微观形貌进行表征，对材料表面微区成分进行定性和半定量分析。 | 送样要求：不含油、水等挥发性液体，明确是否有磁性 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 激光快速成型机 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | HRPS-ⅣA | 制件尺寸综合精度：±0.1/200mm。烧结层厚：0.08～0.3mm可调。激光器：最大扫描速度不小于6m/s，扫描器动态定位精度0.04mm。工作缸活塞单向位移精度：≤0.02mm，铺粉时间≤10S，成型层厚0.08-0.3mm，储料室大于60L。加工样品最大尺寸360×360×500。可进行树脂材料的激光3维立体打印成型。 | 该系统可以在不用模具和工具的条件下生成任意复杂形状的零部件，可为敏捷制造单件或小批量金属零件提供条件。 | 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.操作人员穿戴劳保服装，佩戴符合规定的防护镜，严禁直接观察激光。3.在未弄清某一材料是否能用激光设备加工前，不要对其加工，以免产生烟雾和回反射等潜在危险。4。建议由老师监护使用 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 模具快速原型制造系统 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | HRP-Ⅱ | 工作台尺寸：350*300mm 激光器输出功率：50Watts 光斑直径：0.1~0.2mm 切割速度：500mm/s（最大） | 高度柔性，可以制造任意复杂形状的三维实体 | 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.操作人员穿戴劳保服装，佩戴符合规定的防护镜，严禁直接观察激光。3.在未弄清某一材料是否能用激光设备加工前，不要对其加工，以免产生烟雾和回反射等潜在危险。4。建议由老师监护使用 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 三坐标测量系统 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | PEAL1298 | 测量范围 X≥1200mm，Y≥900mm，Z≥800mm 测量精度 示值误差MPE≤2.5±3L/300μm 光栅分辨率 ≥0.5μm | 三坐标测量机为桥移动式结构，三轴均采用高精度无摩擦的气浮导轨。能够针对给定的产品零件，按照技术要求，制订正确合理的测量方案，可以完成点、线、平面、圆、圆柱等几何元素的测量以及直线度、平面度、平行度、垂直度、位置度、倾斜度、跳动度等形位公差的计算，最后打印出图形测量报告或保存测量结果数据文件，在航空航天设备、船舶制造、仪器仪表、机电产品、汽车制造等行业中有着广泛的应用。 | 用户在使用PEARL 1298型三坐标测量机前，请务必详细阅读该设备使用说明书或在老师指导下使用该设备。特别注意说明书中标有警告标识的内容，以确保您和周围人员的安全以及正确使用设备。 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 立式加工中心 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | TB-560LV | 1、控制系统型号：FANUCOi-MC；2、工作台面积（长×宽）950 X 430MM；3、主轴转速 8000；4、工作台纵向行程（X轴） 850MM；5、工作台橫向行程（丫轴） 550MM；6、垂直行程（Z轴） 550MM；7、主轴端面至工作台距离 120-670MM；8、主轴中心至立柱导轨面距离 580MM；9、主轴锥孔 BT40；10、工作台最大承重 600KG；11、机床重量 5500KG | 1.可完成铣、镗、钻、铰、攻丝等多种工序的加工2.数控转台四轴控制实现多面加工 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.机床各坐标轴回零，空运转一段时间后方可操作。3.自动换刀过程中，须自始至终地监控全过程，发现有异常情况，立即按下“急停开关”。4.建议由老师监护使用 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 工业级砂型3D打印机1 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | Easy3DP-S400Pro | 1、成型方式：粘结剂喷射成型。2、成型缸尺寸：不小于400mm×220mm×200mm（L,W,H）。3、制件精度：±0.2mm（L≤200mm）或±0.1%（L>200mm） | 以数字模型文件为基础，使用硅砂原材料，通过逐层向砂层表面喷射粘结剂实现产品成型，可以轻松解决传统铸造中复杂几何形状的难题 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2操作人员在调试和正常打印过程中不得将头、手等部位进入工作腔内以免发生意外。3.断电后短时间内不得开启，保护喷头，延长使用寿命。4.建议由老师监护使用 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 工业级砂型3D打印机2 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | Easy3DP-S500 | 1、成型方式：粘结剂喷射成型。2、成型缸尺寸：不小于500mm×450mm×400mm（L,W,H）。3、制件精度：±0.2mm（L≤200mm）或±0.1%（L>200mm） | 以数字模型文件为基础，使用硅砂原材料，通过逐层向砂层表面喷射粘结剂实现产品成型，可以轻松解决传统铸造中复杂几何形状的难题 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2操作人员在调试和正常打印过程中不得将头、手等部位进入工作腔内以免发生意外。3.断电后短时间内不得开启，保护喷头，延长使用寿命。4.建议由老师监护使用 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 四轴加工中心 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | VMCL850 | 1、控制系统型号：FANUCOi-MF-PLUS；2、工作台面积（长×宽）1000 X 550MM；3、主轴转速 8000；4、工作台纵向行程（X轴） 850MM；5、工作台橫向行程（丫轴） 550MM；6、垂直行程（Z轴） 550MM；7、主轴端面至工作台距离 120-670MM；8、主轴中心至立柱导轨面距离 580MM；9、主轴锥孔 BT40；10、工作台最大承重 600KG；11、机床重量 5500KG | 1.可完成铣、镗、钻、铰、攻丝等多种工序的加工2.数控转台四轴控制实现多面加工 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.机床各坐标轴回零，空运转一段时间后方可操作。3.自动换刀过程中，须自始至终地监控全过程，发现有异常情况，立即按下“急停开关”。4.建议由老师监护使用 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | C919飞机大部件装配VR系统 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | GDI标品 | 模拟飞机机翼姿态安装的整个流程 | C919飞机大部件装配系统模拟学校课程中对飞机机翼姿态安装的整个流程，包括机翼位置获取，机身位置获取，对接数据拟态分析过程等，能够让学生系统了解到 C919 机翼对接过程内容包含机翼测量定位点、机翼姿态调整、机翼对接机身等模块的装配流程。 | 本仿真软件平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。软件与沉浸式终端配合使用，建议在老师指导下进行操作和学习 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 曲轴加工智能工厂VR系统 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | GDI标品 | 对整个曲轴加工智能工厂的设备系统结构及每一组系统的功能及工作原理的了解和认知 | 系统结构及每一组系统的功能及工作原理的了解和认知；认知形式包括三维模型展示及图文展示。对曲轴加工工艺流程有一个总体性的介绍。包含数控加工机床工作模拟：对某一系列的曲轴毛坯的端面、主轴颈和连杆颈进行机械加工，按照该系列曲轴的加工工序，模拟打开机床，将曲轴毛坯放置到工作台，完成端面、轴颈和连杆颈的各个加工工序（包括车、铣、磨、钻孔等）。由于加工要用到不同的机床，要求各个机床的加工、运动过程可见。 | 本仿真软件平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。软件与沉浸式终端配合使用，建议在老师指导下进行操作和学习 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 多功能精密激光切割机床 | 安徽工程大学 | 现代技术中心（工程训练中心） | ZT-J850-606M | 1、激光波长 ：1070nm；2、激光输出最大平均功率：500W；3、能量不稳定度： ≤2%；4、最大切割厚度：≤6mm（碳钢）；≤3mm(不锈钢)；5、连续工作时间：≥20 小时；6、最大切割幅面 ： 600mm×600mm；7、X/Y 轴定位精度，重复定位精度：±0.02m；8、最大定位速度 ：20 米/分钟；9、供电交流：380V，50Hz，≤7KVA | 平面切割，打孔，划线 | 本设备平时应用工程训练教学，申请使用时先电话预约。 1. 所有操作人员须经过相关培训方可操作。2.操作人员穿戴劳保服装，佩戴符合规定的防护镜，严禁直接观察激光。3.在未弄清某一材料是否能用激光设备加工前，不要对其加工，以免产生烟雾和回反射等潜在危险。4。建议由老师监护使用 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 梳理成网生产线 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | MR-80 | 包括纤维喂入系统、混棉系统、梳理系统、交叉铺网系统、预针刺系统、主针刺系统组成 | 单纤长度约3-8cm针刺非织造材料的纺制 | 需按照实验指导书进行参数设置和实验步骤要求依次进行 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 复合式污水处理中试系统 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | 5吨/天 | 包括混凝沉淀系统、厌氧好氧生化系统、高级氧化系统、中空纤维膜处理系统 | 污水的一级处理、二级处理、深度处理 | 以先进的膜技术和核心产品为客户提供工业废水、市政污水、中水回用、城市及流域生态治理等领域的整体解决方案 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织品染整设备 | 热机械分析仪 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | TMA402F3 | 升温速率：0~50 ℃/min 测量范围：500 μm 位移分辨率：0.125 nm 应力范围0.001~3N 应力模式：压缩、针入、弯曲、拉伸 | 测试材料在压缩、针入、弯曲、拉伸等应力模式下的热行为 | 按要求制样及步骤进行测试 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 拉力试验机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | Instron-3365 500kg | · 5 kN ( 1,125 lbf) 容量 · 最高速度1000 mm/min ( 40 in/min ) · 1193 mm (47 in)垂直试验空间 | 力学性能测试 | 按要求制样及步骤进行测试 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 立体视觉交互系统-眼动仪 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | ErgoLAB-V3.7.3 | 1.采样率：120Hz 2. j精度：0.3 3. 头动范围： 宽×高： 30cm×25cm 4.补偿时间：250ms 5.双眼追踪 6.眼动仪时域与客户计算机时域同步 7.输出数据：时间域、瞳孔直径、视线位置起始点、热点图、轨迹图、眨眼数据等 | 产品/空间设计、展示客观评价 | 需按照实验指导书进行参数设置和实验步骤要求依次进行 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
计量仪器/力学计量仪器/1kN. m基准扭矩机 | 电子万能试验机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | LE5105 | 1. 最大额定负荷：100kN 2. 试验速度：0.0001-1000mm/min 3. 准确度等级：0.5级 4. 位移分辨率：0.012微米 5.有效试验高度：1000mm 6.有效试验宽度：600mm | 复合材料、金属、高分子等材料的力学性能测试 | 掌握相应的GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等测试标准 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 电脑印花试样机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | * | 主要适用于棉织物、蚕丝织物等活性染料墨水喷墨印花，分辨率100-200dpi，最大幅宽1600mm | 棉、蚕丝面料数码印花 | 加工前需对面料进行上浆前处理，数码印花后需进行蒸化固色和皂洗等后处理 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 喷墨花机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | DBP-1600 | 主要适用于棉织物、蚕丝织物等活性染料墨水喷墨印花，分辨率100-200dpi，最大幅宽1600mm | 棉、蚕丝面料数码印花 | 加工前需对面料进行上浆前处理，数码印花后需进行蒸化固色和皂洗等后处理 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 数字式小样清梳联合机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | * | 1、适纺纤维长度：22~65mm，棉、化纤； 2、工作幅宽：520mm； 3、小样开松机参数：①给棉帘线速度：1.0m/min；②开松比：369倍； 4、小样混棉机参数：①棉仓数：4仓；②换仓方式：气动； 5、小型数字式梳棉机参数：①锡林直径：600mm；②最高转速：850rpm；③盖板形式：活动盖板+固定盖板；④输出形式：圈条器输出棉条；⑤最高出条速度：13m/min； | 棉或化纤短纤维纺制成生条 | 通过智慧校园管理云平台提前3天预约，预约审核通过后按照仪器操作规程操作 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 数字式小样整浆联合机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | DSWS-01 | 1、机械速度：5~30m/min； 2、工作宽度：300mm； 3、上浆方式：双浸双压； 4、压浆力：气动加压，压力0.1~2KN无级可调； 5、压浆力控制：线性比例阀自动调节，人机界面实时显示； 6、烘干方式：红外预烘干加烘筒烘干； 7、烘筒烘干：加热管电加热，功率2KW，温度80~150℃，4个烘筒； 8、压缩空气压力：0.6MPa； | 对纱线进行浆纱 | 通过智慧校园管理云平台提前3天预约，预约审核通过后按照仪器操作规程操作 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 小型试验精梳机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | * | 1.适纺棉、花纤短纤维 2、纺得纤维条长度：1米； 3、单次纤维最大喂入量10g | 纺成纤维条 | 按照仪器操作规程操作 | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
计算机及其配套设备/软件/软件 | 水刺加固工艺虚拟仿真实验系统 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | 定制 | 分为两个版本，Web（网页版）和 VR版本。Web版本学生可以通过鼠标键盘进行便捷式交互操作；VR版本学生可以借助 VR头显实现 360°沉浸式体验，身临其境般完成实验操作。每个版本都分为两种模式，教训和考核模式。其中教训模式借助系统智能化引导提示，使学生自主完成实验操作，考核模式通过智能化评判机制，考核学生对水刺工艺实验的理解程度。学生首先能够在虚拟的水刺生产车间漫游浏览，从原料喂入到最终的卷绕，直观观看整个水刺生产线生产过程。整个实验分为2个部分，水刺加固工艺和水处理循环工艺。 | 以整个水刺生产线为基准，还原水刺法非织造整个工艺流程（原料-开松混合-梳理-交叉铺网-牵伸-预湿-正反水刺-后整理-烘燥-卷绕）；同时能够以单流程为点，直观展示每个流程设备的结构特点以及工作原理；根据设计方案，输入工艺参数，模拟产品形成过程以及不同参数对加工产品结构影响；对实验结果进行分析，书写实验报告并提交后台。 | （1）笔记本 操作系统：WIN 7系统及以上 CPU:I5 8代及以上 内存：8G及以上 硬盘：256G及以上 显卡：GTX1050及以上 （2）主机 操作系统：WIN 7系统及以上 CPU:I5 8代及以上 内存：8G及以上 硬盘：256G及以上 显卡：GTX1050及以上 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学纺服学院 | 是
计量仪器/光学计量仪器/其他 | 测色配色仪 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | 1050 | 1. 双光束 d/8° 光谱分析仪 2. 光源 脉冲氙灯，滤色接近D65光源 3. 积分球直径 152mm/6in 4. 波长范围 360 nm -700 nm 5. 报告间隔 10 nm 6. 光度范围 0-200% 7. 光谱分析 SPX 分析器 8. 双闪光20次的重复测量白色 (CIE LAB)* 0.01 (最大) 9. 反射率测定的仪器间一致性 (CIELAB)* 0.08 (平均) 0.15 (最大) | 纺织品、塑料、油漆和涂料等行业色彩测定、配制和质量控制 | 1.开机：先开设备（预热30min），再开测色软件（用户名DCI） 2.校正：依次黑桶（字面朝上）、白板和绿板 （1）在工具栏中点选仪器->校正 （2）弹出测色主视窗窗口，点选‘校正’，在校正条件窗口选择所需要的仪器设定 （3）弹出放置黑筒的提示，正确放置黑筒（字体向上）并点击‘继续’ （4）黑筒校正完后，弹出放置白色校正板的提示，将黑筒取下，放置白色校正板，点击‘继续’ （5）白板校正完后，弹出放置绿色诊断板的提示，将白板取下更换绿色诊断板，点击‘继续’ （6）绿板校正完后，出现下列窗口，点击‘确定’，完成校正程序 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 提花剑杆小样织机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | SGA598 | * 幅宽：筘幅 英寸。 * 车速：每分钟投纬35-45次，车速可调。 * 纬纱选色：8色，电子气动控制选色装置。 * 卷取步进电机卷取，并可在同一织物中出现多达四种纬密。 * 送经积极式电子送经，保证在织造过程中片纱张力均匀。 * 提花纹针数：2688。 * 吊经方式：一吊一经。 * 花形输入方式：U盘。 * 花形设计软件：浙大经纬。 * 打纬：可调气动打纬。 可适用于厚重织物。 断纬可自动停机。 | 提花织物的设计与织造 | （1）必须使用织机配套的提花设计软件； （2）织机织造前，进行气源检查，通电自检通过后，用U盘读入花形文件后，进行实验。 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/纺织设备 | 织机 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | TNY101A-20T | 幅宽:20 英寸。 原料:棉、毛、丝、麻、化纤，碳纤维，纶等短纤纱线或长丝等。 纱径范围:0.05-1mm。 织物组织:基本组织，变化组织，复合组织，复杂组织，多层组织。 织造速度:20-30 纬/分钟。 开口:34片综框(含2片绞综)，电脑控制的气动式大行程积极开口。 卷取。最大卷取长度为 1000公分。 | 碳纤维及其高性能纤维织物制备 | （1）此织机为剑杆织机。 （2）使用纱线需有对应盘片尺寸 （3）设备开始时，同步开启空压机，确保各部分压力达到设置值 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 三维人体扫描系统 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | 3D CaMega | 1、系统扫描仪组成（台数） 8台，其中四台扫描仪为绿光投影，四台为红光投影，可实现同时两个扫描头对拍。 2、系统扫描范围（mm*mm）2100*960*1200， 3、系统整体扫描时间（s） ＜2 4、 数据输出格式： ASC、IGS、STL、OBJ、WRL等格式。这些文件能够在Cloudform、Catia、3ds Max、UG、ProE、imageware、polyworks、SolidWorks等通用的三维逆向软件中编辑 5、 数据输出接口：通用型USB接口 6、具有人体参数化软件、数据处理软件 | 非接触人体测量 | （1）需更换专用测量服测量 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 扫描电镜 | 安徽工程大学 | 纺织服装学院 | SEM3200A | 1、电子枪：预对中钨灯丝阴极。 2、分辨率：高真空二次电子像3.0 nm（30kV）； 3、加速电压范围：1 kV～30 kV ； 4、放大倍数范围：1x～300000 x（1-10倍光学放大）； 5、预留≥6个多功能接口，可连EDS等分析附件 6、样品台驱动方式：样品室内置真空电机驱动台。/7、三轴全自动精密样品台移动范围： X≥100 mm； Y≥90 mm； Z ≥60 mm；电子束旋转360°； 8、已拍摄图片定位功能，XY坐标定位还原：通过在保存的图片中记录该位置的X、Y坐标信息，选中保存的图片，即可还原到原来的位置； | 材料的显微形貌观察及微区成分分析 | 1、粉末样品处理方式：少量粉末（针尖大小）均匀分散于导电碳胶上，在放于样品仓室之前用压缩空气（或吹气球）仔细将表面吸附不牢的样品彻底清除； 2、磁性样品处理方式： 任何磁性样品放入样品仓室前请做消磁处理！ 磁性样品推荐制备成块状样品，在放入仓室前进行样品加固处理，确保粘牢。 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 五轴加工中心 | 安徽工程大学 | 设计学院 | 原力U2 | 五轴专业控制系统 ，分辨率为0.02mm 。加工X 轴行程/1200 mm，Y轴行程/2400 mm，Z轴行程/600 mm，C 轴(旋转头)：+/-400° ，A 轴(旋转头)：+/-120°，X 轴速度：60 m/min，Y 轴速度：60 m/min，Z 轴速度：30 m/min。机器精度：重复精度0.02mm 定位精度为0.02mm。 | 可用汽车/摩托车以及各种工业产品造型的油泥模型加工。结合扫描软件和优化软件使制造业从设计到加工到成品整条线更完整更便捷，可以提升整个行业的生产加工效率。 | 1.设备主要用于汽车油泥模型粗加工，用于设计创意阶段。2.需要UG编程及CNC数据。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学设计学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 惯性捕捉系统 | 安徽工程大学 | 设计学院 | Xsens MVN套装 | 系统配置：包含多种可内嵌传感器的捕捉设备，特定电源 / 数据控制单元、充电器、多种通信接口，无线范围达 100 米，17 个跟踪器分布于上下半身并可捕捉外部道具动作。 惯性传感器：角度估计精度小于 2 度，有不同加速度与陀螺仪范围，采样频率可调，具备高精度 3D 定位与方位角分辨率，含专业运输箱与特定 3D 人物模型。 无线接收器：1 个 2.4G 无线接收器，兼容 USB 接口。 输出数据：能输出丰富骨架运动数据，支持多种数据与视频格式，可局域网动态传输并兼容软件与支持网络监控。 刷新率：内部与输出刷新率多档可选。 抗磁干扰：不受磁场干扰且能报警，支持多人多机动作捕捉。 电源供应：人体背部有电源及 WIFI 信号发射器，锂电池供电 9 小时，充电器适配宽电压范围。 校准系统：可按需校准，基本校准快速简便，高级校准更精准且抗磁，具备实时预览、录制与回放功能。 实时捕捉软件：集成校准、捕捉等多功能，支持多设备无线显示，有特定人体模型，兼容主流 3D 软件，可处理与导出多种数据，有丰富接口与插件支持，便于二次开发与平台整合，位移误差控制良好并提供校准规范与修复引擎等。 | 动作捕捉与重建：高精度、实时捕捉并重建人体动作，包括细微动作，数据帧率高。 数据采集与处理：多部位采集动作数据，还能优化数据，保障质量。 应用与兼容：用于多领域，数据格式可导出，兼容多种软件平台。 设备特性：穿戴和校准简便，无线设计方便演员自由移动，适用于多种场地。 多人协作与软件支持：支持多人动作同步捕捉，有配套软件方便操作。 | Xsens 惯性捕捉系统借助多种穿戴式设备的传感器，经电源/数据控制与无线接收，精准捕捉人体动作并输出数据，应用广泛。 安装时，正确穿戴各捕捉设备于对应部位，保证传感器贴合且无松动，防止连线拉扯。连接电源适配器并留意电池电量，将无线接收器接电脑 USB 口并确认驱动安装。 校准分两种：基本校准在启动后 10 秒内输入身高与脚掌长，期间保持静止；高级校准需 10 - 30 秒，按指示于无磁环境做特定动作。 使用系统，先启动软件选界面语言，按需设输出格式、刷新率等参数，确保与主流 3D 软件插件正常连接。校准后在 100 米无线范围内活动，可捕捉多部位及外部道具动作，能选择输出特定数据，还可实时预览、记录、编辑数据，能导出多种格式用于分析软件处理，且有工具处理 MVN 档数据。 维护上，定期温和清洁设备，清洁控制单元等先断电拔线。定期检查传感器状态，搬运存放用专业箱防损，长时间不用取出电池定期充电并检查充电器。 使用注意，虽抗磁仍避强磁场源，有干扰会报警需处理。多人使用时控制每台 PC 机连接跟踪器数量与捕捉区域。关注官网更新软件，新设备连接先查兼容性，遇问题联系技术支持，以保障系统正常运行与数据精准。 | 安徽工程大学设计学院 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 眼动仪 | 安徽工程大学 | 设计学院 | Tobii Pro Glasses2 | 1、采样率 ：≤50 Hz/100 Hz； 2、校准： 1点校准 ，校准检验； 3、平行视差矫正： 自动； 4、滑移补偿： 是，3D眼球模型； 5、追踪技术： 角膜反射，双眼采集，暗瞳追踪； 6、眼动摄像机数量：≥ 4 部眼动摄像机，用于捕捉眼部细节和眼球运动。； 7、传感器 ：陀螺仪和加速传感器； 8、场景摄像机视角：≤ 90°16:9； 9、场景摄像机记录角度/视角：82° 水平 52° 垂直； 10、支持内置声音采集/麦克风； 11、重量 不低于45 g (1.6 oz), 包含护目镜片； 12、电池记录时间：≥120 min.； 13、存储媒介： SD 卡(SDXC)； 14、接口 ：HDMI, Micro USB, 3.5 mm接口； 15、无线模块： 2.4 GHz & 5 GHz band； 16、数据存储和传输：通过无线连接与计算机或移动设备进行数据传输。它提供内部存储空间，可容纳多个小时的眼动数据。此外，用户还可以选择将数据实时传输到计算机或设备上，以便实时监测和记录数据； 17、应用场景：广泛应用于用户体验研究、市场调研、运动科学、心理学研究、人机交互等领域。 | 1、随时随地捕捉人类行为 Tobii Glasses 2专为真实世界研究而设计。我们的设计团队开发了超轻且坚固的非侵入式头戴追踪模块，确保了被访者佩戴的舒适性和行为自由度。头戴模块*重45克。 2、通过Live View功能迅速获得洞察力 Live View功能允许研究人员通过无线看到受访者的实时眼动轨迹，从而获得迅速和可执行的洞察力。该功能简单易用，是一项极具价值的研究工具，适用于多种研究。 3、自动数据叠加 Tobii Pro Lab Analyzer软件中集成了新的数据叠加工具，极大地提升了数据叠加的效率，缩短了Tobii Pro Glasses 2眼动仪分析数据所需的时间。此工具可以将来自眼动追踪视频的数据智能地叠加到指定的目标上，这样就可以立刻生成已量化数据的可视化结果或提取眼动追踪统计指标。 4、与多数的生理数据同步 将Pro Glasses 2的眼动数据与多数的生理数据同步，包括EEG，NIRS， 皮肤电，动作检测，呼吸和心率等。实现极低延迟的同步水平同时确保您的整体方案的便携性。Pro Glasses 2 提供了独有的硬件同步能力，无需携带沉重的笔记本电脑。 5、眼动的数据质量 Tobii Pro Glasses 2眼动仪可为各类研究提供高质量的眼动追踪数据。Glasses2眼动仪采用了Tobii用于遥测式眼动仪系列的3D眼球模型技术: 6、高效的工作流程 以用户为中心的设计的重点是提升易用性和工作流程效率的每个细节。快速校准和系统引导式流程让任何人经过简单培训即可轻松上手使用。本套系统可兼容几乎各类被试者，降低现场研究的时间成本和研究项目的整体成本。 | 1、使用前准备： 培训与熟悉：首次使用前，建议参加由Tobii提供的操作培训，以充分理解设备的功能和正确使用方法。 校准：每次使用前都需要对眼镜进行个性化的眼动校准，确保追踪数据的准确性。 2.、舒适性与安全： 佩戴适配：确保眼镜稳固舒适地固定在用户的头部，防止因松动影响数据质量。 视力矫正：如果用户戴眼镜，则需考虑是否支持佩戴眼镜同时使用眼动仪，或者配备专用的视力矫正镜片。 3、 实验设计： 场景设置：根据研究需求，在合适环境中进行测试，确保场景照明条件满足眼动仪的要求。 同步数据：如需同步其他生理信号或其他设备数据，需要提前规划并正确配置同步系统。 4、数据收集与处理： 数据质量监控：在实验过程中注意监控眼动数据的质量，及时调整设备或重新校准。 数据存储与传输：了解数据文件格式及配套软件的使用方法，确保数据的妥善保存和后续分析的便利性。 5、 合规与伦理： 隐私保护：在使用眼动仪进行研究时，务必遵守相关法规，保护参与者的个人隐私权。 伦理审查：开展涉及人体实验的研究时，应取得相应的伦理审批。 6. 维护与保养： 清洁与存放：按照厂家指导定期清洁设备，避免灰尘和其他污染物影响性能；不使用时妥善存放，避免物理损伤。 软件更新：定期检查并安装官方发布的软件更新，以优化性能和解决潜在问题。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学 | 是
激光器/激光器/激光器 | 固体激光器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 输出波长：1064nm,532nm | "（1）输出波长：1064nm、532nm （2）重复频率：1-100Hz可调（整数） （3）单脉冲能量60mJ@1064nm，25mJ@532nm （4）脉冲宽度：<10ns@1064nm，<11ns@532nm （5）短期能量稳定性：0.4%RMS@1064nm@1000pulses，0.5%RMB@532nm@1000pulses （6）光束质量：M2<2 （7）光束直径：~5mm （8）光束发散度：<0.5mrad （9）光斑指向稳定性：<20µrad" | 激光烧蚀；激光诱导等离子体 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/色谱仪器/凝胶色谱仪 | 常温凝胶渗透色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | LC-20AR | 超高效色谱泵：双柱塞往复式并联泵2、压力设定范围：1.0～50MPa3、自动进样器进样量设定范围:0.1L~100uL(标准值)4、自动进样器进样精度:<0.2%RSD5、自动进样器进样量准确度:1%以下6、自动进样器交叉污染:≦0.0025%(典型值)7、自动进样器进样速度：10秒完成10L进样8、示差折光检测器折射率范围：1-1.75RIU9、示差折光检测器最大使用流量：A模式：20mL/min；P、L模式：150mL/min | 用于高聚物的表征和分子量测定，其利用高分子溶液通过微孔凝胶柱进行分离，依据分子大小进行分离。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 原位紫外可见近红外分光光度计 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | UV-3600iPlus | 1光学系统:双光束 2分光器:2片X2片光栅式双单色器。预置单色器：凹面衍射光栅分光器，主单色器：象差校正型切尼尔一特纳分光器 3测定波长范围:185~3300nm 4波长准确性:紫外、可见区：±0.2;近红外区：±0.8 5波长重复精度:紫外、可见区≤0.08nm;近红外区≤0.32nm 6波长扫描速度: 6.1波长移动速度：紫外、可见区：约18000nm/min；近红外区：约70000nm/min； 6.2波长扫描速度:紫外、可见区：约4500nm/min；近红外PMT/InGaAs区：约9000nm/min 近红外PbS区：约4000nm/min（各种切换所需时间除外） 7波长采样间隔:0.01～5nm 8光源切换波长:和波长同步自动切换282.0nm~393.0nm（0.1nm单位） 9谱带宽度:紫外、可见区：0.1/0.2/0.5/1/2/3/5/8nm8档转换 近红外区：0.2/0.5/1/2/3/5/8/12/20/32nm10档转换 10分辨率:0.1nm 11杂散光: ≤0.00008%(220nm,Nal) ≤0.00005%(340nm,NaNO2) ≤0.0005%(1420nm,H2O) ≤0.005%(2365nm,CHCl3)" 12测光方式:双光束测光方式 13测光类型:吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） 14测光范围:吸光度：-6~6Abs 15光度准确性：±0.003Abs(1Abs)、±0.002Abs(0.5Abs)由NIST930D标准滤光镜测试" 16光度重复精度：±0.0008Abs.(0～0.5Abs)，±0.0016Abs(0.5～1.0Abs)1秒计算，5次测定的最大偏差 17噪音 ≤0.00005AbsRMS(500nm) ≤0.00008Abs(900nm) ≤0.00003Abs(1500nm)狭缝2nm，1秒响应时的RMS值 18基线平直度±0.004Abs（185-200nm） ±0.001Abs（200-3000nm） ±0.005Abs（3000-3300nm） 19漂移：小于0.0002Abs/h(电源启动2小时后,500nm，1秒积算) 20基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 21光源：50W卤素灯和氘灯（插座型） | 原位紫外可见近红外分光光度计 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
医学诊断仪器/电子诊查仪器/眼震电图仪 | 高精度遥测式眼动仪 | 安徽师范大学 | 教育科学学院（学前教育学院） | eyelink1000plus | "仪器为Eyelink1000plus眼动仪； 主试机与被试机均为笔记本，具有可移动性； 具有遥测功能； 单眼最高采样率1000HZ 双眼最高采样率2000HZ 测量方式：瞳孔+角膜反射 凝视位置误差<0.5度 实时追踪延时：<2ms" | 眼动追踪 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学赭山校区 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/光偏振态分析仪 | 圆偏振发射光谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | CPLSOLO | 测量原理：采用数字门控技术;光源：多波长LED双光源;检测器：单光子计数器;单色器：单光栅单色仪;荧光接收方式：90度接收波长范围：230-870nm;光谱分辨率：0.1-20nm;仪器标定：出厂前标定. | 可分别测量左圆偏振荧光和右圆偏振荧光，以及不对称因子 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/光波长计 | 暗场散射发光波长分析仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 400-1000nm;焦距320mm | "（1）光谱仪：配备双出口，配置多块光栅可供更换，可切换成像、光谱两种模式，光谱测量范围300nm-1700nm； （2）探测器：CCD+IGA探测器。CCD：液氮制冷，最低制冷温度-120°C，成像靶面1340*400，象元尺寸20*20mm，科学一级背照式深耗尽芯片，400-900nm量子效率大于85%，16bit动态范围，GigE千兆网线接口，单层玻璃窗口设计。 （3）显微镜：100W近红外光源（透射、反射）；近红外观察筒；配置5x，10x，20x，50x物镜各1个，配置红外物镜及暗场聚光镜各1个； （4）高精度电动位移台结合光谱仪进行同步在位mapping扫描。" | "（1）光谱仪：配备双出口，配置多块光栅可供更换，可切换成像、光谱两种模式，光谱测量范围300nm-1700nm； （2）探测器：CCD+IGA探测器。CCD：液氮制冷，最低制冷温度-120°C，成像靶面1340*400，象元尺寸20*20mm，科学一级背照式深耗尽芯片，400-900nm量子效率大于85%，16bit动态范围，GigE千兆网线接口，单层玻璃窗口设计。 （3）显微镜：100W近红外光源（透射、反射）；近红外观察筒；配置5x，10x，20x，50x物镜各1个，配置红外物镜及暗场聚光镜各1个； （4）高精度电动位移台结合光谱仪进行同步在位mapping扫描。" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | VanquishCore | "高压——压力可达150～300kg/cm2。色谱柱每米降压为75kg/cm2以上。 高速——流速为0.1～10.0mL/min。 高效——塔板数可达5000/米。在一根柱中同时分离成份可达100种。 高灵敏度——紫外检测器灵敏度可达0.01ng。同时消耗样品少。 HPLC与经典液相色谱相比有以下优点： 速度快——通常分析一个样品在15～30min，有些样品甚至在5min内即可完成。 分辨率高——可选择固定相和流动相以达到最佳分离效果。 灵敏度高——紫外检测器可达0.01ng，荧光和电化学检测器可达0.1pg。 色谱柱可反复使用——用一根色谱柱可分离不同的化合物。 样品量少，容易回收——样品经过色谱柱后不被破坏，可以收集单一组分或做制备。" | 通过引入手性环境使对映异构体间呈现物理特征的差异，从而达到光学异构体拆分的目的。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 分析型高效液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | * | "1、在线脱气机 1.1 脱气流速：10ml/min 2、四元泵系统： 2.1输液泵：四元泵 2.1.1泵型：微体积（柱塞体积47µL/23µL）双柱塞往复并联泵 2.1.2传动机制：皮带传动 2.1.3流速范围：0.001-10.000ml/min 2.1.3流速精确度：≤0.062％ 2.1.4流速准确度：1% 2.1.5工作压力：≥40Mpa 2.1.6溶剂压缩性补偿：可自动,连续进行 2.1.7梯度组成范围：0.0-100.0%,0.1%步进 2.1.8梯度混合精度：0.1%RSD 2.1.9安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。 2.1.10时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段 3、自动进样器： 3.1进样体积：0.1~100ul 3.2样品容量：105个1.5ml样品瓶以上 4、二极管阵列检测器 4.1光源：氘灯和钨灯 4.2二极管数量：1024" | 高效液相色谱仪（‌HPLC）‌是一种广泛应用于化学、‌生物化学、‌医药、‌食品科学和环境科学等领域的分析仪器。‌ 它主要用于分离和分析高沸点、‌不易挥发、‌受热不稳定以及分子量大的有机化合物。‌HPLC系统主要由储液器、‌高压泵、‌进样器、‌色谱柱、‌检测器和记录仪等几个关键部分组成。‌这些部件协同工作，‌使得样品能够通过色谱柱进行分离，‌并通过检测器将样品浓度转换为电信号，‌最终以图谱的形式记录下来，‌从而实现对样品的定性、‌定量分析。‌ | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 惯性动作捕捉系统 | 安徽师范大学 | 体育学院 | * | 1.系统采样率:≥240Hz。 2.延迟：≤20ms 3.缓冲时间：≥120s 4.电池续航时间：≥10h。 5.内部更新率：≥1000Hz。 6.传感器: 尺寸：≤36x24.5x10mm 重量：≤10g 7、传感器连接方式：传感器采用有线连接方式，采用紧身衣快速穿戴方式。 8、数据存储:支持随身主机盒本地存储，同时也支持无线方式将数据传输至PC端； 9、随身主机盒： 尺寸:≤160x72.5x25mm 重量：≤150g 10、数据传输距离： 开放空间：≥150m 室内：≥50m 11、无线传输协议:WiFi2and5GHz(传输至PC) 12、精度:静态精度(Roll/Pitch):0.2° 静态精度(Heading):0.5° 动态精度:1°RMS | "惯性运动捕捉系统主要采集运动员的肢体运动学数据， 包含关节角度、加速度， 角速度，刚体运动学数据、刚体坐标、身体重心位置数据等，可分析人的重心运动轨迹、身体关节运动状况；能够在各种实验环境下进行运动学数据的采集和分析，并将完整的运动学数据实时输出，基于人的动作模式和逻辑机理，对于开展运动康复、体育运动技能提升和步态研究提供全方面的数据支持，更有效为开展体育运动科学研究提供方便。" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/其他 | 固定式三维测力台 | 安徽师范大学 | 体育学院 | * | "1内置传感器类型：压电式三维力传感器 2传感器数量：≥4个 3板面尺寸：≥600mm×400mm 4厚度：≤100mm 5最大标定量程：Fx、Fy:≥10000N，Fz:≥20000N 6过载能力：Fx、Fy≥13000N，Fz≥25000N； 7线性度：≤±0.3%FSO； 8迟滞性：≤0.3%FSO； 9固有频率：fn(x,y)≥900Hz，fn(z)≥900Hz； 10阈值：≤250mN 11重量：≤20kg 12三维测力台有4个量程可调节 " | "三维测力台系统能够测出作 用于测力台表面的三维力， 然后利用采集分析软件可计算出压力中心， 力矩和力矢量等数据。通过配套的软件对采集到的数据进行分析研究，从而开展逆向动力学定量化研究与应用。三维测力台系统可精确获得受测者在不同步态和姿势条件下的三维力数据，研究人员对所采集到的动力数据进行综合分析与研究，开展运动科学的定量化研究与应用，对于开展运动康复、体育运动技能提升和步态研究提供全方面的数据支持，更有效为开展体育运动科学研究提供方便。" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 制备型液相色谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | LC-20AP | "1.总流量范围：0.01～150.00mL/min；单泵流量设定范围：0.01-150ml/min 2.系统最大耐受压力：42Mpa 3.流量精度：<±0.1%RSD 4.梯度：高压二元,为实现更好的梯度混合精度及保证数据分离的重复性，采用两个独立的输液泵作泵后混合。 5.进样方式：手动进样。 6.波长范围：190－700nm。 7.自动馏分收集器。" | 制备型高效液相色谱仪，在正己烷、异丙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷溶剂中具有较好的溶解度。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 红外动作捕捉系统 | 安徽师范大学 | 体育学院 | * | 1.COMS芯片红外光学镜头不小于2048*2432像素，全分辨率下采集频率≥420Hz，数量不少于：8个 2.支持HighSpeedMode。分辨率不低于1.6MP时，对应采样频率≥1000HZ；分辨率不低于1MP时，对应采样频率不低于2000HZ（需要提供证明材料） 3.镜头具备全局快门，LED频闪技术：采用二次光学放大、分散红外和近红外技术，超广角镜头焦距，12.5mm或者8.5mm可选，最小FOV范围≥48.2*41.2°/63.5*55.1 4.镜头内置加速度，可通过控制端实时显示镜头位置状态、连接通信状态等信息。 5.镜头内置温度传感器，可通过控制端实时显示镜头温度。 6.镜头侧面LED状态灯实时显示采集系统的状态等反馈信息。 7.支持同步采集红外光学反光点数据与彩色高清影像记录，且视频镜头≥210万像素（1920*1080），采样频率≥120Hz，视频镜头变焦范围≥6-12mm，最小FOV范围≥8.1*50.1°/44.1*23.6°。同步高清摄像头数量不少于：1个 9.视频镜头、红外镜头必须为同一厂商生产、同一品牌，可在同一空间校准、标定、采集、分析。视频影像必须与红外光采集的标记点轨迹实时叠加呈现（overlay）。 10.系统标定使用五点主动发光标定框架，采用625nm和780nm双波长LED光源、满足不同光照环境下的系统标定需求，两分钟内标定。（投标文件中须提供证明材料，中标后须至用户现场演示）。 11.镜头连接通信，并联传输数据，系统应用千兆以太网高速数据通信技术，镜头通过各自的Cat5e/RJ45网络连接线将采集到的标记点灰度图像和坐标传输到测试终端 12.系统供电采用以太网供电技术，镜头无需外接电源插座供电 13.支持iOS和Android两种终端系统的便携电脑或手机安装ControlApp，实时对镜头进行设置、校准、采集和停止测试等远程操作。 14.系统静态定位精度不低于0.02mm，动态定位精度不低于0.2mm（需提供ASTM精度测试报告） 15.镜头主板通过256灰阶颜色和圆拟合技术，计算、追踪反光标记点的中心，支持识别多种尺寸：14mm、9mm、6.5mm、4mm的标记点 | "光学运动捕捉系统可以获取 包括关节角度、运动位移、人体的三维运动数据、刚体六自由度、结合测力台可获取下肢关节力和关节力矩数据等多项运动学数据，是专业的运动捕捉系统，主要应用于体育科研、人机功效、虚拟现实等领域。" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/蛋白纯化仪 | 蛋白层析纯化仪 | 安徽师范大学 | 生命科学学院 | * | 蛋白质层析纯化系统由泵系统、入口阀、泵后压力传感器、混合器、上样阀、样品环、UV检测器、电导率检测器、单出口阀、自动收集器、层析柱等组成。 泵系统：两个生物兼容的高质量的双泵头柱塞泵提供最大可达20Mpa的压力，精准控制流速0.001-25mL/min； 入口阀：在多个缓冲液和清洗液之间切换； 混合器：1.4mL混合腔的梯度混合器； 上样阀：可切换从样品环或上样泵上样； 样品环：500uL-5mL； UV检测器：280nm检测波长； 电导率检测器：宽检测范围（0.01-999.99mS/cm）； 单出口阀：在自动收集器、废液口和反向清洗旁路间切换； 自动收集器：100管自动收集器。 | 蛋白质功能与进化方向蛋白层析 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 在线气体质谱仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | * | 质量范围：2-250amu，动态范围：使用标准法拉第杯/电子倍增器双检测器，可使动态范围达到10ppb到100%；双灯丝离子源:双灯丝一用一备自动样品流选择功能。 | 高灵敏度，高分辨率和灵活性的设计，能满足各种研究型实验室。在线质谱仪能够实时监测在发酵过程中产生的尾气，反应其中组分成分以及浓度变化，在制药工业，环境空气监测等领域也有应用。 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 流式细胞仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | CytoFLEX | 1. 光学系统： 1.1 *激光配置:均采用高功率固态激光器，更长寿命及更高的激发效率，从确保有效激发弱荧光表达并区分开微弱荧光表达差异。具体激光配置488nm(激光功率≥50mW)，638nm（激光功率≥50mW)； 1.2 荧光检测能力：可以同时激发并检测≥8色荧光； 1.3 光路设计：固定校准的光路设计，智能监控确保激光稳定工作。光学滤光片可由用户根据实际应用自行更换，无需专业人员调校 1.4 *检测器采用固体、高效、低噪音的光纤二极管阵列检测器（FAPD）设计而成的波分复用（WDM）检测模块。对表达微弱、难以区分的信号的检测有保障。而非传统的PMT检测器。 2. 分析性能： 2.1 颗粒检测能力：可准确区分0.2um和0.3um的细胞或微粒 2.2 荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰） 3. 电子系统： 3.1 高达107的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上 3.2 支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上 3.3 荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析 4. 液路系统： 4.1 上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染； 4.2 液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制。 4.3 上样速度：除常见低、中、高速外，用户可连续自定义样本进样速度，可调节范围为10 uL/min to 240 uL/min 5. 软件功能： 5.1 基本分析软件功能：必须具备图形叠加功能；具备实时分析、细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、彩色GATE分析、RATIO分析、去粘连分析等功能 | 细胞检测、巨噬细胞吞噬实验、细胞凋亡、细胞周期、活性氧检测、病毒细菌区分、抗体筛选等 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
工艺实验设备/食品工艺实验设备/发酵工艺实验设备 | 10L-100L二级发酵罐等 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | 10JS-100JS | 1、10L种子罐与100L二级发酵罐联级使用，10L种子罐和100L发酵罐可单独使用； 2、食品级不锈钢罐体及管道； 3、全自动蒸汽灭菌系统； 4、pH，温度，转述，补料等全自动控制以及联动控制； 5、配置有发酵尾气检测分析系统。 | 微生物放大发酵，联级发酵，可用于广泛应用于有机酸、酶制剂、氨基酸、抗生素、生物能源、食品、酿酒、制药等行业，起微生物发酵反应器作用。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/其他 | 常压室温等离子体诱变系统 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | ARTP-IIS | 1.电源：AC 220V，50Hz。 *2.放电技术：大气压均匀辉光放电，等离子体射流均匀、稳定。 3.工作环境：常压状态下，室温15~25℃，湿度≤60%。 4.整机功率：200-500W（MAX）。 *5.气源：99.999%及以上高纯氦气 6.流量控制模块： （1）气量控制范围：0~15SLM（标准升/分钟，standard liter per minute） （2）气量控制精度：±1.0% F.S.（满量程） （3）流量控制范围：2%-100%F.S.； （4）响应时间：2 sec； （5）线性精度：±0.5%F.S 7.有效处理间距：2~5mm 8.射频电源模块： （1）最大输出功率≧140W （2）输出频率：13.56MHz±0.005% （3）功率设定和实际输出误差：<2W（50Ω） （4）输出功率稳定度：±1% （5）二次谐波输出：≦-30dB ,寄生调制≦1% （6）射频输出端口：L16K(N) 9.冷却系统：外接制冷系统 *10.等离子体射流温度≤37℃ 11.操作界面≧10寸全彩界面 12.诱变时间：0~600s可调 *13.样品处理量：10μL（菌液或孢子悬液），6个样品连续处理和自动收集 14.无菌系统：紫外6w 15.自动化控制模块：进口PLC 16.处理对象：原核生物（如细菌、放线菌等）、真核生物（如霉菌、酵母、藻类、高等真菌等） | 1、原核生物（如细菌、放线菌等）、真核生物（如霉菌、酵母、藻类、高等真菌等）的诱变实验 2、高通量基因突变库的构建 | 1、使用者需准备菌株和培养基，提前一周预约，实验前应制定实验计划，按照实验计划确定缴费额。 2、初次使用ARTP请联系工程师，并在工程师指导下进行实验。3.仪器在运行过程中遇到任何意外情况，如意外断电或仪器运行异常，请及时联系工程师。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/粒度分布测量仪 | ZETA电位粒度仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | 90PLUSPLAS | 粒度范围：0.3nm-15μm（与折射率，浓度，散射角有关） 分子量测定范围：342～2×107Dalton 散射角：15°与90° 相关器：4×1011个线性通道 适用粒度范围：1nm～100μm 电导率范围：0-30S/m 电泳迁移率范围：10-11～10-7m2/V.s 电极：插入式永久型电极 | 适用于纳米颗粒的粒径和电位测定 | 需要注意溶液的溶剂是水还是有机溶剂，选配不同的比色皿，测定电位结束后，要用电极刷清理电极薄片 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 四元梯度高效液相色谱仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | 2695 | 1．四元梯度输液泵：溶剂数：1-4；流速范围：0.010-10.000 mL/min, 以 0.001 mL/min 为增量；流速精度：≤ 0.075%RSD；流速准确度：± 1.0%；延迟体积：< 650 µL，不随反压变化；混合范围：0.0-100.0%以 0.1% 增量；梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；梯度精度：± 0.15%。 2．进样器：自动进样方式；样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，24个2 mL样品瓶/盘；进样次数：每个样品1-99次进样；进样精度：≤ 0.5%RSD；样品污染度：< 0.1%；进样准确度：±1微升；进样范围0.1-100微升。 3．可降温柱温箱：温度范围：4℃至65℃；控温精度：±0.1℃；柱温室尺寸：可放置3根300 mm色谱柱。 | 适用于生物学、化学和药物学等多学科领域，主要用于检测生物活性物质、合成的和天然的高分子化合物。 | 样品需要经过0.45微米的膜过滤 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/光谱仪器/荧光分光光度计 | 荧光分光光度计 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | F-7100 | 150W Xe灯,波长范围 200-750 nm,狭缝(光谱通带)1nm~20nm | 对经光源激发后产生荧光的物质或经化学处理后产生荧光的物质成份分析，可应用于生物化学、生物医学、环境化工等部门，适用于液体、固体样品的光谱扫描和三维扫描等。 | 注意测定样品类型、仪器操作规范、仪器使用与维护 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/生物大分子分析系统 | 微生物发酵检测仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | BODS-R-25 | 1.全自动、高时效性 2.多参数检测，量程大 3.同时多罐循环取样 4.模块化设计 5.多模式反馈调控 | 同时多参数检测，可实时显示罐内生物量、底物消耗和产物生成情况，也可及时调节反馈控制系统，实现底物的精确控制流加等，提高发酵过程控制效率，为发酵过程优化和工艺放大提供数据支撑。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
工艺实验设备/食品工艺实验设备/发酵工艺实验设备 | 平行生物反应器 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | T&J-Qtype 5l*4 | 1、适用于玻璃罐体、一次性罐体可以； 2、可灵活更改不同体积的罐体，不需要对控制器进行额外的投资； 3、控制器模块化设计，可根据不同实验需求进行灵活配置； 4、每个罐体可独立控制搅拌、PH、DO、液位（包括自定义级联控制）； 5、简单易装蠕动泵； 6、可调整蠕动泵精确控制补料量、实现批次、流加、连续及灌流培养模式； 7、可扩展尾气分析、葡萄糖在线检测、天平等功能模块； 8、BioCascade 迪必尔发酵过程监控软件（V2.0）供先进的过程控制，可选配T&J D2MS 迪必尔生物过程设备与数据管理信息软件（1.0.0），进行完整数据管理与分析。 | 1.可平行控制4台罐。 2. 每个罐体可独立控制搅拌、PH、DO、液位（包括自定义级联控制）； 3. 可调整蠕动泵精确控制补料量、实现批次、流加、连续及灌流培养模式； 4. BioCascade 迪必尔发酵过程监控软件（V2.0）供先进的过程控制，可选配T&J D2MS 迪必尔生物过程设备与数据管理信息软件（1.0.0），进行完整数据管理与分析。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 研究级倒置荧光显微镜 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | IX73-DP74 | 1、显微镜镜体，U型光路。 2、物镜转换器：≥6孔物镜转盘。 3. 聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，有聚焦上限调节。 4、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。 5、透射光照明：≥100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。 6、观察镜筒：正象、可倾斜式观察筒，观察角度35-85°，眼点高度调节范围0－65mm可调，瞳距50-76mm, 视场数≥22。 7、精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm。 8、聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。 9、物镜，必须符合下列参数 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm） 万能平场半复消色差相差物镜10X（N.A.≥0.3, W.D. ≥10mm） 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm） 长工作距离平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm） 10、目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22。 11、反射荧光系统 11.1、激发块转盘：≥8孔位激发块转盘，无需拆卸即可更换激发块，内置光闸，防水设计。 11.2、荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）三个激发块，防止窜色。 11.3、荧光照明器：直型荧光照明支柱。 11.4、长效荧光光源：130W长寿命光源，冷光纤导入，灯泡寿命2000小时以上，光强≥6档次调节。 | 由荧光附件与倒置显微镜有机结合构成的，主要用于细胞等活体组织的荧光、相差观察 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/生物大分子分析系统 | 全自动高通量微生物液滴培养仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | MMC | 1.液滴培养单元：0-200个； 2.单个微滴单元体积：2-3μl | 可对微滴进行 350~800nm 全波长扫描和荧光激发检测（选配）；培养过程中可同时在线检测微生物的生长情况（OD 检测范围高达15）和荧光强度变化（0-60000 counts）；能够实现自动化传代培养，并伴随多梯度的化学因子添加；连续培养时间高达15 天（或 100 代）以上；培养完成后可根据生长状况进行自动化菌株分选。 | 1.初次使用MMC请联系工程师，并在工程师指导下进行实验； 2.MMC对温控要求极高，切勿用风扇、空调等对着仪器直吹；仪器开始运行前检查油瓶油量＞50ml，恒温循环水槽水位高于水位线，每周检查油量，水量是否充足； 3.仪器在运行过程中遇到任何意外情况，如意外断电、电脑死机或仪器运行异常，请及时联系工程师 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
工艺实验设备/食品工艺实验设备/发酵工艺实验设备 | 平行生物反应器 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | 1.5L-4联微型生物反应器 | 1. 罐体参数 1.1 容积：1.5L罐：工作体积30%-70%，径高比(H/D)1:2.2，数量：4只。 1.2 罐体形式：圆形底部、硅硼玻璃罐体、耐高温高压消毒。控制器硬件核心：西门子。 2. 搅拌系统参数 2.1 搅拌控制：采用顶部panasonic马达机械驱动方式，松下高精度伺服电机、T&J搅拌组件。 2.2 搅拌形式: 直叶和斜叶三级搅拌桨、机械压迫式消泡桨。 3. 技术参数 3.1 主机一台，模块化控制单元，自带15寸液晶触摸屏，siemens控制模块，主要控制工艺过程中的搅拌，温度，DO，通气，泡沫，泵液等参数（可拓展）的在线监测，能显示所有参数的历史和实时曲线。PLC系统修定发酵数据时应有分级密码保护，配套BioCascade 发酵过程监控软件。 3.2 每罐配置4个watson-malow翻盖式可调速可编程精确计量蠕动泵。Watson-marlow114型对应转速值1~400rpm以下的流量（不同规格硅胶管对应流速）0.5mm：0.02~9.1ml/min，0.8mm:0.04~17ml/min，1.6mm:0.14~56ml/min，2.4mm:0.29~115ml/min。 3.3 温控范围：冷循环水温度之上10-45℃,精度±0.1℃，T&J加热毯及三维中控挡板温控系统，德国PT-100电极。 3.4 搅拌速度：0~1200rpm, 精度±1rpm PID控制。 *3.5 pH控制：梅特勒pH变送器及电极，PID控制, 连接到补液蠕动泵或通气系统，范围2-14 pH, 精度± 0.01。 3.6 DO控制：梅特勒 DO变送器及电极，PID控制, 级联到搅拌、通气，范围0-150%。 3.7 泡沫/液位控制：T&J液位传感器+watson-malow蠕动泵，自动流加消泡液。 3.8 进气量控制：精密过滤器、环形分布器和阀门管路等构成。罐内管路均为316L不锈钢材质。高精度瑞士福特林浮子流量计控制进气量，进气精密过滤器，过滤精度为0.2μm。 3.9 提供多种关联补料策略:pH-stat补料模式，DO-stat补料模式，指数补料模式，分段式补料模式。 *3.10 配备网络版反应器规模放大缩小计算工具，手机和电脑随时可登录操作：根据搅拌转速，搅拌桨类型，装液量，通气量，实时估算搅拌桨功率准数，混合时间，传质效率，并于溶氧浓度、通气量等数据整合，可以对250mL~30m³不同规模反应器进行工艺参数转换，并在各量程之间调整配方，将生物工艺信息用于放大缩小。操作参数可输入反应器放大程序，将操作条件转换成500mL，1.3L，15L，200L或任何其它规模反应器的操作条件。 | 1.5L四联平行生物反应器是一套实验室小试级别玻璃发酵设备，其操作方便、功能强大，可以满足各种目的的发酵，如批式、批式流加、甚至动物细胞的培养。采用彩色触摸屏显示全部测量值和控制参数，大大方便了用户的操作。每罐在正面罐旁边安装了4个蠕动泵，可以向发酵罐补充酸，碱，消泡剂和培养基。发酵中各种参数如，pH、DO、温度和转速都能通过控制器监控，所有的数据和控制参数都可传到控制器或者计算机上。结构紧凑，各种组件都能集成在发酵系统上。采用上部驱动的直接耦合机械搅拌或下部驱动磁力间接耦合机械搅拌方式，结构简单，操作平稳。 | 请用户务必遵守以下事项，以免造成试验失败或财产损失： 1. 使用前请仔细检查仪器的完整性，如发酵罐体是否缺失等； 2. 电源必须接地，否则可能会造成触电； 3. 试验期间请按照挂墙的《使用须知》进行操作，同时须遵守安徽工程大学实验室管理条例等内容； 4. 仪器运行期间不得接触机械搅拌桨和发热部件，以免造成人身伤害和染菌； 5. 发生意外情况时请立即联系相关负责人； 6. 随本仪器附送的pH电极极易损毁，建议如有需要自行准备。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/PCR仪 | 荧光定量PCR | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | CFX connect | 1、最大升降温速率：5℃/sec 2、平均升降温速率：3.3℃/sec 3、温度范围：0–100℃ 4、准确度：±0.2℃，90℃ 5、均匀性： ±0.4℃，在 10 秒内达到 90℃ 6、工作范围：30–100℃ 7、可编程范围： 1–24℃ 8、光学检测：激发 3 个带滤光片的 LED，检测 3 个带滤光片的光敏二极管 9、激发/发射波长的范围：450–580nm 10、灵敏度：单拷贝人基因组基因 11、样品容量：96孔 12、样品体积：1–50uL（建议使用 10–25uL） 13、通信接口：USB 2.0 | 基因表达水平分析、核酸定量、基因突变检测等 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 正置荧光显微镜 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | DM2500 | 1.‌光学系统‌：采用无限远色差反差双重校正光学系统，确保图像具有高亮度、高对比度和极好的色差校正，物镜齐焦距离。 2.‌照明系统‌：配备外置透射光科勒照明器，使用12V 100W卤素灯，亮度可调节，具有白平衡滤色片和减光片‌。 3.‌物镜配置‌：提供多种物镜，包括4X、10X、20X、40X等，以及高倍率油镜100X‌24。 4.‌目镜和滤色系统‌：目镜通常为10倍超宽视野目镜，配备红、绿、蓝三组带通滤色块，以及DAPI、CFP、YFP、GFP、RFP、Cy3、Cy5等滤色镜套‌。 5.‌观察功能‌：支持明场、暗场、荧光和微分干涉等多种观察功能，部分型号还具备结构照明模块，结合反卷积算法，实现高质量荧光图像拍摄‌。 ‌成像和分析‌：配备高分辨率CCD相机，如500万像素彩色CCD和600万像素单色CCD，支持图像采集、保存及分析测量‌。 | 研究细胞形态，内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。细胞中有些物质，如叶绿素等，受紫外线照射后可发荧光；另有一些物质本身虽不能发荧光，但如果用荧光染料或荧光抗体染色后，经紫外线照射亦可发荧光，荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究。 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 分析半制备高效液相色谱仪 | 安徽工程大学 | 生物与食品工程学院 | 1525 | 1、1525二元梯度色谱泵：二元高压梯度泵 ，带真空脱气装置及在线柱塞清洗装置；流速范围：0.01-10.00ml/min；流速精度≤0.1％RSD；流速准确度：1% ；梯度曲线： 11条； 梯度精度： 0.15%RSD，不随反压变化；带有自动柱塞清洗装置。 2、2998二极管检测器：波长范围：190-800nm； 二极管数目：512 ；分辨率： 1.2 nm；波长精度：＋1nm；噪音（AU）：1.0×10－5 (254nm)；流通池: 反相梯型设计；全范围完整扫描，无需设参比波长 | 样品营养成分或微量成分的高效分析 | 1.需要使用时请提前预约，不会操作的需联系管理员先提供操作培训 2.使用时做好登记记录 3.使用后保持仪器清洁 | 安徽省芜湖市安徽工程大学生物与食品工程学院 | 是
分析仪器/热分析仪器/其他 | 全自动光电催化测试及在线评价系统 | 安徽工程大学 | 化环学院 | CEL-PAEM-D8 | 检测限： 3 pg C/s ( 十二烷 ) | 测光电化学析氢及二氧化碳还原性质 | 样品自制 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | watershed00 | 技术指标： 四元溶剂管理系统 *色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 四元梯度：1~4路溶剂任意比例混合 *脱气：4通道真空脱气，每个排气仓内部体积≤500µL 流速范围：0.010~10.000 mL/min 最大操作压力：5,000psi 自动进样器管理系统 独立的清洗进样针流路自动清洗进样针，针内、外同时清洗，可保证进样针在进每一个样品前均保持干燥清洁，最大程度降低交叉污染。 *样品瓶数：≥120位， 2 mL标准样品瓶 进样次数：每个样品1~99次进样 *进样精度：< 0.5% RSD，5~80 µL (使用250 µL注射器)；< 0.3% RSD，5~60 µL (使用100 µL注射器)，1 mL/min，6次重复进样，咖啡因，273 nm。 柱温箱 温度范围：20℃（或室温以上5℃，取较大者）~65℃，增量：1℃ 控温方式：强制空气循环 温控精度：0.1℃ | 样品分离、紫外定性定量检测、荧光定性定量检测 | 高沸点有机污染物检测 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/生化分离分析仪器/生化分析仪 | 总氮总磷总有机碳分析仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | watershed00 | 吸收范围：0.0001~4.0000 AU | 总氮总磷总有机碳分析 | 高沸点有机污染物检测 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/其他/其他仪器 | 纳米粒度 Zeta-电位分析仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | Zetasizer Nano ZS90 | 粒度范围：2nm-3000nm；电导率：0-200ms/cm;激光光源：He-Ne，4.0mW，633 nm；2-90℃ | 分析纳米材料粒度分布和电位 | 注意操作指南及使用安全 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
分析仪器/其他/其他仪器 | 双微焦斑X射线单晶衍射仪（进口） | 安徽工程大学 | 化环学院 | D8 VENTURE | 1、工作条件： 1.1工作电压：AC 220V(±15%)，50Hz，单相； 1.2环境温度：18～28℃； 1.3相对湿度：20%~ 80%； 1.4仪器运行的持久性：可连续运行； 2、X射线发生器及光路部分： Cu光源部分： *2.1功率≥55W； 2.2冷却方式：风冷； 2.3 Cu光源类型：微焦斑X射线Cu光源； Mo光源部分： *2.4功率≥70W； 2.5冷却方式：风冷； 2.6Mo光源类型：微焦斑X射线Mo光源； 2.7Mo光源和Cu光源软件自动切换，都配备多层膜光学镜； *2.8Mo靶和Cu靶必须具有独立发生器，互不影响； 2.9有安全保护机构，X射线防护符合标准； 3、测角仪部分： 3.1测角仪采用光学编码器方式； 3.2φ轴：360°旋转，重复精度≤0.001°； 3.3ω轴：-270°-270°旋转，重复精度≤0.0002°； 3.4 Kappa：-175°-175°旋转，重复精度≤0.001°； 3.5球差保证：对心以后，任何移动，球差不超过7微米； 4、探测器： *4.1探测器类型：CMOS-CPAD单晶面探仪； *4.2探测器窗口尺寸：140×100 mm²，与芯片等大1:1耦合； 4.3探测器可移动距离范围：35～240 mm； 4.4无光纤传导, 无盲区； 4.5单光子检测效率：0.99； *4.6制冷方式：风冷； 4.7 Shutterless技术，无读出时间，帧与帧之间无停顿； *4.8具有光子计数和电荷积分混合计数模式； | 测试晶体的分子结构 | 禁止携带各类磁性金属物件，禁止携带潮湿物品，严格按照仪器测试步骤、要求进行测试 | 芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
分析仪器/色谱仪器/凝胶色谱仪 | 凝胶渗透色谱仪（进口） | 安徽工程大学 | 化环学院 | Waters1515 | 示差折光检测器，控温范围室温-55度，流速范围0.0-10 ml/min，柱温箱25-150摄氏度， | 聚合物的分子量及其分子量分布指数测定 | 流动相需用色谱级，样品需要使用0.22um过滤膜过滤 | 安徽工程大学化环学院 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线荧光光谱仪 | X射线荧光光谱分析仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | Cube C | 1. 光源：端窗 Pd 靶 X 射线管，风冷，最大功率：50 W，最高电压：48 kV；采用双弧形 HOPG 晶体的C-Force 偏振光学系统。 2. 检测系统：Peltier 冷却 SDD 检测器（≤－25°C / －13°F），8 μm Moxtek 铍金属窗，最大计数率120 kcps，可获得稳定的峰值和光谱分辨率；以Mn-Kα 线计，峰背比 > 5000:1，以Mn-Kα 线计,光谱分辨率（FWHM）≤ 160 eV。可选择 Pd 准直器来检测痕量的 Zr, Nb, Mo。 3. 可对液、固样品中Na-U元素含量进行定性或定量分析。 | 对液、固样品中Na-U元素含量进行定性或定量分析 | 注意操作指南及使用安全 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 比表面积与孔隙度分析仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | ASAP 2460 | 1. 多站分析：能够同时独立进行不少于2个样品的微孔分析和6个样品的真空脱气处理。 2. 压力传感器：应包含0.1torr、10torr和1000torr三种规格压力传感器； 3. 等温夹-液位控制装置：配有两套独立的等温夹-液位控制装置，控制液面变化<0.1mm，保持实际液位恒定，可适用于液氮、液氩和冰水等冷浴系统，且该配件无后期维护费用； 4. 气体输入口和升级端口：气体输入口数量不少于6个，以便进行不同的气体分析时无需更换气路；可升级至6站分析站，提供升级接口； 5. 表面积和孔隙度分析仪是表征固体材料物理性能的常规重要仪器，可用于包括催化剂、分子筛、MOFs、电池、吸附剂、药物、金属粉末比表面积和孔隙度的测定和分析。 | 测试材料比表面积及孔径分布 | 注意操作指南及使用安全 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱质谱联用仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | 8890/5977B | 进样量：1～2µL；进样口温度：280℃，脉冲分流模式 ；载气：氦气，恒流模式，1.2 mL/min；柱温箱：程序升温,最高可到350℃；传输线温度：320℃ ；检测器：火焰离子化检测器（FID）,MS检测器；离子源温度：230℃；四极杆温度：150℃；离子化能量：EI源：70EV ；扫描范围：10-1000 m/z。 | GCMS用来分析挥发性有机物(VOCS)，ROHS测试，有毒有害物质，溶剂，配方分析，可以通过GC-MS快速的对未知物，已知物来定性定量检测。 | 物质需对热稳定 | 安徽工程大学化环学院 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/光波长计 | 荧光分光光度计 | 安徽工程大学 | 化环学院 | F-7100 | 波长范围 200-750 nm 测光方式 单色光监控 分辨率 1.0nmmm 光源 150W Xe灯 灵敏度 大于20000(BG); 大于1200(RMS) 波长准确度 ±1nm以内 狭缝(光谱通带) 1nm~20nm 波长移动速度 60000 nm/min 三维检测时间 3min以内 *3 荧光素 1×10-13mol/L 氙灯 2500h 光谱测量 2秒 扫描能力 1秒 型号 F-7100 | 荧光光谱的检测 | ‌预热和溶液保存‌：在使用前应提前打开仪器进行预热，并配制好所需的溶液。对于已经配制好的溶液，在不用时应放在4℃冰箱中保存，放置时间超过一星期的溶液要重新配制‌。 ‌样品池的使用‌：实验所用的样品池是四面透光的石英池，拿取时要用手指掐住池体的上角部，不能接触到四个面。清洗样品池后应用擦镜纸对其四个面进行轻轻擦拭‌1。 ‌荧光强度设定‌：在测试样品时，注意荧光强度范围的设定不要太高，以免测得的荧光强度超过荧光分光光度计仪器的测定上限‌。 ‌实验记录和废液处理‌：实验结束后，要及时清理荧光分光光度计台面，处理废液，清洗和放置好样品池，将下次要用的溶液放回冰箱，并且按规定登记实验记录，养成良好的实验习惯‌。 ‌仪器放置和工作环境‌：仪器应放在干燥的房间内，放置在坚固平稳的工作台上，室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向仪器吹风，防止灯泡灯丝发亮不稳定‌。 ‌仪器维护和保养‌：若大幅度改变测试波长，需稍等片刻，等灯热平衡后，重新校正“0”和“100%”点。指针式仪器在未接通电源时，电表的指针必须位于零刻度上。若不是这种情况，需进行机械调零。比色皿使用完毕后，应立即用蒸馏水冲洗干净，并用干净柔软的纱布将水迹擦去，以防止表面光洁度被破坏，影响比色皿的透光率‌ | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 核磁共振波谱仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | PULSAR | 分辨率60MHz | 有机化合物H/C谱 | 禁止携带金属制品入内 | 安徽工程大学化环学院 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 稳态表面光电压及IPCE测试系统 | 安徽工程大学 | 化环学院 | MC-SPS1000E | 1. 光电压测量：可检测光伏>100 nV；光谱波长范围：300-1000 nm，光谱分辨率2 nm。2. 光电流测量：可检测光电流>100 pA；光谱波长范围：300-1000 nm，光谱分辨率2 nm。3. 量子效率测试：绝对光谱响应、外量子效率。 | 光电压测量；光电流测量；量子效率测试 | 1、室温20-28℃。 2、室内相对湿度不大于70%。 3、室内无腐蚀性气体。 4、室内无强烈电磁场干扰，无影响仪器使用的震动 5、供应电源：电压(220±22)V，频率(50±1)Hz 6、开机功率约1500 W。 | 芜湖市北京中路8号安徽工程大学化学与环境工程学院 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 化工安全应急演练实训系统 | 安徽工程大学 | 化环学院 | V1.0 | 化工安全应急演练软件 | 化工安全场景体验 | 按规程和操作手册进行 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 否 | 不直接应用于科研的设备
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 超景深3D显微镜 | 安徽工程大学 | 化环学院 | HIROX | 用于物质形貌观察，最高倍率达到60000倍 | 用于物质形貌观察，景深层次丰富，操作方便 | 使用前需培训 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 全反射傅里叶红外 | 安徽工程大学 | 化环学院 | IRAffinity-1S | 分辨率：不低于0.5cm-1 信噪比：不低于30000:1；光谱范围：7800~350cm-1 | 根据光谱图的不同特征，可检定未知物的功能团、测定化学结构、观察化学反应历程、区别同分异构体、分析物质的纯度等 | 测试前样品提纯，并制样 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 全功能型多用吸附仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | 3-Flex | 比表面积:0.0005m2/g -无上限；孔径分析范围:3.5 Å - 5000 Å；相对压力(P/P0)最低可至10-9。 | 能在测定三个样品的同时，独立地对另外六个样品进行脱气操作，可用于分析比表面积，微孔，介孔，吸附动力学等研究。 | 干燥固体样品大于0.2g | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 大气污染治理综合 实验平台 | 安徽工程大学 | 化环学院 | DAY81S | 1.装置处理能力约200m3/小时，最高使用压力：0.25MPa。 2.SO2进气浓度：0~0.2%、碱液采用5%NaOH或NaCO3溶液、液气比：1~10L/m3。 3.预热器：最高使用温度：200℃。 4.总加热功率＜20kw、操作温度＜900℃、脱硝效率约：90%。 5.脱硝催化剂基材主要由TiO2、V2O5、WO3等构成，CO催化燃所用催化剂由贵金属铂、钯等低温型构成。 6.工作电源：AC380V±10%、50Hz，三相五线制，功率11KW。安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 | 大气污染监测与治理实习实训 | 使用前报备 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
分析仪器/光谱仪器/拉曼光谱仪 | 拉曼光谱仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | ATR3200 | 光谱范围：175-4000 cm-1，光谱分辨率：≤4.5 cm-1（@614 nm）；激光波长：532 nm、785 nm | 精确获得所照样品的有关化学成分、晶体结构、分子相互作用以及分子取向等各种拉曼光谱信息，为物质组成的深入分析提供了依据。 | 可用于固体液体的测定 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
分析仪器/热分析仪器/其他 | 程序升温还原（TPR-MS）检测仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | AMI-300 | 温度范围：25至1200°C ；升温速率：1-30℃/min；TCD或质谱检测器；质量范围：1-100AMU | 催化剂吸附特性的分析研究，可以进行TPD(程序升温脱附),TPR（程序升温还原）,TPO（程序升温氧化）等表征。 | 样品装填量：0.1 - 1 g ；按规范操作 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
分析仪器/电化学仪器/其他 | 扫描电化学显微镜 | 安徽工程大学 | 化环学院 | CHI920D | 步进电机加闭环压电晶体XYZ分辨率：1.6nm (CHI920D) | 界面电化学信息采集 | 1.需自带探针，2.电极表面必须非常平整，3需会熟练使用此设备 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学化环学院 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 超高效液相色谱仪 | 安徽工程大学 | 化环学院 | Utimate 3000 | 1、主要由四元输液泵系统，紫外检测器，手动进样器系统，大体积柱温箱系统，气体传感器系统，温度传感器系统，切换阀系统，液滴计数系统，漏液传感器系统组成；包括试剂架，脱气机，4个1L的溶剂瓶，柱塞杆自动清洗。 2、高压四元梯度输液泵：70Mpa,流量范围：0.01~10mL/min，步进0.01 mL/min； 3、7725i手动进样器； 4、带制冷功能的大体积柱温箱： 5、紫外检测器： 5.1、频带宽度：6nm-254nm； 5.2、波长范围：190-600nm； 5.6、数据采集频率：100Hz 6、采用Viper手旋接头系统，实现零死体积，方便安装拆卸； | 主要用于手性化合物含量分析 | 专人管理并进行使用前需经过操作培训 | 安徽省芜湖市北京中路安徽工程大学 | 是
电子测量仪器/射频和微薄测试仪器/射频和微波测量系统 | 毫米波频谱分析仪 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | *2Hz-40GHz | （1）频率范围2Hz-40GHz （2）分析带宽≥10MHz （3）分辨率带宽：1Hz~3MHz（1、2、3、5步进），4，5，6，8，10，20MHz （4）1G载波，在10kHz频率偏移条件下，相位噪声为-125dBc/Hz （5）显示平均噪声电平：-150dBm26.5GHz≤F≤40GHz | 测量信号频谱，分析噪声 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 液相质谱-四极杆飞行时间质谱联用仪 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | LCMS-9030 | 1质量分析器：四极杆飞行时间质谱质量分析器 2四极杆质量范围m/z：涵盖10-2000m/z或更宽 3TOF质量范围m/z：涵盖10-40000m/z或更宽（*） 4灵敏度： 4.1ESI源正离子方式：1pg利血平，柱上，MS/MS模式，S/N>10,000:1（RMS） 4.2ESI源负离子方式：1pg氯霉素，柱上，MS/MS模式，S/N>10,000:1（RMS） 5质量分辨率:正离子模式：>30000FWHM@m/z1972；负离子模式：>30000FWHM@m/z1626。 6质量准确度:<1ppm@m/z622（*） 7质量稳定性:24小时<+/-1ppm（室温18-28℃条件下） 8最小正负极性切换时间：1秒 | "1.通过准确测定化合物的分子量，来定性未知物； 2.有机化合物、配合物、纳米团簇、超分子、单白质的高分辨质谱分析； 3.有机（金属）催化反应机理研究及其相关中间体捕捉。" | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 金属材料热力学与动力学计算与分析软件 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | PANDAT2014 | 铁基、铝基、铜基等合金的热力学计算分析 | 铁基、铝基、铜基等合金的热力学计算分析 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 微米力学测试系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | CB500 | 最大加载载荷40N； 载荷分辨率0.6mN；最小载荷50mN；深度分辨率2.5nm；最大压入深度100µm | 微米压痕测试；微米划痕测试 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/图像分析仪 | 手持式三维扫描仪 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | GO!scan50 | 550000次测量/秒 ；最高扫描精度0.1mm，体积精度0.3mm/m,结合摄影测量系统0.025mm/m | 观测三维形貌 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 数码超景深显微系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | VHX-5000 | 最高放大2500倍，可以景深合成 | 观测显微组织 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 三维非接触式表面形貌仪 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | PS50 | 精度微米级 | 观测三维表面形貌，测粗糙度 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 精密万能材料试验机 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | AGS-X100KN/AGS-X10KN | 包含两个试验机，最大拉力分别为100KN和10KN；精度0.5级 | 可进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能检测 | 提前预约，用完关闭设备并登记 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 冲压CAE分析系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | ETA/dynaform | 板料成形数值模拟的专用软件 | 坯料在重力作用下的变形、压边圈闭合过程、拉延过程、切边回弹、回弹补偿、翻边、胀形、液压成形、弯管成形等冲压生产全过程的模拟优化。 | 提前5个工作日预约，和工作人员协商具体研究方案及分析内容等 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/热处理加工工艺实验设备 | 真空钎焊炉 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | 1550℃ | 真空度0.0001Pa，温度可到1400℃ | 真空钎焊 | 提前5个工作日预约，操作流程严格按照实验室规则制度 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 原子层沉积系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | D100-4882 | 可交替循环，并能实现多层交替复合膜、多层多组分变化的梯度膜的沉积 | 进行原子层沉积 | （1）必须按照实验要求配置气体，气瓶需要固定牢固，不能出现歪倒或倾斜等现象； （2）气瓶与气体管路的螺丝接口处等位置要拧紧，不能有泄露；载气（高纯氮气）、动力气（氮气）和氧源（高纯氧气）的压力分别调节至0.08、0.5和0.04 MPa ; （3）对于初次运行的设备，当流量设置为0 sccm 时，点击“pump”,压力以直线形式降到10Pa左右甚至低于10 Pa ；流量设置为50 sccm 时，压力显示100Pa以内，才能进行沉积； （4）臭氧发生器与设备接口处不能乱动，以免臭氧泄露；用臭氧的时候除了打开高纯氧气瓶减压阀外，也需要调节臭氧发生器的电流数值； （5）三甲基铝属于易燃易爆危险品，其装填必须在手套箱中进行，手套箱的水和氧的含量须达到5 ppm 以下； （6）除了去离子水之外，其它固体和液体源的装填也必须在手套箱中进行，固体装填量大约为1g，液体装填量大约为10mL； （7）必须对每一种新装的源进行检漏并排出手动阀门上部与电磁阀门之间的空气以及手动阀下部的杂质气体，需要加热的源须加热到设定温度并稳定二十分钟以上，加热过程中手动阀门须保持关闭； （8）每次沉积之前都要检查系统控制软件的各个参数，确认无误后才能开始沉积； （9）不能随意动与设备相连接（特别是配电箱里面）的电线； （10）需要操作电路时须戴上绝缘橡胶手套，特别是以下情形：安装与卸下原料瓶、插拔热电偶和加热带接头、开关配电箱红色和绿色按钮、开关配电箱总开关、插拔与设备相接的电源插头； （11）可把设备外壳接地线； （12）设备初次运行或关闭较长时间后重新启动时，需要将设备加热、抽真空，进行预处理；长期不使用设备，需要按照关停步骤将设备关闭。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 虚拟装配实验系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | * | 1.金属荧幕：立体投影幕； 2.投影机：丽讯D6510； 3.功放：天龙1610； 4.音箱：BOSE AM10； 5.图形工作站：HP Z400； 6.混响器：YAHAMA KXP-500。 | 虚拟装配 | 1、使用前必须经过培训，持实验室操作证并获得实验室负责人同意，方可操作。 2、未经实验室负责人同意，不允许在计算机中安装软件、删除文件或者设置密码、更改投影机设置、更改计算机之间以及与投影机之间的线路连接。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 陶瓷3D打印机 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | CeraBulider 100Pro-S | 1、成型工艺:光固化成型(SLA)原理。光源为全固态水冷紫外激光器，使用点扫描模式。 2、聚焦平面光斑尺寸:≤ 0.040mm 3、激光光源波长:355nm; 4、激光最大输出功率:≥3w 5、激光光束质量:M2<1.3; 6、扫描速度:500-6000mm/s 7、分层厚度:20-150μm可调 8、打印幅面:0110mmx150mm 9、打印机带有浆料过滤回收装置以及打印材料温度调节装置 10、打印材料:氧化物陶瓷(氧化铝、氧化锆、二氧化硅)、生物陶瓷(HAP、TCP) 11、提供氧化铝陶瓷3D打印浆料5kg 12、打印系统可触摸屏操作，参数开放，可调节的参数包括:激光输出功率、激光焦点、激光扫描速度、铺料速度、供料速度。 13、采用泵浦按需送料、气动升降式刮刀、伺服控制系统，铺料速度跟随打印高度自动调节，刮刀运动支撑平台采用高质量大理石基座以确保运动精度 14、打印圆形平台采用下沉式设计,设有2层或2层以上的陶瓷颗粒隔离装置，保证不漏料" | 1.通过专业软件设计出三维实体模型，将模型进行切片处理，设计扫描路径； 2.采用液态光敏树脂混合陶瓷粉末为原料，采用特定波长与强度的激光聚焦到浆料表面特定区域进行光固化； 3.通过层层叠加构成一个三维实体模型，简捷高效全自动的制造出表面质量和尺寸精度较高的、几何形状复杂的陶瓷零件。 | 用户须参加培训并考核合格后方可上机操作 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/其他 | 铁电极化综合测试系统 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | TZFE300 | 1.电压范围： 5 V； 2.电滞频率：0.5Hz~1kHz； 3.高压放大器：10 kV； | 陶瓷材料的铁电性能测试 | 仅用于块体陶瓷材料 | 芜湖市北京中路安徽工程大学材料学院 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 过程控制实验装置 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | NPCT-FCS2A | 系统要由工程组态系统、操作员系统、自动化系统、通讯系统、过程控制对象系统等单元组成。现场控制层由CPU 1511系列主机作为控制站。分布式过程I/O可直接或通过现场总线(Profibus PA)集成到PROFIBUS DP段。监控软件采用SIMATIC WINCC。采用现场总线的液位变送器、压力变送器、电磁流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器及分布式I/O模块。 | 设备能满足《过程控制系统》、《现场总线控制系统》、《过程自动化仪表》等课程实验功能。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 超大规模集成电路可测性设计仿真验证平台管理系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | 超大规模集成电路可测性设计开发与管理，降低开发复杂度 用户在线按需申请自己所需功能的模块的资源配置、环境配置，同时具备镜像创建、快照备份等丰富功能，解决在可测性设计过程模块之间平台来回切换问题。资源统一管理与调度，提升资源利用率 从分散的运维向集中化运维过渡，实现GPU、CPU、内存、存储等基础资源高效灵活调度，实现GPU集群快速、稳定、可靠的运维。同时多租户、多层级的用户管理、资源管理、GPU共享等丰富的平台运营体系，进一步提升资源利用率。 | 超大规模集成电路可测性设计开发与管理 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
分析仪器/电子光学仪器/其他 | 电压故障注入设备 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | OSR-Trident FIC-H | 电压故障注入设备，电压毛刺深度-6.0 ~ +6.0V可调，电压毛刺宽度4ns~4ms可调，电压毛刺宽度精度4ns，最大驱动电流2A。 | 1.硬件芯片的故障注入 2.安全芯片故障注入分析 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 电磁故障注入设备 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | OSR-Trident EM | 电磁故障注入设备标准版，最大电压470V（±10%），最大电流100A，能量范围5% ~ 100%连续可调，电磁脉冲时间宽度≥50 ns。在需要更大电磁能量场景下，可选配电磁故障注入设备高压版，脉冲强度为100V~1000V多档可调，电磁脉冲宽度10ns~400ns，脉冲延迟不大于10us，脉冲延时抖动不大于100ns。 | 1.硬件芯片的故障注入 2.安全芯片故障注入分析 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
特种检测仪器/声发射检测仪器/全数字化声发射仪 | 声发射仪 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | DSC-16 | 外尺寸：长*宽*高：361 mm * 107 mm * 264 mm | 声发射信号采集与分析 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/计算机/计算机 | 多功能教学系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | XYJX-100kV | 电源：AC220V频率：50/60Hz，功率：最大30VA；重量：约4.5kg；外形尺寸：内尺寸：长*宽*高：335 mm * 86 mm * 216 mm | 多功能高电压教学实验系统是一种应用于高电压领域的元件系统。所有的组件都有相同 的长度和机械连接结构。他们可以结合起来，形成一个测试配置系统，并且应用极为广泛。 所提供的测试配置能够产生不同输出功率等级的高达 300kV 交流电压，400kV 直流电压以 及 400kV 冲击电压。 | 使用地点：户内； 海拔高度： ≤1000m； 环境温度：-5~+45OC； 日平均温度： ≤25OC； 最大空气相对湿度： ≤90％(20OC)； 电源电压的波形为实际正弦波，波形畸变率＜3%； 有可靠接地点，接地电阻＜0.5Ω。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 教学医疗设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高速相机1 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | XJ1200M | 超高速图像采集装置≥1280×1024；超高速图像采集装置在最大化采集窗口帧率≥13600fps；分辨率1280×128≥9万fps；最高帧率≥95万fps。 | 高速高频跟踪高速目标 | 使用前需确认设备连接正常，调整合适的帧率和曝光时间，确保存储空间充足，避免高温环境下操作。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | PIV系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | TR-2D3C | 分辨率≥2560×1920（横向像素不少于2560个，纵向像素不少于1920个）；分辨率2560×1920时帧率≥2000fps，分辨率：1280×1024时帧率≥3300 fps，分辨率：1280×512时候帧率≥6300 fps。 | 紊流流场粒子高速视觉测速系统用于测量空气中粒子高速运动三维流场速度以及流场分布情况，实现多点，瞬态，非接触式全场测量。 | 使用时需有专业人员在场 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 双臂人机灵巧协作机器人 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | ODROS | 每个关节模组内部包含力矩电机、驱动器、谐波减速器、双编码器。关节模组可以进行自由拆装，组成单关节模组、两自由度平台、三自由平台、四自由度平台、五自由度平台、六自由度平台。 | 实现双臂机器人的动力学正解原理与仿真、搭建正解函数对双臂关节用球形包络法进行碰撞检测、六轴机械臂动力学模型的轨迹跟踪。 | 使用时需有专业人员在场 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 运动采集终端2 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | MEMRECAM Q2m | 有效像素≥1920x1080，分辨率/帧率（FPS）≥1920x1080@2000FPS，记录时长≥4s，像素大小10μm | 采集高帧率图像序列 | 使用前需确保设备充电完好，正确佩戴，数据传输前检查连接状态。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 运动采集终端2 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | MEMRECAM Q2m | 有效像素≥1920x1080，分辨率/帧率（FPS）≥1920x1080@2000FPS，记录时长≥4s，像素大小10μm | 采集高帧率图像序列 | 使用前需确保设备充电完好，正确佩戴，数据传输前检查连接状态。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电机控制开发系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | BCTE | 3个永磁同步电机，1个直流有刷电机，1个直流无刷电机，1个交流异步电机。 | 力矩电机对拖、大功率电机对拖 | 使用前需熟悉软件操作，确保输入参数准确，定期校准设备，避免误差影响 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计量仪器/光学计量仪器/色度国家基准 | 汽车发光件实验室精准检测平台 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | OP-2500 | 1.长/宽/高（毫米）：1900/1700/1970； 2.X/Y/Z轴行程（毫米）：1600/1400/900； 3.重复定位精度（毫米）：±0.02/300mm； 4.U/V轴旋转范围（度）：±85/±0.5； 5.五轴载台（放置产品的平台）尺寸（毫米）：1400×260； 6.五轴载台承重（公斤）：30； 7.机台净重（公斤）：560； 8.设备功率（千瓦）：4.8； | 1.系统自动化集成控制，自动调节测试距离； 2.亮度、色度测试功能开发； 3.均匀性数据评估方法、算法、逻辑功能开发； 4.兼容多型号产品光品质测试评估功能开发； 5.测试逻辑分析，良率统计，报表导出功能； 6.自动抓取产品发光区域； | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计量仪器/光学计量仪器/色温度国家基准 | RGB氛围灯模组光色检测校准系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | GSA1000 | 1.RGB三基色坐标检测精度（CIE1976） ±0.001； 2.LED白光检测精度 ±0.001； 3.光通量(Lumen)检测精度 ±3%； 4.RGB三基色坐标重复检测精度（CIE1976） ±0.0005； 5.LED白光重复检测精度 ±0.0005； 6.光通量(Lumen)重复检测精度 ±1%； | 1、RGB 色坐标Cx, Cy 与光通量(Lumen)采集； 2、支持LIN 通讯协议，校准参数通过LIN 回写； 3、校准结果的验证（复测白光或其他指定颜色）； 4、支持校准不同Bin 的LED 模组； 5、支持直射式和侧发光式的氛围灯模组的光色参数采集，同时可定制收光器； 6、支持测试结果数据的查看与备份； | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电工钢直流磁性测量系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | TS-1200 | 装置具有独立的电参量校准功能， 支持电流法（M.C法）和磁场线圈法（H-Coil法）（选件）测量磁场强度；最大磁化场可选到30 kA/m ( 700 T方圈)，测量频率最大可选到10 kHz，支持2 ~ 63次谐波影响试验（选件） | 可检测硅钢片的交流磁性能，可检测直流磁性能； | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电机振动噪声测试系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | MI-7008-8PRO | 具有振动加速度传感器，声压传感器，激励力锤，专业动态信号测量和分析软件， model Genius 模态分析软件 | 检测电机振动噪音 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 功率模组分析仪 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | ME300D-2K-15L | 单相 220±5%Vac 32A，功率6kVA，频率47-63Hz; 测试电压电流 DC20-6000V ±（1%FS+3V），50-10000A±（2%+2A）； 短路电流最大 12000A 支持两电平、三电平拓扑 | 功率分析仪是一种专门用于测量和分析电力参数的电子设备，能够实时、准确地测量电路中的电压、电流、功率、功率因数等电力参数，并将测量结果以波形、图表等形式直观地显示出来‌‌。 | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 智能化工业机器人打磨平台 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | MFRSP-AFT20 | 基于视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的实物抓取操作 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 触觉遥操作系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | Casia Hand | 基于视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的实物抓取操作 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 足式机器人无人作业系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | B1 | 基于双目视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的抓取操作，路劲规划 | 应详细阅读用户手册，需工作人员在场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 智能移动双臂协作无人系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | ODROS | 基于视觉传感器感知 | 目标检测，基于双目视觉引导的实物抓取操作 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 中低压APF/SVG检测平台 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | APF/SVG | 滤除流过相线和中性线的谐波，包括零序谐波，进行谐波治理、无功补偿和三相不平衡补偿。 | APF/SVG根据CT采集负载电流，通过离散傅里叶变换与帕克变换分别提取谐波、无功、不平衡电流等待补偿分量，通过换流电路产生与待补偿成分大小相等相位相反的电流，使系统输出纯净的正弦波电压。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 锌溴液流储能及国控制系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | V3-50 | 电力电子控制单元、电堆、电解液储液罐及泵 | 储能管理与控制 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 处于调试状态的仪器(验收未完成、维修后测试)
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 多智能体协同实验地面控制站 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | (1)带航空数据采集卡Intel Aero Computer Board (2)Intel Atom x7-Z8750 (3)Quad-core 64-bit 2.56 GH z processor | 运动规,避障控制,机器视觉,机器学习,多信息融合,编队控制 | 安全注意事项见用户手册说明书等 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 基于视觉作业开源移动智能机器人 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | （1）供电电压和功耗：直流48V供电，运行时功率小于150W； （2）重量：16.2kg； （3）湿度：90%相对湿度（非冷凝）； （4）高度：805mm； （5）工作半径：614mm； （6）重复定位精度：±0.02mm； （7）自由度：6个旋转关节（自由度）； | 机械臂运动学、2D/3D机器抓取等视觉实验、激光雷达的定位导航实验以及轮毂电机控制实验案例，如三环控制实验、电机PID调节实验、激光导航规划算法实验、ROS通讯实验、串口驱动移植实验、CAN驱动移植实验、视觉标定实验、机器视觉定位实验 | 安全注意事项见用户手册说明书等 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 网络通信仿真平台 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | opnet ver 17.5 | 提供TDMA、MANNET、UMTS、Zigbee、LTE等协议仿真，支持FTP、EMAIL、Video等应用 | ●一系列仿真运行的结果 被自动整理到一个单一的OPNET输出文件中，以便于比较分析（比如相对于网络负载的端对端延迟）。 ●OPNET由厂家提供的标准库模块有：x.25、ATM、FDDI、Frame Relay、Ethernet（10M 、100M、1000M）、Token Ring、TCP/IP、UDP、RIP、OSPF、LAPB、TP4、DQDB、HSSB、 J1850、STB、CATV、SNA、AMPS、VSAT、circuit switching、client-sever等。 ●第三方提供的库模块有：地形仿真库、大气仿真库、SUN网管接口、HP网管接口等。 ●OPNET允许用户使用FSM（有限状态机）开发自己的协议，并提供了丰富的C语言库函数。OPNET还提供EMA（外部模块访问）接口，方便用户进行二次开发。 ●OPNET支持面向对象的调试。对网络拓扑、节点/设备的体系结构、过程逻辑（状态机）、传输等不同层次的、不同类型的模型，都有专门的、符合人们习惯的工具来进行编 辑和浏览，而不象某些软件那样从上到下全部用框图表示。 ●网络设备厂家（HP、Cisco、3Com、Xylan等）提供的模型参数全部基于哈佛测试实验室（Harvard test lab）的测试结果。 ●OPNET可运行在SUN、HP、Windows NT等多种工作站平台上。 到目前为止，全球已有多个单位采用OPNET技术，用于通信网络研究开发以及网络规划。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高速图像采集光学系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | 基于亚像素的检测与跟踪算法 | 检测高速移动目标的X,Y,Z方向位移速度，加速度，以及它们的合位移，合速度，合加速度。 | 安全注意事项见用户手册说明书等 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | dSPACE控制设备 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | MBLX | 1）dSPACE实时仿真系统是基于MATLAB/Simulink控制系统开发及半实物仿真的软硬件工作平台，实现了和MATLAB/Simulink/RTW的完全无缝连接； 2）dSPACE实时系统拥有实时性强，可靠性高，扩充性好等优点； 3）dSPACE硬件系统中的处理器具有高速的计算能力，并配备了丰富的I/O支持，可以根据实验需要进行组合； 4）软件环境的功能强大且使用方便，包括实现代码自动生成/下载和试验/调试的整套工具。 | 基于MATLAB/Simulink的控制系统开发及半实物仿真的软硬件工作平台，实现了和MATLAB/Simulink/RTW的完全无缝连接 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 机器人恒力打磨系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 埃夫特 | 基于力传感器感知 | 自动控制，高校加工 | 需工作人员在场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/示波器 | 示波器 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | MSO9254A | 1、2.5 GHz（可升级）； 2、4个模拟通道和16个数字通道； 3、三合一仪器：示波器、逻辑分析仪和协议分析仪； 4、每个通道配置 20 Mpts 存储器，能够捕获更多数据，并且存储器可以升级为1Gpts； 5、20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发能够提供更多信号细节； 6、全面的一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能：串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析（包括 EZJIT）、MATLAB 等等。 | 1、2.5 GHz（可升级）； 2、4个模拟通道和16个数字通道； 3、三合一仪器：示波器、逻辑分析仪和协议分析仪； 4、每个通道配置 20 Mpts 存储器，能够捕获更多数据，并且存储器可以升级为1Gpts； 5、20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发能够提供更多信号细节； 6、全面的一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能：串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析（包括 EZJIT）、MATLAB 等等。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 小步长半实物仿真平台 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | MT 3200 | 可以开展电力电子系统、微电网、交直流输电等半实物仿真实验，验证控制算法的有效性和先进性。 | 可以开展电力电子系统、微电网、交直流输电等半实物仿真实验，验证控制算法的有效性和先进性。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
计算机及其配套设备/服务器/服务器 | 智能语音交互服务系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | MiVoice Inter-V1.0 | 1、支持基于HTTP协议的WebAPI,提供跨平台接入能力。2、接口响应时间不超过500ms。*3、支持自主进行语料标注。*4、支持模型训练。*5、支持自定义场景、自定义服务。 | 1、技能场景：智能驾驶。2、包含：本地部署算法模型、智能驾驶领域词典、语言模型、云服务接口、数据标注工具、数据模型训练工具等。3、支持智能驾驶平台常用的功能控制意图分析，并对接智能驾驶控制系统，完成控制服务。 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 2D超高速型图像采集仪 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | 帧率（Frame Rate）： 高帧率（如1000 fps、5000 fps或更高）适合于捕捉快速运动的物体。 高分辨率（Resolution）： 图像的空间分辨率，通常以像素（例如，1920x1080、2048x2048等）表示。高分辨率能够提供更清晰的图像细节。 灵敏度（Sensitivity）： 设备对光线的敏感程度，通常用最小可探测光强（例如，lux或dB）表示。高灵敏度意味着在低光照条件下仍能有效成像。 动态范围（Dynamic Range）： 表示设备能够捕捉的光强范围，通常以分贝（dB）表示。较大的动态范围能够在高对比度场景中捕捉更多细节。 数据传输接口类型（如USB 3.0、GigE、Camera Link等），影响数据传输速度和兼容性。 存储容量（Storage Capacity）： 内部存储或支持的外部存储容量，影响能够保存的图像数据量。 图像格式（Image Format）： 支持的图像文件格式（如JPEG、TIFF、RAW等），影响后续处理和存储。 | 主要用于快速捕捉和记录高分辨率的二维图像 | 安全注意事项见用户手册说明书等 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电能路由器电力电子集成柜 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | 定制 | 30kW直流电能路由器，可以用于研究直流微电网优化运行与控制问题 | 30kW直流电能路由器，可以用于研究直流微电网优化运行与控制问题 | 应详细阅读用户手册，了解设备的基本操作流程和安全使用指南，确保设备在适宜的环境中运行。在设备出现任何异常时，应立即停止使用，并联系专业的技术支持人员进行检查和维修。 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 四轮分布式驱动全轮转向无人机开发平台 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | SYJ-Smart-M4 | 最大爬坡能力：≤10°；越障高度（cm）：8；控制主机：占美i7-4500U；控制模式：遥控控制、RS232控制指令；3D激光雷达：位姿输出精度3-5cm，0.5deg（室外建议3D导航+GPS）。 | 提供建图、定位、自主导航功能 | 1、开机：打开电源总开关（空开），按下小车侧面板的开/关按钮后释放，再按下遥控器按键开，释放急停开关等待2分钟后，再按下控制器电源开关等待60秒，整个平台系统启动完成； 2、关机：先使用远程桌面将Ubuntu关机，按下急停开关，释放控制器电源开/关按钮，再按下遥控器关，然后按下小车侧面板的开/关按钮，关闭电源总开关（空开）； 3、本设备含有锂电，要求未开机的状态下，2-3个月充满电一次（充电时间8H）,否则会导致电池过放损坏； 4、设备使用过程中，若电量低于20%，则需要关机充电（充电时间8H）； 5、设备充电时，请使用原厂充电器。 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | MC运动控制综合能力实训系统 | 安徽工程大学 | 电气工程学院 | DPRO-MCCT | 1）1套可编程控制器套件 A.1个电源模块，24 V/8 A 稳定电源输入: 120/230 V AC 输出: 24 V/8 A DC B.1个控制器CPU，工作存储器中1 MB用于存储程序, 5 MB用于存储数据, 接口1：支持 PROFINET IRT 2端口交换机，接口2：以太网接口，接口3：ROFIBUS, 10 NS位性能, 必须配备SIMATIC存储卡 | 从基本的速度、位置控制到多轴联动（单轴，双轴，三轴系统） | 需工作人员在场才可操作 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学 | 否 | 不直接应用于科研的设备
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 闭式水泵试验系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | 定制 | （1）最高试验扬程：50m；（2）最大试验流量：60m3/h；（3）最大电机功率：≤10kW(交流)（4）试验转速：0～3000r/min； | (1) 泵的能量特性试验；(2) 泵的汽蚀特性试验； | 无 | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 机器人灵巧手 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | * | 手指数目：3个，自由度：11个；关节速度：1Hz； | 展示模拟手或真手的状态；关节滑动控制；抓的方式选择 ；连续抓取 | 按实验室仪器设备操作规程操作 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 全自动悬臂式三维测量机系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | * | 测量范围(mm): X向:500～2000,Y向:400～600,Z向:500～600;定位精度(mm):±0.005;分辨率:0.001 | 三维测量 | 操作时请按照实验室章程进行（已报废） | 安徽省芜湖市鸠江区安徽工程大学国际工程师学院 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
计量仪器/电子学计量仪器/其他 | 单点激光测振仪 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | LV-S01 | 激光波长：He-Ne laser 632.8nm 激光功率：＜ 2mW 激光安全等级：Class II 聚焦方式：手动聚焦 最小工作距离：0.35m 频率范围：DC-3MHz,DC-25MHz 工作距离：0.35m-20m 最大测试速度：±10 m/s 最大测量位移：±2 m 速度分辨率：优于0.01μm/s/√Hz 位移分辨率：优于1pm | 利用激光多普勒原理测量物体沿激光方向的振动。它采用非接式测量方法，具有自动聚焦、远程题焦和聚焦存储等功能。目标测量距离在0.35m-20m之间 | 按实验室仪器设备操作规程操作 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 六自由度机械臂 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | * | 10kN | 工业机器人抓取物体 | 操作时请按照实验室章程进行 | 安徽省芜湖市北京中路 | 否 | 老旧仪器(建账十年以上且无法使用的)
计算机及其配套设备/软件/软件 | 车路协同-云控系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | 无 | 技术架构： BS多层架构模式（表现层、接入层、业务应用层、数据层） 编程语言：C# ASP.NET高级开发语言、QT面向对象开发框架 前端语言：jquery、ajax脚本开发语言、easyui界面框架 数据库语言：MySQL企业级数据库 地图语言：Three.js高级3D 引擎， PCD点云地图加载实现 通信传输层：MQTT（消息队列遥测传输）服务层、protobuf (protocol buffer) 语言数据标准协议 FFmpeg视频流实时传输：FFmpeg多媒体视频流处理程序。 | 智慧交通车路协同场景会产生庞大的数据量，车联网系统需要由云控平台集合软硬件资源，进行快速和实时的数据计算和处理，完成准确的数据服务反馈，以便确保能够及时对交通状况进行实时调整干预，提供更及时及更有价值的服务。智能网联云控教学实验平台需将云控过程需要的软硬件打包成一套实验平台，以供学习研究使用。要求可实时监控智能网联汽车的运行状态，包括：地图信息、车辆位置信息、运行速度、电池电量、传感器运行状态等，并对信息进行处理分析判断。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 智能网联测试装挑实验车 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | 无 | 车辆规格约：1730mm×1145mm×412mm（纯底盘（长×宽×高）/≥1835mm×1220mm×870mm（含上装及传感器）；上装支架：车型外观钣金； 整车质量：200kg，最大承重300kg；离地间隙：136mm，轴距：1300mm，轮距：938mm，最大车速： 15km/h，续航里程：20km，爬坡能力：30%，底盘结构：前后双叉臂。后轮单电机驱动，控制方式：转速，额定功率：2.2kW，额定电压：48V ，额定转速：2500 rpm，速度反馈误差：±0.1 m/s，制动方式：利用电动液压制动（行车制动）， 电磁刹抱闸制动（驻车制动）。转向形式：前桥阿克曼转向（高精度伺服电机），控制方式：位置，额定功率：400W，额定电压：48V 响应时间：＜100ms，控制精度：±1°，系统具有过载保护。车规级ECU，通讯方式：CAN通讯，开发环境：C语言，主处理器：MC9S12XEP100， CAN 通道：2 路。 | 智能网联测试装调实验平台在线控底盘基础上进行上装及各类传感器集成，可作为各类智能驾驶传感器的装配、标定、测试及自动驾驶功能验证。实验车还要支撑各级别智能驾驶功能的开发与测试。系统线控协议、智能驾驶算法开源，支持智能驾驶功能二次开发，有助于开发人员聚焦算法，快速进行智能驾驶功能的开发与测试。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 地理位置信息BAS环控系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | 无 | 1.包括4台环控柜，1套车站环控模型和1台操作计算机。 2.车站由站厅站台公共区和设备房区构成，配置隧道区间及车站线路、活塞风道风井。按1:30比例设计的岛式车站，车站长8000mm，宽800mm，高1150mm，分为地面层、站厅层和站台层。 | 车站由站厅、站台公共区和设备房区构成，配置隧道区间及车站线路、活塞风道风井，布置上、下行的1:48比例线路、模型列车及轨旁信号设备。 4.车站模型的站台、站厅、设备间、车控室中以及区间隧道布置环控设备模型，如屏蔽门、电扶梯、通风空调、门禁、导向标志、照明等。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 列车运行仿真与模拟系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | 无 | 1.运行仿真与模拟系统设教师机1台、行调台1台、助调台1台，调度集中软件1套。 2.系统可自动排列发车进路，控制点亮沙盘线路上的相关信号机。模型列车自动按开放的发车进路驶出车库，进入正线。 3.系统可控制列车在正线按设定速度开向前方车站 。 | 4.系统可控制列车驶入车站，在站台定点停止。停站时间可以在后台管理软件中设定。 5.系统可发布扣车命令，列车驶入车站停稳后，将被扣车，不再向前方行驶。扣车车号、扣车时间可以在后台管理软件中设定。 6 .系统可发布跳停命令，模型列车在该车站不停车，直接通过。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 数字孪生工厂软件 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | V1.0 | (1)官方中文界面，集离散事件模拟仿真、人机协作仿真、机器人仿真和虚拟调试(PLC)、数字孪生。 (2)自带超过2000多个组件(含有加工设备、机械手、输送带、立体仓库、AGV、变位机、外围设备等模型)组件库。 (3)具有机器人库(包含不少于40种品牌1500个机器人且品牌必须包含 ABB、KUKA、FANUC、SIASUN、YASAKAWA、UR....)，机器人可以示教编程，可添加机器人编程的逻辑指令，分析机器人可达性和干涉检测，包括机器人与机器人、机器人与外围设备的信号交互。机器人程序可以数据实时统计。 (4)可直接(拖放)导入CAD软件类型(3DStudio，NX，SolidWorks，CATIA，Igrip/ Quest/ VNC，Pro/E，Autodesk，JT)的几何文件建模(参数化和行为化)，支持SASA辅助建模 | 用于数字孪生生产线机理建模、三维实体建模，设备运行状态实时仿真(集离散事件模拟仿真、人机协作仿真)，以及机器人仿真和虚拟调试(PLC)等。 | 操作人员须经过专业培训，熟悉软件使用说明书、操作流程及安全规范。 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 流行行业自动化工程综合实训系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | DPRO-SMPT-1000 | 一、控制系统 二、工艺对象主体设备 1.主体流程设备 1个加热炉、1个省煤落、1个蒸发器、1个除氧器、1个换热器、1个上汽包和若干管路系统。 2.仪表及执行机构参考 3个液位指示仪、5个流量测量变送显示仪表、4个压力测量变送显示表头、1个温度测量变送显示表头、1个组分测量变送显示表头、4个流量测量变送装置、2个压力测量变送装置、2个温度测量变送装置、2台离心泵、1台风机、11个调节阀、5个开关阀等执行机构、1个炉膛着火指示灯。 3.辅助操作台参考 4个报警灯、1个蒸汽指示灯、1个报警确认开关、3个电机启动开关、1个点火开关、1个风机洞速旋钮、1个烟道挡板旋钮、3个联锁保护切换开关、1个紧急停车按钮。 4.通讯转换模块 （1）1个通讯模块。将RS485信号转换成Profibus DP信号输出，使控制对象可通过Profibus通讯方式与PLC/DCS交互； （2）工业级I0模块，能够以4-20mA和开关量信号实现控制对象与外部控制系统之间的数据交互。 *5.嵌入式工业计算机 6.外设：显示器、键盘、鼠标。 三、工业虚拟仿真平台 1.控制对象仿真软件 运用高精度动态仿真技术，模拟锅炉、换热器、蒸发器等水汽热能系统相关设备的工业动态特性。软件采用模块化结构。包托以下几个部分： （1）动态模拟引擎，支持工艺过程切换、设备尺寸将性可自定义、调节阀类型以及流通能力可修改等； （2）工艺流程模型，包托离心泵液位系统、蒸汽动力除氧系统、高阶非线性换热系统、蒸发器系统、加热炉系统、工业锅炉系统共六个对象； （3）内置控制系统棋块。通过模块对象的可视化图形搭接。完成控制方案与控制器的配置，实现控制方案实施、控制参数确定等功能； （4）智能评分系统，可对操作行为、控制性能、生产安全等方面进行评估，或是自定义策略评估； （5）趋势画面组件，在仿真运行时记录实时数据，可监测仪表阀门数据随时间的变化始势； （6）VB接口组件,提供VB二次开发接口。 2.控制对象OPC服务器软件 提供符合OPC2.1标准的OPC服务器，实现通过OPC协议进行数据交互的功能。 *3.现场总线接口软件 实现控制对象以从站方式与符合现场总线协议的设备进行数据交互。 4.硬件管理软件 主要完成4-20mA、开关量、电子阀、开关阀、辅助操作台等系统内部硬件的信号转换、处理和交互功能。 5.以太网通讯软件 实现控制对象以工业以太网的方式与PLC进行数据交互。 6.软件授权 虚拟仿真平台的授权。 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛流程行业自动化方向竞赛 | 操作人员须经过专业培训，熟悉设备使用说明书、操作流程及安全规范。操作时请按照实验室章程进行。 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 流行行业自动化工程综合实训系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | DPRO-SMPT-1000 | 一、控制系统 二、工艺对象主体设备 1.主体流程设备 1个加热炉、1个省煤落、1个蒸发器、1个除氧器、1个换热器、1个上汽包和若干管路系统。 2.仪表及执行机构参考 3个液位指示仪、5个流量测量变送显示仪表、4个压力测量变送显示表头、1个温度测量变送显示表头、1个组分测量变送显示表头、4个流量测量变送装置、2个压力测量变送装置、2个温度测量变送装置、2台离心泵、1台风机、11个调节阀、5个开关阀等执行机构、1个炉膛着火指示灯。 3.辅助操作台参考 4个报警灯、1个蒸汽指示灯、1个报警确认开关、3个电机启动开关、1个点火开关、1个风机洞速旋钮、1个烟道挡板旋钮、3个联锁保护切换开关、1个紧急停车按钮。 4.通讯转换模块 （1）1个通讯模块。将RS485信号转换成Profibus DP信号输出，使控制对象可通过Profibus通讯方式与PLC/DCS交互； （2）工业级I0模块，能够以4-20mA和开关量信号实现控制对象与外部控制系统之间的数据交互。 *5.嵌入式工业计算机 6.外设：显示器、键盘、鼠标。 三、工业虚拟仿真平台 1.控制对象仿真软件 运用高精度动态仿真技术，模拟锅炉、换热器、蒸发器等水汽热能系统相关设备的工业动态特性。软件采用模块化结构。包托以下几个部分： （1）动态模拟引擎，支持工艺过程切换、设备尺寸将性可自定义、调节阀类型以及流通能力可修改等； （2）工艺流程模型，包托离心泵液位系统、蒸汽动力除氧系统、高阶非线性换热系统、蒸发器系统、加热炉系统、工业锅炉系统共六个对象； （3）内置控制系统棋块。通过模块对象的可视化图形搭接。完成控制方案与控制器的配置，实现控制方案实施、控制参数确定等功能； （4）智能评分系统，可对操作行为、控制性能、生产安全等方面进行评估，或是自定义策略评估； （5）趋势画面组件，在仿真运行时记录实时数据，可监测仪表阀门数据随时间的变化始势； （6）VB接口组件,提供VB二次开发接口。 2.控制对象OPC服务器软件 提供符合OPC2.1标准的OPC服务器，实现通过OPC协议进行数据交互的功能。 *3.现场总线接口软件 实现控制对象以从站方式与符合现场总线协议的设备进行数据交互。 4.硬件管理软件 主要完成4-20mA、开关量、电子阀、开关阀、辅助操作台等系统内部硬件的信号转换、处理和交互功能。 5.以太网通讯软件 实现控制对象以工业以太网的方式与PLC进行数据交互。 6.软件授权 虚拟仿真平台的授权。 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛流程行业自动化方向竞赛 | 操作人员须经过专业培训，熟悉设备使用说明书、操作流程及安全规范。操作时请按照实验室章程进行。 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 铁路运输模拟实验系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | 无 | 1.系统由1套沙盘、2列模型列车和3个车站计算机联锁组成。 2.模型列车在沙盘上根据预定程序自动运行，包括：唤醒、出库、正线运行、站前折返、回库、休眠等。 3.沙盘长度8.5m、宽度3m，股道比例为1:87，共设3个车站和1个检修基地。 | 4.沙盘包含道岔、信号机、桥梁、隧道、土挡、楼宇建筑、绿化等，各种标志齐全。 5.列车锂电池供电，具有前进、后退、鸣笛、车灯点亮等功能，通过LORA无线通信和计算机联锁实现数据通信。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 信号道岔模拟试验系统 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | 无 | 1.信号道岔智能实训系统 ；2.信号机实验台 ；3.转辙机实验台 | 直观地显示启动冲击电流和稳态转换电流，用于道岔故障判断。道岔转换到位以后，操作面板的道岔位置表示灯点亮，指示道岔当前密贴位置。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 智能网联测试装挑实验车 | 安徽工程大学 | 机械与汽车工程学院 | 无 | 车辆规格约：1730mm×1145mm×412mm（纯底盘（长×宽×高）/≥1835mm×1220mm×870mm（含上装及传感器）；上装支架：车型外观钣金； 整车质量：200kg，最大承重300kg；离地间隙：136mm，轴距：1300mm，轮距：938mm，最大车速： 15km/h，续航里程：20km，爬坡能力：30%，底盘结构：前后双叉臂。后轮单电机驱动，控制方式：转速，额定功率：2.2kW，额定电压：48V ，额定转速：2500 rpm，速度反馈误差：±0.1 m/s，制动方式：利用电动液压制动（行车制动）， 电磁刹抱闸制动（驻车制动）。转向形式：前桥阿克曼转向（高精度伺服电机），控制方式：位置，额定功率：400W，额定电压：48V 响应时间：＜100ms，控制精度：±1°，系统具有过载保护。车规级ECU，通讯方式：CAN通讯，开发环境：C语言，主处理器：MC9S12XEP100， CAN 通道：2 路。 | 智能网联测试装调实验平台在线控底盘基础上进行上装及各类传感器集成，可作为各类智能驾驶传感器的装配、标定、测试及自动驾驶功能验证。实验车还要支撑各级别智能驾驶功能的开发与测试。系统线控协议、智能驾驶算法开源，支持智能驾驶功能二次开发，有助于开发人员聚焦算法，快速进行智能驾驶功能的开发与测试。 | 操作时请按照实验室章程进行 | 安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交叉口西北侧 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 语言认知脑电设备 | 安徽工程大学 | 外国语学院 | BrainampMR32 | 信号通道数： 32通道 EEG 记录 采样率： 最大可达 5000 Hz 通常用于 MRI 同步采集时建议为 500 Hz 或 1000 Hz 分辨率： 16位分辨率 (0.1 μV/bit) 输入阻抗： > 10 MΩ 共模抑制比 (CMRR)： > 110 dB 低噪声设计： < 0.25 μV RMS 频率响应： DC（直流）到 250 Hz（在标准采样率配置下） 滤波器： 硬件直流耦合 高通/低通滤波可选 | 可用于心理学、认知科学、语言学实验，尤其可以应用在语言、记忆、决策、情绪等方面加工机制研究。 | 非医疗器械，仅用于研究使用。 | 芜湖市北京中路安徽工程大学外国语学院 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 区块链BaaS平台 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | BlocfaceV1.0.0 | 平台支持高达7万TPS（每秒事务处理能力），支持10万个节点的组网，具备大规模网络处理能力；平台具备GB级的文件存储能力。采用国密和非国密安全传输层协议（TLS）；基于角色权限的访问控制（RBAC），支持多层级权限管控体系；提供针对联盟链和主机的可视化监控，支持联盟链和主机的动态增删、主机管理证书管理、合约实例管理等，确保日志的完整性和可追溯性。 | 一站式构建和管理区块链网络，可视化管理和运维，权限管理和安全审计，高性能和可扩展性，跨链通讯和统一管理，定制化服务和客户体验。 | 1.使用仪器前需要提前进行专业的仪器知识培训避免操作不当造成仪器损伤。 2.操作仪器进行实验时需要专业人员陪同操作。 3.实验人员使用仪器进行实验的操作必须合法合规，符合用户操作手册。 | 安徽省芜湖市北京中路 | 是
激光器/激光器/激光器 | 纳秒可调谐OPO激光器系统 | 安徽师范大学 | 化学与材料科学学院 | 欧倍尔 | 1.泵浦激光器系统 2.OPO一体化便携式封装（体积75cmX45cmX35cm） 3.泵浦激光能量~300mj@355纳米 4.宽可调谐波长:190-2750nm; 5.激光线宽：3-6波数(cm-1)； 6.重复频率：0-100Hz; 7.脉冲宽度:<10纳秒； 8.最大输出能量50mj@450 nm，15mj@345 nm，8mj@260 nm； 9.光束发散角小于2毫弧度； | 研究方向：原子与分子物理方向 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 否 | 教学医疗设备
激光器/激光器/激光器 | 准分子激光器 | 安徽师范大学 | 物理与电子信息学院 | 47*25*25cm,EX5/250 | 2.技术参数 2.1激光器总质量：≤20 kg； 2.2激光器尺寸(L x W x H)：≤ 50 x 30 x 30 cm； 2.3最高重复频率：≥200 Hz； 2.4脉冲宽度（ns）：5-10； 2.5最大脉冲能量（mJ）: ≥1.5 @157nm；≥10 @193nm； 2.6峰值功率 (MW): 0.25 @157 nm; 1.75 @ 193nm； 2.7平均功率（W @ 250Hz）: 0.3 @157nm； 2.5 @193nm； 2.8能量半衰期时脉冲次数：10E6 @157nm; 12E6 @193nm; 2.9能量半衰期: 10 days @157nm; 15 days @193nm； 2.10光束发散角：1×2 mrad； 2.11束斑尺寸(mm)：3×6； 2.12脉冲抖动Jitter (± ns): 2 ns； 2.13能量稳定性（±%）：< 2； 2.14脉冲与脉冲稳定性：<3%RMS； 2.15腔体保养周期：2 Billion pulses; 2.16冷却方式：风冷，无需水冷。 | 主要应用于原子与分子物理 | 请与仪器共享联系人提前联系预约 | 安徽师范大学花津校区物理楼 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/其他 | 自平衡多通道电液伺服加载系统 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | * | 竖向承载300吨，水平承载100吨，变形小于1/1000 | 测试各类型结构、构件的力学性能 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 电液伺服多功能结构试验系统 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | * | 竖向承载500吨 | 测试混凝土材料强度 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 低温岩石三轴试验机 | 安徽工程大学 | 建筑工程学院 | HCYW-600 | 轴向荷载600KN，分辨率0.01KN；围压增压器调压范围0-30MPa；轴向加载行程60mm；轴向变形量程±6.35mm，径向变形量程±2.54mm。 | 测试在常温和低温条件下岩石等材料圆柱体试件的三轴力学特性。 | 用户需提前一周在大型仪器设备开放共享平台申请，设备使用前需进行安全培训。 | 安徽省芜湖市安徽工程大学建筑工程学院C座3楼 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 三坐标测量仪 | 芜湖通潮精密机械股份有限公司 | 技术中心 | SIGMA7106C | - 双边高架桥式结构，减小移动部分重量，保证高精度和高稳定性 - 全花岗岩结构，保证设备热稳定性、均一性、一致性 - 热膨胀系数低、均匀分布，受温度影响最小化 - 采用高精度、高刚性、气浮式空气轴承，保证设备稳定运行 - 高精密高性能设备，适合中小型零部件测量 | 对工件的尺寸、形状和形位等进行测量 | 完整几何元素测量、形位公差测量、材料薄壁件测量、曲线曲面测量、模具测量，可快速、完整、反复测量结构复杂的工件。 | 安徽芜湖三山经济开发区泥埠路1号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高低温低气压温湿热试验箱 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 科技质量部 | QDS605A | 温度范围：-70℃～+150℃ 湿度范围：20%～98%RH（常压） 气压范围：常压～0.5KPa℃ 电压/频率：380VAC±10% 三相五线/50Hz土1 总功率:29.6KW 最大工作电流:77A 温度均匀度：≤2.0℃（常压空载） 温度波动度：≤±0.5℃（常压空载） 温度偏差：±2℃（常压空载） 降压速率：≤45min（常压→1KPa） 压力精度：±2KPa（常压→4KPa） ±5%（40KPa～4KPa时) ±O.1KPa (4KPa～1KPa时) 湿度偏差：+2-3%（>75%RH）（常压条件下） ±5%(≤75%RH)（常压条件下） 升降温要求 升温速率:≤60min（室温→+150℃,常压空载） 降温速率:≤80min（室温→-65℃，常压空载） | 1、A:低温试验方法 2、B:高温试验方法 3、恒定湿热试验 4、交变湿热试验 5、试验M:低气压试验方法 6、试验 Nb温度变化试验 7、试验Z/AM:低温/低气压综合试验 8、试验Z/BM:高温/低气压综合试 9、低气压(高度)试验 10、高温试验 11、低温试验 12、低温试验军用设备环境试验方法-温度-高度试验 13、湿热试验 14、温度湿度振动高度试验（不包括振动试验) | 1、用户申请条件：针对所有客户，均接受申请； 2、申请方式：电话、邮件、面谈均可； 3、申请时间：工作日上午8:00-12:00，下午13:00-17：00； 4、申请流程：客户签订测试委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路14号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 三轴转台 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 航电室 | 定制 | 内轴：运动范围在±90°；速率范围±0.01°/s～±200°/s； 中轴：运动范围在±70°；速率范围±0.01°/s～±150°/s； 外轴：0-360°；速率范围±0.01°/s～±150°/s； | 三轴飞行仿真转台是飞行控制系统半实物仿真实验中重要的设备。它可用于飞行器姿态仿真、惯导系统测试和惯导引头目标探测的闭环仿真。作为飞行姿态模拟设备，要求有足够宽的动态响应范围和足够高的稳态精确度。 | 用户使用时，要有专业操作人员进行操作。 | 安徽省湾沚区钻石路1号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/流式细胞仪 | 流式细胞仪 | 安徽中医药高等专科学校 | 科技产业处 | BD FACSVerse | 配备二根固态激光源或以上多色分析，用以激发 FITC、PE、PerCP、PI、PE-Cy5、PerCP-Cy5.5、 PE-Cy7 等多种荧光素。具备 FSC、SSC 和 5 个及以上荧光检测器，可同时激发、检测 5 色及以上荧光信号。具有自动光路调校功能，可对光路偏移进行自动校准，且调校过程完全自动化，无需人员手动控制，无需专业技术人员上门调试即可确保实验数据的长时间稳定与精准。 | 可进行细胞水平的核酸和蛋白的定量分析，能够对细胞的数量、百分比、荧光强度等进行统计；可进行 8 个指标的检测，确定细胞的信息。可用于细胞表型、增殖、周期、细胞功能等多方面的检测。 | 请提前联系仪器设备共享联系人。 | 安徽省芜湖市弋江区安徽中医药高等专科学校 | 是
计量仪器/长度计量仪器/其他 | 三坐标测量机 | 盛力科技股份有限公司 | 产品试验中心 | Explorer 07.10.07 | 行程范围（mm）:X 700;Y1000;Z 680 被测工件最大重量（kg）：900 最大允许示值误差（μm）:2.7+3.5L/1000 最大允许探测误差（μm）:2.9 空间运动速度（mm/s）：520 空间运动加速度（mm/s?）：780 | Explorer是一款数控桥式测量机。可用于多种工业应用，如零件检测、外形测量、过程控制等，是小型箱体类零部件测量的理想系统。 | 按照企业制定的大型仪器设备对外开放共享管理办法进行对外开放 | 安徽省芜湖市高新技术产业开发区天井山路19号 | 是
计量仪器/长度计量仪器/其他 | 轮廓度仪 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | CV-4500 | X轴：≤（3.2＋0.07L/10000）um Z轴：≤（1.8＋0.07%H）um | 附件： 功能：精度0.0001mm，最大测量量程100mm，适用于产品的外轮廓形状尺寸的高精度测量，如倒角、圆弧、沉槽、螺牙等尺寸 | 用户需提前一周电话预约，被测样品如体型较大或不规则需提前按要求进行切割制作样块进行检测。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 棉纤维大容量自动测试仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | HVI1000C1000 | 1、整机外观包括长强箱体、马克隆箱体，设备净重≤500公斤/台。整机正常工作电压220V(50-60Hz)、气压（100-150）psi、流量大约85升/分钟。 2、整机包含长/强模块、马克隆模块、颜色/杂质模块、控制系统等四部分组成。 3、计算机属于工业计算机，配备具有刻录功能的光盘驱动器。键盘、显示器安装在支架上，可根据需要进行前后、上下、左右移动。 | 1、长度/强度测量采用自动取样，数据一致性好。 2、各模块并行测量，效率高，输出信息量大。 3、光学零点自动调节和跟踪补偿，开机预热时间短，稳定性好。 4、具有在线故障诊断功能，维修方便。 5、短纤维和色泽分级具有中国和美国标准选择功能。 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | FPC自动点补强胶设备 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 制造中心模组部 | LCD-ZDJ1700A | 1、点胶最小宽度：0.2mm 2、固化单元：汞疝灯固化，时间：3-4S 3、节拍：6S 4、机台组成方式：运动机构、视觉系统、点胶系统组成 5、产品尺寸：0.2~2寸 6、点胶方式：正反面点胶 | 1、正面点胶进行FPC密封，提升产品高温高湿信赖性测试性能 2、反面点胶进行FPC与芯片间粘合，提升FPC拉力性能 3、异形点胶开发、生产等 | 1、提前两个月申请 2、需在我司工程师现场监督下完成所需工作 3、书面向公司相关部门提出书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | 高倍显微镜 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | VHX-7000 | 1、摄像系统配备1222万像素CMOS图像传感器； 2、镜头配置： 2.1高分辨率低倍镜头20X~100X； 2.2高分辨率中倍镜头100X~500X； 2.3高分辨率高倍镜头500X~2500X； 3、配备多种白平衡模式：包含单键，自动，手动，预设（2700k，3200k，5600k，9000k），高清晰动态范围：RGB各像素16bit灰度级； 4、画面分割功能：左右，上下，4分屏，9分屏，连动显示功能； 5、观察支架x y z三轴步进电机电动，xy轴自动载物台移动速度10mm/sec，z轴自动载物台电动移动速度17mm/sec，电动载物台，透射照明对应倍率20倍； 6、集观察、拍摄、测量于一体； 7、测量功能：距离、角度、半径、面积、结晶粒度分析,清洁度分析； 8、可实现手持观测。 | 样品观察检验。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 条干均匀度测试分析仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | CT3000 | 电容式测量槽：4个；测试范围：1tex-12ktex；牵引速度：25、50、100、200、400、800m/min；测试时间：以10s为间隔，在10s-20min内信任选；CVm%值、Um%值测试范围：0.01-99.99%；CVD%值：0.01-99.99%，切割长度统一选择为8mm；直径D值：0.005mm-3.000mm；毛羽H值；毛羽方差SH；疵点值；不同切割长度的质量CV值；DR值；条干波谱分析；毛羽波谱分析；线密频率分布图；竹节纱测试及图形等指标。 | 是一种用以测试和分析纱条条干不匀程度、纱线表面毛羽信息、直径及其变化、考核纱线质量、指导纱线生产的高精密仪器。该仪器测试信息丰富，能提供多项数据和图形指标评价纱线质量信息，并带有织物仿真系统，能够预测所测纱线形成的织物效果，十分有利于纺织企业控制和提高纺织品的质量。另外，该仪器针对竹节纱提出了相应的质量控制指标，能够全面分析测试竹节纱的质量。 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 芜湖职业技术学院 | 食品与生物工程学院 | BREEZE 2-1525 | 流速范围:0.01~10.00ml/min 流速精度:0.1%RSD 全流程耐压:6000psi 紫外-可见光检测器: 波长范围：190-700nm 带宽：5nm 波长准确度：±1nm 波长重现性：0.1nm 线性范围：<5% at 2.5AU 基线漂移：1×10-4AU/h 基线噪声：4×10-6AU | 食品成分分析、食品中有害物质分析、药物分析、天然产物分析、生物样品分析等。 | 1 双泵在运行中需要更换流动相之前，必须把双泵的流速设置为0，变化率栏中输入0.5-1min，把泵关掉，等压力为0时再更换流动相。 2 每次更换流动相后，必须排（液）气泡。 3 每隔一段时间（约一周），在使用仪器时，上下泵排完气泡后，将泵单元的参比阀切换至排空（向右转90°），设置A、B两泵流量，使其排空约10mL液体，完成后，将A、B两泵流量设置为0，当压力为0时，再将参比阀向左转动90°即可。 4 检测器：通讯失败时，右键重设TUV。 | 安徽省芜湖市文津西路201号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 薄膜封装喷墨打印机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | OLED技术部 | INNOVJET200 | 有效打印区域：基板≥Φ195mm 玻璃移动速度：0~600mm/s 可调 移动位置精度：±10μm 机械手重复定位精度：≦±0.3mm 氧气含量：<1ppm 水分含量：<1ppm 薄膜厚度均匀性-基板内：≤3% 薄膜厚度均一性-基板间：≤5% | 喷墨打印设备，用于打印薄膜封装中的有机层，形成大面积高均匀度的薄膜，工艺在室温运行，有机缓冲层采用紫外固化 | 1：使用前至少需1周提出申请并完成我司内部审核 2：操作需由我司技术员级别以上进行 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/其他 | 温度冲击试验箱 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | CJ605S2 | 温度范围-65℃～150℃；温度偏差≤±2℃；转换时间≤5S | 用于考核产品（整机）、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力，该温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 红外光谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 化学室 | NICOLETIS20 | 重量（英制） 70 lbs 重量（公制） 32 kg 信噪比50000：1 分辨率0.25 cm-1 激光器 固态温控二极管激光器 | 用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 龙门加工中心 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | 复材加工中心 | SM-2113 | 机床最大行程2100mm*1600mm*760mm；工作台尺寸（X*Y）：2310mm*1500mm；主轴转速：10-6000r/min；快速进给速率：X/Y轴：20000mm/min；Z轴：15000mm/min；切削进给速率：1-10000mm/min；定位精度：±0.015mm/全长；重复精度：±0.003mm | 用于机械工程领域的工艺试验、机械加工等。 | 该设备价值较高，操作需经专业人员操作。 | 安徽省芜湖市湾沚区钻石路1号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 介质沉积系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | SI 500 D | 1.加工尺寸：最大6英寸直径晶圆、向下兼容4英寸和更小的晶圆片或不规则碎片。 2.反应腔采用双层进气，配置单独的SiH4进气环。 3.采用平板三螺旋天线，通过电介质板、将射频功率耦合到等离子体中。 4.下电极配置射频电源、用于下电极偏压。频率13.56 MHz，功率≥ 300 W。 5.至少五路工艺气体： Ar, O2, CF4, 5%SiH4, NH3，可扩展至最多12路气路。 6.集成式气路柜，质量流量计MFC与反应腔室间的距离不超过150 cm，可以实现工艺气体的快速切换。 | 通过感应耦合（ICP）方式产生高密度等离子体，在半导体衬底上沉积高质量的介质薄膜（例如氧化硅SiO2、氮化硅SiNx、氮氧硅SiOxNy等）。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气质联用色谱仪 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | GCMS-2010SE | 柱箱温度：室温以上10℃～400℃ 最大升温速率：不低于130℃／min 压力设定范围：0～100psi | 有机成分检测 | 有机成分检测 | 芜湖市弋江区九华南路1017号安徽精公检测检验中心有限公司 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 1000kV 30mA长期老化试验装置 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | ZL-1000 | 电压：±1000kV；电流：30mA；精度：±1% | 长期电缆耐压试验、联合试验 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 高新大道与恺帆路交叉口 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电液伺服系统电缆卧式拉力试验机 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | HT-8296C | HT-8296C；机台容许最高荷重：100tonf；精度等级：0.5级；有效测力范围：最大负荷的1%-100%；位移量测解析度：0.01mm；精度示值的±0.5%以内；油压缸行程：1500mm载入速度：0-70mm/min，最大速度：100 mm/min | 电液伺服卧式拉力试验机采用机架整体钢板焊接框架结构，单出杆双作用油缸通过两拉杆加力架施加试验力，前后夹头液压夹持试样，高精度负荷传感器测力，根据试样规格长度后夹头体可有级调整拉伸空间，计算机根据可根据需要编程控制试验步骤，屏幕显示试验力及试验曲线，按试验方法的要求自动处理试验数据，可用于架空电缆等试样的拉伸试验、应力应变试验和压缩试验。 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 安徽省无为县高新大道与恺帆路交叉口 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | Otima8000 | RF功率：750-1500W连续可调，调整精度为1W，稳定性优于0.1% | 用于测定各种物质（可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等）中常量、微量、痕量金属元素或非金属元素的含量 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 安徽省无为县高新大道与恺帆路交叉口 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 立式加工中心 | 芜湖职业技术学院 | 机械工程学院 | VMC1165SB | 工作台：1200*610；主轴转速：60-7000；刀库：斗笠式 20把 | 机械加工 | 有制度 | 安徽省芜湖市银湖北路62号 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 立式加工中心 | 芜湖职业技术学院 | 机械工程学院 | VMC0850B | 工作台：1000*500；主轴转速：50-6000；刀库：斗笠式 16把 | 无 | 1.需要提前预约，在工作日联系设备联系人 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外开放使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 | 安徽省芜湖市银湖北路62号 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 立式加工中心 | 芜湖职业技术学院 | 机械工程学院 | DM3220 | 工作台：1200*500；主轴转速：60-6000；刀库：斗笠式 20把 | 无 | 1.需要提前预约，在工作日联系仪器联系人员 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外开放使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 | 安徽省芜湖市银湖北路62号 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 车削中心 | 芜湖职业技术学院 | 机械工程学院 | DL20MH | 最大旋径*最大切削长度：440*500；刀塔：12工位 | 无 | 1.需要提前预约，在工作日联系仪器联系人员 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外开放使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 | 安徽省芜湖市银湖北路62号 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 芜湖职业技术学院 | 生物工程学院 | Agilent 7890B | 全电子气路控制 （EPC） 可用于所有进样口和检测器，确保极佳的重现性以及可靠的准确度和精密度易于掌握和使用 ? 简单、直观的 Agilent EZChrom Elite Compact 软件简化的气相色谱仪前面板按键和显示屏提供了序列信息、仪器状况和运行状态，并最大限度地减少操作失误支持 16 个样品瓶的自动液体进样器为提高工作效率和所有常规应用（包括一些必须符合法规要求的应用）提供了最佳的性能进样口的选择（检测器类型：热导检测器和氮磷检测器(NPD) | 自动进样器：在当前的样品分析结束之前就开始下一个样品分析的洗针操作并抓起下一个样品瓶，缩短分析时间，提高分析通量。 | 1.需要提前预约，在工作日联系仪器联系人员 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外开放使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 | 安徽省芜湖市文津西路201号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 芜湖职业技术学院 | 生物工程学院 | waters 2695 | 超高效四元梯度液相色谱泵、自动进样器、柱温箱、原装色谱数据工作软件等 | 无 | 1.需要提前预约，在工作日联系设备联系人 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 | 安徽省芜湖市文津西路201号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 超高效液相色谱仪 | 芜湖职业技术学院 | 生物工程学院 | ACQUITY UPLC | 超高效四元梯度液相色谱泵、自动进样器、柱温箱、单四极杆质谱检测器、原装色谱数据工作软件等 | 无 | 1.需要提前预约，在工作日联系仪器联系人员 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外开放使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 | 安徽省芜湖市文津西路201号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 模块化柔性制造/自动化物流系统设备 | 芜湖职业技术学院 | 电气工程学院 | BS-FMS-MK001B | 采用三菱PLC主机及通信网络模块，另配有触摸屏、S7-300主控单元站，具有DP通信功能，使用WINCC组态软件进行系统动态监控。 | 本柔性制造系统是由仓库储存系统、加工装备、物料运输装置和计算机控制系统等组成的自动化制造系统 | 1.需要提前预约，在工作日联系仪器联系人员 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外开放使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 | 安徽省芜湖市银湖北路62号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 风机盘管机组检测装置 | 芜湖职业技术学院 | 建筑工程学院 | SK-SRL4000A | 设备满足标准GB/T19232-2003《风机盘管机组》要求； 控制系统采用PC+PLC结构 产品主要技术参数如下： 1．温度传感器精度±0.1℃，风流量、水流量传感器精度±1%； 2．水流量控制范围：200～2300L/h 精度：±1%； 3．风量控制范围：300～2600m3/h； 4．冷量范围：2000～12600W； 5．热量范围：2700～18900W； 6．电源功率小于40KW、检测装置本身占地面积小、方便维护、噪音低，并具备节能功效； 7．检测装置采用微机全自动控制。 | 制冷机组；空气处理控制柜；水处理控制柜；噪声检测室等。 | 1.需要提前预约，在工作日联系仪器联系人员 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外开放使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 | 安徽省芜湖市文津西路201号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 风机盘管噪声性能检测装置 | 芜湖职业技术学院 | 建筑工程学院 | SK-4000ZL | 满足标准GB/T19232-2003《风机盘管机组》、GB6882-2008《声学，声压法测定噪声源声功率级消声室和半消声室精密法》、ISO3745《声学、噪声功率级的测定，消声室和半消室精密法测定法》要求； 半消声室产品的建筑本体采用双层结构，可以有效隔绝外部噪声对室内测试的干扰。地面采用浮筑结构，使得外界振动所产生的干扰降至最低。 产品主要技术参数： 1．本底噪声≤20dBA（不含固体声），截止频率：125Hz，测量项目：声压级测量； 2．风机盘管最低标准要求噪声：37dB(A)； 3．检测设备声级计采用国内最先进的全数字I级声级计。 4．测试精度误差：±0.5～2.3dB | 检测项目：风机盘管噪声性能检测 | 1.需要提前预约，在工作日联系仪器联系人员 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外开放使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 | 安徽省芜湖市文津西路201号 | 是
计量仪器/热学计量仪器/其他 | 采暖散热器热工性能检测装置 | 芜湖职业技术学院 | 建筑工程学院 | SK-SRL6000A | 满足标准GB/T13754-2008《采暖散热器散热量测定方法》要求； 产品具有自动检测系统。产品四部分组成：闭式热工小室系统；水系统控制室；可控温送回风冷却系统；散热器测量室自控网络系统。 产品主要技术参数如下： 1．内空气温度：10～25℃，±0.2℃； 2．表面温度：10～25℃，±0.2℃； 3．室内相对湿度：30～70% ； 4．夹层空气温度：10～25℃，±0.5℃； 5．缓冲水箱水温：50～95℃，±0.5℃； 6．散热器进、出口水温：50～95℃，±0.1℃； 7．室内基准点的空气温度：～18℃：±0.1℃； 8．温度传感器精度±0.5℃； 9．微机控制自动检测过程，自动化程度高。 10．平衡时间：3-5个小时 电源三相380V、五线制总功率35KW | 检测项目：采暖散热器热工性能测定。 | 1.需要提前预约，在工作日联系仪器联系人员 2.校园内注意交通安全（不允许进校时段9:40-10:00,11:35-11:50） 3.校内设备在满足教学后对外开放使用。对于时间要求有要求的，应尽可能提前预约。 |  | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 大型步入式高低温湿热试验箱 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | EW594065W | 1、工作容积：18 m（宽）×5.5 m（高）×6 m（深）=594 m3； 2、温度范围：-65 ℃~＋90 ℃； 3、温度偏差：≤±2 ℃； 4、温度波动值：≤±0.5 ℃； 5、湿度范围：≤±3%RH（＞75%RH时）；≤±5%RH（≤75%RH时）。 6、升温速率：＋25 ℃ ~＋70 ℃：≥0.4 ℃/min； 7、降温速率：＋25 ℃ ~﹣55 ℃：≥0.4 ℃/min。 | 附件：1.耐候性拼装室体 2.超低温宽温域制冷机组 3.宽温高精度空气调节器 4.模拟综合环境电控系统 5.动态加湿除湿水路系统 6.中功率程控循环水制冷机 7.大功率循环水制冷机 8.配电柜 9.辅助控制及测试系统 10.压缩机制冷剂 功能：高低温湿热环境下产品可靠性检测与分析 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 整车淋雨试验箱 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | CEEC-LYR-600 | (1) 可试验最大样品的尺寸：L12000mm×W3500mm×H5000mm； (2) 淋雨喷淋管网内空尺寸约为：L13200mm×W5500mm×H6000mm； (3) 淋雨喷淋管网最大淋雨区域尺寸约为：L12000mm×W3500mm×H6000mm； (4) 淋雨喷淋管网最小淋雨区域尺寸约为：L3500mm×W3500mm×H6000mm； (5) 淋雨试验室的总体尺寸：约L18400mm×W8500mm×H7000mm； (6) 控制间尺寸：约L5500mm×W2500mm×H3800mm； (7) 大门的净空尺寸：（W5000mm×H5000mm）； (8) 淋雨强度： 5mm/min～7mm/min； (9) 淋雨时间：具备连续试验淋雨60min储水处理系统；控制器1min～60min可调； (10) 淋雨角度：顶面呈45°～90°夹角，四周呈45°夹角； (11) 喷嘴直径：φ1～1.6mm； (12) 喷嘴布置：均匀布置，间距为500mm×500mm；喷嘴到样品表面的距离为500mm～1300mm； | 附件：水泵 水泵 电子流量计 管道连接件 球阀 底座 不锈钢外罩 电磁阀 功能：淋雨环境下产品可靠性检测与分析 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 虚拟样机仿真平台 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 |  | DA42/DA40 NG | 符合CCAR-60部法规5级训练器鉴定标准以及 FAA Part 60 FTD Level 5和 EASA CS-FSTD (A) FNPT II所有QTG检测所需的飞行测试验证数据 | 模拟器驾驶舱 计算机主机机柜 显示系统：包括屏幕及投影仪 教员操作间 | 一、共享仪器设备开放管理总则 1.开放内容 （1）共享仪器设备对本公司研发部门在新产品研发范围内免费开放使用，对其他使用者收费开放； （2）试验结果不好，要求重做，经公司研发中心批准同意，可以开放，收费标准不变； （3）对参观者开放。 2、开放时间 一般为上午8:30-下午5:30，特殊情况（如：设计性、研究性的测试）可全天开放使用。 3、预约制 共享设备使用实行预约制度。 4、登记制 仪器设备使用时间和使用情况进行登记。 5、值班制 设备开放时，必须有设备管理员在现场。 6、清洁卫生制 试验完毕后，试验者对所使用的仪器设备都要进行清洁归位。 二、共享仪器设备使用管理 1、在使用仪器设备之前必须了解所使用仪器设备的使用方法和注意事项，经管理人员认可后放可使用。 2、仪器设备在使用过程中出现问题，要及时报告管理人员，经检查，若因使用不当而损坏，则按相关规定进行处理。 3、遵守仪器设备开放总则。 | 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场B2座 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 泵/马达试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | H502 | 最大拖动力200HP，最大转速12000rpm，最大扭矩2000 lb.in | 主要由双系统泵源、测试台和自动控制采集系统ADAS组成，用于民航液压泵和马达的测试 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 大流量活门试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | 无 | 压力（0~435）psi；流量（0~14000）kg/h；温度（0~420）℃ | 用于军用飞机和民航飞机气动附件的测试 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 发电机综合试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | K938-500 | 额定功率500HP，输出转速范围（0~30000）rpm | 主要由控制台、驱动台、负载箱等组成，用于飞机发电机综合性能的测试 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 发电机综合试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | K938AX-700AC | 额定功率700HP，输出转速范围（0~3000）rpm | 主要由控制台、驱动台、负载箱等组成，用于飞机发电机综合性能的测试 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 高压小流量活门试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | 无 | 压力（0~1000）psi； 流量（0~5.696 ）ppm | 用于民航飞机气动附件的测试 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 空气涡轮起动机试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | 102382-P5 | 压力（0~200）psi；温度（0~200）℃；转速（0~20000）rpm | 用于民航飞机上空气涡轮起动机的测试 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 空气循环机试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | 101969-P1 | 压力（0~125）psi，流量（0~11000）kg/h，温度（0~600）℉，转速（0~10000）rpm | 用于民航飞机的空气循环机的测试 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 燃油附件试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | 102496.00 | 低压流量104gpm@40psig，高压流量12gpm@3000psi | 主要由燃油喷嘴测试车、喷嘴环测试车组成 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 伺服阀综合性能试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | 无 | 工作压力4600 psi可调，最大流量120 L/min | 由动力源、操作台和数字控制采集系统组成，用于电液伺服阀的测试 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 液压附件试验台 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |  | H205 | 额定压力3000psi，最大流量50GPM | 主要由双系统泵源、试验台和自动控制采集系统ADAS组成，用于民航飞机液压部件的测试。 | 现场使用 | 安徽省芜湖市鸠江区万春中路8号双翼工业园 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | ESC硬件在环仿真测试系统 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | SCALEXIO (Dspace software Release 2018-B) | ESC控制器整车闭环功能仿真测试，商业的车辆模型、动力学模型以及ESC液压模型，可以自由建立道路场景，配置车辆部件参数，可以定义驾驶员驾驶行为完成功能测试。 | ControlDesk:硬件通道管理和信号采集； AutomationDesk:测试自动化软件； ModelDesk:车辆参数图形化配置，道路模型设计； ASM：车辆模型，动力模型，液压模型； | 1、至少提前一周电话预约；2、提供项目车辆信息、ESC相关资料。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 | 是
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱仪 | 芜湖华衍水务有限公司 | 检测室 | 881 | 噪声<0.1nS,线性偏差<0.1% | 自动进样器，电导检测器，Metrosep A Supp5-150/4.0色谱柱 | 面议 | 安徽省芜湖市江北产业集中区和谐路 | 是
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱仪 | 芜湖华衍水务有限公司 | 检测室 | ICS-1100 | 全程信号输出范围： 0-15000μS *3.4.6 检测器分辨率（检测器最小分度值）： 0.00238 nS/cm， *3.4.7 检测器耐受最大压力： 10Mpa 3.4.8 电子漂移： 5ns/cm.h（满量程） | ICS-1100是为等度淋洗而设计的仪器，具有梯度淋洗功能。 | 面议 | 安徽省芜湖市江北产业集中区和谐路 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 步入式高低温湿热交变试验箱 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | EW29065P12WBF | (1) 工作容积：宽2700mm×2400mm×深4500mm (2) 温度范围：-65℃~+85℃ (3) 温度偏差：≤±2℃ (4) 温度波动度：≤0.6℃ (5) 温度均匀度：≤2℃ ≤1℃（湿度≥90%RH） (6) 湿度范围：20~98%RH (7) 湿度偏差：≤±3%RH(＞75%RH时) ≤±5%RH（≤75%RH） (8) 升降温速率：3℃/min以内 (9) 工作噪音：A声级 (10)总装机功率175KW | 温度熔断器 纯水多虑器芯 湿球纱布 箱内导轨 通讯电缆 真空泵油 1HP空调机 功能：高低温湿热环境下产品可靠性检测与分析 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 温度/湿度/振动综合环境试验箱 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | CW1270W15 | 1、容积：1.2 m3 2、温度范围：-70 ℃~+100 ℃； 3、湿度范围：25%RH~98%RH； 4、温变速率：≥15 ℃/min | 附件：温度熔断器、排水管、DN40水过滤器、活动底盘连接线、玻璃保险丝、活动底箱、样品托架条、轻轨压板、样品架。 功能：模拟低温试验、高温试验、湿热试验、恒定湿热试验、交变湿热试验。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 温度/湿度/振动综合环境试验箱 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | CW12670W2B | 1、工作室内部尺寸：2.2 m×2.4 m×2.4 m(W×D×H)=12.67 m3 2、温度范围：-60 ℃~+120 ℃； 3、湿度范围：20%RH~98%RH | 附件：升降台车、温度熔断器、排水管、DN40水过滤器、活动底盘连接线、一级滤芯、二级滤芯、垂直振动膜、活动底板、水平振动膜、纯水器。 功能：模拟低温试验、高温试验、湿热试验、恒定湿热试验、交变湿热试验。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 温度/湿度/振动综合环境试验箱 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | CW12670W2A | 1、工作室内部尺寸：2.2 m×2.4 m×2.4 m(W×D×H) =12.67 m3 2、温度范围：-60 ℃~+120 ℃； 3、湿度范围：20%RH~98%RH | 附件：升降台车、温度熔断器、排水管、DN40水过滤器、活动底盘连接线、一级滤芯、二级滤芯、垂直振动膜、活动底板、水平振动膜、纯水器。 功能：模拟低温试验、高温试验、湿热试验、恒定湿热试验、交变湿热试验。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电动振动试验系统 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | ES-30-370/LTT0505/VT0505/VT0808/SUPER | 1、最大推力：30 kN； 2、最大位移：51 mm； 3、水平滑台：500 mm×500 mm； 4、垂直扩展台1：500 mm×500 mm； 垂直扩展台2：800 mm×800 mm（格栅）； 5、4道输入 | 附件：功率放大器、冷却风机、水平滑台、金属风管、功率放大器连接电缆线、台面高度指示尺、起重耳轴、气源快速接头、气源气管、熔断器、动圈、扩展台面、水平台面隔热垫及动圈防水结构、扩展台、控制仪、计算机、PCB加速度传感器、耐高低温加速度传感器。 功能：正弦、随机、经典冲击、共振搜索与驻留，正弦加随机，随机加随机，正弦加随机加随机，瞬态冲击，冲击响应谱，路谱仿真，峭度控制。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电动振动试验系统 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境中心 | ES-80WLS3-445/LTT1818-LTT1311/VT1810/PRE | 1、最大推力：80 kN； 2、最大位移：76 mm； 3、水平滑台1：1 800 mm×1 800 mm； 水平滑台2：1 300 mm×1 100 mm； 4、垂直扩展台：1 800 mm×1 000 mm； 5、16道输入 | 附件：功率放大器、水冷装置、中压油源、水平滑台、水冷进出高压胶管、功率放大器连接电缆线、起重耳轴、水箱吸水滤网、中压液压源油管、熔断器、动圈、扩展台面、水平台面隔热垫及动圈防水结构、扩展台、控制仪、计算机、单轴向传感器、加速度传感器。 功能：正弦、随机、经典冲击、共振搜索与驻留，正弦加随机，随机加随机，正弦加随机加随机，瞬态冲击，冲击响应谱，路谱仿真，峭度控制。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电动振动试验系统 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | ES-200LS3-650/LTT1515/VT1515/PREMAX | 1、最大推力：200 kN； 2、最大位移：76 mm； 3、水平滑台1：1 500 mm×1 500 mm； 4、垂直扩展台：1 500 mm×1 500 mm； 5、32道输入 | 附件：功率放大器、水冷装置、中压油源、水平滑台、水冷进出高压胶管、功率放大器连接电缆线、起重耳轴、外循环软管、水箱吸水滤网、中压液压源油管、熔断器、油泵滤油器滤芯、动圈、扩展台面、水平台面隔热垫及动圈防水结构、起吊工装、扩展台、控制仪、计算机、单轴向传感器、加速度传感器。 功能：正弦、随机、经典冲击、共振搜索与驻留，正弦加随机，随机加随机，正弦加随机加随机，瞬态冲击，冲击响应谱，路谱仿真，峭度控制。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 复合盐雾湿热试验室 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | CEEC-YF6500 | 1、工作室内部尺寸：1.8 m×1.8 m× 2.0 m(W×D×H)=6.5 m3 2、温度范围：+25 ~ +70 ℃； 3、温度偏差：≤±2.0 ℃； 4、温度波动度：≤0.5 ℃； 5、湿度范围：50%RH ~ 100%RH 5、盐雾沉降量：1 ~ 3 ml/80 cm2.h； 6、喷雾方式：高压气水混合喷雾； 7、工作方式：间隙/连续任意调节； 8、顶尖夹角：110 ~ 120° | 附件：空气压缩机、纯水器、超纯水器、总电缆、监控电脑。 功能：规定温度条件下的盐雾试验，连续喷雾时间大于100小时；循环盐雾试验：盐雾、湿度、干燥、储存条件交替程序控制试验。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线荧光光谱仪 | 波长色散型X射线荧光光谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | XRF-1800 | 250um微区图像分析功能的波长散射型XRF、4KW薄窗口X射线管、超高速定速扫描300°/min | 1、水冷机；2、稳压电源 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 步入式高低温箱 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | CT68P | 温度范围:-60℃-+100℃,温度均匀度：≤2℃，温度波动度：≤±0.5℃，温度偏差:±2℃ | 冷却水塔 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 动力转向器总成可靠性试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | SKDZZX-B | 扭矩传感器0~200Nm、压力传感器0~25MP、液体流量计0.5~75.5L/min、差压传感器0~2.5kPa、温度变送器0~100° | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 臭氧老化箱 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | 703H | 臭氧浓度:0-500pphm,控制精度:4% | 臭氧发生器 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | ICAP6300 | 多元素短期稳定性≤0.8，长期稳定性≤2 | 循环水冷却装置 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 电子万能试验机 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | CMT5305 | 最大试验力：300kN，试验力测量范围:0.2%-100%FS,试验力分辨力：1/300000FS,试验力示值相对误差±1%以内 | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车转向拉杆接头总成综合试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | SKLGP-DC | 一、性能试验技术参数 1.扭 矩： 0~20Nm 2.位 移： 0~10mm 3.拉 压 力： 0~5kN 4.转 速： 0.05~60r/min 5.加载速率： <100N/s 二、耐久性试验技术参数 1.连续额定动载荷：55109N 2.最大静载荷：111200N 3.旋转频率：0∽1Hz 无级可调 4.旋转角度：0∽±40° 5.加载频率：0∽12Hz 无级可调 | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 金相显微镜 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | DMI3000M | 放大倍数:50x-1000x,500万像素摄像头，测微尺 1mm/0.01mm（实际测量1mm为1.0001mm） | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | ICS-1600 | 基线噪声1.3%FS，基线漂移2.6%FS 保留时间重复性误差0.1%，定量重复性误差1.3% | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 化学室 | 450GC | 基线噪声:≤5×10-12A,基线漂移:≤1×10-10A/30min,定量重复性:≤3% | FID,PFPD,ECD | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 气相色谱质谱联用仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | 7890A/5975C | 分辨力:0.60u,质量范围>600u,质量准确性:±0.07u | EI CI ECD | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车玻璃升降器性能及耐久试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | AD-V | 扭矩:0.1-20N·m,精度:±0.2%FS，显示精度:0.01N·m; 力传感器:10-1000N,精度:±0.1%FS，显示精度:0.1N | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车座椅静态强度试验机 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | CX-7105 | 测力范围:-50-50kN,分辨率:1/10000,精度:≤±5%;位移精度:0.5%,分辨率:0.01m | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 座椅头枕静态强度试验机 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | CX-7154 | 测力范围:0-2kN,分辨率:1/10000,角度:0-25°,精度:0.01° | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 桥式三座标测量仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | Global Advantage 12.22.10 | 长度测量最大允许示值误差:MPEE≤（2.1+3L/1000）μm | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 氙灯老化试验箱 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | Ci3000+ | 辐照强度:±0.05w/m2 | TP752空气压缩机、SVC-50交流稳压器、MOLCI-40D摩尔超纯水器 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | LC-20A | 流量准确度：2%或2uL/min其中较大值以内(0.01mL/min-5mL/min)、流量精密度：0.3以下（RSD：0.1%以下） | 系统控制器、自动进样器、脱气装置、紫外可见光检测器 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | iCE3300 | 动态稳定性:≤±0.004A/30min,Mn双线测量≤40% | 流动注射氢化物发生器，循环水冷却器，无油气体压缩机 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 振动测量仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | DC-1000-15 | 额定正弦推力:9800N,额定位移:51mm,额定载荷:200kg | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 制动软管综合测试系统 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | QC-RGBL-Y120-03C | 最大压力150MPa、最高温度120℃、最低温度-40℃ | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 转向油泵综合试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | SKDZBX-DB | 压力0-25MPa、流量0.5-75.5L/min、温度0-100℃ | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车液压元件综合性能、耐久试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | WD506BF | 1.输出液压0～25MPa，2.试验气压0～1MPa，3.力传感器0～10000N，4.低压传感器0～200kPa，5.推进最大速率 400mm/s，6.温控范围：-50℃ -+130℃。 | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 门锁门铰链综合性能试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | AD-III | 位移传感器行程：0~30mm，扭矩传感器：0~5N．m，力传感器 50N，工作电流：0~10A，电压调整范围： 5~36V，耐久试验次数范围：1~999999次，侧门、侧滑门为0～10次/min（可调），背门为0～15次/min（可调），行程（位移）600～750mm时误差≤±1mm，行程（角度）45～120°时误差≤±1°，侧门开度: 0～（45～90°）可调，滑门开度:0～（600～750mm）可调，背门开度: 0～（60～120°）可调 | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线能谱仪 | X-射线荧光能谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | QUANT`X型 | ppm-100% | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车零部件VOC试验箱（VDA法） | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | V-BIR-35 | 温度调节范围：20～100℃ 调节波动度：±0.5℃ 湿度调节范围：20～80%R.H调节波动度：±2.5%R.H 空气置换率 调节范围：0.2～2m3/h 调节精度：±3% 测量精度:±0.01m3/h 静态泄漏率：≤1KPa，相对压强下，泄漏率≤1×10-3 m3/min | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 全自动热脱附 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | TD-100 | 冷阱升温速度：可达100 ℃/s ，阀的温度范围 50～225℃ | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车零部件VOC试验箱（采样袋法） | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | V-1000- | 1.温度范围：室温+15℃～85℃,温度可调 2.温度误差：±0.5℃ 3.温度波动差：±2.0℃ 房内尺寸：W5000mm×H2000mm×D3500mm | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高效能超音速等离子喷涂系统 | 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 |  | DH-X2 | 低功率、小气体流量； 拉伐尔喷管技术； 内送粉结构； 喷枪工作电压适用范围（60~220V）； 阴极头可多次修复使用； 阴阳极间隙调节； 喷枪可手持或机装作业。 | 附件： 超音速等离子喷枪、HEPJ-II型逆变式等离子喷涂电源、PLC过程控制与状态点监测和报警控制柜、循环冷却制冷式热交换器、螺杆推进式送粉器及水电气分配器 功能： 表面增材、硬化、提高耐磨性、耐腐蚀性 | 无 | 安徽省芜湖市高新区火炬工业园10号厂房 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 激光熔覆系统 | 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 |  | Dlight 3s 1500W | 输出功率1500W ；工作波长976nm；光斑尺寸：1*3mm | 主要附件： 激光头:激光发生器，产生激光弧； 控制柜：控制激光器的运行； 冷水机：冷却循环水，稳定激光发生器的工作温度； 送粉器：激光熔覆工程中向激光头输送粉末材料。 | 无 | 安徽省芜湖市高新区火炬工业园10号厂房 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 气雾法金属制粉成套设备 | 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 |  | LD-QW/100 | 熔炼功率（KW）：120kw；装炉质量：100kg；最高熔炼温度：1750℃。 |  | 无 | 安徽省芜湖市高新区火炬工业园10号厂房 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 实验用多功能金属表面处理系统 | 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 |  | 无 | 输出电源:380V；喷砂粗糙度：1.6-4.5；纳米涂层：2-20丝；结合强度＞60Mpa | 无 | 无 | 安徽省芜湖市高新区火炬工业园10号厂房 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 特种药芯焊丝生产成套设备 | 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 |  | CXJ3+5/160成型机 | 800mm工字轮覆绕；药芯焊丝φ2.0-4.0；圈装50kg，桶装＜250kg。 | 钢带覆绕机组：覆绕钢带至工字轮；成型生产线：药芯焊丝φ2.0-4.0的生产；圈装机及桶装机：药芯焊丝的打包、包装。 | 无 | 安徽省芜湖市高新区火炬工业园10号厂房 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 横臂式轧辊自动堆焊机 | 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 |  | MUB-2-1250型 | "输入电源：380v；焊丝直径：3-6；送丝速度：30-120m/h； " | ZH-500系列轧辊自动堆焊机床：承载各类轧辊； | 无 | 安徽省芜湖市高新区火炬工业园10号厂房 | 是
特种检测仪器/射线检测仪器/工业X光机 | X光机 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | View 2000 | 几何放大倍数650倍，闭管式；管电压90KV；分辨率5μ；检测区域：600×500mm |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 磁控溅射镀膜机 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | ZCK-4 | 抽气系统极限真空5×10-5pa；能镀内层为200mm长；镀膜厚度为0.5~5μm；镀层均匀度达到5%；四路充气管道，氩气和氮气；最高烘烤温度为800℃。 |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 电子枪阴极膨胀距离测试设备 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | KY-II | 阴极膨胀距离测试工装可以测试阴极在实际电子枪中的膨胀距离，对制作与设计尺寸完全一致的电子枪具有重要的指导意义。超高真空排气系统，真空度由于1.0×10-7pa。距离测试精度：0.01mm。 |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 放电管测试系统 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | 定制 | 输出电压0～-20kv可调，调节精度不大于10v，耐压>30kv，电压纹波小于2％ |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 峰值功率分析仪 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | 8990B | 1、峰值功率分析仪主要包括功率探头，功率探头连接线，功率分析仪台体。2、功率探头：频率范围：50MHz~40GHz，动态范围：-35dBm ~20dBm。3、功率分析仪台体：（1）4个通道（2个射频通道和2个视频通道）。（2）快速系统上升/下降时间：50ns、连续采样速度100MSa/s。（3）每秒读数超过1500个，可兼容U2000系列功率传感器（使用USB主设备进行连接）。（4）利用自动脉冲时延测量功能，可在通道间执行15种脉冲特征测量；双屏幕缩放窗口，提供20倍的缩放功能。（5）内置调零和校准功能。 |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 高频除气炉 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | GP-6 | "（1）4工位除气，配备2套真空系统；（2）最高加热温度：1600℃,（3）冷态下分子泵启动半小时内真空度优于3×10-4Pa,（4）钟罩为石英玻璃，尺寸为φ120×500mm " |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 高频钎焊炉 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | GPHJ-III | "2工位，最高加热温度：1400℃，极限真空：5×10-5Pa，钟罩尺寸：除气工位为石英玻璃，内径Φ120×500mm；钎焊工位为有机玻璃，外部套上带观察孔的金属屏蔽罩，内径Φ500×800mm。 " |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 管式氢炉 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | FHF-1600 | "最高温度1600℃；工作区φ50*40，温度均匀性±4℃；控制方式：手动+自动（可编程），控温精度：±2℃；氢气压力：（0.01～0.05）MPa。氮气压力：（0.01～0.05）Mpa；冷却水压力：（0.15～0.20）MPa。工件载体为刚玉管。 " |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 光学测量机台 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | FS-5500TRC | 要求可测量至少47寸的显示器，对显示器亮度、光谱测定；光谱测定；亮度：测量范围：0.005－500000cd/m2，精度1%，色度：0.002，光谱范围：380－780nm. |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 高温金属化炉 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | HF3040-II | 最高加热温度：1600℃；实际使用温度（1450～1550）℃；升温速率：（0～60）℃/min，可调；加热器尺寸：Φ300*320。工作区尺寸：Φ200*280；工作区温度均匀性：±5℃。控制方式：手动+自动（可编程），控温精度：±2℃；电源电压及功率：220V/380V，50Hz。氢气压力：（0.01～0.05）MPa。氮气压力：（0.01～0.05）MPa冷却水压力：（0.15～0.20）MPa。 |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 化学分析系统 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | CS-2800 | PH值测量精度±0.01；浓度测量精度0.001N |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
分析仪器/热分析仪器/热成像仪 | 红外热像仪 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | Ti27 | 测温范围：-20℃~600℃，精确度：±2℃，像素：240*180，图像捕获频率：9Hz或者60Hz，热灵敏度：0.05℃，红外光谱波段：8.0um~14um，视场：23°×17° |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 环境试验箱 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | DM1200CES | "温度范围：-70℃~150℃；升降温速率≥1.5℃/min，湿度范围：10%~98%；内部尺寸：100W×100D×100H cm " |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 激光检测仪 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | CNC-500 | TTL激光，有效测量范围（XYZ）：300×300 ×200；XY光栅尺寸分辨率：0.1um；测量精度：(1+L/200)μm2；变焦镜：自动校准，马达驱动，物镜配件2.0×；多元传感器：接触式探针与更换架；配备计算机和相应的软硬件系统。 |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 检漏仪 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | 901W1-F2C | 最小可检漏率：5×10-12mbar.1/s,可检气体，4He,3He 显示检测范围：10-12mbar.l/s~10-1mbar.l/s,冷机启动时间小于3min，反应时间小于0.3s |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | 气体保护焊接设备 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | YN9050 | 保护气氛：Ar，Ar+He，Ar+H2，系统漏率小于1.5×10-8mbar.焊接直径?10~?50mm；焊接厚度0.3~2 mm；可焊接工件最大直径350 mm |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
电子测量仪器/网络分析仪器/矢量分析仪 | 矢量网络分析仪 | 安徽华东光电产业研究院有限公司 |  | N5222A | "1）测试频率范围：10MHz～40GHz；2）测试端口数量：2端口；3）激励源功率：－27dBm5dBm@工作频率：20GHz， －27dBm5dBm@工作频率：40GHz ；4)测试动态范围：100dB@20GHz；5）测试精度（测试频率：20GHz：增益测试精度：0.1dB；相位测试精度0.6度；测试频率：40GHz：增益测试精度：0.2B；相位测试精度1.0度）；6）测试结果轨迹噪声（测试频率：20GHz）：幅度参数波动：0.01dB，相位参数波动：0.1度；7）温度稳定性（测试频率：20GHz）：幅度±0.015dB/℃，相位±0.15dB/℃；8）测试速度：80ms（测试频率范围：8GHz～18 GHz，测试点数：201）；9）具有2.4mm测试电缆、2.4mm校准件、WR－62波导校准件；10）具有2.4mm-2.4mm、2.4mm-3.5mm、2.4mm-N、2.4mm-WR62适配器 " |  | 无 | 芜湖市弋江区华夏科技园 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 滚塑设备 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 |  | 电脑温控滚塑装置 | 型号:SJZK-1000L ；生产能力:300 | 通过电脑自动控制装置，设置模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型而成制品。 | 1、我司为承租方提供良好的技术服务；2、我司配备专业的技术人员负责设备的操作和管理，承租方使用人员需经过培训和考核方可进行仪器操作，确保仪器设备的安全正常运行；3、我司人员违章指挥强制作业时，承租方有权拒绝执行；4、凡承租方，须事先与我司签订租赁合同，并妥善保管，按合同处理相关事宜；5、承租方应按合同签订时间，及时付款，以保证正常租赁活动进行；6、承租方不得将租赁我司的大型设备转租第三方。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 板链线 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 |  | L8000*175 | 线体长度：8000cm；线体宽度175cm；链条节距：50.8、100；运行速度：V=0.5-15m/min；运行方式：连续、节拍；输送介质：平板链；适用范围：机电、家电的产品装配、输送、调试。 | 采用链板拖牵工件做平面传送运动，来达到生产工艺目的。 | 1、我司为承租方提供良好的技术服务；2、我司配备专业的技术人员负责设备的操作和管理，承租方使用人员需经过培训和考核方可进行仪器操作，确保仪器设备的安全正常运行；3、我司人员违章指挥强制作业时，承租方有权拒绝执行；4、凡承租方，须事先与我司签订租赁合同，并妥善保管，按合同处理相关事宜；5、承租方应按合同签订时间，及时付款，以保证正常租赁活动进行；6、承租方不得将租赁我司的大型设备转租第三方。 | 安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 折弯机 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 |  | WC67Y-200T6000 | 公称力：630KN；工作台长度：2500mm；被折板强度：450N/㎜?；立柱间距离：2020mm；喉口深度：250mm；滑块行程：100mm；最大开启高度：350mm;主电机功率：5.5KW；主油泵：25L/min；滑块行程：快下60mm/s、慢下6mm/s、回程55mm/s；外形尺寸:2580*1300*2100。 | 对钢板进行精准角度折弯 | 1、我司为承租方提供良好的技术服务；2、我司配备专业的技术人员负责设备的操作和管理，承租方使用人员需经过培训和考核方可进行仪器操作，确保仪器设备的安全正常运行；3、我司人员违章指挥强制作业时，承租方有权拒绝执行；4、凡承租方，须事先与我司签订租赁合同，并妥善保管，按合同处理相关事宜；5、承租方应按合同签订时间，及时付款，以保证正常租赁活动进行；6、承租方不得将租赁我司的大型设备转租第三方。 | 安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 功率循环及热测试系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | PWT1800A12C | 功率源：12V/3*600A 栅压源：-10V-20V 测试电流源：1.0A*3 温度范围：-20~120℃ | IGBT功率循环和热测试试验 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/模拟汽车运输振动台 | 电动振动试验台 | 安徽昌辉检验检测有限公司 | 检测室 | ES-10-240/LT0606 | 频率:(5～3000)Hz、加速度:(0～100)g、位移P-P:(0～51)mm | 模拟道路、发动机所引起的振动现象 | 每周星期一至星期五8：00至16：30 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区万春西路158号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 高低温（快速变化）湿热试验箱 | 安徽昌辉检验检测有限公司 | 检测室 | SETH-Z-032LQF | 温度:(-70至+150)℃、湿度:(25至98)%RH | 模拟各种环境气候 | 每周星期一至星期五8：00至16：30 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区万春西路158号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 冷热冲击试验箱 | 安徽昌辉检验检测有限公司 | 检测室 | TSD-100 | 温度:(-65～+150)℃ | 模拟温度快速变换，高温、低温转换时间小于30秒。 | 每周星期一至星期五8：00至16：30 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区万春西路158号 | 是
计量仪器/长度计量仪器/其他 | 光学测量仪 | 安徽昌辉检验检测有限公司 | 检测室 | FLASH CNC200 | 测量范围: (200×200×150)mm | 测量产品外观尺寸 | 每周星期一至星期五8：00至16：30 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区万春西路158号 | 是
电子测量仪器/射频和微薄测试仪器/EMI/EMC测试系统 | 电磁干扰接收机 | 安徽昌辉检验检测有限公司 | 检测室 | ESU8 | 频率:150KHz～2.5GHz、电平:-120dBm～+30dBm | 测量产品工作时的电磁辐射 | 每周星期一至星期五8：00至16：30 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区万春西路158号 | 是
电子测量仪器/射频和微薄测试仪器/射频和微波测量系统 | 射频功率放大器 | 安徽昌辉检验检测有限公司 | 检测室 | BLWA 0820-500/200/50D | 频率：80MHz～2.0GHz 输出功率：500/200/50W | 测试产品的射频抗干扰能力 | 每周星期一至星期五8：00至16：30 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区万春西路158号 | 是
电子测量仪器/射频和微薄测试仪器/射频和微波测量系统 | 射频抗扰度测试仪 | 安徽昌辉检验检测有限公司 | 检测室 | RIS3000 | 电压：(-30～+30)kV | 测试产品的抗静电放电能力 | 每周星期一至星期五8：00至16：30 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区万春西路158号 | 是
电子测量仪器/射频和微薄测试仪器/EMI/EMC测试系统 | 汽车电子电压变化模拟器 | 安徽昌辉检验检测有限公司 | 检测室 | VDS200N | 电压：0～60V | 测试产品的沿电源线的瞬态传导干扰的能力（pulse2b、pulse4、pulse5） | 每周星期一至星期五8：00至16：30 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区万春西路158号 | 是
电子测量仪器/射频和微薄测试仪器/EMI/EMC测试系统 | 汽车电子传导抗干扰测试仪 | 安徽昌辉检验检测有限公司 | 检测室 | UCS 200N | 电压：-600V～+400V | 测试产品的沿电源线的瞬态传导干扰的能力（pulse1、pulse2a、pulse3a、pulse3b） | 每周星期一至星期五8：00至16：30 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区万春西路158号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 电子束蒸发台 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | ULVAC Ei | 1.蒸发系统包括电子束蒸发系统、坩埚40cc×6个、HPS-1000N-100(输出功率:10kW)电源、电源控制器、坩埚回转系统； 2.低温泵，膜厚仪，电子枪等关键部件具有兼容性，稳定性； 3.支持加工晶圆尺寸：支持4寸及6寸晶圆； 4.产能满足：≥24片@4寸或≥9片@6寸； 5.腔体加热温度高于或等于350℃； 6.腔体极限真空优于3×10-5 Pa； 7.真空腔体漏率优于5E-6 Pa·m3/sec； 8.抽气效率：要求抽至3×10-4Pa所需时间小于等于40min； 9.蒸发速率： 9.1 Ti蒸发速率≥8?/sec； 9.2 Ni蒸发速率≥5?/sec； 9.3 Ag蒸发速率≥10?/sec（配坩埚套）； 9.4 Al蒸发速率≥10?/sec； 10.金属膜厚均匀性： 10.1片内均匀性在±5%以内； 10.2片间均匀性在±5%以内； 10.3批次间均匀性在±5%以内。 | 使用电子束对金属材料进行加热蒸发，并在真空环境中粘附至晶圆表面，形成表面金属层。主要用于功率器件工艺中Ti、Ni、Ag、Al等金属蒸发，具有作业量大，均匀性好等优势。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/孔隙度/比表面测量仪 | 全自动氮吸附比表面仪 | 芜湖映日科技有限公司 |  | 3H-2000A | 测试精度：?测试精度高、重现性好。测试相对误差小于±1.5%； 测试范围：测试范围广，可测定比表面积在0.0005m2/g以上的范围内的物质，满足所有粉体物质及多孔物质比表面积的测试；样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等。 | 测量粉末的比表面积 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路与衡山路交叉路口西南侧 | 是
物理性能测试仪器/探伤仪器/超声探伤仪 | 超音波探伤检测机 | 芜湖映日科技有限公司 |  | 4500*2700*700 | 5MHz可以检测直径0.3mm以上缺陷，10MHz可以检测直径0.15mm以上缺陷 | 主要附件含有GE超音波C-SCAN、超音波发生器、工业计算机、伺服运动控制、电路控制、水槽等。 主要功能是检测金属制品内部缺陷。 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路与衡山路交叉路口西南侧 | 是
计量仪器/长度计量仪器/平面度国家基准装置 | 大理石平台 | 芜湖映日科技有限公司 |  | 2000*3000*400mm | 工作面精度00级=2X（1+d/1000）μm | 主要附件有大理石平台和重型支架。主要功能是检测背板和靶材平整度。 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具) 送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路与衡山路交叉路口西南侧 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | LEICA金相显微镜 | 芜湖映日科技有限公司 |  | BM4000 | 1.25X～1000X. 10X,25mm视场直径 | 用于观察和分析各种金属、合金材料、非金属物质的组织结构。 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区衡山路南侧、凤鸣湖北路西侧 | 是
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/粒度分布测量仪 | BECKMAN COUL TER激光粒度分析仪 | 芜湖映日科技有限公司 |  | LS13320 | 粒度测试范围：0.4～2000μm | 用于测试各种粉体的粒度 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区衡山路南侧、凤鸣湖北路西侧 | 是
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/粒度分布测量仪 | 激光粒度分布仪 | 芜湖映日科技有限公司 |  | Bettersize2000 | 0.05~2000微米 | 测试粉末的粒度分布情况。 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区衡山路南侧、凤鸣湖北路西侧 | 是
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | THERMO FISHER等离子发射光谱仪 | 芜湖映日科技有限公司 |  | 008A | 波长范围：166～847nm 光学分辨率：≤0.007nm 检出限：Zn 0.0006mg/L | 实现元素周期表中70多种元素的定性及精确定量分析。 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区衡山路南侧、凤鸣湖北路西侧 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/光频域测量仪 | ICP光谱仪 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | CKB事业部 | EXPEC 6000 | 检出限：1μg/L级别 稳定性：≤1.0%@2h 精密度：RSDS≤1.0% | EXPEC 6000电感耦合等离子体光谱仪利用蠕动泵和气动进样装置（雾化器、雾室）将样品引入到形成了等离子体的矩管内，从而将样品中的待测元素激发出特征光谱，通过一定的光信号采集装置将特征谱线导入到中阶梯光栅二维分光光谱仪内，通过光栅和棱镜分光之后，不同波长的特征谱线就落在了面阵CCD的不同位置上。面阵CCD将光信号转化为电信号，数据采集系统采集CCD不同位置上的电信号就获得不同特征谱线的信号强度，通过一定的定量转换就可以计算出不同元素的含量，并可以对结果进行处理和报表显示。 | 非常感谢您选择使用谱育科技EXPEC 6000电感耦合等离子体发射光谱仪（以下简称EXPEC 6000光谱仪）。使用EXPEC 6000光谱仪前，请仔细阅读本用户手册。本手册涵盖产品使用的各项重要信息及数据，用户必须严格遵守其规定，方可保证EXPEC6000光谱仪的正常运行。与此同时，注意和警示信息可帮助用户正确使用该仪器，并获得准确的分析结果。 | 安徽省芜湖市弋江区九华南路1007号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 环境技术中心 | HPLC-2030 | 1 操作环境 1.1 工作电压：100V~230V，600VA ； 1.2 工作温度：4℃ ~35℃ ； 1.3 相对湿度：20%RH ~85%RH ; 2 输液泵 2.1 5路脱气单元：4路分析流动相+1路清洗液 （体积 400uL）； 2.2 泵类型：并联双柱塞； 2.3 脉动：< 0.1MPa（1.0mL/min，10MPa，水）； 2.4 流速范围：0.0001~10.0000 mL/min, 步进0.0001 mL/min； 2.5 流速准确度：±1% ； 2.6 流速重现性：<0.06%RSD ； 3 自动进样器 3.1 进样方式：全量进样； 3.2 进样准确度：±1%（50uL，N=6）； 3.3 进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL）； 3.4 残留：0.0025%（咖啡因， 指定条件）。 | 附件：泵、脱气机、低压梯度单元、混合器、紫外检测器、柱温箱、自动进样器、保护柱柱芯、保护柱柱套 功能：主要用于检测甲醛、乙醛、丙烯醛三种物质，可对上述三种物质进行定性和定量分析。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 步入式高低温湿热实验室 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | EW247065W04 | 1.内箱尺寸：5 m(W)*4.5 m(H)*11 m(D)=247.5 m?; 2.温度范围：-65 ℃~+90 ℃； 3.湿度范围：20%RH~96%RH； 4.温度上升速率：+25 ℃→+90 ℃：0.4 ℃/min; 5.温度下降速率：+25 ℃→-55 ℃：0.4 ℃/min; | 温度熔断器 纯水多虑器芯 湿球纱布 箱内导轨 通讯电缆 真空泵油 1HP空调机 功能：高低温湿热环境下产品可靠性检测与分析 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 挥发性有机物（VOC）分析系统 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 环境技术中心 | MASTER TD、LC-2030、FT-F1 | 1操作环境1.1工作电压：100V~230V，600VA ；1.2工作温度：4℃ ~35℃ ；1.3 相对湿度：20%RH ~85%RH ; 2输液泵 2.1 5路脱气单元：4路分析流动相+1路清洗液 （体积400uL）；2.2 泵类型：并联双柱塞；2.3脉动：< 0.1MPa（1.0mL/min，10MPa，水）；2.4 流速范围：0.0001~10.0000 mL/min, 步进0.0001 mL/min； 2.5 流速准确度：±1% ；2.6流速重现性：<0.06%RSD ； 3 自动进样器 3.1进样方式：全量进样；3.2进样准确度：±1%（50uL，N=6）； 3.3进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL）；3.4 残留：0.0025%（咖啡因， 指定条件）。 | 附件：泵、脱气机、低压梯度单元、混合器、紫外检测器、柱温箱、自动进样器、保护柱柱芯、保护柱柱套 功能：主要用于检测甲醛、乙醛、丙烯醛三种物质，可对上述三种物质进行定性和定量分析。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 电机测试系统 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 科研部 | MPT1000 | 系统支持测试范围 扭矩测量精度 ±0.1% FS 转速测量精度 ±0.1%FS 连续扭矩测量范围 2.2N*m~22 N*m 1分钟峰值扭矩测量范围 2.2N*m~50N*m 连续转速测量范围 1Rpm~3000Rpm 1分钟峰值转速测量范围 1Rpm~6000Rpm 电压测量范围 AC 1V~600V 电流测量范围 AC 2A~200A 连续功率测量范围 7kW 1分钟峰值功率 7kW | 附件：功率分析仪、ETH转速扭矩传感器、电源、驱动电机、铸铁台架、温度传感器、噪声传感器、电机与驱动器分析仪、数据采集模块、测试分析软件等 功能：对伺服电机启动特性、过载特性、寿命特性、性能特征进行自动化测试 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
大气探测仪器/气象台站观测仪器/其他 | 自然环境试验站 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | CAMS620-SP | 具有测量总辐射量、直接辐射量、紫外辐射量、分光谱辐射量、风向风速、大气压力、环境温湿度、降雨量等功能 | 附件：辐射观测站、中控系统、暴露架、陶瓷端子 功能：辐射观测站主要用于测量暴露架所处环境的风速、环境温湿度、总辐射量、日照时数、气压、降雨量、SO2含量、NO2含量、盐雾沉降量等环境参数。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
特种检测仪器/光电检测仪器/其他 | 软化点仪 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |  | SP-1000D | SP-1000 | 测量玻璃软化点 | 不影响本公司正常工作运行 | 万春街道纬二次路36号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 退火点和应变点仪 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |  | ANS-1000 | ANS-1000 | 测量玻璃退火应变点 | 不影响本公司正常工作运行 | 万春街道纬二次路36号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 旋转高温粘度计 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |  | RSV-16-V型 | 高温粘度计 | 测量玻璃高温（1600℃及以下）下100～3×105泊粘度 | 不影响本公司正常工作运行 | 芜湖经开区万春街道纬二次路36号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 双折射应力测量仪 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |  | 双折射应力测量仪 | 应力测量仪 | 检测应力 | 不影响本公司正常工作运行 | 万春街道纬二次路36号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 翘曲厚度测量仪 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |  | 翘曲厚度测量仪 | 翘曲厚度测量仪 | 厚度、翘曲测量 | 不影响本公司正常工作运行 | 万春街道纬二次路36号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 形状测定仪 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |  | 形状测定仪 | 形状测定仪 | 形状测定仪 | 不影响本公司正常工作运行 | 万春街道纬二次路36号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 离线厚度检查机 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |  | 厚度检查机 | 厚度检查机 | 厚度检查机 | 不影响本公司正常工作运行 | 万春街道纬二次路36号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 表面粗糙度测量仪 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |  | 表面粗糙度测量仪 | 表面粗糙度测量仪 | 表面粗糙度测量仪 | 不影响本公司正常工作运行 | 万春街道纬二次路36号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 条纹检测仪 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |  | 条纹检测仪 | 条纹检测仪、氙灯 | 条纹检测仪、氙灯；条纹观测 | 不影响本公司正常工作运行 | 万春街道纬二次路36号 | 是
计量仪器/力学计量仪器/其他力学计量仪器 | MTS 阻尼力测试系统 | 芜湖天佑汽车技术有限公司 |  | 850.50 | 测量力值：50kN | 动力源，控制器。减振器阻尼力值调校及测试。 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 芜湖市凤鸣湖北路2号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 坐标测量机 | 芜湖天佑汽车技术有限公司 |  | Explorer7.10.5 | 测量范围：（0-350）mm；精度;0.025μm | 动力源，控制器。减振器阻尼力值调校及测试。 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 芜湖市凤鸣湖北路2号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/其他 | 减振器性能调校车 | 芜湖天佑汽车技术有限公司 |  | Explorer7.10.5 | 测量力值：50kN；频率：0-12Hz | 动力源，控制器。减振器阻尼力值调校及测试。 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 芜湖市凤鸣湖北路2号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/其他 | 全自动压接机 | 芜湖侨云友星电气工业有限公司 |  | Wirex33+ | 导线裁切，端子压接 | 压条，裁线刀及零点校准，用于新能源线束导线裁切，端子压接 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 芜湖市经开区凤鸣湖南路福达工业园1-1 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/其他 | 全自动压接机 | 芜湖侨云友星电气工业有限公司 |  | Gamma253 | 导线裁切，端子压接 | 压条，裁线刀及零点校准，用于新能源线束导线裁切，端子压接 | 1、外来物料的检验和试验 1.1当外单位物料要求检验时, 应向公司相关部门提出申请, 由该部门业务员负责填写 ?(物料/计量器具)送检通知单?, 经技术经理同意, 送试验室或理化室主管人员签收后, 由主管人员随试样一并交相关专业室 。 1.2相关试验室试验员接到报检后,对试样进行核实,在?试验室送检情况登记表?中进行登记,并及时安排检验和试验 。 1.3检验(试验)员必须依据有关标准进行检验和试验,检验完毕后,检验人员必须认真填写检验/试验报告和 ?检验/试验费用结算单? 交主管人员审核后, 反馈技术部内部核算员 。 1.4技术部内部核算员收到报告后进行分类, 并通知报检单位人员持费用结算单到财务部缴费, 凭财务收款凭证到技术部取走检验报告及样件。 2、供方或外单位计量器具检定及修理 2.1报检单位人员填写?(物料/计量器具)送检通知单?,经技术经理同意,送计量室主管人员签收后, 由主管人员随试一并交相关专业室 。 | 芜湖市经开区凤鸣湖南路福达工业园1-1 | 是
计量仪器/长度计量仪器/其他 | 影像测量仪 | 芜湖市计量科学研究院 | 长度室 | V-300 GL DCC | ±（1.6μm+4×10-6L），L：m | 影像法测量几何尺寸长度参数 | 关注我单位微信公众号，填报相关申请表格。 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 薄层自动点样仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 中药室 | ATS4 | 1.点样方式及形状：接触式点状点样，喷雾式带状、方形点样； 2.点样平台：最大可放20x20cm不同厚度的薄层板，最大至4mm； 3.进样针规格：10ul/25ul/100ul； 点样体积：100nl-1ml； 4.准确度：+1nl/+2nl/+10nl（10ul/25ul/100ul进样针）； 5.进样针驱动：100nL/960/384/96步（10ul/25ul/100ul） | 用于定性和定量分析、筛选、高通量分析及制备分离的高精度点样 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
激光器/激光器/激光器 | 多功能道路检测车 | 安徽立质工程试验检测有限公司 | 事业部 | SH5041XJCA2D5 | 电动液压标准荷载范围：5000kg；荷载传感器精度：动态力测量系统精度：2%；位移测量系统精度：2%；位移传感器分辨率：0.2微米；系统测试速度：最快 90点/小时，每点测量三次时间：小于20s；FWD仪器电源由车载专用24伏蓄电池供电。以上蓄电池可由车载充电机随时充电 | 主要用于路面弯沉、平整度、构造深度、车辙等的检测，适用于高等级公路路面和机场的弯沉量测和承载能力评定；用于检测路面国际平整度指数IRI、路面车辙深度RD、路面跳车PB和路面构造深度MPD等多种路面性能指标的仪器，主要用于各等级公路、市政道路和机场跑道路面施工现场控制和路面施工质量交工、竣工验收等场合； | 外单位使用我公司的仪器设备，用户须提前在安徽省大型科学仪器设备共享服务平台网上提出预约申请，省共享服务平台审批通过后方可仪器使用权限。并说明所做实验的特殊要求和条件等，以保证仪器设备按时提供测试服务。预约被确认后，申请人应按时测样或送样，服务平台为用户提供机时和服务保障。为外单位提供共享服务时，我公司要与用户订立服务合同，合同中要明确服务内容、收费标准、产权归属、保密要求、损害赔偿、违约责任和争议处理等事项。检测报告待用户款项全部支付后，我司安排人员将检测报告和发票送给用户。 | 安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区佳海产业新城A65、A66号楼 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/汽车拖拉机综合测试仪 | 拖拉机轴重（质心）试验台 | 安徽省农业机械试验鉴定站 | 动力专业室 | ZXT-1 | 工作台面：长*宽（mm）6600*4600；试验台面最大承重:小规格地磅（每台）10t，大规格地磅（每台）20t，适合单排驱动轮：轴距（mm）1200-6000，轮距（mm）1000-4200 | 测试试验车辆的轴重及质心位置参数。 | 需提前4个月电话联系仪器设备所属部门，本单位有业务需要或其他原因，将不受理。经同意后，按程序填写预约申请单报批。测试时间及事项由双方协商。 | 安徽省合肥市包河区滨湖新区洞庭湖路3355号2507 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 振动台 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | M124M | 3-3500HZ | 冲击试验、随机/正弦振动、混合振动 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 5HP带工况半消声噪声室 | 芜湖利通新材料有限公司 | 研发检测中心 | 5HP | 1、动态信号的频谱分析功能 系统输入通道数：8 声音通道数： 4 振动通道： 2 预留： 2 A、窄带FFT频谱： 测量频率范围20-20kHz,或自定义；FFT有512，1024，2048，...，65536点，无须ZOOM功能即可实现频率细化。 窗函数有：矩形、三角形、Hamming、Hanning、Blackman 平均方式：线性平均、指数平均 B、1/n倍频程频谱分析 1/1、1/3、1/6、1/9、1/12、1/24倍频程频谱分析 C、计权方式： A、B、C、D及线性计权。 2、动态信号时域分析功能 时域分析功能包含两个功能，即波形分析编辑显示功能和时间--声压级关系记录曲线。 3、多通道分析功能 系统要能进行多通道分析。 系统包含：自相关函数、互相关函数、自功率谱、互功率谱、传递函数。 | 无 | 对外开放 | 繁昌县孙村经济开发区后汪路1号 | 是
激光器/激光器/激光器 | 激光投影仪 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | 复合材料厂 | Virtek LPS10 | 激光定位设备，主要用于复合材料铺贴定位。激光可在5.1m*5.1m投影面积范围内使用，激光头投影位置精度小于等于0.38mm。 | 激光定位设备，主要用于复合材料铺贴定位。 | 使用时，需在专业人员陪同下。 | 安徽省湾沚区钻石路1号 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 扫描式电子显微镜 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | S9380 | CD 测量范围：0.1-10微米 图像分辨率5纳米 | 用于半导体晶圆光刻/干刻后线宽线距测量 | 1.提前半年申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 3.书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 德国原装进口金属材料分析直读光谱仪MAXx06-C | 芜湖佳先传动轴有限公司 |  | MAXx06-C | 可分析的元素波长范围从140nm到670nm。 所有金属行业需要分析的化学元素均可测定，覆盖了全元素分析范围，可根据具体需要选择分析元素。 采用微处理器控制的数字化激发光源、专门针对发射光谱分析开发的CCD检测器、高性能读出系统、新型火花台、创新的光学系统以及独一无二的ICAL单样品标准化等 | 分析程序,火花台,激发光源.根据分析程序设置的激发参数：放电频率：1-600Hz，激发时间：10-1000ms 仪器控制,计算机系统软件 | 依据工程技术中心的相关规定执行 | 安徽省芜湖市芜湖县新芜经济技术开发区东区西次五路1288号 | 是
计量仪器/其他/其他仪器 | 三坐标测量机 | 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 |  | Croma8106 | 测量产品规格：800X1000X600，通过间接或直接测量的方法，进行产品的形状、方向、位置、跳动任意方向检测； 三轴均采用高精度欧洲进口光栅尺，系统分辨率可达0.078um | 主机，控制系统，软件系统，测头系统 一个六面体的空间范围内，能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器，一种具有可作三个方向移动的探测器，可在三个相互垂直的导轨上移动，此探测器以接触或非接触等方式传送讯号，三个轴的位移测量系统 ( 如光学尺 ) 经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(X、Y、Z)及各项功能测量的仪器”。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。 | 该测量仪器由我司专人负责操作测量，被测产品要求洁净，无油污，以免测量效果 | 安徽省芜湖市经济开发区凤鸣湖北路2号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 全自动电缆结构测量装置 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | F-125B | 大窗测量尺寸的最大直径为70mm 小窗测量尺寸的最大直径为12mm | 图像采集系统，将电缆图形同事显示在左侧电脑显示器中，当放好试样并使其位于屏幕中心后，可选择屏幕右边的试样形状，选择完成电脑即自动计算出试样的基本尺寸。 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 安徽省无为县高新大道与恺帆路交叉口 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 400kV/30kJ冲击电压发生器 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | CJDY-400kV/30kJ | 环境温度：-10℃-+45摄氏度 相对湿度：不大于90% | 本冲击电压发生器成套实验设备由CJDY-400kV/30kJ冲击电压发生器本体 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 安徽省无为县高新大道与恺帆路交叉口 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 3000kV/600kJ冲击电压发生器 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | CJDY3000kV/600kJ | -10℃-＋45℃，湿度不大于90%，抗震能力8度 | 主体结构形式采用H型结构 | XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 安徽省无为县高新大道与恺帆路交叉口 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 全自动电缆导体电阻测试系统 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | RT80 | 整体测量精度 +0.1%+3digits 电阻：+0.03% | 集成设计，内置测量电桥，夹紧装置和温度检测，内置微型电脑，操作简单，如测量结果超过设定值仪器会主动提示红色警报。 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备；? 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）；?3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用；?4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等；? 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 安徽省无为县高新大道与恺帆路交叉口 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电缆燃烧及耐火性能试验系统 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | CS-1、NH-II | 可测透光率0-100%。燃烧室内空气流速3-7立方米每分钟可调，可测量火焰温度 | 单根垂直燃烧试验仪、成束电缆燃烧试验装置、电缆耐火特性试验设备、电缆燃烧烟密度测试系统、煤矿电缆负载燃烧试验装置、火灾烟气毒性危险性评价动物试验测量系统。六个仪器组成的一整套燃烧实验装备 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 安徽省无为县高新大道与恺帆路交叉口 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 近红外分析仪 | 益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司 |  | DA27500 | 数据采样间隔 0.008秒 波长范围 950-1650nm 测样方式 漫反射 扫描速度 100次/秒的高速光谱数据采集 仪器原理 光栅（陈列检测器）非扫描型 | 饲料加工;可以检测所有关键的参数：水分、蛋白、脂肪、淀粉、能量、纤维和氨基酸，可以分析原料、加工半成品和最终饲料产品- 样品都不需要研磨，方便快速。 油脂加工;可以检测油籽、粕类和油里的水分、含油、脂肪酸、蛋白等参数，无需研磨油籽，即使葵花籽都不需要研磨。; 面粉加工;坚固的满足IP65安全级别的组装，提供最佳的准确度。可以放置在制粉厂任何地方，立即可以得到分析结果。 宠物饲料、育种、乙醇生产、乳品、其它食品、淀粉生产； | 对外开放使用 | 安徽省芜湖市鸠江区益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/粘度计 | 布拉班德粘度仪 | 益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司 |  | Viscograph-E | 样品在旋转的样品钵内，在受控的条件下加热升温，然后冷却降温，易于操作的视窗软件配合仪器内置的自优化温度控制器，可以对任何形状的温度曲线进行编程和贮存，温度升、降速度0.5...3°C/分钟。测力探头伸入测试样品钵中，在测量品的粘度的作用下产生偏转，偏转量的大小对应于力矩的大小，测量偏转量就得到了力矩值。 | 淀粉的粘度检测 | 对外开放使用 | 益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/直流稳压/稳流电源 | 高低温电应力测试系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 研发部 | DEVR-V、CTS01 | 高温反偏老化系统 反偏试验温度室温到200℃，温度均匀性125℃时小于±3℃；温度偏差小于±2℃；温度波动度小于±0.5℃； 2.反偏试验漏电流检测 测量范围：1.0uA～50.0mA； 测量误差：±2%±2LSB； 3.反偏试验电压检测： 检测范围：0-1200V； 检测误差：±1.0%±1LSB； 多功能综合老化系统 1.老化时间在1min～1000h内可设置； 2.Vc（VD）：输出电压0V~60V，输出电流：0A~20A；VB（VG）：输出电压：0V~25V，输出电流：0A~40A； 3.电压检测范围：1V~100V，误差：±2%±2LSB； 4.电流检测范围：10mA~10A，误差：±2%±2LSB。 3.三箱式高低温冲击试验箱 1.高温室温度范围：60～160℃； 2. 低温室温度范围：0～-70℃； 3.工作室温度冲击恢复时间≤5分钟。 | 高温反偏老化系统功能： 二极管反偏试验配置16通道，采用一板1区的控制方式，可同时进行4种电压的16种不同型号的半导体器件的老化筛选试验。 多功能综合老化系统功能： 三极管多功能试验配置16个通道，4个电源区，每个电源区对应4个老化板通道，每个控制区对应1个老化板通道，可同时对4种不同规格和16种不同批次器件的老化试验。 三箱式高低温冲击试验箱CTS01功能： 本系统用于对电子产品、元器件、零部件、金属等材料进行高低温循环冲击老化试验。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 电感耦合等离子体发射光谱仪ICP | 芜湖市纤维检验所 | 综合检验室 | Avio200 | 波长示值误差/nm:0.01，重复性/nm:0.001,最小谱带宽度nm0.011/检出限:Zn7.0 | 主要用于纺织品总铅和总镉的测定 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 35kV及以下交联电缆局放试验系统 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | 质检部 | PDT-1200kVA/120kV（B） | 1.额定输入：30kVA，380V，80A，50Hz；2.额定输出：1200kVA，120kV，10A，可满足35kV交联电缆最大截面630mm2，最长1公里成盘出厂试验；3.局部放电水平：额定电压下PD≤2pC；4.典型噪声：≤80dB（离开设备两米处测量）；5.系统品质因数：Q≥40；6.局部放电量测量误差：≤±5%,局放测量灵敏度：1pC；7.屏蔽室衰减效果：15kHz-1MHz频带内，≥60dB（门内1米）。 | 串联谐振式交联电缆局部放电、耐压及局部放电故障定位试验系统 | 1、试验前需与联系人进行沟通预约；2、试验在设备范围内；3、试验时需符合我厂检验守则。 | 安徽省芜湖市无为市高新大道蒋家湾大桥 | 是
计量仪器/热学计量仪器/其他 | 热板机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | KS-S200-14HP | 温度均匀性：50-100℃（±0.5）；100-250℃（±2.5） 温度范围：50-300℃ UV均匀性：±5% UV强度范围：120-280mW/cm? | 1.半导体材料退火和烘烤 2.光刻胶UV和热板固化 | 1.提前15天申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 3.书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市大桥经济开发区高安街道佛山路1号 | 是
计算机及其配套设备/数据采集及工作站/数据采集及工作站 | 复合式三维扫描仪 | 安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司 | 技术部 | SKAN20 | KSCAN 系列复合式三维扫描仪其技术参数如下： 精度 0.02mm 摄影测量（体积精度）0.035mm/m 红色激光（激光汇总形式）14 束交叉红色激光 蓝色激光（激光汇总形式）5 束平行蓝色激光 最小分辨率 0.01 mm 扫描速率 650000 点/秒 接触式光笔（选配）（单点重复性）0.03mm 智能边界探测（选配）（边界精度）0.03mm | 软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能，对应的数据格式主要包 括工程格式、标记点格式、点云格式和三角网格面格式； ? 三维数据自动生成STL 三角网格面，可以直接在扫描软件上对STL 数据进行 简化、开流形、细化和去除特征等操作； ? 具备点云/面片处理功能，包括：网格优化、工程文件合并、数据裁剪、自 动删除杂点、自动选取并删除非连接项、删除钉状物、松弛、网格优化、去 除特征、细化网格、手动填补孔洞和开流形等功能； | 根据协议内容执行 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区天井山路32号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | LSA轻型运动型飞机 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 结构强度室 | LSA-CTLS轻型运动型飞机 | 保密 | 用于实验、研发提供平台 | 面谈 | 安徽芜湖县钻石路1号 | 是
分析仪器/色谱仪器/凝胶色谱仪 | 凝胶渗透色谱仪 | 安徽神剑新材料股份有限公司 |  | Waters 1520系列 | RID检测器 PS标样 分子量测试范围200--1000000道尔顿 | 1525二元泵 2414检测器 Malvern 270多元检测器 Breez2 分析软件 | 工作日：9:00-16:30。 预先告知材料的理化特性，溶解性；预估分子量和分散度，由实验室进行评估能否测试。 | 芜湖市经济技术开发区桥北工业园保顺路8号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 氙灯人工加速老化仪 | 安徽神剑新材料股份有限公司 |  | Q-Sun Xe-3HS | 室温：70℉（21℃）—86℉（30℃），最高120℉（49℃） 室内湿度: 31°C时80%（最大）, 40°C时线性降低到50%。 | DAYLIGHT - Q (X-7460)滤片 X-1800 氙灯灯管 X-10415-K 温湿度探头 X-6658 空气过滤片 MOLSUN320D 纯水供水系统 | 工作日9:00-16:30。 预先告知测试条件和测试结果评定的依据，金属材质预先要进行裁剪。有特殊要求预先告知。 | 芜湖市经济技术开发区桥北工业园保顺路8号 | 是
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 意大利GNR火花直度光谱仪 | 芜湖市海源铜业有限公司 |  | GNR scp | 1. 检测原材料：纯铜、黄铜、锡青铜、铝青铜 2. 纯铜、黄铜、锡青铜质量控制标准依据国标牌号控制 | 主要附件：制度光谱仪、真空泵、车床、磨光机。 功能：纯铜、黄铜、锡青铜、铝青铜元素成分分析。 | 共享服务时间：周一-周五 9:00-16:00 （法定节假日除外） 共享服务样品：现场送样或邮寄方式（请邮寄至我公司，拒收到付件） 共享其他规定：请提前一天联系我们，以便安排检测。 | 安徽省芜湖市鸠江区褐山北路1号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/示波器 | 示波器 | 安徽问天量子科技股份有限公司 |  | Waverunner 640ZI | 4GHz，40Gs/s | 表笔，采集信号用，PP024 | 设备只在国家节假日对外共享，使用前应与仪器联系人提前一天沟通设备使用的时间，设备尽量在芜湖市内共享。 | 芜湖市高新区漳河路14号 | 是
电子测量仪器/网络分析仪器/矢量分析仪 | 以太网测试仪 | 安徽问天量子科技股份有限公司 |  | C1-KIT-03-2015 | 1.4个10/100/1000 BASE-T端口+2端口10G 2.100-240V AC输入，最大功率300W 3.2-7层全协议包。包含各种流量仿真，路由协议仿真，SDN仿真，应用层协议仿真，攻击，安全测试等 | 附件：电源线、网线、万兆光模块（2个） 功能：1.性能指标测试（吞吐量、丢包时延、CRC错、误码、抖动、帧的顺序性、时延等）2.真实应用混合业务IPTV和视频质量、网络攻击 3.对传输网络、数据中心和路由所用协议进行仿真测试 | 设备只在国家节假日对外共享，使用前应与仪器联系人提前一天沟通设备使用的时间，设备尽量在芜湖市内共享。 | 安徽省芜湖市高新区漳河路14号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 车辆自动检测线 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 |  | XLB-2009 | 重量、尺寸、制动性能 | 对整车重量、尺寸、制动性能检测 | 1、用户登录仪器设备共享平台，登录系统提交基本信息，进入到仪器资源页面或者检测预约申请页面，浏览选择要检测预约的仪器。 2、填写检测预约申请单，选择检测目的并输入委托内容，信息填写完毕后，发送检测预约申请单，等待入网单位的受理。 3、受理通过后，会进行电话预约，用户单位与我单位联系并开展相关检测工作 4、如果入网单位退回用户单位的检测预约申请（如填写的预约信息不正确等原因），用户单位需要重新编辑检测预约单，编辑完成后，重新发送申请，等待我单位受理 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 原子层沉积设备 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | OLED技术部 | TFS 200 | 沉积速率，Al2O3≤15s/cycle；沉积温度 T: 80~110℃. 膜面向下 薄膜厚度均匀性（量测去边15mm，单片基板量测点数≥25点） 薄膜厚度均一性-基板内，Al2O3: ≤2% 薄膜厚度均一性-基板间：Al2O3:≤3% 折射率（波长：632.8nm）Al2O3: 1.59~1.65 透过率(波长550nm)：T≥95% 薄膜应力（C：挤压应力；T：拉伸应力） Al2O3: < 200Mpa. 不能出现Mura | 低温原子层沉积设备，用于沉积Al2O3/TiO2，工艺温度＜100℃条件下，实现低水氧透过率、高膜层质量及均匀性 | 1：使用前至少需1周提出申请并完成我司内部审核 2：操作需由我司技术员级别以上进行 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
特种检测仪器/电磁检测仪器/其他 | 电磁导波检测仪 | 芜湖市特种设备监督检验中心 | 特检中心 | HS900L | 一、发射参数要求 1、波形输出：方波差分输出；2、激励脉冲个数：1-20个连续可调；3、激励脉冲频率：10KHz-150KHz连续可调 二、接收参数 1、输入：差分钳位输入；2、输入阻抗：＜50Ω；3、采样频率/位数：20MHz/14Bit；4、动态范围：≥30dB；5、检测范围：最大300米 | 1、设备具备定向发射功能（正向、反向、双向）。 2、设备通道数不低于2通道，2路通道具有两路独立接收、发射方向控制功能。 3、设备具备超声导波模态选择频散曲线功能。 | 用户需提前一周与我中心进行联系，在我中心没有特种设备安全检查工作时，提出书面申请材料，签订服务合同，申请材料需经我单位质量负责人审核、中心主任批准后由总师办负责办理。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路686号 | 是
激光器/其他/其他仪器 | 金属3D打印机 | 芜湖职业技术学院 | 机械工程学院 | SLM150 | ≥120mm×120mm×80mm（L,W,H；含紧固螺钉位置） | 激光功率 ≥100W 扫描定位速度 X,Y轴扫描速度：≥7m/s；X,Y定位速度：≥7m/s | 对外开放。 | 芜湖市银湖北路62号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 四通道零部件电液伺服试验系统/设备 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | C086A75DE-ALL(-125～125)mm/1020ACK-50KN-B? | 加载力±50kN，行程±125mm，力综合测量精度≤±0.5%F.S.，位移综合测量精度≤±0.5%F.S，动态试验波形：正弦波、方波、三角波、半正弦波、半三角波、半方波、斜波、随机波、梯形波及用户自定义波形 | 50kN作动器（2套） | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 罩式炉 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |  | BAF1633、BAF1833 | BAF1633：有效装料直径1600mm，有效装料高度3300mm，最大单炉装料量33t，最高温度750℃，退火温度250-750℃，最大升温速度140℃/h，加热功率520KW，炉内工作压力107-115KPa，洗炉气体PSA制氮纯化N2。BAF1833：有效装料直径1800mm，有效装料高度3300mm，最大单炉装料量36t，最高温度750℃，退火温度250-750℃，最大升温速度140℃/h，加热功率560KW，炉内工作压力107-115KPa，洗炉气体PSA制氮纯化N2。 | 主要附件为炉台、内罩、加热罩、冷却罩、阀架、电气控制系统、真空系统、料架吊具、内罩吊具、公用管道和电缆等。 主要功能为主要用于氨分解气氛（75%H2+25%N2）下的锡磷青铜带毛坯均匀化、中间退火、成品光亮及去应力退火处理。 | 该仪器设备按照安徽楚江科技新材料股份有限公司仪器设备开放共享管理办法执行，明确设备落放平台和设备使用维护责任人。仪器设备对全社会开放共享，对外单位遵循有偿服务原则，提供开放服务时供需双方签订服务协议或任务单，明确仪器共享服务内容和收费标准。 | 安徽省芜湖市九华北路8号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 测厚仪 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |  | 6-High Reversing Cold Mill | 测量范围0.05-2.0mm，线性化范围0-2.5mm，时间常数1.4ms，总时间常数5ms，测量变换器采样周期0.5ms，测量值输出2ms，待测板带厚度门槛值50um。 | 每一个测量头都包含1到4个探测器，每个检测器通道作为独立的厚度测量通道，有独立的信号处理功能。在板带测量和校准过程中，会不断的对所有通道数据有效性进行检查，由此而来，所有的故障通道都可以被自动检测出来，并被剔除而不会中断设备的检测。 | 该仪器设备按照安徽楚江科技新材料股份有限公司仪器设备开放共享管理办法执行，明确设备落放平台和设备使用维护责任人。仪器设备对全社会开放共享，对外单位遵循有偿服务原则，提供开放服务时供需双方签订服务协议或任务单，明确仪器共享服务内容和收费标准。 | 安徽省芜湖市九华北路8号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 罩式炉保护气循环利用系统 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |  | 250Nm?/h | 装机功率60kw，运行功率36kw，回收气量250Nm?/h，氢气纯度≥72.5%，回收气出口露点≤-65℃，回收气出口氧含量≤5ppm，回收率≥80%。 | 主要附件为过滤系统、淋洗系统、增压系统、催化净化系统、吸附干燥系统、调压系统、电控系统、分析仪器等。该设备主要用于电加热罩式炉的保护气回收循环再利用方面。 | 该仪器设备按照安徽楚江科技新材料股份有限公司仪器设备开放共享管理办法执行，明确设备落放平台和设备使用维护责任人。仪器设备对全社会开放共享，对外单位遵循有偿服务原则，提供开放服务时供需双方签订服务协议或任务单，明确仪器共享服务内容和收费标准。 | 安徽省芜湖市九华北路8号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 罩式炉尾气回收装置 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |  | 400Nm?/h | 装机功率86kw，运行功率40kw，回收气量400Nm?/h，氢气纯度≥72.5%，回收气出口露点≤-65℃，回收气出口氧含量≤5ppm，回收率≥80%。 | 主要附件为过滤系统、淋洗系统、增压系统、催化净化系统、吸附干燥系统、调压系统、电控系统、分析仪器等。该设备主要用于电加热罩式炉的尾气回收循环再利用方面。 | 该仪器设备按照安徽楚江科技新材料股份有限公司仪器设备开放共享管理办法执行，明确设备落放平台和设备使用维护责任人。仪器设备对全社会开放共享，对外单位遵循有偿服务原则，提供开放服务时供需双方签订服务协议或任务单，明确仪器共享服务内容和收费标准。 | 安徽省芜湖市九华北路8号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 毛坯清洗线抛光刷箱（含电控） | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |  | 无 | 机列速度40m/min，传动方向自右向左，带材宽度范围300-430mm，带材厚度1.0-4.0mm。 | 主要附件为机架、刷辊轴、反向压力辊轴、水管、喷头、不锈钢水箱等，该设备主要功能为铜带毛坯清洗抛光工艺的研究。 | 该仪器设备按照安徽楚江科技新材料股份有限公司仪器设备开放共享管理办法执行，明确设备落放平台和设备使用维护责任人。仪器设备对全社会开放共享，对外单位遵循有偿服务原则，提供开放服务时供需双方签订服务协议或任务单，明确仪器共享服务内容和收费标准。 | 安徽省芜湖市九华北路8号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 清洗线抛光刷箱（含电控） | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |  | 无 | 机列速度80m/min，传动方向自右向左，带材宽度范围300-430mm，带材厚度0.1-1.2mm。 | 主要附件为机架、刷辊轴、反向压力辊轴、水管、喷头、不锈钢水箱等，该设备主要功能为铜带清洗线抛光工艺参数的小试验证。 | 该仪器设备按照安徽楚江科技新材料股份有限公司仪器设备开放共享管理办法执行，明确设备落放平台和设备使用维护责任人。仪器设备对全社会开放共享，对外单位遵循有偿服务原则，提供开放服务时供需双方签订服务协议或任务单，明确仪器共享服务内容和收费标准。 | 安徽省芜湖市九华北路8号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 中厚带清洗线抛光刷箱（含电控） | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |  | 无 | 机列速度60m/min，传动方向自右向左，带材宽度范围300-430mm，带材厚度0.5-2.0mm。 | 主要附件为机架、刷辊轴、反向压力辊轴、水管、喷头、不锈钢水箱等，该设备主要功能为中厚带表面清洗技术的研究。 | 该仪器设备按照安徽楚江科技新材料股份有限公司仪器设备开放共享管理办法执行，明确设备落放平台和设备使用维护责任人。仪器设备对全社会开放共享，对外单位遵循有偿服务原则，提供开放服务时供需双方签订服务协议或任务单，明确仪器共享服务内容和收费标准。 | 安徽省芜湖市九华北路8号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 壳体轴承压装力检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-B030 | 量程0～5KN；精度0.2% | 压装力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票,提供检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 壳体衬套及衬套挡圈压装力检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-B030 | 量程0～5KN；精度0.2% | 压装力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 齿条推拉力检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-Z010 | 量程0～5KN；精度0.1% | 拉压力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 齿轮轴总成装配位置检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-B010 | 量程0～5KN；精度0.2%，量程0～20KN；精度0.2%；量程0～100KN；精度0.2% | 压装力检测及压铆力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 调整螺塞防尘封压装力检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-B020 | 量程0～5KN；精度0.2%；量程250mm；精度0.01mm | 压装力检测及位移检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 调整机构弹簧力检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-Z030 | 量程0～5KN；精度0.2% | 弹簧力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 在线跑合行程检测专机（双工位） | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-Z050 | 量程0～5KN；精度0.1% | 拉压力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 自动调间隙专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-Z040 | 量程50N.m；精度0.1%；量程±2mm；精度0.25% | 间隙及拉压力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 粉尘试验箱 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 试验试制部 | ZTZ-SC-7m3 | 可进行测试≤500Kg样件，箱体尺寸2.5x1.8x1.5(m)范围内，三电系统中的动力电池包、驱动电机的耐粉尘项目的测试。 | 可进行测试≤500Kg样件，箱体尺寸2.5x1.8x1.5(m)范围内，三电系统中的动力电池包、驱动电机的耐粉尘项目的测试。 | 1、≤500Kg样件； 2、箱体尺寸2.5x1.8x1.5(m) | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 调整螺塞压铆力检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-Z130 | 量程0～5KN；精度0.1% | 压铆力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 复测间隙专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-Z070 | 量程20N.m；精度0.1% | 旋转扭矩检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 等离子刻蚀机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | SI 500 | 1.样品尺寸：最大6英寸直径晶圆、向下兼容4英寸和更小的晶圆片或不规则碎片。 2.本底真空≤ 1E-6 mbar，真空漏率≤ 2E-4 mbar·l/s。 3.等离子体密度可到1E12cm-3。 4.上电极配置射频电源、用于驱动ICP源。频率13.56MHz，功率≥ 1000W。 5.下电极配置射频电源、用于下电极偏压。频率13.56MHz，功率≥ 500W。 6.本底真空：≤ 1E-6mbar。 7.至少六路工艺气体：SF6, CF4, Ar, O2, Cl2, BCl3，可扩展至最多12路气路。 8.工艺指标： GaN（介质掩膜）刻蚀工艺指标：刻蚀深度：≥ 1?m；刻蚀速率：≥ 250nm/min；片内均匀性：≤±5%（6英寸）；批间重复性：≤±5%（重复3片）；侧壁角度：≥ 85°；选择比：≥ 5:1 （GaN:hard mask） GaN（光刻胶掩膜）刻蚀工艺指标：刻蚀深度：≥ 1 ?m；刻蚀速率：≥ 250 nm/min；片内均匀性：≤ ± 5% （6英寸）；批间重复性：≤ ± 5% （重复3片）；侧壁角度：≥ 80°；选择比：≥ 1:1 （GaN:PR） | 通过感应耦合（ICP）方式产生高密度等离子体，按掩膜（例如介质掩膜、光刻胶掩膜或金属掩膜）图形、实现对宽禁带半导体材料（例如氮化镓GaN等）的选择性刻蚀。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 空载、衬套间隙检测专机*2 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-Z060 | 量程0～2KN；精度0.1%；量程20N.m；精度0.1%；量程±2mm；精度0.25% | 拉压力及间隙检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 齿轮轴调整螺塞压铆检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-Z110 | 量程0～100KN；精度0.2%；量程250mm；精度0.01mm | 压铆力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 减震套压装力检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q14070-Z120 | 量程0～10KN；精度0.2% | 压力检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 内球节力矩检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q1001-01 | 量程20N.m；精度0.1% | 扭矩检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 外球节检测专机 | 芜湖恒隆汽车转向系统有限公司 |  | Q1001-02 | 量程20N.m；精度0.2% | 扭矩检测 | 可邮寄至我司对产品进行检测，我司可提供正式收据或发票，出具检测报告。 | 芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路18号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 快速温变试验箱 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 试验试制部 | BHT6010F-5FB | 1、温度在-50℃～+125℃； 2、箱体内部尺寸2X3X2(m) | 汽车非金属件、系统部件、电子电器件等高低温项目测试。 | 样件尺寸小于：2X3X2(m) | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高精度电池测试系统 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | IGBT-750V400A-2 | 1、输出功率150KW*2，功率因数＞0.99（额定功率）； 2、效率＞92%（额定功率）； 3、输出电压20-750V，电流200mA-200A*2，精度±(0.05%FS+0.05%RD)； 4、相应时间10ms，采集周期10ms； 5、能量反馈THD＜5%，功率＞额定功率50%，回馈效率＞85%。 | 1、动力电池测试柜，电池组充放电硬件； 2、节能型电池测试系统软件V4.2，充放电控制。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市高新技术产业开发区漳河路20号 | 是
计量仪器/长度计量仪器/激光跟踪仪 | 激光跟踪仪 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | Radian-20 | 线性测量范围（直径）：40m、100m、160m； 最小测量范围：0m； 水平转角：640°（±320°）； 垂直转角：－59°至79°； 内置水平仪范围：±2° | 《激光跟踪仪使用说明书》，测试工业机器人位姿准确度和位姿重复性、多方向位姿准确度变动、距离准确度和距离重复性、位置稳定时间、位置超调量、位置特性漂移、互换性、轨迹准确度和轨迹重复性、重复定向轨迹准确度、拐角偏差、轨迹速度特性、最小定位时间、静态柔顺性、摆动偏差等。 | 1）必须配有专业测试人员。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
计量仪器/力学计量仪器/5kN .m基准扭矩机 | 500NmRV减速机测试平台 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | STR500 | ZJ-A型转矩转速传感器：准确度等级：±0.2%；转矩量程：±50Nm；转速量程：6000RPM；齿数：60。 | 《500NmRV减速机测试平台使用说明书》，工业机器人RV减速机空载测试、负荷性能测试、超载测试和齿面接触疲劳寿命测试。 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
计量仪器/力学计量仪器/5kN .m基准扭矩机 | 100Nm谐波减速机测试平台 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | STR100 | 1、扭矩传感器：转速：60脉冲/转；供电：±15VDC；扭矩：5-15KHz | 《100Nm谐波减速机测试平台使用说明书》，工业机器人减速机扭转刚度测试、启动转矩测试、传动精度测试、空程测试和传动误差测试。 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
计量仪器/力学计量仪器/5kN .m基准扭矩机 | MPT1000智能化电机测试分析系统 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | SPC070 | 1、功率分析仪：最高输入电压：1000 Vrms、1500 Vpeak，最高输入电流：5 Arms（可连续测试）； 2、转速信号类型：脉冲，脉冲信号量程：20000，脉冲 量程下限：0，脉冲数：60，转速滤波：100 HZ； 3、扭矩信号类型：模拟，模拟信号量程：10 V，同步源：U； 4、负债电机：额定电压：220 V，过载电压：300 V，额定电流：38.1A，过载电流：105 A，额定功率：7 kW，过载功率：10 kW，额定转速：3000 rpm，过载转速：6000 rpm，额定扭矩：22.3 N*m，过载扭矩：54 N*m，过载温度:100 ℃。 | 《MPT1000智能化电机测试平台使用说明书》，工业机器人伺服电机额定数据测试、堵转测试、正反转速差测试、扭矩转速波动系数测试、温升测试等 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 电磁兼容测试场地 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | 5米法半电波暗室及屏蔽室 | 归一化场地衰减(NSA)：实际值与理论值相差30MHz~200MHz≤±3.5dB，200MHz~1GHz≤±3dB； 场均匀性(FU)：在暗室反射地面之上0.8m~2.3m范围内1.5m ×1.5m 的垂直平面，16个测试点中至少12个点的场地均匀性在0～+6dB之间； 场地电压驻波比(Svswr)：≤5.5dB | 5米法半电波暗室可实现辐射骚扰、辐射抗扰度测试；屏蔽室可进行传导骚扰等需要电磁环境条件的测试 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 6）场地应由受相关培训人员，并考试合格，取得上岗证后方可使用。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 电磁兼容测试设备 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | UCS 500N7等 | 可进行浪涌抗扰度、脉冲群抗扰度、工频磁场抗扰度、谐波电流、电压波动与闪烁、电压暂降抗扰度、汽车电子7637、喀呖声、射频传导抗扰度、辐射抗扰度等试验项目 | 可进行浪涌抗扰度、脉冲群抗扰度、工频磁场抗扰度、谐波电流、电压波动与闪烁、电压暂降抗扰度、汽车电子7637、喀呖声、射频传导抗扰度、辐射抗扰度等作业指导书。 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 6）设备应由受相关培训人员，并考试合格，取得上岗证后方可操作。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
特种检测仪器/电磁检测仪器/其他 | 电磁兼容测试设备 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | ESW44等 | 可实现辐射发射、传到发射、辐射抗扰度测试 | 功率计、信号发生器、场强探头、EMS发射天线(辐射抗扰度测试使用)；EMI接收天线、前置放大器(辐射骚扰测试使用)；人工电源网络、电流探头、电压探头(传导骚扰测试)；EMI接收机(传导骚扰、辐射骚扰测试使用)。 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 6）设备应由受相关培训人员，并考试合格，取得上岗证后方可操作。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
分析仪器/电子光学仪器/其他 | 半导体曲线图示仪 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | CS3200 | 1、 性能 a) 最大峰值功率：400W、4KW b) 最大峰值电流、电压：400A（40V下）、40A（40V） c) 脉冲宽度：50~400μm 2、电源模式 a）集电极电源由以下模组组成： 交流电源（AC），仅限 HV 模式 全波整流，可选择正负向，仅限 HV 模式 直流模式（DC），可选择正负向，仅限 HV 模式 漏电流模式（LEAK），可选择正负向，仅限 HV 模式 脉冲电源（Pulse），可选择正负向，仅限 HC 模式 B）步进信号源 可选择步进（STEP）或连续（PULSE）信号 同时可控制电压输出或电流输出 | 无 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 绝缘电阻测试系统 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | TI-SIR256-4-3 | 1、测试电压0~300V（DC）； 2、偏置电压-100~300V（DC）； 3、256通道； 4、电阻测定范围：106~1013（加载100V时），106~1012（加载5V时）； 5、测定精度：106~1010，精度≤±5%，1010~1011，精度≤±10%。 | 无 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 绝缘电阻测试系统 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | TI-SIR256-4-5 | 1、测试电压0~500V（DC）； 2、偏置电压-100~500V（DC）； 3、256通道； 4、电阻测定范围：106~1013（加载100V时），106~1012（加载5V时）； 5、测定精度：106~1010，精度≤±5%，1010~1011，精度≤±10%。 | 无 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
计量仪器/力学计量仪器/5kN .m基准扭矩机 | 500Nm谐波减速机测试平台 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | STR500 | ZJ-A型转矩转速传感器：准确度等级：±0.2%；转矩量程：±50Nm；转速量程：6000RPM；齿数：60。 | 无 | 1）必须严格执行各类仪器设备的操作规程。 2）认真记录设备运行状况，项目记全，不遗漏，字迹清楚，少涂改，记录本应设置编号。 3）各类大型仪器设备运行过程中，值班人员不能擅自离开工作岗位。 4）遇到故障应当及时处理和通知有关人员。 5）使用仪器设备必须预登记。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | DTV测试仪 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | SB16001 | 位移：精度2μm，量程2mm | DTV测试仪由3对组成的电容式位移传感器、数据收集器等组成，能够快速、正确的测试制动盘的DTV数据。能够帮助我们快速的分析汽车上出现的制动抖动等问题。 | 至少提前一周申请试验任务书，试验任务书中要包含被测试样品的相关试验信息（试验惯量、车轮滚动半径、摩擦有效半径、制动卡钳缸径等）和相应的试验标准或试验方法。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 生测室 | Alliance e2695 | 定性重复性＜1.0%；定量重复性≤3.0% | 利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异，对混合物进行先分离，而后分析鉴定 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
物理性能测试仪器/声学震动仪器/振动仪 | 电动振动试验系统 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | ES-50WLS3-445 | 1、最大正弦和随机振动的推力：50 kN； 2、最大冲击推力：100 kN； 3、最大位移：76 mm； 4、频率范围：5 Hz~2800 Hz； 5、最大速度（最大冲击速度）：2 m/s； 6、最大加速度：1 000m/s?（100 g）； 7、工作台面直径：445 mm；水平滑台：1m×1m；垂直扩展台：1.2m×1.2m（不倒角）； 8、最大负载：800 kg。 | 扩展台、 功放柜、控制器等。 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
物理性能测试仪器/声学震动仪器/振动仪 | 电动振动试验系统 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | ES-10-240 | 1、最大正弦和随机振动的推力：10 kN； 2、最大冲击推力：20 kN； 3、最大位移：51 mm； 4、频率范围：5 Hz~3000 Hz； 5、最大速度（最大冲击速度）：2 m/s； 6、最大加速度：1 000m/s?（100 g）； 7、工作台面直径：240 mm；水平滑台：300 mm×300 mm；垂直扩展台：300 mm×300 mm（不倒角）； 8、最大负载：300 kg。 | 扩展台、 功放柜、控制器等。 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
大气探测仪器/其他/其他仪器 | 高低温湿度低气压试验箱 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | VW2470W | 1、气压0.5kPa～常压； 2、温度范围：-70 ℃~+160 ℃； 3、最大容积：2.37立方米。 | 设备具有湿度功能增配自动供水装置 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 2.4m3快速温变试验箱 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | QW2470W15 | 1、工作容积：W1.3m×H1.3 m×D1.4 m=2.36 m3； 2、温度范围：-70 ℃~+150 ℃； 3、湿度范围：20%RH~98%RH； 4、温变速率：≥15℃/min； 5、温度波动度：≤0.5℃； 6、温度偏差：优于±1.5℃； 7、箱内最大承重：150 kg； 8、相对湿度偏差：±3.0%RH（湿度 ＞ 75%RH） ±5.0%RH（湿度 ≤75%RH）。 | 设备具有快速温变功能、外部水源供给、 储水装置 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 气体腐蚀试验箱 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | VCC? 0060 | 1、温度：+5℃~+70 ℃； 2、湿度范围：25%RH~80%RH； 3、承重：≤12kg； 4、容积：0.27m3； 5、浓度范围：SO2：500ppb~25ppm，NO2：200ppb~25ppm， H2S：100ppb~25ppm，Cl2：10ppb~1ppm。 | 管线、气体混合气、吸气装置、压力控制装置 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
物理性能测试仪器/声学震动仪器/振动仪 | 温度/湿度/振动综合环境试验箱 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | CW1270W5 | 1、工作容积：1 m（W）×1.2 m（H）×1 m（D）=1.2 m?； 2、温度范围：-70 ℃~ +150 ℃； 3、湿度范围：20%RH~98%RH； 4、升温速率：≥5 ℃/min； 5、降温速率：≥5 ℃/min； 6、箱内最大承重：40 kg/层； 7、最大正弦和随机振动的推力：30 kN； 8、最大冲击推力：60 kN； 9、最大位移：51 mm； 10、频率范围：2 Hz~2800 Hz； 11、最大速度（最大冲击速度）：2 m/s； 12、最大加速度：1 000m/s?（100 g）； 13、工作台面直径：370 mm；水平滑台：500 mm×500 mm；垂直扩展台1：500 mm×500 mm；垂直扩展台2：800 mm×800 mm（格栅）； 14、最大负载：500 kg。 | 风机、加热器、蒸发器、排水装置 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 温度冲击试验箱120 L | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | TS-120SW | 1、实验室内尺寸：0.49 m（W）×0.43 m（H）×0.67 m（D）=0.14 m3； 2、温度范围：高温室：+60 ℃~+220 ℃；高温曝露：+60 ℃~+200 ℃；低温室：-80 ℃~+70 ℃；低温曝露：-70 ℃~+70 ℃； 3、吊篮移动转换时间：15 s； 4、升温速率：高温室：≥14 ℃/min； 低温室：≥2 ℃/min； 降温速率：低温室：≥5 ℃/min； 5、温度恢复时间：≤5 min； 恢复条件：高温曝露：+150 ℃ 30min； 低温曝露：-55 ℃ 30min； 6、试验室托架最大承重：20 kg； 单个样品篮承载：4 kg。 | 吊篮等 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 温度冲击试验箱300 L | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | VT?7030 S2 | 不用Nc两液槽法，只测1、温度范围：-80℃～220℃；2、最大容积：0.305m3。 | 无 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 温度湿度高度试验箱 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | VW2470WS | 温度范围：-70 ℃~+150 ℃，相对湿度：20%RH~98%RH，气压0.5kPa～常压。 | 外界压力测试接口、风机、加热器、蒸发器、干球温度传感器 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 1m3快速温变试验箱 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | QW1070W15 | 1 、工作容积：1.0 m（W）×1.0 m（H）×1.0 m（D）=1.0 m3； 2、温度范围：-70 ℃~+150 ℃； 3、温度偏差：≤±1.5 ℃； 4、温度波动度：≤±0.5 ℃； 5、湿度范围：20%RH~98%RH； 6、温度偏差：≤±3%RH（＞75%RH时）； ≤±5%RH（≤75%RH时）； 7、温变速率：≥15 ℃/min（标准负载下） | 设备具有快速温变功能 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
物理性能测试仪器/声学震动仪器/振动仪 | 电动振动试验系统 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 |  | ES-100LS3-550 | 1、最大正弦和随机振动的推力：50 kN； 2、最大冲击推力：100 kN； 3、最大位移：76 mm； 4、频率范围：5 Hz~2800 Hz； 5、最大速度（最大冲击速度）：2 m/s； 6、最大加速度：1 000m/s?（100 g）； 7、工作台面直径：445 mm； 水平滑台：1000 mm×1000 mm； 垂直扩展台1：1200 mm×1200 mm； 垂直扩展台2：1200 mm×1200 mm（格栅）； 8、最大负载：800 kg。 | 扩展台、控制器、功放柜等。 | 1、必须持证上岗； 2、能正确理解试验标准和程序； 3、具备团队合作精神，具有较好的的沟通、协调能力和良好执行力。 | 安徽省芜湖市鸠江经开区神舟路17号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 三重四极液相色谱质谱联用仪 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 环境技术中心 | LCMS-8040 | 1 高压送液泵 1.1 泵类型：微体积串联双柱塞泵，实现了超低脉动的液体输送； 1.2 流速精确度：≤0.06%RSDor,≤0.01 min SD,其中最大值； 1.3 流速准确度：1% μL/min(其中最大值)； 2 质谱检测器 2.1 质量范围：m/z 1-1000； 2.2 扫描速度：15000 Da/sec (步长0.1u,最大采集速度 150000 data、sec)； 2.3 质量稳定度：不超过0.05 amu/14h; 2.4 质量精度：0.1 amu; 2.5 最小驻留时间：0.8 msec; 3 自动进样器 3.1 不低于100位，全量进样，进样量可变式； 3.2 进样量设定范围：0.1 L-100 L(标准值），可以增加至1000 uL; 3.3 进样精度：<0.1%RSD； 3.4 进样速度：10秒完成10 uL进样。 | 附件：原装液相色谱系统主机，原装二元高压输液泵，原装LCMS-8040质谱检测器，原装自动进样器，原装反控工作站，原装控制器，原装质谱专用分析柱、保护柱，原装柱温箱，原装进口氮气发生器 功能：分析黄曲霉毒素、青霉素G、氨苄青霉素、金霉素、土霉素、四环素、磺胺二甲基嘧啶、玉米赤眉酮、己烯雌酚、氮氨菲啶、黄曲霉毒素M1、卡那霉素、泰乐菌素、伊维菌素等 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 雾气试验箱 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9812B | 温度：-35℃-150℃、 湿度：20%RH~98%RH | 雾气试验、挥发物试验 | 企业标准 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
医学诊断仪器/影像诊断仪器/X射线诊断机 | 诊断X射线质控检测仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | MagicMax Universal | 千伏：40-155 kV / ±2%；剂量：50nGy-50Gy / ±5%；剂量率：0.1?Gy/s-120mGy/s / ±5% 或±0.02?Gy/s；曝光时间：0.2ms-999.9s；快速半值层：1.3-10mmAl / ±10%或0.2mm；总滤过：1.5-30 mm Al / ±10% 或 ±0.3mm (60-120kV.HF/DC) | 医疗器械性能检测 | 电话或网络预约 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路8号核工大厦 | 是
分析仪器/质谱仪器/其他 | 电感藕合等离子体质谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | CP-MS-7700X | 1、具有动能歧视功能的氦气碰撞模式（KED Mode），实现样品中全元素的分析；即便是 Li、Be、B 等低质量数元素，也可在碰撞模式下获得ppt级的检出水平； 2、超高真空系统配合低频驱动四极杆质量分析器，确保获得更高的分析灵敏度； 3、四极杆碰撞反应池配合多种干扰消除模式，保证检测数据的准确性；提供灵活多样的碰撞/反应气选择，无惧复杂样品基体干扰； 4、超强的基体耐受性，轻松应对包括海水在内的复杂样品； 5、稳健的等离子体性能，完全满足有机样品的直接分析。 | 在ICP-MS中，ICP起到离子源的作用，利用高温等离子体将分析样品蒸发、分解、激发和电离。高温的等离子体使大多数样品中的元素都电离出一个电子而形成了一价正离子。通过ICP-MS的真空接口将等离子体中的离子有效传输到质谱，质谱是一个质量筛选和分析器，通过选择不同质核比的离子通过来检测到待测离子的强度，进而分析计算出待测元素的含量。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
分析仪器/生化分离分析仪器/其他 | 全自动荧光定量PCR系统 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 技术中心 | 罗氏480II | 反应体积： 96 孔板：20-100ul 384 孔板：5-20ul 温度控制： 37℃ -95℃ 大升温速率：4.8℃/s 大降温速率：2.5℃/s | 基因检测分析 | 由本公司员工操作，用户提供待测品 | 安徽省芜湖市经开区衡山路35号汽车电子创业园A403 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 快速温变箱 | 安徽省安飞航空检测技术有限公司 | 技术部 | UHK1440 | 温度箱参数：温度箱范围：-65℃至150℃，温度变化速率9-10℃/分钟。尺寸，1200*1200*1000（mm） 满足标准：GBT2423.1,GBT2423.2,GBT2423.3,GBT2423.4,GBT2423.9,GJB150A.1,GJB150A.2,GJB150A.3,GJB150A.4,GJB150A.9,RTCA160第4/5/6章节 | 温度变化试验系统:系考核各类产品的环境适应性、可靠性（如，在各种极端气候条件下，产品是否能够正常工作），该设备是为产品提供各种环境条件，检测产品能否正常工作。 | 无 | 芜湖县湾沚镇东湾路以南、西临经二路、东临经三路城东新城91幢01室 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 磁控溅射机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | polaris G620 | 膜厚Unif%：＜3% 面电阻Unif%：＜3% | 用于半导体晶圆膜层沉积 | 1.提前半年申请 2.2需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市大桥经济开发区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 玻璃贴片一体化机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 制造中心模组部 | DX300-TPJ | 放置位置精度： ±10微米，放置重复精度： ±5微米； 产品取放压力： 10-500克，压力公差：±1g(0-100g ) ±5g(100-500g)； X/Y轴移动精度 ≤ 5微米，X/Y轴重复精度 ≤ 3微米； Z轴（若需要）移动精度 ≤ 1微米，Z轴（若需要）重复精度 ≤ 1微米； Theta轴移动精度： 0.1度，Theta轴重复精度： 0.1度； 边缘溢胶量可控制在： >0且 ≤ 20微米（包括玻璃所有四个边和角的胶溢出量） 产品贴合对位精度：20微米； 贴合后胶厚度：5微米（产品四个角最高点减去最低点不可高于高度的5%） | 本设备主要用于 8英寸硅基 OLED微型显示器的盖板玻璃清洗、检查、涂胶贴合工艺。工艺过程说明及传送作业：成品盖板玻璃Tray盘清洗干燥→自动开盖→检查→全自动玻璃和晶圆分别自动装载到机台 →晶圆对位 →涂胶 →对位 →取玻璃 →放置 →固化→EFEM下料 | 1、提前两个月申请 2、需在我司工程师现场监督下完成所需工作 3、书面向公司相关部门提出书面申请 | 安徽省芜湖市大桥经济开发区高安街道佛山路1号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 循环充放电设备（动力电池电芯） | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 试验试制部 | GBBT-800/500-2 | 可进行DC1000V/1000A、单通道输出功率400KW/双通道并联450KW内动力电池电芯的循环寿命、容量/能量、充/放电特性、荷电保持能力、充放电效率、过充/过放承受能力、单体电池电压试验。 | 可进行DC1000V/1000A、单通道输出功率400KW/双通道并联450KW内动力电池电芯的循环寿命、容量/能量、充/放电特性、荷电保持能力、充放电效率、过充/过放承受能力、单体电池电压试验。 | 可进行DC1000V/1000A、单通道输出功率400KW/双通道并联450KW内动力电池电芯的循环寿命、容量/能量、充/放电特性、荷电保持能力、充放电效率、过充/过放承受能力、单体电池电压试验。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 电子束光刻机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | VOYAGER 光刻系统 | 电子束直写设备：1.50kV加速电压下，写场可在0.5 ?m~500?m的范围内可调。2.配备激光干涉工作台，可实现X/Y/Z三个方向运动，XY方向运动行程不小于150 mm×150 mm, 激光干涉仪测量分辨率不大于1nm。Z方向运动行程不小于20mm。3.电子束可长时间稳定，实验室温度波动在± 2℃的情况下:束电流稳定性 ≤ 0.2%/h,束位置稳定性≤ 120nm/8h。4.分辨率验收指标:最小线宽验收 ≤ 10nm；光栅验收: 光栅周期≤ 40nm。 自动涂胶显影系统：匀胶转速控制（COT Spin Control）0-6000rpm；显影转速控制（DEV Spin Control）0-5000 rpm；涂胶均匀性（Coating thickness Uniformity）：≤+/-100A；显影均匀性（Developing Uniformity）：≤0.5μm。 步进式投影光刻系统：分辨率（Resolution）≤0. 45μm ；镜头畸变（Lens Distortion）≤70nm；倍率控制精度（Magnification control accuracy）：40n。 | 电子束直写设备是一种利用电子束在涂有电子抗蚀剂（即光刻胶）的晶片上直接描画图形的光刻技术，应用于8 吋以下基板（可曝光面积6吋）的高速直写，适合衍射光学元件的加工及化合物半导体器件的高速加工，可直接写入低于10nm分辨率的精细线条结构。 自动涂胶显影系统系统具备全自动的涂胶、显影、烘干及冷却等各项功能，涂胶和显影可分开独立作业，且每个腔体工艺稳定可控。 步进式投影光刻系统具有自动传输系统、版库自动管理系统、可编程掩模光阑、自动调焦调平、掩模自动对准、自动光量控制等先进功能。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 四元梯度超高效液相色谱仪 | 芜湖市纤维检验所 | 综合检验室 | ACQUITY UPLC H-Class PLUS | 泵流量重复性误差0.4%/1mlDAD检测器噪声2*10-5AU/最小检测浓度1*10-9g/ml | 主要用于纺织品4-氨基偶氮苯的测定 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 气质联用仪 | 芜湖职业技术学院 | 材料工程学院 | GCMS-QP2020NX | m/z范围：1.5～ 1090 质量分辨率FWHM：0.4 ～2.0 u (FWHM) 质量轴稳定性：±0.1 u/48 小时 (特定条件下) 高速扫描控制：ASSP先进的高速扫描控制技术 | 岛津抗污染型高灵敏度气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX是目前同类产品中硬件性能卓越，软件智能化高的超快速质谱产品。搭载全新大容量超高效真空系统，集成高辉度离子源和屏蔽板（Shield）技术，使其超强抗污染性能和超高灵敏度脱颖而出，成为复杂样品痕量物质分析的有力利器。提供20,000 u/sec的扫描速度，配合ASSPTM技术，使其在定量和定性方面均达到fg水平，从而获得高通量，高精度，高灵敏度的数据结果，有效缩短分析周期，显著提高实验室分析效率。 | 无 | 安徽省芜湖市弋江区文津西路201号 | 是
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 芜湖职业技术学院 | 材料工程学院 | 240Z | 检出限：≤4.0pg，重复性：≤5.0%，线性误差：±15.0% | Agilent 240Z是一款灵敏、准确的石墨炉原子吸收光谱仪。其设计采用塞曼背景校正技术，已证实可提供较高的校正精度和优化的几何结构，从而实现最佳的检测限。240Z具有自动灯选择和集成式 PSD120 自动进样器，能够准确地制备标准品和样品，并将其输送到石墨管。具有简化方法开发并监控分析的工具。 | 无 | 安徽省芜湖市文津西路201号 | 是
计量仪器/长度计量仪器/塞规检定装置 | 螺纹综合测量仪 | 芜湖市计量科学研究院 | 长度室 | SJ5200-100 | U=3.0 + L/200，k=2 | 主要开展螺纹量规的检定及校准工作。 | 关注我单位微信公众号，填报相关申请表格 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 机器人电阻辅助激光焊接工作站 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | WTC-1800+RCG 235 KVA+FANUC R-2000ic/210 | 占地面积：5300*6500*4000mm,工作半径2660mm, 机器人参数：控制系统：FANUC；关节数：6轴； 臂展：2660mm. 焊接控制器参数：输出频率：400-2000HZ; 自动焊钳：最大压力不小于8000N；带压力监测传感器。 焊接编程软件：可任意设置电流多脉冲，预热，后处理，递增、递减等模式，可实现焊接过程中电流、压力、电压、电阻等参数监控，故障分析，并可导出相关原始数据。 | 可实现包括铝合金、钢在内材料的电阻点焊，主要有6轴工业机器人、伺服焊钳及焊接控制系统等构成的电阻点焊系统。用于研究单板厚度在3.0mm以下的冷轧、镀层钢板、铝板的电阻点焊焊接性能，实现激光复合牛顿环焊接工艺。可提供在线监测焊接质量并适时反馈调节工艺，并可输出焊接过程中的电流、电压、电阻等适时变化数据以供分析，配合自主开发的牛顿环电阻点焊技术，可实现铝合金、高强钢等材料的高质量焊接，并评估汽车厂等所需铝合金、钢等材料的焊接性。 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道中段春谷3D打印产业园 | 是
工艺实验设备/化工、制药工艺试验设备/其他 | 无菌配液系统 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 生产部 | R17-0399 | 最大混合体积200L | 药液无菌配制 | 配液所含溶质需为可溶性物质 | 安徽省芜湖市经开区衡山路35号汽车电子创业园A403 | 是
计量仪器/长度计量仪器/激光小角度测量仪基准装置 | 准直仪 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 技术部 | Y3050 | 该仪器的核心部件是24面体多棱镜，该光学元件24面角度误差需控制在0.3"以内，并且该误差需要提供精度补正表。以便对测量精度进行补正， | 24面体多棱镜 | 该仪器的使用环境需要隔振，恒温20±0.5℃，噪音不得大于50分贝 | 芜湖县湾沚镇安徽新芜经济经开发区新芜大道206号 | 是
工艺实验设备/化工、制药工艺试验设备/其他 | 冻干系统 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 生产部 | LAM-0.5F | 冻干面积0.5m^2 | 产品冻干 | 需提供冻干品配方和相应冻干曲线 | 安徽省芜湖市经开区衡山路35号汽车电子创业园A403 | 是
计量仪器/电磁学计量仪器/数字多用表检定装置 | 多功能校准器 | 芜湖市计量科学研究院 | 电磁室 | 5522A | 直流电压：±（11×10-6×读数+0.6×10-6×量程）；直流电流：±（100×10-6×读数+7.6×10-6×量程）；交流电压：±（150×10-6×读数+18×10-6×量程）；交流电流：±（400×10-6×读数+61×10-6×量程）；电阻：±（28×10-6×读数+1.8×10-6×量程） | 计量检定电学多功能计量仪表计量工作 | 关注我单位微信公众号，填报相关申请表格。 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 聚焦离子束&扫描电子显微镜双束系统 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 生产整合部 | Strata 400 | 二次电子分辨率：≤2.5nm@1kV、≤1.5nm@15kV 离子束分辨率：5.0nm@30kV； | 对微纳米结构进行失效分析以及截面观察，对微纳米工艺提供指导性方向； | 测试前需进行预约机时，且需填写测试单，标明测试内容以及主要材料成分； | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 流变仪 | 芜湖徽氏新材料科技有限公司 | 技术研发部 | HAAKE MARS iQ Air | 1~200万cps，测试物质流变性能 | 测试物质流变性能 | 一、共享仪器设备开放管理总则 1.开放内容 （1）共享仪器设备对本公司研发部门在新产品研发范围内免费开放使用，对其他使用者收费开放； （2）试验结果不好，要求重做，经公司研发中心批准同意，可以开放，收费标准不变； （3）对参观者开放。 2、开放时间 一般为上午8:30-下午5:30，特殊情况（如：设计性、研究性的测试）可全天开放使用。 3、预约制 共享设备使用实行预约制度。 4、登记制 仪器设备使用时间和使用情况进行登记。 5、值班制 设备开放时，必须有设备管理员在现场。 6、清洁卫生制 试验完毕后，试验者对所使用的仪器设备都要进行清洁归位。 二、共享仪器设备使用管理 1、在使用仪器设备之前必须了解所使用仪器设备的使用方法和注意事项，经管理人员认可后放可使用。 2、仪器设备在使用过程中出现问题，要及时报告管理人员，经检查，若因使用不当而损坏，则按相关规定进行处理。 3、遵守仪器设备开放总则。 | 安徽省无为市徽氏新材料科技有限公司 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 低压化学气相淀积炉 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | TS150 | 1.炉管工艺种类数量：不少于3种，其中至少包括干氧化和湿氧化工艺、TEOS（四乙氧基硅烷）沉积氧化硅工艺（含BPSG工艺）、多晶硅沉积工艺3种工艺； 2.每根炉管加热器选用高温氧化和LPCVD专用加热元件，最大加热温度：≥1200℃； 3.TEOS（四乙氧基硅烷）和多晶硅炉管分别提供6寸石英内衬数量：不少于1套； 4.每根工艺炉管工艺片装载数量：≥50片（不含配片），工艺基片尺寸：6英寸（兼容4英寸）； 5.每根炉管恒温区长度：≥400mm； 6.每根炉管采用3温区独立控制，每个加热段的温度监测由两部分组成，3点式R型内热电偶用于炉管内温度控制，R型双接点外热电偶用于过温保护；内外热电偶独立控制； 7.工艺气体和液态源数量：不少于8路，包括N2、O2、N2载气、SiH4、PH3、DCE（二氯乙烷）、TEOS（四乙氧基硅烷）和TMB（硼酸三甲脂）气体和液态源； 8.高温氧化炉管配置去离子水汽发生器数量：≥1套； 9.TEOS（四乙氧基硅烷）氧化硅炉管配备TEOS（四乙氧基硅烷）液态源柜数量：≥1套； 10.TEOS（四乙氧基硅烷）氧化硅炉管配备TMB（硼酸三甲脂）液态源柜数量：≥1套； | 应用于功率器件、传感器、光电子、微电子等多种类型微纳器件的制备。采用水平卧式炉在高温常压条件下干氧化和湿氧化生长二氧化硅、在低压条件下沉积多晶硅以及采用液态源TEOS（四乙氧基硅烷）沉积二氧化硅（可实现BPSG工艺）。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 光电只读光谱仪 | 安徽华星消防设备（集团）有限公司 |  | ARL3460 | 波长120—850nm | 主机、稳压器、打印机 | 对同行业或其他领域有需求的企业或者其他组织提供帮助。见仪器设备开放共享服务制度 | 安徽省芜湖县新芜经济开发区迎宾大道一号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | CAN网络及诊断测试设备 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | Vector | 虚拟整车网络节点仿真技术，上千条诊断测试案例自动生成和执行。 | CANoe：诊断、网络和仿真测试平台软件； CANdela studio:诊断数据库编辑工具； CANdiva:诊断案例自动生成工具； | 1.至少提前一周电话预约；2.提供诊断规范要求文件； | 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 | 是
计量仪器/光学计量仪器/其他 | 激光干涉仪 | 芜湖职业技术学院 | 机械工程学院 | XL-80XL-80 | 测量稳定误差0.05ppm以下（10个波长相差0.5个波） | 镭射干涉仪量测系统，循圆测试仪器量测系统，三次元测头测针系统，黏贴式光学尺系统。 | 有 | 安徽省芜湖市银湖北路62号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 中药室 | UliMate3000 | 输液方式：串联双柱塞 柱塞容量：主泵头 47ul、副泵头23ul 最大排液压力：40MPa 流量设定范围：0.001mL/min-10.000mL/min 流量准确度：2%或2uL/min其中较大值以内(0.01mL/min-5mL/min) 流量精密度：0.3以下（RSD：0.1%以下） | 1. 低分子量物质，如氨基酸、有机酸、有机胺、类固醇、卟啉、糖类、维生素等的分离和测定。 2. 高分子量物质，如多肽、核糖核酸、蛋白质和酶（各种胰岛素、激素、细胞色素、干扰素等）的纯化、分离和测定。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 动态信号测试分析系统 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | DH5922D/DH8302 | 直升机旋翼叶片的动态信号测试 | 直升机旋翼叶片的动态信号测试 | 无 | 芜湖县安徽新芜经济开发区纬三路99号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 均质电性能测试系统 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | 先进复合材料中心 | HQR-021 | 测试频率范围：2.0GHz-18.0GHz（分频段覆盖：2-7GHz、7-18GHz，测试频点不少于14个） | 符合《GJB 7954-2012 雷达透波材料透波率测试方法》，适用于垂直入射、斜入射透波率的测量。 | 该测试系统较为昂贵，需要专业测试人员进行操作，未经容许不得擅自操作。 | 安徽省湾沚区钻石路1号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 划片机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | Inducer -5261 | 1、切割方式：正面激光隐切，全自动切割，片盒进片盒出； 2、对焦方式及精度：自动对焦；对焦精度±1um（@6英寸）； 3、对位精度≤±3μm（焦点至切割道中线偏移量）（@6 英寸）； 4、工作台平整度≤5μm（@6英寸）； 5、切割速度 0-800mm/s； 6、晶圆尺寸及厚度：2~6英寸兼容；满足80μm-400μm的SiC基 GaN及 SiC基SiC晶圆切割； 7、平台 X、Y、Z、θ轴行程≥400mm,350mm,10mm，120deg； 8、平台 X、Y、Z、θ轴分辨率≤0.1μm,0.1μm,0.1μm, 0.001deg（@6英寸）； 9、X、Y、Z轴：定位精度≤±2μm；重复定位精度≤±1μm（@6 英寸）； 10、切割线宽及崩边：激光切割线宽≤5μm；崩边（单边崩边@80μm切割道）≤20μm； 11、良率≥98%（@6英寸）； 12、激光器种类：半导体泵浦固体红外激光器（波长：1064nm;重复频率：0-500KHz）； 13、激光器寿命≥15000h； 14、设备稼动率（Up Time）：≥90%；。 | 用于半导体材料及芯片的高精度划片。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/热处理加工工艺实验设备 | 蓄热式退火炉 | 安徽华星消防设备（集团）有限公司 |  | KJ-120-6 | L=7m 额定高温1100℃ | 处理合金钢、高锰钢、大型碳钢零件及其他材料的退火。 1、无噪声、无污染环境；2、蓄热性小、热量流失少；3、控温精度高，炉温均匀性强；4、自动化程度高、操作简单；5、可采用编程设计、全自动运行。 | 本设备对同行业或者有需求的单位实现开放共享，见仪器设备开放共享服务制度 | 安徽省芜湖县新芜开发区迎宾大道一号 | 是
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/其他 | 等离子刻蚀机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | GSE C200 | 刻蚀图形和速率可控 刻蚀尺寸精度高 刻蚀均匀性好 | 用于半导体晶圆刻蚀（干刻）工艺制作 | 1.提前半年申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 恒温恒湿试验箱 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 试验试制部 | BHT6010F-5FB-02 | 1、温度在-50℃～+120℃； 2、箱体尺寸：内部尺寸6*8*3(m) | 整车、零部件、系统部件及电子电器件的高低温项目测试 | 箱体内部尺寸：6米宽*8米深*3米高 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | RA7325SI型三坐标测量机 | 富卓汽车内饰（安徽）有限公司 |  | RA7325SI-2.8m | 测量范围为φ2.8m球空间、空间精度为±0.069mm、单点测量重复性为0.049mm。 1）测量臂系统：内置平衡机构，有温度补偿，保证精度；使用前无须预热、无须激活、无须回到参考点，开机即测。 2）测头系统：TESA硬测头自带IP识别，无须校准和回零；测头更换后，无须校准和回零，即可检测；软件能自动识别测头类型，使用时无须选择和校准。 3）控制系统：采用绝对编码器，每次开机无须回零；有独立的FP3专用无线主机测量模块包和专用无线扫描模块包升级版控制系统，更换升级控制系统，能升级主机。 4）扫描系统：扫描测头速度为752000点/秒、扫描测头精度为0.028mm、扫描最近距离为（160±50）mm、有效扫描深度/宽度为（110-210）mm/（80-150）mm。 5）计算机系统及软件DELL工作站：Precision7510/ i7-6920HQ 2.8G/32G内存/1TB硬盘/NVIDIA Quadro M2000M 4GB显卡/DVD +/-rw Win7 pro CHS64，15.6英寸显示屏。 | 配有外置平衡系统，主轴可无限旋转，设计不等长，能进行多角度测量，以接触或非接触方式传送讯号，X、Y、Z三轴的位移测量系统经数据处理得出工件的各点坐标值（X、Y、Z），测量功能包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。另外还能对金属工件、非金属工件（包括汽车座椅）进行外形扫描和画线测量，形成三维模型，用于产品设计 | 该测量设备由我司专人负责操作，要求被测产品洁净、无油污，以防止影响测量效果 | 芜湖市经济开发区凤鸣湖北路26号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 灯泡色度及光通量 分析检测系统 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | ITS10100 | / | 光通量试验 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 橡套连硫生产测偏仪 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 技术中心 | X-RAY 8000 NXT | 量程：160mm 适用材料：XLPE和EPR绝缘材料的厚度在线测量 测量精度：外径±5μm，壁厚15μm | 在线测量中压塑料、橡胶绝缘电缆的绝缘厚度，在线调整绝缘偏心度。 | 仪器使用需配套绝缘生产设备，并由本公司提供，费用另算。 | 安徽省芜湖市无为县龙庵工业区华菱大道1号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 三坐标测量机 | 大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 | 研发部门 | CMM ACCURA | direkt：蔡司入门级扫描技术；配合VAST XXT 扫描探头，可测量多种工件 RDS：在灵活的蔡司 RDS 关节式探头座上利用VAST XXT 在任意角度上扫描所有特征 aktiv：利用灵活的 VAST XT，保证测量高效，完成对较深特征的自定心探测和多点测量，得到对移位特征可靠的尺寸、形状和位 置测量结果 navigator，确保高生产率和良好测量性能 | 配套的测针更换架无需多次校准，实现可重复性 HTG 版本，保证宽温度范围内一致的精度 采用U-STONE技术，将测量有效高度提升200mm，扩大Z轴测量空间 | 企业自用，不对外开放 | 安徽省芜湖市经济技术开发区天柱山路18号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 介质刻蚀机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | SI 500 | 1.加工尺寸：最大6英寸直径晶圆、向下兼容4英寸和更小的晶圆片或不规则碎片。 2.本底真空≤ 1E-6 mbar，真空漏率≤ 2E-4 mbar·l/s。 3.上、下电极间的距离可电动调节。 4.温度控制：温度控制范围不小于-20~ +200°C，温度控制精度±1°C。 5.等离子体密度可到1E12 cm-3。 6.预真空室位于反应腔室的外侧，实现“穿墙式”安装。 | 通过感应耦合（ICP）方式产生高密度等离子体，按掩膜（例如光刻胶掩膜）图形、实现对介质材料（例如氧化硅SiO2、氮化硅SiNx等）的选择性刻蚀。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 高低温耐久试验台 | 芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司 | 开发部 | CDJW-900 | "环境温度：-40℃~130℃ 介质温度：-40℃~130℃ 流量：0~350L/min 压力：0~100kPa 电压：0~60V 电流：0~100A" | 高低温可靠性试验 （高低温运行、温度交变耐久、冷启动、介质冷热冲击等）通过环境箱、冷水机、加热系统，以计算机为主控单元，自动控制设备进行高低温试验、交变试验、耐久试验，同步进行数据采集功能。 | 试验范围-40摄氏度--150摄氏度 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路236号 | 是
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 原子吸收光谱仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | AA-400 | 1、波长范围190－900nm；2、波长重复性：≤±0.3nm；3、代表元素（Cu）特征浓度≤0.02ug/mL,检出限≤0.1ug/mL,RSD≤2% | 主要功能：用于矿山工程技术、冶金工程技术、化学工程、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器。 | 电话或者网络预约 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路8号核工大厦 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 动力性经济性测试设备 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 研发中心/试验试制部 | 动力性（加速性能）、经济性（等速油耗、用户油耗、多工况油耗）测试 | 1.读数精度：表读精度为0.1毫升。 2.油耗误差：小于千分之五。 3.最小流量： 0.2升/小时。 4.静态恒转速测量:小于千分之三。 5.静态变转速测量误差：小于千分之五。 6.稳定性：其测量误差不应受到温度、速度、油品粘度及油品牌号的影响。 7、可靠性：工作寿命应在五年以上。 | 主要用于动力性（加速性能）、经济性（等速油耗、用户油耗、多工况油耗）测试，收集整车汽车动力性能、经济性能指标。 | 1.汽车测试前,应将轮胎上的泥沙、石块清除干净,汽车轮胎气压应达到规定数值。 2.被测试汽车一般应为空载状态。 3.当汽车为前轮驱动时,应特别注意使汽车保持直线行驶状态。 4.当用高速(> 80km/h)进行检测时,应特别注意安全操作,高速测试的时间应小于2min/次。（根据测试标准或指定要求开展） 5.测试中,汽车的前、后方严禁站人。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 汽车灯具转台测试系统 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | SMS10 H | 0.0001~500,000lx | 配光及光色试验 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/模拟汽车运输振动台 | 电磁振动试验台 | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 |  | ES-40-370 | 频率：（5～2800）Hz、加速度：（0～100）g、位移P-P：（0～51）mm | 模拟道路、发动机所引起的振动现象 | 每周星期一至星期五 8:00 ～16：30 | 芜湖市鸠江经济开发区永昌路79号 | 是
物理性能测试仪器/声学震动仪器/声速/声衰减测量仪 | LMS噪声测试软件 | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 |  | Text Xpress.9 | 麦克风：3.15Hz-20KHz ； 三向振动加速度计：10 mV/g, 1 to 5k Hz | 检测产品在使用过程中的噪声性能 | 每周星期一至星期五 8:00 ～16：30 | 芜湖市鸠江经济开发区永昌路79号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/频谱分析仪 | 频谱分析仪 | 芜湖博高光电科技股份有限公司 |  | FSV40 | 1、频率范围;10Hz-40GHz 2、RBW带宽：1Hz至10MHz；RBW带宽精度：<3% 3、扫描时间设置：1us至16000S（SPAN=0） 4、参考频率温度稳定度（0℃至50℃）:1×10-6 5、输入衰减器范围：0-75dB 6、显示平均噪声电平： -145dBm@10GHz;-142dBm@20GHz;-142dBm@30GHz;-135dBm@40GHz; 7、1dB压缩点：5dBm,f>7GHz 8、相位噪声： 偏离1KHz@500MHz -100dBc/Hz 偏离10KHz@500MHz -105dBc/Hz 偏离100KHz@500MHz -115dBc/Hz | 外部混频器扩展 前置放大器 | 需要使用设备需提前预约， | 芜湖高新技术产业开发区服务外包园二期3号楼15层 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 三坐标测量机 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | Croma 8106 半自动 | 测量范围：X 轴800 mm，Y 轴 900 mm， Z 轴600 mm ；结构型式：活动桥式，三轴均采用精密气浮式导轨，X向横梁采用超高刚性精密三角梁(Tricision )技术； 最大允许示值误差：3.0+L/300μm；最大允许探测误差：3.5μm。 传动方式：直流伺服系统 + 预载荷高精度空气轴承 机台：高精度花岗岩平台； 机台承重： 500 kg | 测头HH-MI(8R 1025),1个； 陶瓷校验球φ15mm，1个； 测针φ1.0*10mm,M2,1根；测针φ4.0*10mm,M2,1根； 测针φ2.0*20mm,M2,1根；测针φ3.0*20mm,M2,1根； 测针φ4.0*10mm,M2,1根； 测针中心SC2，1个；测针扳手2个； 转接头M3/M2，1个；扳手S2 ，1个； 加长杆10mm，1根；加长杆20mm，1根； 加长杆40mm，1根； | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理制度执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印产业园 | 是
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 元素分析仪 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | FOUNDRY-MASTER Xpert | 1、分析基体材料为铁，铝，铜 ：1、激发光源：全数字等离子体火花光源； 软件实时调节各种光源激发参数；光源参数可以自动适配不同基体分析； 光谱室：帕邢-龙格结构； 2、一体化光室，采用流动冲氩光学系统则要求无泄漏，无污染，免维护，噪音小，冷开机等待时间短＜0.5小时，光室具有防尘及震动保护。 校正：自动寻峰、自动波峰漂移校正； 3、 光谱漂移控制：采用波长实时校准功能； 4、火花台板：开放式侧压火花台，适合于各种形状大小的样品分析，对样品高度无严格限制。火花台板能完成至少30万次激发，空气冷却； 5、小样品火花台，配备3mm、5mm氮化硼垫圈，8mm铜圈； 6、40L的氩气可以分析1500个点以上。 | 3KVA稳压电源1台 线材适配器 304、45#标准样品各一块 小样品火花台（配3mm、5mm氮化硼垫圈） | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理制度执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/粒度分布测量仪 | 激光粒度仪 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | Mastersizer 3000E | 粒度测量范围：0.1-1000微米； 激光光源：固定位置的三激光（Tri-Laser）固体光源，三束同波长激光光源，功率3 mW，波长780nm，以便得到足够多的颗粒散射光信号; 检测器：多于150个，以对数方式优化排列的高灵敏硅光电二极管； 检测角度：0.02-160? 光信号采集：实时检测散射光信号，无需扫描. 重复性：＜0.5%，精确度：＜0.6%； 湿法样品循环系统为内置不锈钢测量室，用于分析分散在液体中的颗粒，能兼容除少数氟利昂外的所有溶剂； 全自动软件控制测量过程，自动循环，自动清洗； 干粉喷射进样器，最高分散压力达8 atm，全自动测量和清洗，能自动反冲清洁管道； | 标准样品18瓶， 湿法分散系统进样管2根，固定卡扣20个。 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理制度执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
计量仪器/长度计量仪器/其他 | 测长仪 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | CA95 | 测量范围：外尺寸0～1000mm 内尺寸30～900mm 大小测钩深度：5～50mm 外螺纹中径测量：0～140mm 最小分度值：0.001mm 测外尺寸准确度：微米分划尺的示值误差：±60μm范围内≤±0.20μm 超过60μm范围≤±0.25微米 | 内测钩1对 φ50标准环规1个 量块夹1付（含挡块2只） 三针支架1对 顶针架1付 φ14大平面测帽2只 φ2小平面测帽3只 φ8平面测帽3只 1.5×8刃形测帽3只 SR20球面测帽4只 长螺杆压板2付 短螺杆压板2付 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理制度执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
分析仪器/热分析仪器/示差扫描量热计 | 差示量热扫描仪 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | DSC214 | 传感器设计：在样品台和参比台之间有一对热电偶，采用扩散融合技术； 参比端和样品端：可以直接测量样品温度 ； 温度准确度：±0.1℃ ； 温度精确度：±0.01℃ ； 量热重现性（铟 标准金属） ：± 1％； 量热精确性（铟 标准金属）：±0.1％ ； 基线平直度： ＜110μW （测试要求： -50℃～300℃） ；基线重复性：小于40μW（测试要求： -50℃～300℃）； 温度范围：-180℃-725℃； 温度准确度：±0.1℃； 温度精确度：±0.01℃； 焓值精度：±0.1%； 线性降温速率（配置机械制冷） ：10℃/min，可达-50℃；2℃/min 可达-90℃ | 样品压样机具有4个压头 原装固体盘200对， 液体盘100对 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 高频疲劳试验机 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | QBG-100 | 最大交变负荷（峰值）：100kN 最大平均负荷（拉或压）：±100kN 大单向脉动负荷（拉或压）：±100kN 负荷波动度：平均负荷：±0.3%F?S 交变负荷：±0.3%F?S 负荷精度：示值的±1%（满量程的20%以上） 示值的±0.2%F?S（满量程的20%以下） 工作频率范围：50～300Hz | 室温螺纹圆试件疲劳试验夹具一套 勾扳手1个 齿轮扳手1个 加力杆大小各1个 内六角扳手套件3、4、6、10、12、14. | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理制度执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 双通道双频管线探测雷达 | 芜湖市特种设备监督检验中心 | 特检中心 | Opera duo | 动态范围：不小于160dB；信嗓比：不小于160db；脉冲重复频率：不小于400KHz； 扫描速率：不小于4000扫/秒；天线频率：200～250MHz和700～750MHz两个天线。 | 用于管线现场定位定深，可以探测地下各种材质的管道，包括：金属管、PVC管道、PE管道、塑胶、水泥管、混凝土管、地下沟渠以及陶瓷管等各种管线。 | 用户需提前一周与我中心进行联系，在我中心没有特种设备安全检查工作时，提出书面申请材料，签订服务合同，申请材料需经我单位质量负责人审核、中心主任批准后由总师办负责办理。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路686号 | 是
电子测量仪器/网络分析仪器/矢量分析仪 | 矢量网络分析仪 | 安徽宇测技术有限公司 | 科技开发部 | 3672E | 1.频率范围:10MHz～67GHz； 2 频率分辨率：1Hz； 3.频率准确度：±5×10-7(23℃±3℃) ； 5.系统动态范围：74dB（0.01～1GHz） 100dB（1～4GHz）； 120dB（4～10GHz）； 112dB（10～26.5GHz）； 108dB（26.5～35GHz） 105dB（35～50GHz）； 100dB（50～67GHz） 6.谐波抑制：端口1 端口2 -48dBc（0.01～4GHz） -13dBc（0.01～4GHz） -57dBc（4～67GHz） -18dBc（4～13.5GHz） -57dBc（13.5～67GHz） 9.端口接头形式： 1.85mm（阴头）2个，阻抗50Ω； 10.接口：USB接口、外接显示器接口、GP-IB接口、以太网接口； | 该产品可广泛应用于发射/接收（T/R）模块测量、介质材料特性测量、微波脉冲特性测量和光电特性测量等领域，是相控阵雷达、通信、微波射频元器件等系统的科研、生产过程中必不可少的测试设备。 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 芜湖市无为市无城镇城南新城 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 高速智能杂质分析仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | MC101型 | 机幅：490毫米；给棉罗拉直径：57毫米、转速：2.2转/分；刺辊直径：238.76毫米、转速：1400转/分；给棉台与刺辊隔距：0.18-0.21毫米；剌辊与除尘刀（导入端）隔距0.3-0.61毫米；上气流调节板调节间隙隔距：0.20-0.40毫米；外形尺寸：长1560毫米、宽790毫米、高1040毫米；全机重量：320公斤。 | 该仪器为棉花杂质检测设备，测试准确、速度快、无人为干扰，在低含杂有效测量基础上，对高含杂有很强的针对性。自动喂棉设计，避免机采棉取样喂样过程中的杂质遗落丢失。 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 7637测试系统 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | UCS200N | 0~60V/0~50A | 7637试验，电性能试验 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 等速万向节驱动轴循环寿命试验机 | 芜湖佳先传动轴有限公司 | 工程技术研发中心 | 四轴全摆角全颠角 | 1、试验转速范围： ±100---±2000r/min （转速、加速时间可调） 2、试验扭矩范围： 0-±1500N·m (加载速度可调节) 扭矩测量精度： ±1%（F·S） 3、主驱动端回转角度： 0-46° 4、从动端垂直移动距离： （-100）--（+200mm） 5、从动端垂直移动频率： 0-1Hz（在中心长度为400mm时需要保证1HZ） 6、从动端手动调整距离： ＞700mm | 测试等速万向节驱动轴的使用寿命、万向节的磨损等级、万向节的温升状态；驱动轴的摆角、颠簸角、防尘罩高温膨胀性能等 | 测试品需符合JB/T10189标准；测试前需先联系确认是否有工装，如无工装需要另先做工装，可以提供工装图自行制作或委托制作，费用另收。 | 芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区中兴三路1288号 | 是
核仪器/核辐射探测仪器/γ射线辐射仪 | 宽能型低本底高纯锗γ能谱仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | BE6530 | 仪器型号：BE6530 出厂编号：13651 生产厂商：CANBERRA 晶体面积：6500mm2， 晶体厚度：31.6mm 能量分辨率：1.66keV@1332keV； 相对效率：@1332keV=63.3% 峰康比：@1332keV =72.7：1 | 主要用于水、土壤、建材等样品中γ放射性核素的定性和定量分析 | 电话或网络预约 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路8号核工大厦 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 棉结和短绒测试仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | XJ129 | 一、棉结测试仪：1.测试容量：原棉5g/棉絮5g/棉条/10g ，误差范围±0.05g；2.测试时间：4-6分钟；3.棉结计数CV%<12;4.棉结尺寸CV%<5；5.棉结尺寸测试范围：50-3000um；6.棉结尺寸测试精度：50um。二、短绒测试仪：1.最大测长范围：48mm；2.跨距长度：SD≤1.0mm；3.短绒率：重量短绒SD≤2.5；根数短绒SD≤3.0 有效长度：SD≤1.0mm。 | 可快速测量棉纤维（含原棉、棉条或棉絮）的各种棉结和短绒指标。棉结指标分别为：纤维棉结Neps、籽屑棉结SC Neps以及棉结尺寸Size；短绒指标为：跨距长度（3%Leff，50%Leff或其他任意设定的跨距长度）、有效长度Leff、重量短绒率(12.7mm重量短绒SFC(w)、16mm重量短绒SFC(w)-16mm)、根数短绒率或其他任意长度的重量短绒率和根数短绒率等。 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/光谱仪器/紫外可见分光光度计 | 紫外可见分光光度计 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | Evolution 220 | 波长范围：包含190-1100 nm 吸光度范围：包含-4A到4A | 浊度、总磷检测 | 无 | 芜湖市弋江区九华南路1017号安徽精公检测检验中心有限公司 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线衍射仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | TD-3500 | 功率：2.4kW；焦点尺寸：1×10mm | 主要应用于粉末、块状或薄膜样品的物相定性、定量分析、晶体结构分析、材料结构分析、晶体的取向性分析、宏观应力或微观应力的测定、晶粒大小测定、结晶度测定等。 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 三维数控弯管机 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司芜湖分公司 | 生产部 | CNC38TDRE（M3） | 标准穿芯长度（a） 2500mm 最大弯曲半径 200mm 最小弯曲半径 R15mm 每管件可设定弯管数 200Unit | 1)中性层外侧拉伸变形区内最大的伸长变形不超过材料塑性允许值而产生破裂； 2)中性层内侧压缩变形区内，受切向压应力作用的薄壁结构部分不致超过失稳而起皱； 3)如果管件有椭圆度的要求时，控制其断面产生畸变； 4)如果管件有承受内压力的强度要求时，控制其壁厚减薄的成形极限。 | 无 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区富源路58号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 三维扫描仪系统 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | PRINCE775 | 480000-320000次测量/秒 | 7束交叉红色激光线，1束可单独工作的红色激光线，5束平行蓝色激光线扫描 | -10-40度工作 | 芜湖县安徽新芜经济开发区纬三路99号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/集成电路测试仪 | 高温度工作寿命试验系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | VT ID-3200 | 1、中、小规模集成电路老化系统模组：满足微处理器、接口电路、可编程器件等的工作寿命试验和高温动态老化筛选；数字信号电平为VIH=2.0V～15.0V，VIL≤0.8V；数字信号驱动能力：每路可三态驱动输出；数字信号驱动电流为IOH≥100mA/路，IOL≥300mA/路；数字信号输出信号边沿为Tr≤25ns，Tf≤25ns；模拟信号发生与驱动：每个试验通道均配置独立的4路模拟信号发生及驱动单元电路，波形类型、频率、幅度、直流偏移量均可程控设置。根据被老化器件对信号的要求，从相应的老化数据库图形编辑器中读取；模拟信号波形类型：正弦波、三角波、前沿锯齿波、后沿锯齿波、矩形波；模拟信号频率范围1Hz-1MHz；模拟信号最大驱动能力1.0A。 2、大规模集成电路老化系统模组：满足诸如DSP、FPGA、CPLD大规模数字集成电路的高温动态老化和测试，适用于DIP、SOP、BGA、PGA、QFP、LCC各种封装形式，独立可编程的128路数字信号；数字信号最高信号频率：20MHz；数字信号每路信号可编程进行驱动和输出比较功能，信号驱动电平和输入比较电平可编程控制；试验箱温度检测范围：0-150℃。 | 应用于各种封装形式的数字、模拟、数模混合集成电路，包括微处理器、接口电路、可编程器件、存储器、A/D、D/A 等器件的工作寿命试验和高温动态老化测试。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 大束流离子注入机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | ULVAC IH | 1.离子源系统：采用热阴极（IHC型）离子源，可注入Al离子；离子源采用ABF电源，包括用于电弧，偏压和灯丝的电源；配备有用于限制离子源内部产生电子的磁铁和用于此磁铁的电源；气体系统可配备5路气体，包括PH3，PF3，BF3，N2，Ar。 2.终端台系统：配备高温和常温两种靶盘，可以快速切换，适用于高温注入和常温注入；适用于高温离子注入的高温靶盘可加热到500℃；配备晶圆压片机构，可处理翘曲较大的晶圆；室温靶盘通过冷却使离子注入温度低于100°C； 3.真空度：离子源 <7E-4Pa, 束线 <7E-5Pa, 终端台 < 9E-5Pa； 4.注入能量范围及精度： 范围：10～800KeV； 精度：≦±0.5kV（10～100kV）；≦±0.5%（≧100kV）； 5.注入剂量范围：1E11～1E16 ions/cm2；测试精度：≦±1.0%； 6.最大束流稳定性：±10%/小时以内（单电荷最高能量），放电次数在5次/小时以内；最小束流稳定性：±10%/5分钟以内，放电次数在3次/5分钟以内。 | 用于碳化硅功率器件芯片制造中高温离子注入选区掺杂工艺。可兼容100mm和150mm（4寸和6寸）尺寸晶圆。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/X射线仪器/其他 | X射线检测系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | Cougar ECO | 1.采用开放式X射线管，最高在10 W功率下可达 0.5μm特征分辨率； 2.电压范围：25~160KV可调； 3.探测器图像分辨率240万像素，影像帧率30ps-60fps； 4.最大放大倍率17000倍； 5.最大样品尺寸550×440 mm； 6.可将X射线图像转换为定量数据； 7.内置尺寸测量工具、BGA空洞分析、凸点直径和圆度以及通孔填充，可快速查找并表征缺陷； 8.辐射安全指标小于1μSv/小时。 | 用于PCBA组装、Semi封装、微生物和非破损性（NDT）等领域的检测。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区科技产业园7号楼 | 是
地球探测仪器/电磁法仪器/地质雷达 | 高动态雷达系统 | 安徽立质工程试验检测有限公司 | 事业部 | TI750 | 脉冲重复频率:600kHz；样点数/道:128-8192；采样频率:0.4-100GHz；信号稳定性:< l00ps；功耗:25W；中心频率:750MHz；频带带宽:75~ I 500MHz；信号一致性:一致；信号时机：<0.00002030 | 工程质量检测及病害诊断:国内外铁路公路等地下隧道、公路及城市道路路面、机场跑道、高切坡挡墙等重要工程项目的工程质量检测及病害诊断中,广泛采用雷达技术。主要检测衬砌厚度、破损、裂隙、脱空、空洞、渗漏带、回填欠密实区、围岩扰动等,路面及跑道各层厚度、破损情况,混凝土构件中的空洞、裂隙及钢筋分布等,检测精度可达毫米级。 | 外单位使用我公司的仪器设备，用户须提前在安徽省大型科学仪器设备共享服务平台网上提出预约申请，省共享服务平台审批通过后方可仪器使用权限。并说明所做实验的特殊要求和条件等，以保证仪器设备按时提供测试服务。预约被确认后，申请人应按时测样或送样，服务平台为用户提供机时和服务保障。为外单位提供共享服务时，我公司要与用户订立服务合同，合同中要明确服务内容、收费标准、产权归属、保密要求、损害赔偿、违约责任和争议处理等事项。检测报告待用户款项全部支付后，我司安排人员将检测报告和发票送给用户。 | 安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区佳海产业新城A65、A66号楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 大型多功能激光加工技术平台 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | NIALT-LCM-6000-W | 采用移动龙门结构，最 大 工 作 范 围:14000mm×6000mm ； 激光器工作参数：额定输出功率 6000W，输出波长范围：1070-1080nm； 激光熔覆头: 准直焦距 Fc=100mm，聚焦焦距 Ff=300mm，焦点光斑 1.8mm， 最大承受激光功率 6kw； 激光焊接头：准直焦距Fc=200mm，聚焦焦距Ff=300mm，最大承受激光功率 6kw； 激光淬 火 头 ：准 直 焦 距Fc=200mm，聚焦焦距 Ff=300mm，光斑大小 10×3mm，最大承受激光功率 3KW。 | 本激光加工技术平台分别实现不同的加工工艺，如激光熔覆功能、激光焊接功能、激光淬火功能、CMT 焊接功能等 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 短纤维率快速测试仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | KXIII-I | 1、棉纤维长度范围：8mm-50mm；2、短纤维率误差：短纤维率低于15%，允差±2，短纤维率高于15%，允差±2.5；3、棉纤维取样量：2g；4、电源：220V 60Hz；5、外型尺寸：800mmⅹ800mmⅹ800mm。 | 采用高精度数字电路，微电脑控制，液晶显示，并建有数据库，操作简单，一目了然，提供一种方便、快捷、准确的检测主体长度、品质长度和短纤维率的仪器。 | 本设备由本单位具有授权资质的人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | AQUION | 1.该仪器主要用于测定样品中的无机和有机污染物，所测定的污染物包括F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-以及甲酸、乙酸等阴离子，以及K+,Na+,Ca2+,Mg2+,NH4+等碱金属、碱土金属阳离子等。 2.该仪器还可用于消毒附产物检测。 3.使用氧弹燃烧装置可测试可燃烧物质如塑料等的无卤检测以及硫的测定。 4.由于样品溶液中的有机物质与重金属离子的存在对仪器的色谱柱有着严重的不可逆的损害，样品上机前需要尽可能多地了解样品详细信息。 | 1.抑制器：连续自动电解再生阴阳离子微膜抑制器；利用电解水自动产生H+和OH-进行离子交换的抑制技术。 2.离子色谱柱：色谱柱pH值0-14范围内稳定,柱容量≥180μmol/根；离子分析柱配备保护柱，能分离无机阴阳离子及有机酸、有机碱等离子。 3.输液泵系统：流量连续可调；流量精密度<0.1%；流路系统为非金属PEEK化学惰性流路；流路系统可使用任何pH值0-14范围内的含盐缓冲溶液，并可输送所有的普通反相溶剂。 4.电导检测器：信号输出模式为数字式信号输出；测量范围：0-10000uS/cm；电导检测池最大池操作压力：10MPa；电导检测器最佳分辨率：0.0047nS。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 大容量棉花检测仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | HVI 1000C1000 | 1、整机外观包括长强箱体、马克隆箱体，设备净重≤500公斤/台。整机正常工作电压220V(50-60Hz)、气压（100-150）psi、流量大约85升/分钟。 2、整机包含长/强模块、马克隆模块、颜色/杂质模块、控制系统等四部分组成。 3、计算机属于工业计算机，配备具有刻录功能的光盘驱动器。键盘、显示器安装在支架上，可根据需要进行前后、上下、左右移动。 | 1、长度/强度测量采用自动取样，数据一致性好。 2、各模块并行测量，效率高，输出信息量大。 3、光学零点自动调节和跟踪补偿，开机预热时间短，稳定性好。 4、具有在线故障诊断功能，维修方便。 6、短纤维和色泽分级具有中国和美国标准选择功能。 | 本设备由本单位具有资质授权的人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱仪 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | 930 | 测量范围：0~15 000 ?S/cm耐压范围：0-35MPa 可以检测铵根离子、钾离子，钙离子，镁离子钠离子 硝酸根等 | 检测水中阴阳离子 | 无 | 芜湖市弋江区九华南路1017号安徽精公检测检验中心有限公司 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 尼龙管高低温气密振动试验机 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | GTPQN-15-J | 温度:-40℃～110℃,压力：0～1Mpa | 用于尼龙管的高低温气密振动试验 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
计量仪器/力学计量仪器/其他力学计量仪器 | 电子天平 | 芜湖市计量科学研究院 | 衡器室 | MSA66S-OCE-DH | 1级合格 | 质量计量检定工作 | 关注我单位微信公众号，填报相关申请表格 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 可程式恒温恒湿试验箱 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | NDH-615TBS | 温度：-35℃-150℃、 湿度：20%RH~98%RH | 有载高低温存储、 热循环、高温高湿试验、温度交变试验等 | GB/T10485 -2007、GB/T 2423.50 -2012 、企业标准 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 三坐标测量机 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | ASCENT10.7.5 | ±（3+4L/1000)um | 几何公差形状、方向、位置和跳动公差测量 | 至少提前一周申请试验任务书，只接收材料类样品；须提供样品的名称及样品图纸，并标注样品所测量部位及尺寸要求；样品不得具有放射性、毒性；样品接收后需要在检测室恒温2小时后方可进行检测。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 机器人电阻辅助激光焊接工作站 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | BOSHI7000+ISI ROBOT GUN V6C+KUKA KR 250 | 占地面积：5300*6500*4000mm,工作半径2700mm, 机器人参数：控制系统：KUKA；关节数：6轴； 臂展：2700mm. 焊接控制器参数：输出频率：1000HZ; 自动焊钳：最大压力不小于8000N；带压力监测传感器。 焊接编程软件：可任意设置电流多脉冲，预热，后处理，递增、递减等模式，可实现焊接过程中电流、压力、电压、电阻等参数监控，故障分析，并可导出相关原始数据。 | 可实现包括铝合金、钢在内材料的电阻点焊，主要有6轴工业机器人、伺服焊钳及焊接控制系统等构成的电阻点焊系统。用于研究单板厚度在3.0mm以下的冷轧、镀层钢板、铝板的电阻点焊焊接性能，实现激光复合牛顿环焊接工艺。可提供在线监测焊接质量并适时反馈调节工艺，并可输出焊接过程中的电流、电压、电阻等适时变化数据以供分析，配合自主开发的牛顿环电阻点焊技术，可实现铝合金、高强钢等材料的高质量焊接，并评估汽车厂等所需铝合金、钢等材料的焊接性。 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道中段春谷3D打印产业园 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/超声加工工艺实验设备 | 金丝球焊线机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 制造中心模组部 | 制造中心模组部 | 1.焊接精度<±2um 2.可使用线径0.6-2.0mil 3.焊接范围56*90mm 4.图像识别功能±0.25um 5.焊线数量5000条。 | 本设备通过高精度超声波能量来完成焊接工艺，将金球或金线焊接在晶片和PCB的镀层上，提升产品高温高湿信赖性测试性能。达到元器件之间相互导通的目的：包含产品治具自动上下料，自动对位系统，自动焊接系统，自动检测系统，故障显示报警等先进功能 | 1、提前两个月申请 2、需在我司工程师现场监督下完成所需工作 3、书面向公司相关部门提出书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 振动试验系统 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 科技质量部 | DC-2200-26 | 最大正弦推力：21.56kN (2200kgf) 工作频率范围：5-3000Hz 最大位移：76 mm ( p-p) 最大速度：2.0 m/s 最大加速度：980 m/s'( 100g) 最大载荷：300kg 台面尺寸：Φ320mm 动圈有效质量：22kg 最大偏心力矩：490Nm 振动台钢体质量：1520kg 电源：3相 380 VAC 33 kVA | 随机振动、正弦振动、随机加随机振动、冲击振动 | 1、用户申请条件：针对所有客户，均接受申请； 2、申请方式：电话、邮件、面谈均可； 3、申请时间：工作日上午8:00-12:00，下午13:00-17：00； 4、申请流程：客户签订测试委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路14号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高功率、高性能激光加工核心器件检测平台 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | NIALT-LRC-4000 | 激光器参数：额定最大输出功率：4000W；功率调节范围：1%~100% 光束质量<12 M2；调制频率范围：0~100KHz 封闭式工作台；双工作台自动切换；最大可承重1.5T；可使用 CAD 作图及软件上直接作图；支持 AI、BMP、PLT、DXF、DST 等格式。最大空移速度 120m/min；重 复 定 位 精 度≤±0.03mm；Z 轴位移100mm；自带除尘系统；自动编程、自动排版，含激光工艺数据库、开放源代码、管理系统、高功率、高性能 激光检测系统、自动上下料夹具。 | 本检测平台的核心器件检测系统由光路、检测器件、感光器件、侧轴 CCD、图像采集系统、光束诊断等硬件及软件几大部分组成，不同的激光核心器件通过各种聚焦系统，激光作用于物体表面，反射出各种光线，通过感官器件收集并分析激光的波段及强弱，并实时对比激光功率密度的变化，侧轴 CCD 用于检测记录激光作用于工件表面的光束状态及切割的缝宽、切割表面质量、激光的光斑大小、气体蒸发的等离子状态，用于评估激光的光束质量，及激光能量的利用率。从而计算机系统根据各个传感器获得的光、电、反射波的影响记录对比分析，不同器件相同状态及不同状态的性能参数评估，从而生成测试分析报告，来评价其核心器件的性能。 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道中段春谷3D打印产业园 | 是
电子测量仪器/其他/其他仪器 | 高温高湿反偏试验系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | BTR-E670L | 温度和湿度： 105.0~133.3?C/100%RH 110.0~140.3?C/85%RH 118.0~150.0?C/65%RH 压力：0.019~0.208MPa 偏置电压：50~2000Vdc | 分立器件高温高湿反偏试验 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/机加工工艺实验设备 | 全自动固晶机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 制造中心模组部 | IsLinda | 贴装精度：± 15微米 @ 3σ* 溢胶量： >0且 ≤ 20微米 UPH: ＞2300pcs 修正头旋转精度:±0.15度@ 3σ^ 产品出料位置精度:X 向：±20微米 Y 向：±20微米 放置重复精度：5微米 | 切割后Wafer放入料盒中→“载入Wafer”→料盒移至取料位→将铁环载入到Wafer Work Table→入工作平台后Ejector产品进行扩晶→CCD对Wafer进PR识别调整位置及水平→Prescan检测产品外观及定位生成Mapping图档对应每颗产品坐标→Bonding→Wafer Bonding结束后→夹料器会将铁环退回至料盒→再载入下一片Wafer PCB传送：将ultra-thin substrate放入料盒或PCB等材料放置Carrier再放置料盒中→传送器送至点胶位置点胶→至Bonding位置进行定位→Bonding芯片→整片材料固晶结束后→传送到下料料盒 | 本设备通过高精度点胶，精准对位贴合工艺，将CELL贴合在PCB版上；包括硅片、PCB自动传输系统、可编程点胶系统、吸嘴平台自动调平、硅片自动对位系统、PCB自动对位系统、自动贴合系统、晶片自动分拣系统、故障显示报警等先进功能。 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | Avio 220 Max | 检测波长范围：165～900nm。对190nm以下深紫外波长测定，可选择氩气或者氮气进行光路吹扫。能测试Cs894.347、Cl894.806nm.杂散光：＜0.2ppm，10000ppm Ca 在As193.696 处。光学分辨率：200nm处≤0.007nm。短期稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%。长期稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，连续测定4小时的长时间稳定性RSD≤2.0%。 | 全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪，适用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。 | 按照安徽省春谷3D打印研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
工艺实验设备/化工、制药工艺试验设备/纯化工艺实验设备 | 全自动层析系统 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 生产部 | APPS Pilot 800D | 220V，8A,5~7bar，650*1337*1111mm | 蛋白纯化 | 需在专业人员指导下使用 | 安徽省芜湖市经开区衡山路35号汽车电子创业园A403 | 是
电子测量仪器/网络分析仪器/矢量分析仪 | 矢量网络分析仪 | 安徽宇测技术有限公司 | 科技开发部 | 3656D | 1.频率范围:300kHz～20GHz； 2. 频率分辨率：1Hz； 3.频率准确度：±5×10-6(23℃±3℃) ； 4.输出功率测试范围：-45dbm～+10dbm； 5.中频带宽：1Hz～5MHz； 6.系统动态范围： ≤95dB（300kHz～100MHz）； ≤110dB（100MHz～1GHz） ≤120dB（1GHz～6GHz）； ≤115dB（8GHz～10GHz） ≤120dB（10GHz～20GHz）； 7.最大测量点数：16001； 8.测量域：频域、时域； | 矢量网络分析仪具有强大的功能:时域、频域功能;提供对数幅度、线性幅度、驻波比、相位、群延迟、Smith 圆图、极坐标等多种显示格式;提供多种校准方式:包括响应、单端口、响应隔离、增强型响应校准、全双端口校准、电校准;彩色液晶显示:可进行多窗口、多通道显示;多种接口:包括USB接口、LAN 网口、GP-IB接口、VGA接口。 矢量网络分析仪能够快速、精确地测量被测件S参数的幅度、相位和群延迟特性，具备高效、强大的误差修正能力，广泛应用于元器件、雷达、航天、电子干扰与对抗、通信、广播电视等军工、民用领域。 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 芜湖市无为市无城镇城南新城 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | EMI测试系统 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TS9975 | 9KHZ~6GHZ | EMI试验 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线衍射仪 | X射线衍射仪 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | DX-2700BH | 高频固态发生器X射线发生器部分:最大输出功率：3kW,额定电压： 60kV,额定电流： 50mA,电流电压稳定度：优于±0.005% (外电压波动10%时). X射线光管部分: X射线光管：Cu靶，金属陶瓷X光管，功率： 2.4kW、焦斑尺寸：1×10mm. X射线防护：安全联锁机构、剂量符合国际；防护罩外任何一点的计量小于1μSV/h.测角仪部分:测角仪：采用光学编码器技术与电机双重定位,扫描方式：θ/θ测角仪，连续、步进、Omg扫描.2θ转动范围：-6°～160°,测角仪半径：225mm,可读最小步长：0.0001°，角度重现性: 0.0001°,最高定位速度：1500°/min,线性精度：国际标准样品，全谱范围内所有峰的角度偏差±0.01度.探测器部分：封闭正比探测器,能谱分辨率：＜25% （Cu Kα谱线）,最大线性计数率：＞5×105cps. | 未知样品中物相鉴定 · 混合样品中已知相定量分析 · 晶体结构解析（Rievtveld分析） · 非常规条件下晶体变化（高低温） · 薄膜物相、多层膜厚度、表面粗糙 度、电荷密度 · 金属材料织构、应力分析. | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
计量仪器/长度计量仪器/其他 | 三坐标测量仪 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | X087-1000 | 三坐标精度±（2.4＋L/300）um | 附件： 精度0.0001mm，最大测量量程1000*800*700mm（三轴行程），适用于测量零部件或总成空间尺寸、形位尺寸、线性尺寸等，如锥面高度、角度、平面度、平行度、垂直度、圆度、圆弧直径等尺寸。 | 用户需提前一周电话预约，被测样品如体型较大或不规则需提前按要求进行切割制作样块进行检测。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 飞机仿真系统 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 研究院 | / | 用于飞机仿真 | 系统可用于飞机仿真，获得相关飞机数据 | 该仿真系统可用于通航企业飞机模拟测试，获取相关数据。可减轻中小微企业采购相关设备、系统压力。 | 安徽芜湖市芜湖县钻石路1号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 振动噪声测试分析系统 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 研发中心/试验试制部 | 振动噪声测试分析系统数采前端、振动噪声测试分析系统麦克风前端、振动噪声测试分析系统力锤 | 振动噪声测试分析系统数采前端： 1.高达102.4kHz的每通道采样率 2.24位AD分辨率 3.105 dB的信噪比 4.2.2MHz数据传输 振动噪声测试分析系统麦克风前端： 1.频率响应误差：20-20kHz，±2dB 2.灵敏度50mV/p 振动噪声测试分析系统力锤： 1.分析频率范围：8000Hz以内 2.灵敏度：50mV/ibf 3.峰值范围：100ibf（400N） | 振动噪声测试分析系统数采前端： 1、高达102.4kHz的每通道采样率 2、24位AD分辨率 3、105 dB的信噪比 4、 2.2MHz数据传输 振动噪声测试分析系统麦克风前端： 1、频率响应误差：20-20kHz，±2dB 2、灵敏度50mV/p 振动噪声测试分析系统力锤： 1.分析频率范围：8000Hz以内 2.灵敏度：50mV/ibf 3.峰值范围：100ibf（400N） | 1.使用环境选择：选择有代表性的测试地点，最好满足声学环境的条件下开展试验； 2.打开机箱，检查测试设备是否正常工作，如开启运行灯亮起可开展测试； 3.检查设备自带电池是否满电，如电量不足需及时外接电源或进行充电； 4.不允许设备板路沾水，同时不可在非常干燥条件下使用，避免短路、及产生静电。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 快速控制原型系统 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | MiroAutoBox II 1401 | IBM PPC 750GL处理器；16MB主内存，6MB闪存；6个CAN通道，32个模拟I/O，40个数字I/O，具备SPI通讯能力 | 用于产品开发过程中的快速控制原型搭建，进行半实物仿真，具备自动代码生成功能和电机控制器解决方案。 | 1.需要至少提前一周电话或邮件预约；2.需要提供试验规范或测试规程之类的标准文档；3.需要提供接口定义文档。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 两箱式冷热冲击试验机 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9709C615 | 高温区：60-150℃ 低温区：-10- -60℃ | 高低温试验 | GB/T 2423.22-2016 和企业标准 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 冷热冲击试验机 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9709 | 高温区：60-150℃ 低温区：-10- -60℃ | 高低温试验 | GB/T 2423.22-2016 和企业标准 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | EFEM（蒸镀） | 安徽熙泰智能科技有限公司 | OLED技术部 | Lamina-E-21SIG-01 | Up time>98% Repeat-ability R1/R2 axis <0.1mm T axis（rotation）=370deg Alignment accuracy centering:0.025mm Accuracy time=3.2 sec Maximum Initial offset=2.54mm | EFEM设备主要完成wafer自动上下料及自动寻notch口 | 1：使用前至少需1周提出申请并完成我司内部审核 2：操作需由我司技术员级别以上进行 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
计量仪器/力学计量仪器/其他力学计量仪器 | 压力全自动校验台 | 芜湖市计量科学研究院 | 压力室 | HS612A | Urel=1×10-5（k=2） | 压力计量检定工作 | 关注我单位微信公众号，填报相关申请表格。 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/环境及农业分析仪器/TOC分析仪 | TOC（有机碳测定仪） | 芜湖华衍水务有限公司 | 检测室 | TOC-L CPH | 测定范围(mg/L)：TC 0-25000 IC 0-30000 检测限：4μg/L | TC、IC、TOC(TC-IC)、NPOC、POC、TN | 面议 | 安徽省芜湖市江北产业集中区和谐路 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 超声波扫描仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | V300E | 1.仪器采用扫描式超声波反射原理成像，配备高性能数模转换器； 2.X-Y-Z 3轴扫描仪行程范围300×300×100mm； 3.X轴最快机械运动式扫描速度可以达到 2,000mm/s； 4.频率采样范围在2.5~500MHz之间，采样频率1GHz ； 5.最大探测电门数量可以达到200gates； 6.配置15MHZ和50MHZ反射扫描探头各1个。 | 用于对样品内部的空洞、分层或裂纹等缺陷情况的无损检测。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 步入式温度箱 | 芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司 | 试验中心 | HLT4 V48-00W | 温度范围：-40℃~110℃、温度波动范围：≤±0.5℃（空载）、温度均匀度≤2℃（空载）、温度偏差≤2℃（空载）、升降温速率：升温速率2℃/min（空载）降温速度1℃/min（空载）、箱体承重：箱体底板承重2T | 可满足整车环境温度试验、温度交变试验 | 暂无 | 芜湖市鸠江经济开发区富强路57号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 盐雾试验箱 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 试验试制部 | ZTZ-YWX-8.1m3 | 温度在+10℃～+60℃、湿度在20%～95% | 汽车金属部件及电器部件的耐腐蚀项目测试 | 被测件外形尺寸＜2.5x1.8x1.8(m)范围内 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 足浴器自动注水检测设备 | 蓓慈电器有限公司 | 研发中心 | LT-ZYQ-C3 | 1、机架 40x40；2、工装夹具 SUS304；3、保温水箱 SUS304；4、耐压绝缘测试仪 AIP9640G（20mA）；5、电参数表 ZW3414；6、PLC FPX／S7-200；7、触摸屏 7 吋彩屏；8、气缸 ZPCAC；9、电磁阀 4V110；10、气控阀 DN20；11、水泵 30L／min。12、节拍分析：（1）人工上料 5S;（2）注水时间 3S～8S;（注水量5L～10L）;（3）功率检测 1～45S;（4）耐压泄露测试 2～6S;（5）翻转倒水 5S；（6）人工去料 5S；（7）在第二件产品完成之后，生产进入正常的循环，从第二件产品完成到第六件完成，完成3件产品检测共用时54S，平均14S完成1件产品。 | 1、设备实现自动注水（38~42℃）到足浴器，检测足浴器功率，耐压等电性能，以及足浴器是否漏水，然后自动翻转倒水。 2、可提供温度在38~42℃的水循环加热系统（水温可根据实际需求调节）。 3、四个工位共用一台耐压绝缘测试仪，根据测试进度自动排队切换检测。 4、每个工位配一台电参数表，测试产品的电压、电流、功率等电参数。 5、人工视觉检测产品是否漏水，发现漏会可随时停止注水及测试。 6、功能检测不合格（耐压、功率、漏水），会自动报警。 | 1、设备自带1套4工位夹具工装，可同时测试4台足浴器。尽量适合多种产品，有产品尺寸差别太大需另行制作配套夹具。 2、设备在使用过程中出现的问题在2小时内作出反应，我司将及时委派维修工程师、技术人员及时处理，解决问题，异地客户在交通工具允许条件下尽快到达。 | 芜湖经济技术开发区赤铸山路88号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 成裤视觉检测系统 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 | 安徽省家用功能性护理用品工程技术研究中心 | 无 | a.表层污点检测：1、检测精度＞0.5mm2；2、脏污形式：各类脏污（包括蚊虫、深色滴胶、油污等）。 b、棉芯检测：1、棉芯缺失；2、腰贴纵向偏移＞±3mm，横向偏移＞±5mm。 c、前腰贴检测技术规范：1、前腰贴缺失； 2、腰贴歪斜左右＞10mm，单片材料宽度与标准＞±2mm；3、腰贴折叠＞3mm，偏移＞3mm。 d、弹性腰围检测技术规范：1、弹性腰围缺失、折角、位置偏移；2、纵向、横向位置跑位或歪斜＞6mm；3、腰围长度、宽度与标准差＞6mm。 | 系统对成人纸尿裤护理用品进行定位检测表面缺陷及外形尺寸等信息。 | / | 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区富民路7号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 晶圆减薄机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | IVG-3035 | 1.砂轮主轴：砂轮主轴电机功率：≥9.5kW；砂轮主轴电机扭矩：≥30.2Nm；砂轮主轴转速：100~4000 rpm，无级可调；砂轮规格：Φ303 mm；砂轮类型：金刚石砂轮； 2.吸盘轴：吸盘尺寸：6英寸多孔陶瓷吸盘，最大可加工6英寸碳化硅晶圆；吸盘主轴电机功率：≥1.5kW；吸盘主轴转速：0~260 rpm，无级可调； 3.砂轮进给系统：砂轮进给系统驱动电机功率≥0.75kW×2；砂轮进给系统进刀速度0.1~100um/sec；砂轮进给行程100mm； 4.自动测厚系统：自动测厚系统控制方式为LM导轨和滚珠丝杠组合；自动测厚系统驱动电机功率≥0.1kW；自动测厚系统测量方式为接触式测量方式；自动测厚系统测量头2个；自动测厚系统测量范围0~4800um；自动测厚系统测量传感器为0.1um级传感器； 5.吸盘轴平移系统：吸盘轴可实现粗磨和精磨工位的平移转换；吸盘轴移动范围0~620mm；吸盘轴移动速度为0~400mm/s。 | 用于减薄4寸和6寸碳化硅晶圆，该设备通过砂轮轴带动砂轮旋转进给，切削吸附在工作台上做旋转的晶圆，从而进行晶圆的减薄。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 电驱动带载测试系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | DYNA-M85 | 1.测功机系统技术指标：最高转速6200rpm；额定功率85kW；额定扭矩320N.m；恒功率转速5500rpm；冷却方式为风冷；前后轴承温度，绕组温度监控；电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)符合行业标准；针对电机及控制器 EMC 测试的移动测试负载平台；系统可以模拟道路运行； 2.变频器系统：采用以太网通讯；变频系统包含：辅助控制单元、进线单元、供电单元、传动单元；额定输入电压：380V；额定功率：90kW；最大开关频率：8kHz；电流畸变率：≤3.1%；电压畸变率：≤0.9%； 3.电池模拟器系统：系统具备高精度及高动态响应特性，并具有向电网回馈能量功能；输出具备模拟多种电池充放电的特性，可模拟电池输出特性、电池充放电特性；输出具有可编程功能，通过不同的控制软件可用于电驱动控制器、总成系统测试；额定功率100kW；电压输出24V~1000V；电流输出±300A；输出电压精度0.1%；输出电流精度0.1%；具备电池仿真、充电仿真、电池测试； 4.测控系统包含上位机监控系统、数据采集系统、传感器测量系统、变频器控制系统、试验台辅助设备控制系统、安全监控系统、故障预警系统组成。 | 提供电机系统带载测试条件。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | JF122N惯性试验台 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | JF122N | 主轴转速：0-2000rpm：±0.1%FS； 试验温度：-73℃～1371℃：±3℃； 负荷：0-1t:±0.5%FS； 压力：0-20MPa：±0.5%FS； 风速：0-60kph：±5%。 | 惯性单轮制动器性能试验台是能够测试汽车制动器及制动片性能的试验台，通过运行各种测试标准（如：AK-Master、QC/T564、SAE J2521等），来测试制动器及制动片在不同速度、温度、压力下的制动性能，以便评价制动器及制动片的安全性能。此设备能够测量和记录的数据主要包括速度、扭矩、压力、温度、制动时间、制动距离、减速度、摩擦系数等数据。 | 至少提前一周申请试验任务书，试验任务书中要包含被测试样品的相关试验信息（试验惯量、车轮滚动半径、摩擦有效半径、制动卡钳缸径等）和相应的试验标准或试验方法。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 等离子体打胶机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | IoN Wave | 1.石英材质反应室，基础真空度约为150mtorr；工作真空度约为200—2000mtorr 2.具有观察窗，反应室内部尺寸：直径为248mm，深397mm，腔门处内径为241mm 3.气体系统抽气：采用知名品牌干泵 4.真空测量：热偶真空规 5.气体输送：两路质量流量控制器 (MFC)，最大流速500 scc/m（O2&Ar） 6.微波电源：频率2.45 GHz, 最大功率为1000W 7.控制系统：PC控制，LCD触摸屏操作模式 8.每个工艺菜单最多可设置64步工艺步骤 9.微波功率、工艺气体的流量、工艺时间均可由PC自动控制 10.操控界面可实时显示微波功率、气体流量、工作腔室内压力、工艺时间等参数 | 利用氧气在微波发生器的作用下产生氧等离子体，具有活性的氧等离子体与有机聚合物发生氧化反应，是的有机聚合物被氧化成水汽和二氧化碳等排除腔室，从而达到去除光刻胶的目的，这个过程我们有时候也称之为灰化或者扫胶。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 直读光谱仪 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | SPECTROMAXx-F-BT | 湿度：＜75RH（相对湿度），环境温度：23±5℃ 有效分析波长：170-670nm 最大火花功率：4千瓦，能量分辨率:125毫瓦，放电频率：200微妙放电400次。 | 数据处理系统软件，进行数据管理与分析。 | 至少提前一周申请试验任务书，只接收球墨铸铁、灰铸铁、调质钢、A356铸造铝硅合金金属样品，须提供样品的名称等信息。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 化学室 | LC-20A | 定性重复性＜1.0%；定量重复性≤3.0% | 1. 低分子量物质，如氨基酸、有机酸、有机胺、类固醇、卟啉、糖类、维生素等的分离和测定。 2. 高分子量物质，如多肽、核糖核酸、蛋白质和酶（各种胰岛素、激素、细胞色素、干扰素等）的纯化、分离和测定。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/汽车拖拉机综合测试仪 | 拖拉机防护装置试验台 | 安徽省农业机械试验鉴定站 | 动力专业室 | FHT-1 | 垂直加载力：10～300kN，纵向加载力：10～200kN；加载行程：0～800mm加载点高度:1.3-3.5m（相对于铸铁平台表面）。 | 对拖拉机防倾翻装置（安全架、驾驶室）的安全强度进行检测评价 | 需提前4个月电话联系仪器设备所属部门，本单位有业务需要或其他原因，将不受理。经同意后，按程序填写预约申请单报批。测试时间及事项由双方协商。 | 安徽省合肥市包河区滨湖新区洞庭湖路3355号2507 | 是
工艺实验设备/化工、制药工艺试验设备/其他 | 灌装系统 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 生产部 | SGLABE-RHIS | 分装体积1L | 溶液无菌灌装 | 非乳液体系灌装 | 安徽省芜湖市经开区衡山路35号汽车电子创业园A403 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 微机控制万能材料试验机 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 质量管理部 | CTM51000 | 试验力最大测量值（kN）： 1000，最大拉伸行程(mm)： 14000（两夹具间的有限距离） | 适用于电线电缆试样的拉伸测试，自动求取最大试验力值、抗拉强度和伸长率等参数，并可随时打印试验报告曲线 | 除国家法定节假日，一律对外开放 | 安徽省无为市泥汊镇渡江工业集中区高新大道西侧 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/其他 | 薄膜应力测试仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | FLX-2000 | 1.可放置样品尺寸：200mm直径 2.平台扫描范围：最大扫描200mm直径 3.曲率半径范围1m至1000km 4.能够测试带图案的wafer的应力 5.薄膜应力测量范围：1MPa到4GPa 6.测量重复性：1MPa 7.测量精度：优于1% 8.程序化控制扫描模式：选定区域单线扫描、多线全片扫描 9.测量功能：曲率、曲率半径、应力和弓高等 | 在硅片等基板上附膜时，由于基板和薄膜的物理定数有异，产生应力，进而引起基板变形。由涂抹均匀的薄膜引起的变形的表现为基板的翘曲，而薄膜应力测量设备FLX-2000-A可从这个翘曲（曲率半径）的变化量测量其应力。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 振动试验台 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 试验试制部 | ES-100-550 | 1、台面尺寸：2m*2m； 2、可进行最大负载450kg范围内； | 整车控制器、电池包及电子电器件的正弦、随机、典型冲击、谐振搜索与驻留四种项目测试。 | 1、台面尺寸：2m*2m； 2、可进行最大负载450kg范围内； | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 芜湖职业技术学院 | 食品与生物工程学院 | GC-2010PLUS | 2010 Plus的高灵敏度检测器 柱温箱快速冷却、反吹技术、载气节省功能 氢气连接接头采用反扣螺纹，避免错误的管路连接 双自动进样系统 | 环境保护：空气和水源污染地区痕量毒物的分析、监测与研究 生物化学：临床应用、病理学和毒理学研究； 食品发酵：微生物饮料中微量成分的分析 中西药：原料中间体及成品分析； | 柱老化时，勿将柱端接到检测器上，防止污染检测器； 柱老化时，请在室温下通适量载气后，再老化，以防损坏柱子。 | 安徽省芜湖市文津西路201号 | 是
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/其他 | 颗粒检测机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | SFS7600 | 可以检测出8寸硅片表面>0.15um的particle颗粒 | 用于8寸半导体晶圆表面particle检测 | 1.提前半年申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 3.书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市大桥经济开发区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 晶圆LCD上料机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 制造中心模组部 | KDY-SF10006C | 机台移动精度:10微米 光学对位精度： 3微米 放置重复精度：15微米 放置位置精度： ±15微米 可更换的不同的吸头用来拾取不同尺寸的产品 X/Y轴移动精度 ≤ 10微米 | Wafer JP-2000是一款专业用于膜装来料薄片的高精度薄片贴装生产设备，是集高速运动控制、图像飞行采集、产品自动识别定位技术于一体的机电一体化产品，可用于芯片、玻璃片、陶瓷片等薄片元器件精确全自动贴装，主要应用于光纤通讯BOSA滤光片贴装、手机摄像头模组滤光片、陶瓷盖板摆盘等高精度贴装行业 | 1、提前两个月申请 2、需在我司工程师现场监督下完成所需工作 3、书面向公司相关部门提出书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/扫描探针显微镜 | 台式扫描电镜 | 芜湖中氢新能源科技有限公司 | 研发部 | Phenom ProX | 放大倍率：等于150，000倍； 仪器分辨率：优于8um； 集成彩色光学显微镜，放大信率：20-135倍； 加速电压：5kV~15ky连续可调，束斑直径大小连续可调： 灯丝材料：CeB.: 载样速度：<30s; 可直接观测不导电样品，无需喷金： 样品台移动控制方式：自动样品台控制： 图像观测导航界面：光学与电子导航界面，与成像界面在同一屏幕上：探测器：四分割式背散射电子探测器； 观察模式：全面模式(形貌和成份)、形貌模式A(3D)、形貌模式B(3D)；图像格式：jpg, tiff,bmp; 真空系统：隔膜泵，涡轮分子系： 软件平台：Linux系统，病毒免疫： 数据存储：移动硬盘或者电脑网络存储； 具有终身免费的远程诊断功能； | 扫描成像功能：成像信号采用背散射、二次电子成像，对样品表面不同成分以及形貌特征的观察；X射线能谱功能：采用X射线信号成像，对样品中元素做成分定量、定性分析。 | 测试可采用直接送样约定或网上预约两种方式，委托者依照收费标准和缴费程序，现金、转账等方式缴费后预约生效。 | 安徽省芜湖市三山区锦业路4号 | 是
计量仪器/其他/其他仪器 | 数码航摄相机 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 遥感事业部 | UtraCam Eagle M3 | 面谈 | 主要用于航空摄影需求，或航空测绘 | 面谈 | 安徽芜湖县钻石路1号 | 是
特种检测仪器/光电检测仪器/其他 | 局部放电检测系统 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 研发中心 | PTD-1200kVA/120kV | 120kV高压输出，检测绝缘局部放电量。 | 测量高压电缆绝缘局部放电量，研究电缆绝缘层杂质对绝缘放电性能的影响。 | 1、试验时不少于2人，由专职操作人员操作。 2、试验前对周边安全进行检查。 3、测试电压等级最高为120kv | 安徽省芜湖市无为市龙庵工业区华菱大道1号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 三综合试验箱 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9712E | 温度：-35℃-150℃、 湿度：20%RH~98%RH | 温度振动试验、 高低温振动试验、 、冲击试验、随机/正弦振动、混合振动 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 凯氏定氮仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | FOSS Kjeltec8400 | 检测范围：0.1-200mg氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%。 | 采用国标规定的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 浸水试验箱 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 试验试制部 | ZTZ-LY-7m3 | 符合国标IP.7 样件重量≤500Kg 浸水深度≤1.2m 箱体尺寸2.5x1.8x1.5(m) | 电子电器件、密封件、动力电池包、驱动电机等耐水项目的测试。 | 1、样件尺寸：2.5x1.8x1.5(m)（小于此尺寸）； 2、样件重量≤500Kg； | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
物理性能测试仪器/颗粒度测量仪器/其他 | 等离子加强化学气相沉积设备 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | OLED技术部 | PECVD | Deposition Rate：SiNx> 25?/sec, SiOx>45?/sec Thickness Uniformity：Within wafer : ≦ 5% @ 500 nm Wafer to wafer : ≦ 3% @ 500 nm Refractive Index：SiNx : 1.85±0.1, SiOx : 1.45±0.1 @ 633 nm Transmittance：SiNx> 90%, SiOx> 95% @ wavelength 430~760nm Stress：≦ C100 MPa @ 500 nm WVTR SiNx : 5E-4 g/m2day @ 37.8℃, RH 90% Measure 5E-3 g/m2day @ 85℃, RH 85% 100H → 37.8℃, RH 90% Measure | 等离子体加强气相沉积设备，用于沉积SiNx/SiON，工艺温度＜100℃条件下，实现低水氧透过率、高膜层质量及均匀性。 | 1：使用前至少需1周提出申请并完成我司内部审核 2：操作需由我司技术员级别以上进行 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/汽车拖拉机综合测试仪 | 拖拉机倾翻试验台 | 安徽省农业机械试验鉴定站 | 动力专业室 | QFT-3 | 工作台面尺寸：长×宽（mm）6000×3500，台面最大承重：20t；适合单排驱动轮：轴距（mm）1400-3100，轮距（mm）960-2300；试验台最大翻转角度：45°；翻转速度：上升速度不大于10°/min,下降速度不大于30°/min。角度测量精度：±0.1°。 | 测定车辆能够达到最大倾翻临界值，即最大倾翻稳定角，以评价整车的稳定性。 | 需提前4个月电话联系仪器设备所属部门，本单位有业务需要或其他原因，将不受理。经同意后，按程序填写预约申请单报批。测试时间及事项由双方协商。 | 安徽省合肥市包河区滨湖新区洞庭湖路3355号2507 | 是
核仪器/核辐射探测仪器/α射线辐射仪 | 测氡仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | PQ2000PRO+ALPHA PM | 探测器：电离室，HV=750V；体积：0.62L 使用α谱仪测量，灵敏度在100Bq/m3氡气浓度情况下，计数为5cpm 测量范围：2 -2.000.000 Bq/m? Rn-222 测量周期：10分钟或者60分钟 存储器：存储20天的测量数据（10分钟测量周期的数据） 传感器：内置温度、压力和相对湿度传感器 尺寸：175×615×120mm3 重量：4.5 kg 电源：网电或者电池(≥10天) | 测量水中、气体、土壤中氡浓度值 | 电话或网络预约 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路8号核工大厦 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 电动振动试验系统 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | ES-10-240 | 5~3000HZ | 冲击试验、随机/正弦振动、混合振动 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
计量仪器/长度计量仪器/其他 | 测长仪 | 芜湖市计量科学研究院 | 长度室 | LABCP-300 | U=0.1μm+（L/2000）μm，k=2 | 测量几何尺寸长度计量参数 | 关注我单位微信公众号，填报相关申请表格。 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 脉冲试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | 脉冲试验台 | 压力:(0～60)MPa,温度:50～130℃ | 用于高压编织胶管、接头等的高压脉冲试验 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 棉花大容量综合检测仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | HVI 1000 | 1、整机外观包括长强箱体、马克隆箱体，设备净重≤500公斤/台。整机正常工作电压220V(50-60Hz)、气压（100-150）psi、流量大约85升/分钟。 2、整机包含长/强模块、马克隆模块、颜色/杂质模块、控制系统等四部分组成。 5、计算机属于工业计算机，配备具有刻录功能的光盘驱动器。键盘、显示器安装在支架上，可根据需要进行前后、上下、左右移动。 | 1、长度/强度测量采用自动取样，数据一致性好。 2、各模块并行测量，效率高，输出信息量大。 3、光学零点自动调节和跟踪补偿，开机预热时间短，稳定性好。 4、具有在线故障诊断功能，维修方便。 8、短纤维和色泽分级具有中国和美国标准选择功能。 | 本设备由本单位具有资质认定的人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 内胆密封测漏机 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 | 技术部 | CLJ | 适用范围：内桶直径Φ350-400mm，内胆厚度0.31mm. 孔直径Φ58mm；孔数15-26. 孔距80mm、75mm. 设备自带壹组孔径Φ58mm、孔距80mm和孔径Φ58mm、孔距75mm模具（每组模具可定数外旋转180°改变测试孔数）。 | 单（双）工位（26孔）测漏，人工将纳米PP或不锈钢内胆放置于升降台上，自动下移并置入水池内，塞子和纳米PP或不锈钢内胆内自动充气保持一定时间可根据需要进行设定，检测完成后纳米PP或不锈钢内胆自动复位至初始位置 | 企业自用，不对外开放 | 安徽省芜湖市三山区三山工业园 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 制动器摩擦性能拖曳试验机 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | XFT-75 | 温度测量范围:RT～900℃，轴向加载力矩：≤ 1000N?m，力传感器量程：0～10kN，压力：（0～10）MPa，主轴转速：660±10r/min | 控制主轴的转速，控制加载的油压或力矩，测量制动盘的温度，测量摩擦力。通过Excel设定，软件自动读取到试验程序中；实验程序可在软件中调用和编辑 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 智能原棉杂质分析仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | CGT-1 | 测试范围：原棉。试样质量：原棉100g±1g。测试时间：小于5分钟（1个试样） | 可快速自动的测量原棉中杂质含量百分比，其测试原理及测试方法都依据国标GB/T6499-2012中所列。测试过程智能化，自动化；振动小、噪声小；纤尘集中收集，减少了环境的飞尘污染；测试速度快，人为干预少。 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 全自动快速GC仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | GC 2010PLUS | TCD/FID探测器 载气N2辅助气体H2、O2 色谱柱：Rtx-5 30m 0.32mm(ID) 0.25μm(df) 最高使用温度350° | 于无机气体，C、H化合物（H2、O2、CH4）及大部分有机物的测定，其中甲酸、甲醛、CO、CO2不能用FID探测器测试。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
分析仪器/色谱仪器/其他 | 液相荧光联用仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 化学室 | SAP-20 | 形态部分最小检出浓度：As（Ⅲ）：≤2.0ng/mL MMA（甲基砷酸）: ≤4.0ng/mL DMA（二甲基砷酸）：≤4.0ng/mL As（Ⅴ）：≤10ng/mL | 检测汞和砷的价态 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | Clarus690 | 柱箱温度：室温以上10℃～400℃ 最大升温速率：不低于130℃／min 压力设定范围：0～100psi | 主要用于环境检测硝基苯类化合物、六六六,滴滴涕的测定 | 主要用于环境检测硝基苯类化合物、六六六,滴滴涕的测定 | 芜湖市弋江区九华南路1017号安徽精公检测检验中心有限公司 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 散热器性能风洞试验台 | 芜湖富田电子科技有限公司 | \ | \ | 标准散热量、风侧散热量、水（油气）散热量、风阻、水（油）阻、气体压力降（内阻）、散热系数、冷却模块模拟台架试验 | 1.选用国产优质风机，风机由进口变频器驱动，无极调速，运转平稳、节能显著；测量风速采用横截面测风装置；测量精度更加准确。2、循环水（冷却液）的流量由变频器控制水泵转速来控制（PID），流量调节迅速，流量精确，适用不同规格型号的试件；3、水（冷却液）、气、油测量采用模块化结构，同步测量，无时间滞后；4.进、出风温度采集方式：建立温度场，测量精度高；5、选用WINCC组态软件为开发环境，人机界面友好，屏显美观大方；6、自动化程度高，降低人为操作对试验准确度的影响，降低人工参与程度；7、保证系统可靠性、系统先进性、重复性好及可升级的原则 | 按照企业制定的大型仪器设备共享管理办法对外共享 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路89号 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 全自动棉纤维短绒率测试仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | XJ129 | 一、棉结测试仪：1.测试容量：原棉5g/棉絮5g/棉条/10g ，误差范围±0.05g；2.测试时间：4-6分钟；3.棉结计数CV%<12;4.棉结尺寸CV%<5；5.棉结尺寸测试范围：50-3000um；6.棉结尺寸测试精度：50um。二、短绒测试仪：1.最大测长范围：48mm；2.跨距长度：SD≤1.0mm；3.短绒率：重量短绒SD≤2.5；根数短绒SD≤3.0 有效长度：SD≤1.0mm。 | 可快速测量棉纤维（含原棉、棉条或棉絮）的各种棉结和短绒指标。棉结指标分别为：纤维棉结Neps、籽屑棉结SC Neps以及棉结尺寸Size；短绒指标为：跨距长度（3%Leff，50%Leff或其他任意设定的跨距长度）、有效长度Leff、重量短绒率(12.7mm重量短绒SFC(w)、16mm重量短绒SFC(w)-16mm)、根数短绒率或其他任意长度的重量短绒率和根数短绒率等。 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 粗糙度测量仪 | 芜湖三花自控元器件有限公司 |  | SJ-410 | 表面粗糙度测量 | 表面粗糙度测量 | 需要共享服务的单位和个人在线联系本单位人员，本单位根据情况在不影响本单位正常运行的情况下安排检测服务，检测设备由我单位安排人员操作，检测结束后由我单位出具检测报告 | 芜湖高新技术产业开发区花津南路103号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 700kV10A长期老化试验装置 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | XZL-7000/2*35KV | 调压器输入电压：0.38V 相数：单相 额定输入电流：657.9A 额定输入电压：700kV 额定输出电压：10A（串联）、20A（并联） 额定输出容量：700kVA 额定工作频率：50Hz 品质因数：Q≥60电感调节范围：约1:20 波形畸变率：＜1% 噪音水平：≤70dB | 工频谐振试验装置、热循环装置、终端1对2台 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 高新大道与恺帆路交叉口 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 35kV及以下交联电缆局部放电试验系统 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | PDT-2500/150 | 额定输入：150kVA,380V,395A,50Hz 典型噪声：≤75dB 系统品质因数：Q≥40 输出波形畸变率：＜1% 电压测量误差：≤±1 局部放电量测量误差：≤±5% 温度：0-40℃ 湿度：不大于85% 海拔：低于1000m，室内使用 | 高压谐振电抗器 厉磁变压器 双屏蔽静电隔离变压器 高压滤波器 校正注入电容器 低压滤波器 控制滤波器 控制电源滤波器等 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 高新大道与恺帆路交叉口 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 工频谐振实验装置及耐压实验系统 | 安徽宇测技术有限公司 | 检测部 | YGK-4800KVA/800KV、ZGF | 额定输入电压：0.38K 主要技术指标：额定输入电压：0.38kV；额定功率：50Hz；输入功率：125kVA；成套装置电压测量精度：≤±1% | 包含600KV、100KV标准电容和进口瑞士TDS介质损耗测量仪器、800KV工频谐振试验装置、进口带电缆故障局放测量仪器、进口峰值电压表、150KV工频谐振试验装置（包括热循环装置） 功能：电气控制柜，穿心变压器，模拟回路调压器，试验回路调压器 | 1．用户通过“大型仪器设备共享网络平台”查阅信息并确定拟使用的仪器设备； 2．用户填写《XXXX大型仪器设备开放共享使用申请表》（待设制）； 3．用户到设备所在实验中心（室）核算加工测试、试验等服务费用； 4．实验中心（室）为用户进行加工测试、试验等； 5．测试（加工、试验等）完成后，用户和实验中心（室）主任签字确认，XXXX实验室管理委员会审核； | 高新大道与恺帆路交叉口 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 移动式激光加工系统 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | RC-LCD-6000W-D-R | 工作条件：电源：380V±10%，三线四线制。 激光器功率：≥6000W；波长范围900nm-1080nm. 激光熔覆头：最小光斑≥2.8mm； 激光淬火头：双轴可变光斑6*6mm到42*42mm; 加工监控系统具有激光加工前数据图像采集功能，具有加工过程数据采集及适时纠偏功能。 | 设备最大尺寸：宽度≤2300mm,高度≤2200mm,长度≤7500mm，方便运输。设备具有防滑、防震、防雨系统，具有设备工作所需的水、气路系统、控制系统、激光系统、冷却系统、送粉系统、运动系统、防护系统。 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道中段春谷3D打印产业园 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 步入式高低温箱 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | CT68P | 温度范围:-60℃-+100℃,温度均匀度：≤2℃，温度波动度：≤±0.5℃，温度偏差:±2℃ | 冷却水塔 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 动力转向器总成可靠性试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | SKDZZX-B | 扭矩传感器0~200Nm、压力传感器0~25MP、液体流量计0.5~75.5L/min、差压传感器0~2.5kPa、温度变送器0~100° | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 臭氧老化箱 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | 703H | 臭氧浓度:0-500pphm,控制精度:4% | 臭氧发生器 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | ICAP6300 | 多元素短期稳定性≤0.8，长期稳定性≤2 | 循环水冷却装置 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 电子万能试验机 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | CMT5305 | 最大试验力：300kN，试验力测量范围:0.2%-100%FS,试验力分辨力：1/300000FS,试验力示值相对误差±1%以内 | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车转向拉杆接头总成综合试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | SKLGP-DC | 一、性能试验技术参数 1.扭 矩： 0~20Nm 2.位 移： 0~10mm 3.拉 压 力： 0~5kN 4.转 速： 0.05~60r/min 5.加载速率： <100N/s 二、耐久性试验技术参数 1.连续额定动载荷：55109N 2.最大静载荷：111200N 3.旋转频率：0∽1Hz 无级可调 4.旋转角度：0∽±40° 5.加载频率：0∽12Hz 无级可调 | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 金相显微镜 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | DMI3000M | 放大倍数:50x-1000x,500万像素摄像头，测微尺 1mm/0.01mm（实际测量1mm为1.0001mm） | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | ICS-1600 | 基线噪声1.3%FS，基线漂移2.6%FS 保留时间重复性误差0.1%，定量重复性误差1.3% | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | 450GC | 基线噪声:≤5×10-12A,基线漂移:≤1×10-10A/30min,定量重复性:≤3% | FID,PFPD,ECD | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 气相色谱质谱联用仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 化学室 | 7890B/5977B | 分辨力:0.60u,质量范围>600u,质量准确性:±0.07u | EI CI ECD | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车玻璃升降器性能及耐久试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | AD-V | 扭矩:0.1-20N·m,精度:±0.2%FS，显示精度:0.01N·m; 力传感器:10-1000N,精度:±0.1%FS，显示精度:0.1N | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车座椅静态强度试验机 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | CX-7105 | 测力范围:-50-50kN,分辨率:1/10000,精度:≤±5%;位移精度:0.5%,分辨率:0.01m | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 座椅头枕静态强度试验机 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | CX-7154 | 测力范围:0-2kN,分辨率:1/10000,角度:0-25°,精度:0.01° | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 桥式三座标测量仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | Global Advantage 12.22.10 | 长度测量最大允许示值误差:MPEE≤（2.1+3L/1000）μm | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 氙灯老化试验箱 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | Ci3000+ | 辐照强度:±0.05w/m2 | TP752空气压缩机、SVC-50交流稳压器、MOLCI-40D摩尔超纯水器 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | LC-20A | 流量准确度：2%或2uL/min其中较大值以内(0.01mL/min-5mL/min)、流量精密度：0.3以下（RSD：0.1%以下） | 系统控制器、自动进样器、脱气装置、紫外可见光检测器 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 化学室 | iCE3300 | 动态稳定性:≤±0.004A/30min,Mn双线测量≤40% | 流动注射氢化物发生器，循环水冷却器，无油气体压缩机 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 振动测量仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | DC-1000-15 | 额定正弦推力:9800N,额定位移:51mm,额定载荷:200kg | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 制动软管综合测试系统 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | QC-RGBL-Y120-03C | 最大压力150MPa、最高温度120℃、最低温度-40℃ | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 转向油泵综合试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | SKDZBX-DB | 压力0-25MPa、流量0.5-75.5L/min、温度0-100℃ | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车液压元件综合性能、耐久试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | WD506BF | 1.输出液压0～25MPa，2.试验气压0～1MPa，3.力传感器0～10000N，4.低压传感器0～200kPa，5.推进最大速率 400mm/s，6.温控范围：-50℃ -+130℃。 | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 门锁门铰链综合性能试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 |  | AD-III | 位移传感器行程：0~30mm，扭矩传感器：0~5N．m，力传感器 50N，工作电流：0~10A，电压调整范围： 5~36V，耐久试验次数范围：1~999999次，侧门、侧滑门为0～10次/min（可调），背门为0～15次/min（可调），行程（位移）600～750mm时误差≤±1mm，行程（角度）45～120°时误差≤±1°，侧门开度: 0～（45～90°）可调，滑门开度:0～（600～750mm）可调，背门开度: 0～（60～120°）可调 | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/X射线仪器/X射线能谱仪 | X-射线荧光能谱仪 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 化学室 | QUANT`X型 | ppm-100% | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 汽车零部件VOC试验箱（VDA法） | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | V-BIR-35 | 温度调节范围：20～100℃ 调节波动度：±0.5℃ 湿度调节范围：20～80%R.H调节波动度：±2.5%R.H 空气置换率 调节范围：0.2～2m3/h 调节精度：±3% 测量精度:±0.01m3/h 静态泄漏率：≤1KPa，相对压强下，泄漏率≤1×10-3 m3/min | / | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 安徽省芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 温度/湿度/振动综合环境试验箱 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 |  | CW12670W2B | 1、工作室内部尺寸：2.2 m×2.4 m×2.4 m(W×D×H)=12.67 m3 2、温度范围：-60 ℃~+120 ℃； 3、湿度范围：20%RH~98%RH | 附件：升降台车、温度熔断器、排水管、DN40水过滤器、活动底盘连接线、一级滤芯、二级滤芯、垂直振动膜、活动底板、水平振动膜、纯水器。 功能：模拟低温试验、高温试验、湿热试验、恒定湿热试验、交变湿热试验。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 3.15M半自动压力成型机 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 |  | FDY-315 | 压力：10MPa 温度：300°C | 加热加压 | 一、共享仪器设备开放管理总则 1.开放内容 （1）共享仪器设备对本公司研发部门在新产品研发范围内免费开放使用，对其他使用者收费开放； （2）试验结果不好，要求重做，经公司研发中心批准同意，可以开放，收费标准不变； （3）对参观者开放。 2、开放时间 一般为上午8:30-下午5:30，特殊情况（如：设计性、研究性的测试）可全天开放使用。 3、预约制 共享设备使用实行预约制度。 4、登记制 仪器设备使用时间和使用情况进行登记。 5、值班制 设备开放时，必须有设备管理员在现场。 6、清洁卫生制 试验完毕后，试验者对所使用的仪器设备都要进行清洁归位。 二、共享仪器设备使用管理 1、在使用仪器设备之前必须了解所使用仪器设备的使用方法和注意事项，经管理人员认可后放可使用。 2、仪器设备在使用过程中出现问题，要及时报告管理人员，经检查，若因使用不当而损坏，则按相关规定进行处理。 3、遵守仪器设备开放总则。 | 安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | 是
分析仪器/X射线仪器/其他 | 显微CT | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | SkyScan1272 | X 射线探测器：1:1 光纤耦合，1100 万像素.CCD 探 测器系统，像素规格：4032×2688。三维分辨率 ：450nm，单次扫描重建容积图最大像素数 11840×11840×2150。可扫描样品最大直径 75mm最大长度 70mm。 | 显微CT(micro computed tomography，微计算机断层扫描技术)，是一种非破坏性的3D成像技术，可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理制度执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 多材料三维打印机 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | Objet260 Connex3 | 光敏树脂喷射技术;最小层厚：16 微米 分辨率：600×600×1600 DPI。;打印头数量：8 个。 典型误差 0.1mm，最大成型尺寸下整体精度误差≤ 0.2mm。 | 基于现有的多材料打印技术;设计超材料，即创材; 临床医疗 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理规定执行 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 扫描电子显微镜 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | EM-30AX | 放大倍率：X20-X150000 加速电压：1KV-30KV连续可调 扫描速度：RED模式（最大30帧/秒），TV模式（最大10帧/秒），slow模式（最大2帧/秒） | 用于固体物质高分辨形貌形态的分析；微区化学成分定性定量的分析。 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理制度执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | SLM-125打印机 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发部 | SLM-125 | 激光功率：400W 扫描速度：10米/秒 惰性气体消耗：1.5升/分钟 | 用于不锈钢、工具钢、钴、铝、钛等高度复杂的SLM成形组件研发 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心管理制度执行。 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 惯性式单轮汽车制动器性能试验台 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | LINK3900 | 速度0-200rpm，惯量模拟范围5kgm2--250kgm2；压力范围0--20MPa;温度测试范围：-73度--1371度；力矩范围：0-5650N.m；环境仓温度范围-40度---60度；淋水系统水量：0-7L/min；噪音测试范围：20-20000Hz；DTV测试范围：0--2.5min；振动测试范围：20-20000Hz；采样频率：1-20000Hz. | 麦克风传感器，用于盘式制动器制动噪音测试； 振动传感器：用于盘式制动器制动抖动测试； DTV测量系统，用于制动盘DTV、热变形测试； EPB控制系统：用于EPB制动钳驻车性能测试 | 暂无 | 安徽省芜湖经济技术开发区泰山路19号 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 汽车前盖、后盖旋转门耐久试验台 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | XQ-MGTJ-09 | 1、开闭速度传感器：光感器型式，量程：0.02m/s~3m/s； 2、开关力传感器量程：0.01N~500N，精度：0.01N； 3、机罩试验频率：4~6次/min； 4、前罩开度：110°，开启高度：＜1.8m； 5、机罩开关位置检测传感器：光电传感器型式，精度0.5mm；配套安装和调节底座和支架；检测机罩是否达到标准规定的位置，提示系统发出警报并自动停止开闭试验； 6、车门的开启角度：0°~90°可调（由车门限位器决定）；前后盖开启角度（0°~120°）可调； 7、开门速度：0m/s~2m/s，测量精度＜±1%。 | 附件：程序备份光盘，说明书，电路、气路原理图等； 功能：用于在高低温环境下进行前盖、后盖和旋转门的耐久试验，低温最低能耐-50℃，高温最高能耐+90℃，具体检测项目包括前/后盖和门的开关、关门速度、开启角度、门锁、门铰链、密封条、限位块、撑杆支架总成的功能质量等。该试验台采用先进的柔性系统平台，模块化设计，操作方便，可进行手动检测和自动检测，检测功能扩展性强。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
分析仪器/电化学仪器/其他 | 模组电池测试系统 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | RCDS-750V400A-300KW | 1、电压范围：（30~750）V； 2、额定电流：400A/CH； 3、通道数：2； 4、额定总功率：300KW（精度：±0.1%FS，配置内存8G，容量1T的电脑2台，每台电脑带1个通道，配置直流稳压电源2台，PCAN 2个）。 | 附件：12根输入线，2根输入地线，12根ACDC-DCDC柜跨接线，2根跨接地线，20根BMS供电线，2根输出测试线包，30m超六类屏蔽线，15个秋叶原非屏蔽水晶头，2个12/24V供电切换盒，2个5口交换机，2根1.8m 220V电源线，2个显示器，2个罗技鼠标，2个罗技键盘，2个工控机，2个5孔3m公牛插排，2个UPS，2个新显示器固定架，2个电脑架，1个U盘。 功能：可对样品（电池包）进行充放电测试，通过对样品进行充放电，可测试样品的功率和内阻，样品放电效率、样品初始容量和能量。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
分析仪器/其他/其他仪器 | 氙灯老化试验箱 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | Q-SUN XE-3HS | 1、黑板温度：（45~100）℃、（40~90）℃、（25~50）℃（光循环、光循环使用IR滤光器、黑暗循环）； 2、箱体空气湿度：（25~65）℃（光循环、光循环使用IR滤光器、黑暗循环）； 3、相对湿度：95%-20%； 4、样品面积：45 cm *72cm（d*w）； 5、样品容量和尺寸：55个样品@51 mm *102mm； 6、样品托盘负载能力：23kg； 7、入口水压：H型：0.7-6.2bar；S型：2.1-6.2bar； 8、水纯度：H型：可溶解物<20ppm；S型：可溶解物<1ppm和悬浮硅<0.1ppm； 9、水消耗量：0.1L/min（喷淋）、0.4L/min（前喷和背喷）、44L/day（加湿器）； 10、外形尺寸（w*h*d）：91*183*99cm； 11、重量：190-233kg； 12、供电要求：208/230V±10%3Ф 50*60Hz，39A、400V±10%3Ф 50/60Hz，26A。 | 附件：1根氙灯灯管，6个室内滤光片，3个模拟室外紫外光滤光片，3个340nm监控点探测器，3个420nm监控点探测器，1个黑标温度传感器，1个黑板温度传感器，1个可清洗空气过滤网(XE-3)，1个手持式校准显示器，1个辐照度智能校准感应器340，1个辐照度智能校准感应器420，1个黑标温度智能校准感应器，1个黑板温度智能校准感应器。 功能：可以模拟全光谱太阳光、高温和潮湿所产生的损害，能够在几天或者几周内，再现户外几个月甚至多年的老化效果；用于模拟气候腐蚀效果的实验室设备，用氙灯模拟阳光的破坏效果，以测试材料的耐候性能，还可进行环境的相对湿度控制。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/其他 | 电平衡系统 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 可靠性与环境工程中心 | DL850EV | 示波器主机（型号：DL850EV）：汽车版本，带12V直流供电，500G硬盘，四路探头供电； 抗干扰电压模块（型号：720250）：2CH隔离模块，采样率10MHz，BNC输入型，垂直分辨率12bit，精度0.5％； 数据采集模块（型号：720221）：16CH电压，温度(扫描型)采集模块，支持传感器信号输入和显示，精度0.15％； CAN总线模块（型号：720240）：CAN数据可达32bit，60个信号*2，最大输入10V，可以在显示屏上显示CAN总线协议通信数据的趋势波形，通过确定车载网络通信数据与电压，温度，传感器信号或ECU控逻辑信号之间的相互关系，可以评价整个车网络系统，该模块不仅可以定义数字编码(16进制或数值)，也可以加载网络定义文件等； 蓄电池测试仪（型号：DY2015A）：车辆启动过程，充电过程，用电负荷过程，蓄电池性能测试，同时具有报告打印功能； 电源（型号：IT6952A）：充电测试60V/25A/600W； 电子负载（型号：IT8812）：放电测试120V/30A/250W； | 电压探头（型号：702902）：安全电压探头：10:1探头，(绝缘BNC输入):1000V（DC+AC)峰值，CATII，1.5米，鳄鱼夹转接线8099NL和1000Vrms鳄鱼夹； 功率计（型号：WT310E）：单相数字功率计，测量电压，电流，功耗等，包含G5/HRM选件； 电流探头（型号：E3N）：交直流电流探头，60/600A量程范围/30A量程范围，BNC输出； 电池充放电软件（型号：IT9320）：配合电源、电子负载做蓄电池的充放电测试。 | 1. 用户申请条件： 针对所有客户，均接受申请。 2. 申请方式： 电话、邮件、面谈均可。 3. 申请时间： 工作日上午8:00-12：00，下午：2:00-6：00。 4. 申请流程： 客户签订试验委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式，由我单位安排对样品进行分析测试。 5. 申请材料： 签订试验委托书。 6. 服务时间安排： 以单位接收样品顺序及紧急程度机动安排。 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路20号 | 是
核仪器/核辐射探测仪器/γ射线辐射仪 | 便携式能谱仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | digiDART-LF | MCA道数2048；最大数据通过率＞100kcps；保存150个2k谱图；工作温度-10℃-60℃； | 便携式测量地表及场地放射性γ核素 | 电话或网络预约 | 安徽省芜湖市高新技术开发区漳河路8号核工大厦 | 是
医学诊断仪器/影像诊断仪器/超声波诊断机 | 超声诊断仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 职工医院 | 三星R5 | 用于临床超声检查 | 医学超声诊断 | 系统不适用于眼科用途或会使超声束扫过眼部的用途 | 安徽省芜湖市高新技术开发区漳河路8号核工大厦 | 是
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 全谱电感耦合等离子体发射光谱仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | Avio 200 | 1.波长范围：165 - 900nm；2.分辨率：< 0.009 nm；3.双光学系统：独 特的双光学系统，具有良好的分辨率；4.光栅：高色散分级光栅；5.焦距：0.3m；6.光栅密度：79 /mm；7.闪耀角：63.4°；8.探测器：紫外敏感、双重电耦合器件CCD阵列检测器，单级集成Peltier冷却器直接冷却；9.尺寸：132 x 81 x 76 cm (W x H x D)；10.重量： 132.5 kg；11.电源：200-254 VAC， 20A，50/60 Hz (±1%)。 | 广泛应用于稀土、贵金属、合金材料、电子产品、医药卫生、冶金、地质、石油、化工、商检、环保以及钕铁硼、硅、硅、铁、钨、钼等行业分析检测，可对待测样品进行定性或从超微量到常量的定量分析。 | 电话或网络预约 | 安徽省芜湖市高新技术开发区漳河路8号核工大厦 | 是
分析仪器/光谱仪器/光谱成像仪 | 发射光谱仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | AES-7200 | 1、波段范围：200nm～400nm；2、波长示值误差±0.05nm；3、色散率：0.05nm/mm(一级)；4、刻线密度：2400条/mm。 | 主要用于地质普查及地球化学填图配套元素分析、地球化学样品中痕量金属、水系沉积物、岩石及土壤元素含量测定。 | 电话或者网络预约 | 安徽省芜湖市高新技术开发区漳河路8号核工大厦 | 是
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | ICPE-9820 | 波长范围167nm-800nm | 用于环境中固废、废水等领域金属元素的痕量测定 | 1、用户申请条件：针对所有用户均可接受申请。 2、申请方式：电话、邮件、面谈均可。 3、申请时间：工作日时间均可。 4、申请材料：签订委托单。 | 安徽省芜湖市弋江区九华南路1017号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱质谱联用仪 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | LC-MS 8040 | 接口：ESI 极性：正 CID气：230kPa 加热块温度：400℃ | 通过采用创新的离子光学系统和碰撞池技术，实现了MRM与扫描测定的高灵敏化，多级杆离子透镜增强了离子聚集并且减少了离子损失，从而利血平（S/N）提升5倍。 | 1、用户申请条件：针对所有用户均可接受申请。 2、申请方式：电话、邮件、面谈均可。 3、申请时间：工作日时间均可。 4、申请材料：签订委托单。 | 安徽省芜湖市弋江区九华南路1017号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 砂浆混凝土流变仪 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | Viskomat XL | "电机角度测量准确性：优于±0.05。 可测量扭矩范围：±1-10Nm 扭矩测量分辨率：0.1mNm 扭矩测量准确性：2mNm | 扇形探针、鱼骨形探针 | 1、用户申请条件：针对所有用户均可接受申请。 2、申请方式：电话、邮件、面谈均可。 3、申请时间：工作日时间均可。 4、申请材料：签订委托单。 | 安徽省芜湖市弋江区九华南路1017号 | 是
分析仪器/光谱仪器/激光光谱仪 | 激光粒度仪 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | HELOS/BR-OM-RODOS | 在0.1-6.0BAR的分散压力情况下检测0.1μm-350μm的粉状物料的颗粒分布情况 | 1、空压机 制备压缩空气 2、吸尘器 粉尘收集 | 1、用户申请条件：针对所有用户均可接受申请。 2、申请方式：电话、邮件、面谈均可。 3、申请时间：工作日时间均可。 4、申请材料：签订委托单。 | 芜湖市弋江区九华南路1017号 | 是
分析仪器/热分析仪器/其他 | 多通道微量热仪 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | TAM AIR | 20℃的空气介质环境温度，±0.02℃温度准确度，热流检测线4μw精确度±20μw，误差＜23μw | 辅助搅拌工具 用于记录试验开始后辅助搅拌功能 | 1、用户申请条件：针对所有用户均可接受申请。 2、申请方式：电话、邮件、面谈均可。 3、申请时间：工作日时间均可。 4、申请材料：签订委托单。 | 芜湖市弋江区九华南路1017号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 碳膜溅射机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | ULVAC CS | 1.支持加工晶圆尺寸：支持4寸及6寸晶圆； 2.配置3路气路包括N2气路、Ar气路、CDA气路； 3.质量流量计（MFC）精度在±2%以内； 4.溅射腔极限真空优于1×10-4Pa； 5.装载传送腔极限真空优于10Pa； 6.装载传送腔体漏率优于1.0×10-3 Pa?m3/sec； 7.溅射腔排气速度：20 min达到1.0×10-3(Pa)； 8.装载传送腔排气速度：10 min达到40(Pa)； 9.溅射膜均匀性：片内均匀性：在±5%以内；片间均匀性：在±5%以内；批次间均匀性：在±5%以内； 10.颗粒度（增加值，搬送）：≤50ea（@≥0.3μm）； 11.靶材到基板的距离：≥60mm； 12.无故障工作时间：≥250h。 | 以溅射方式生成碳膜，用于离子注入前的注入区表面保护。利用物理原理，轰击石墨靶材产生碳原子，并在真空环境中淀积至晶圆表面，主要用于碳化硅材质高温退火前使用，可有效避免碳化硅表面因硅析出导致的晶圆不可逆损伤。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 静电放电测试系统 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | ESD NX30 | -30KV/30KV | 静电放电试验 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 盐水喷雾试验机 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9703FB | NSS(中性)，ASS(酸性)， CASS(铜加速) | 防腐蚀试验（整灯/裸露在灯 具外部的紧固件）可带载测试，盐雾试验 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | 1260 | 定性重复性＜1.0%；定量重复性≤3.0% | 1. 低分子量物质，如氨基酸、有机酸、有机胺、类固醇、卟啉、糖类、维生素等的分离和测定。 2. 高分子量物质，如多肽、核糖核酸、蛋白质和酶（各种胰岛素、激素、细胞色素、干扰素等）的纯化、分离和测定。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
计量仪器/力学计量仪器/其他力学计量仪器 | LNG加气机检定装置 | 芜湖市计量科学研究院 | 压力室 | NT-JD-LNG-05 | Urel=0.30%（k=2） | 计量检定加气机等强检计量工作 | 用户须知 关注我单位微信公众号，填报相关申请表格。 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 红外光谱仪 | 芜湖市纤维检验所 | 综合检验室 | L1600401 | 光谱范围7800-350cm-1，分辨率优于0.1cm-1，信噪比优于45000：1，波数精确度优于0.01cm-1 | 主要用于纺织品纤维鉴别 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | EPB综合性能测试台 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | / | 温度：-70℃～150℃，精度±2℃； 转矩：0～50N.m，精度0.5%F.S； 转速：0～200rpm，精度0.5%F.S； 压力：0～20MPa，精度0.5%F.S； 负荷：0～50kN，精度0.5%F.S； | 该EPB综合性能试验台由EPB供电电源、转速转矩测试系统、电压电流采集模块等组成，能够给定指定的电压电流实现EPB的夹紧和释放，并实时读取EPB夹紧释放过程中的电压、电流、夹紧力、转矩、转速等数据，通过这些数据来评价EPB的性能。 | 至少提前一周申请试验任务书，试验任务书中要包含被测试样品的相关试验信息（试验样品的批次号、制动卡钳的缸径、制动片配方、制动盘盘厚等）和相应的试验标准或试验方法。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 大容量棉花检测仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | HVI 1000C1000 | 1、整机外观包括长强箱体、马克隆箱体，设备净重≤500公斤/台。整机正常工作电压220V(50-60Hz)、气压（100-150）psi、流量大约85升/分钟。 2、整机包含长/强模块、马克隆模块、颜色/杂质模块、控制系统等四部分组成。 5、计算机属于工业计算机，配备具有刻录功能的光盘驱动器。键盘、显示器安装在支架上，可根据需要进行前后、上下、左右移动。 | 1、长度/强度测量采用自动取样，数据一致性好。 2、各模块并行测量，效率高，输出信息量大。 3、光学零点自动调节和跟踪补偿，开机预热时间短，稳定性好。 4、具有在线故障诊断功能，维修方便。 8、短纤维和色泽分级具有中国和美国标准选择功能。 | 本设备由本单位具有授权资质的人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
电子测量仪器/其他/其他仪器 | 光学膜厚测量仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | F50-UV | 1.测量氧化硅介质薄膜厚度范围：5nm-40um 2.测量n和k值最小厚度要求：50nm 3.波长范围：190-1100nm 4.准确度：0.2%或1nm（取大者） 5.精度：0.02nm 6.稳定性：0.05nm 7.光斑大小：1.5毫米 8.点位测试方式：任意多点自动化测试，生成厚度MAPPING图 9.样品台：自动化R-Theta移动平台，样品台直径不小于200mm 10.测试速度：达到0.5s/点 11.厚度标准片：配置厚度约7000A的氧化硅厚度标准片 12.反射率参考片：配置4/6/8英寸标准硅参考片 | 利用光谱反射技术，利用190~1100nm光谱垂直入射至样品表面，光线在薄膜薄界面处反射后干涉，记录干涉强度随着波长的变化，通过傅里叶变化可以计算得到膜层厚度。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/其他 | 气相色谱质谱联用仪 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | Clarus 690+ Clarus SQ 8T | 毛细管分流/不分流进样口:最高使用温度：50℃～450℃，1℃增量。压力设定范围：0～100psi。柱温箱:操作温度：室温以上4℃～450℃;室温变化敏感度：室温每变化5℃柱温度变化不超过0.05℃;最快升温速率：140℃/min；降温速率：从450℃降至50℃＜2分钟（22℃室温时）。样品位数：108位（2mL）。重现性：1%C9于C7中，1?L进样，＜0.5%RSD。敏度：EI全扫描检测1pg八氟萘，信噪比1500:1RMS。 | 满足RoHS2.0标准中要求分析多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）分析测定。 | 按照安徽省春谷3D打印研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
计算机及其配套设备/软件/软件 | 飞机总体设计软件 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 飞机结构强度室 | 飞机设计软件 | 可根据客户需求，利用软件对产品进行数字化设计，在系统中得到相关产品技术参数。 | 飞机设计及其他产品工业设计 | 该设备是用于飞机及其他产品设计软件，系统可得到主要产品设计参数。协同研发设计人员开展工作。 | 安徽省芜湖市湾沚区钻石路1号 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 气质联用仪 | 芜湖职业技术学院 | 材料工程学院 | GCMS-QP2020NX | m/z范围：1.5～ 1090 质量分辨率FWHM：0.4 ～2.0 u (FWHM) 质量轴稳定性：±0.1 u/48 小时 (特定条件下) 高速扫描控制：ASSP先进的高速扫描控制技术 | 岛津抗污染型高灵敏度气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX是目前同类产品中硬件性能卓越，软件智能化高的超快速质谱产品。搭载全新大容量超高效真空系统，集成高辉度离子源和屏蔽板（Shield）技术，使其超强抗污染性能和超高灵敏度脱颖而出，成为复杂样品痕量物质分析的有力利器。提供20,000 u/sec的扫描速度，配合ASSPTM技术，使其在定量和定性方面均达到fg水平，从而获得高通量，高精度，高灵敏度的数据结果，有效缩短分析周期，显著提高实验室分析效率。 | 无 | 安徽省芜湖市弋江区文津西路201号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | CAN网络及诊断测试设备 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | Vector/EPT20190426001 | 干扰仪，最大每秒4096次高低电平变化，虚拟整车网络节点仿真技术，上千条诊断测试案例自动生成和执行。 | CANoe：诊断、网络和仿真测试平台软件； CANdela studio:诊断数据库编辑工具； CANdiva:诊断案例自动生成工具； Vector干扰仪:采样点测试时使用； | 1.至少提前一周电话预约；2.提供诊断规范要求文件； | 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 晶圆表面颗粒度检测系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | SFS6200 | 1.样品尺寸：最大6英寸直径晶圆、向下兼容4英寸； 2.颗粒灵敏度：极限0.09um（捕获率>80%）； 3.重复性误差：在1个标准偏差下，计算重复性误差小于1.5%（材质：硅片）； 4.空间分辨率：最小间距50um； 5.产能：60片/小时（150 mm硅片）； 6.颗粒增加数：单次测量颗粒（>0.15um）增加数小于0.05 个/cm2； 7.晶圆破片率：<1/5,000； 8.使用0.204um标片测量，一致性(Uniformity)应在0.204±0.012范围内； 9.使用0.204um标片测量10次，重复性应达到98.5%。 | 用于绘制晶圆表面颗粒的检测工具，其分辨率足以可靠地检测到无图案硅片上直径小至亚微米的颗粒。当激光束散射时，设备使用正入射激光束检测晶圆表面的颗粒，激光在用户定义的晶圆目标区域上进行扫描，从而形成晶圆颗粒图。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | 7890B | 微电子捕获检测器 (ECD) 2.6.1最高使用温度：400℃ 放射源：<15 mCi63Ni箔 最低检测限：<6fg/ml（六氯化苯） 线性动态范围：> 5x105（六氯化苯） 数据采样速率:50Hz。 | 主要检测植物性农产品中菊酯类农药残留量 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 棉纤维大容量自动测试仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | HVI1000C1000 | 1、整机外观包括长强箱体、马克隆箱体，设备净重≤500公斤/台。整机正常工作电压220V(50-60Hz)、气压（100-150）psi、流量大约85升/分钟。 2、整机包含长/强模块、马克隆模块、颜色/杂质模块、控制系统等四部分组成。 4、计算机属于工业计算机，配备具有刻录功能的光盘驱动器。键盘、显示器安装在支架上，可根据需要进行前后、上下、左右移动。 | 1、长度/强度测量采用自动取样，数据一致性好。 2、各模块并行测量，效率高，输出信息量大。 3、光学零点自动调节和跟踪补偿，开机预热时间短，稳定性好。 4、具有在线故障诊断功能，维修方便。 6、短纤维和色泽分级具有中国和美国标准选择功能。 | 本设备由本单位具有资质授权的人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 快速棉纤维性能测试仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | XJ128 | 1、长度：长度测量范围 22～48mm, 误差≤±0.4 mm 整齐度指数，误差≤±0.9 % 短纤维指数，误差≤±2.0 %。2、强度：比强度测量范围 18～50gf/tex, 误差≤±1.3 gf/tex。3、马克隆：试样重量范围 10.0 g ≤±1.5g 马克隆值测量范围，2.0～6.5mic, 误差≤±0.1mic 。4、色泽：反射率测量范围 0～90, 误差≤±1.0，黄色深度测量范围 0～25, 误差≤±0.5。5、杂质：杂质粒数 误差≤±6。7、测试效率：110个样品/小时（每个样品包括两把梳夹长度/强度、一次马克隆、两次色泽/杂质） | 1、长度/强度测量采用自动取样，数据一致性好。 2、各模块并行测量，效率高，输出信息量大。 3、光学零点自动调节和跟踪补偿，开机预热时间短，稳定性好。 4、具有在线故障诊断功能，维修方便。 5、短纤维和色泽分级具有中国和美国标准选择功能。 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱仪 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 产品部 | ECO | 离子色谱系统?无金属离子色谱系统 ?模块化设计组合系统 材料不含 FCKW（氟氯碳）的上漆聚氨酯硬塑料海绵，抗燃等级 V0 工作压力范围?0…50 MPa（500 bar）高压泵 ?0…35 MPa（350 bar）标准配备 PEEK 系统 环境温度+25 °C (± 3 °C) 设备状态> 40 分钟运行中（已达到平衡） | 883 Basic IC plus 仪器采用化学抑制法对阴离子或阳离子进行色谱测 定。必要时也可将该仪器应用于在无化学抑制的情况下对阴离子或阳 离子进行确定。 该仪器适用于化学品及可燃性样品的处理。因此，在使用 883 Basic IC plus 时，要求用户具备与毒性和刺激性物质相关的基础知识和经验。 此外，还应了解实验室防火措施等相关规定和知识。 | 申请用户必须满足该设备的使用功能，申请单位提前以申请书的形式申请使用，我单位将根据要求安排时间，其他注意事项再谈。 | 安徽省芜湖市三山区绿色食品经济开发区 | 是
分析仪器/光谱仪器/其他 | 连续流动注射分析仪 | 芜湖华衍水务有限公司 | 检测室 | SKALAR San++ | San++具备许多在线样品处理装置：如在线消化、蒸馏、萃取、透析及离子交换等，具有背景扣除的检测器可实现自动背景扣除，减少样品预处理期间带来的干扰。率先采用了新型的数字式光度计，很高的分辨率使得分析范围更宽，从ppm水平到 ppb级，还可使用更多的检测器（如离子交换计、荧光计、火焰光度计及其他）。San++能满足上千个指标的自动化分析，分析的项目包括简单的氨氮、氯化物、硝酸盐等项目到复杂的总氰化物、挥发酚、阴离子洗涤剂、总磷、总氮等等 | 样品分析速度快，每小时40~140个样品 检测范围宽，从低的ppb级到高的ppm水平。 多达16个指标同时分析。 满足21CFR Part 11规则的FlowAccess?软件，完全实现自动化控制、无人监控系统全自动启动和关闭，数据自动采集及QC/CLP控制。 可提供40-800个样品位的取样器 对超标样可自动预稀释或事后稀释；可自动配制工作标准系列。 采用EPA、CORESTA、CEN、DIN、ASBC、EBC和ISO等国际标准方法 | 面议 | 安徽省芜湖市江北产业集中区和谐路 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 电镀设备 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 生产部 | H44-550 | 1、外形尺寸:普通清洗机台长×宽×高约1500mm×1100mm×1900mm 瓶锥清洗机台长×宽×高约1500mm×1100mm×1900mm电化学抛光机台长×宽×高约1500mm×1100mm×1900mm 电镀机台长×宽×高约1500mm×1100mm×1900mm 2、电源（用户提供): 380VAC 50HZ三相五线制 3、水源（用户提供):市水流量为2M?/h 4、气源（用户提供):气源流量1立方米/小时，0.4~0.6Mpa千净无水无油压缩空气。 | 镀薄膜 | 1、用户申请条件：针对所有客户，均接受申请； 2、申请方式：电话、邮件、面谈均可； 3、申请时间：工作日上午8:00-12:00，下午13:00-17：00； 4、申请流程：客户签订测试委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路14号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 溶出度仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 化学室 | 708-DS | 1. 高清晰彩色触摸屏幕，支持多种语言选项：英文，中文，日文和西班牙文 2. 升降式机头设计，马达自动驱动，高度定位精准，无需任何手调过程 3. 桨/篮转轴和溶出杯的自动中心定位 4. 多功能取样悬架：可为每个溶出杯配置伸缩式温度探头，取样点前后测定每个溶出杯的温度 | 用于手动或自动化溶出测试的模块化系统。该仪器可以配置为与转篮（1 法）、桨（2 法）、浆碟组件（5 法）和转筒（6 法）结合使用，适用于 100 mL 至 2 L 规格的溶出杯。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 摩擦材料小样台架试验机 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | XFC-21-02 | 温度：RT～400℃，功率：15kW，主轴转速范围：0～1000r/min，压力载荷：（0～2000）N， | 测量制动鼓的温度、加热制动鼓、控制制动鼓加热速率、仅从制动鼓的背面冷却制动鼓、控制制动鼓降温速率、测量摩擦力、测量制动鼓转速。试验设备采用计算机自动控制,提供操作软件的截屏。试验过程程序化，试验结果自动记录，数据经计算机处理、存诸、并通过打印机打印试验报告 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/其他 | 局部放电检测仪 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 质量管理部 | JF-2000 | 1.可测试品的电容量范围:6pf ~ 250μf 2.检测灵敏度:<0.02pc ( 电容50pf时) . 3.放大器: 3db低端频率f1 10、20、40kHz任选，3db高端频率fh 100、200、300KHz 任选。增益调节范围>120db,档间增益差20士1db。正、负脉冲响应不对称性<1db. 4.时间窗:窗宽1°~ 360°，窗位置可任意旋转; 5.试验电压表: 0-- 200kV,数字表显示时误差< 3%F. S. 6.采集通道。4通道/卡 7.输入阻抗。1MQ 8.采集卡最高采样率。20MHZ 9. AD分辨率12BIT。 直流精确0. 2% 10.每通道采样长度。8M 11.触发方式。手动、外触发、内触发 12.采集卡带宽。3MHZ (-3DB) 13.重量:约15kg | 电缆局部放电性能检测和耐压实验 | 除国家法定节假日，一律对外开放 | 安徽省无为市泥汊镇渡江工业集中区高新大道西侧 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 涂胶显影机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | Mark8 | 涂胶膜厚均匀性3%以内 热板温度均匀性3%以内 | 用于半导体晶圆涂胶显影工艺制作 | 1.提前半年申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 3.向公司企划，采购等提书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
分析仪器/质谱仪器/有机质谱仪 | 液相色谱/质谱联用仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | qtrap 4500 | 1、质量范围：6～2900amu； 2、灵敏度： ESI 正离子1pg利血平S/N 2500:1； ESI 负离子1pg氯霉素 S/N 1400:1； 3、扫描速度：最大23000amu/sec 4、动态线性范围：＞4×106 | 三重四级杆质谱仪通过将样品在离子源打碎获得特异性子离子，子离子在通过q1、q2、q3的选择后在接收器上转化为电信号，反映到分析软件就是离子强度。在一定线性范围下，分析物浓度越高，打到接收器上的离子就越多，信号越强，从而确定分析物的含量。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | IS光谱仪测试系统 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | CAS 140 CT-151 | 波长量测范围：380~830 nm 光谱分辨率在100μm光栅宽度时为2.2nm | 光电参数 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | Clarus 690 | AS重现性1.98% 检测器灵敏度<1.2*10-13 | 测定土壤、水质中挥发性有机物和本挥发性有机物 | 电话或网络预约 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路8号核工大厦 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 多功能介质沉积系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | SI 500 D | 1.加工尺寸：最大6英寸直径晶圆、向下兼容4英寸和更小的晶圆片或不规则碎片。 2.反应腔采用双层进气，配置单独的SiH4进气环。 3.上、下电极间的距离可电动调节。 4.采用平板三螺旋天线，通过电介质板、将射频功率耦合到等离子体中。提供设备原理图 5.下电极配置射频电源、用于下电极偏压。频率13.56 MHz，功率≥ 300 W。 6.至少七路工艺气体：Ar, O2, CF4, 5%SiH4, NH3, 5%PH3, 5%B2H6，可扩展至最多12路气路。 | 通过感应耦合（ICP）方式产生高密度等离子体，在半导体衬底上沉积高质量的BPSG（磷硅玻璃）薄膜、介质薄膜（例如氧化硅SiO2、氮化硅SiNx、氮氧硅SiOxNy）等多种膜层。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | NVH采集设备 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | V-MAX 4000 | 温度：-40°C ~ +60°C ：±3% 湿度：0 ~ 100%RH ：相对湿度±10% 减速度：测量范围±1g ： ±2% 车速：0~200KM/h :测量精度±0.05 km/h 振动加速度0~2g : ±5% :频率响应灵敏度≤10% 压力：0-20MPa：±0.5%FS | 整车噪音路试试验 | 至少提前一周电话预约服务，检测单位将根据实际项目情况安排检测计划； 须提供样品的名称和检测项目等信息； 如有特殊要求，需提前说明。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 原子吸收光谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | ZEENit700P | 1、实时双光束系统，同时检测样品光束和参比光束，提高仪器的测定精度和准确度；波长范围190~890nm，计算机控制自动选择波长；狭缝：0.2~2.0nm，自动选择狭缝宽度和高度；光栅：平面全息光栅，刻线密度1800条/mm；双闪耀波长，236nm和597nm，保证了全谱范围内都有足够的光强。 2、检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。 3、背景校正：纵向塞曼效应背景校正，不牺牲灵敏度，提高测定复杂基体样品的结果准确性。 | 利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射，使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的。由于各种原子中电子的能级不同，将有选择性地共振吸收一定波长的辐射光，这个共振吸收波长恰好等于该原子受激发后发射光谱的波长，由此可作为元素定性的依据，而吸收辐射的强度可作为定量的依据。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/模拟汽车运输振动台 | 3T振动试验系统(含水平台） | 安徽省安飞航空检测技术有限公司 | 技术部 | ES-30-370/VT0606/LT0606 | 频率范围2-2000（Hz)，加速度100g,推力30KN，水平台尺寸600*600，垂直台尺600*600。冲击加速度100g，脉宽2-30ms，冲击试验波形，半正弦波，后峰锯齿波，梯形波。 满足标准：GBT2423.10,GBT2423.56,GBT2423.5,GJB150A.16,GJB150A.18,GJB150A.20 | 振动试验的目的在于确定所设计、制造的机器、构件在运输和使用过程中承受外来振动或者自身产生的振动而不至破坏，并发挥其性能、达到预定寿命的可靠性。随着对产品，尤其是航空航天产品可靠性要求的提高，是可靠性试验的关键设备。 | 无 | 芜湖县湾沚镇东湾路以南、西临经二路、东临经三路城东新城91幢01室 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 减速碰撞试验台 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 物理室 | CX-7175 | 碰撞速度：2～60km/h；速度传感器精度：0.5km/h | 将汽车座椅等汽车零部件搭载在模拟台车上，模拟台车一定的速度，并在一个稳定的速度释放小车， 检测台车试验模拟出来的减速度波形是否在标准要求范围内 | 大型科研仪器设备通过一定的有偿使用方式，依托平台向社会上有需求的单位提供各类分析测试等共享服务， 用户通过“安徽省大型仪器设备共享服务平台” 预约和使用仪器 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 化合物半导体刻蚀机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | SI 500 | 1.加工尺寸：最大6英寸直径晶圆、向下兼容4英寸和更小的晶圆片或不规则碎片。 2.本底真空≤ 1E-6 mbar，真空漏率≤ 2E-4 mbar·l/s。 3.上、下电极间的距离可电动调节 4.采用平板三螺旋天线，通过电介质板、将射频功率耦合到等离子体中。需要结构图详细说明 5.预真空室位于反应腔室的外侧，实现“穿墙式”安装。 6.至少六路工艺气体：Ar, O2, SF6, CHF3, CF4, HBr，可扩展至最多12路气路。 7.集成式气路柜，质量流量计MFC与反应腔室间的距离不超过150cm。 8.激光终点监测器： 8.1 激光波长670nm。 8.2 测量速度< 1s。 8.3 带x-y电动位移，行程范围25mmx25mm。 | 通过感应耦合（ICP）方式产生高密度等离子体，按掩膜（例如介质掩膜、光刻胶掩膜或金属掩膜）图形、实现对化合物半导体材料（例如碳化硅SiC等）的选择性刻蚀。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/色谱仪器/气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 芜湖职业技术学院 | 食品与生物工程学院 | GC-2010PLUS | 2010 Plus的高灵敏度检测器 柱温箱快速冷却、反吹技术、载气节省功能 氢气连接接头采用反扣螺纹，避免错误的管路连接 双自动进样系统 | 环境保护：空气和水源污染地区痕量毒物的分析、监测与研究 生物化学：临床应用、病理学和毒理学研究； 食品发酵：微生物饮料中微量成分的分析 中西药：原料中间体及成品分析； | 柱老化时，勿将柱端接到检测器上，防止污染检测器； 柱老化时，请在室温下通适量载气后，再老化，以防损坏柱子。 | 安徽省芜湖市文津西路201号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 足浴器自动注水检测设备 | 蓓慈电器有限公司 | 研发中心 | LT-ZYQ-C3 | 、机架 40x40；2、工装夹具 SUS304；3、保温水箱 SUS304；4、耐压绝缘测试仪 AIP9640G（20mA）；5、电参数表 ZW3414；6、PLC FPX／S7-200；7、触摸屏 7 吋彩屏；8、气缸 ZPCAC；9、电磁阀 4V110；10、气控阀 DN20；11、水泵 30L／min。12、节拍分析：（1）人工上料 5S;（2）注水时间 3S～8S;（注水量5L～10L）;（3）功率检测 1～45S;（4）耐压泄露测试 2～6S;（5）翻转倒水 5S；（6）人工去料 5S；（7）在第二件产品完成之后，生产进入正常的循环，从第二件产品完成到第六件完成，完成3件产品检测共用时54S，平均14S完成1件产品。 | 1、设备实现自动注水（38~42℃）到足浴器，检测足浴器功率，耐压等电性能，以及足浴器是否漏水，然后自动翻转倒水。 2、可提供温度在38~42℃的水循环加热系统（水温可根据实际需求调节）。 3、四个工位共用一台耐压绝缘测试仪，根据测试进度自动排队切换检测。 4、每个工位配一台电参数表，测试产品的电压、电流、功率等电参数。 5、人工视觉检测产品是否漏水，发现漏会可随时停止注水及测试。 6、功能检测不合格（耐压、功率、漏水），会自动报警。 | 1、设备自带1套4工位夹具工装，可同时测试4台足浴器。尽量适合多种产品，有产品尺寸差别太大需另行制作配套夹具。 2、设备在使用过程中出现的问题在2小时内作出反应，我司将及时委派维修工程师、技术人员及时处理，解决问题，异地客户在交通工具允许条件下尽快到达。 | 芜湖经济技术开发区赤铸山路88号 | 是
工艺实验设备/其他/其他仪器 | 晶圆清洗机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | DFQ-3200XTSC | 1.晶圆清洗，颗粒增加量：1μm<2颗，0.3μm<10颗，0.2μm<20颗； 2.颗粒去除效率：≥98%@0.20μm； | 晶圆表面清洗，颗粒去除； | 1.提前半年申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 3.书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/汽车拖拉机综合测试仪 | 拖拉机测量牵引负荷车 | 安徽省农业机械试验鉴定站 | 动力专业室 | KAT3004 | 四轮驱动，外廓尺寸（mm）：6400*2700*3490，额定牵引力（kN）60，轴距3140，轮距：2070-2154（前轮），1966-2582（后轮），最小使用重量（kg）9000（不含前后配重） | 配合主机对拖拉机进行测试（最大牵引力、牵引功率、牵引油耗比） | 需提前4个月电话联系仪器设备所属部门，本单位有业务需要或其他原因，将不受理。经同意后，按程序填写预约申请单报批。测试时间及事项由双方协商。 | 安徽省合肥市包河区滨湖新区洞庭湖路3355号2507 | 是
电子测量仪器/网络分析仪器/矢量分析仪 | 同轴电缆矢量测试分析仪 | 安徽国电电缆股份有限公司 | 军品研发部 | N5230C | 测试频率范围：10MHz～50GHz 2端口，具有两个内置信号源 110dB系统和122dB接收机动态范围，32,001个测量点，32通道 测量速度：每点 4 至 9 ?s | 主要用于信号衰减、输入阻抗、特性阻抗、回波损耗、结构回波、传输延迟、传输速度、传输延迟差、串音、相位、驻波比等试验参数测量 | 1、使用者要爱护仪器，确保仪器的文明使用 2、使用过程中要确保佩戴防静电手镯 3、 使用过程中不得接触仪器的内芯（含连接线缆） 4、 使用过程中不允许工作台有较大的震动。 5、使用过程中不得随意切断电源，造成仪器的不正常关机，不能频繁开关机 6、使用射频线缆时不要用力过大，确保电缆保持一定的弧度，用毕线缆接头上加接头顶盖 7、旋接接头时，要旋接头的螺套，尽量确保内芯不旋转 8、尽量协调，少用校准件，校准件用毕必须放回器件盒 9、转接件用毕应加盖放回盒子中 10、停用时必须关机，关闭稳压电源，方可打扫为生 11、无源器件调试必须佩戴干净的手套 | 安徽省芜湖市无为姚沟工业区1号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 电脑测色仪 | 安徽古麒绒材股份有限公司 | 理化实验室 | NC-09 | 波长范围：360 nm -700 nm 光度范围：0-200% 双闪光20次的重复测量白色色差(CIE LAB)*：0.01 (最大) | LAV (30mm 照明, 26mm 测量) SAV (9mm 照明, 5 mm 测量) USAV (6.6 mm 照明, 2.5 mm 测量) | / | 安徽省芜湖市南陵县经济开发区 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/硬度计 | 跌落试验机 | 安徽酷包科技有限公司 | 研发部 | L-PTB001 | 跌落试验机符合GB4857.5《垂直冲击跌落试验方法》试验标准 采用国际标准150 2248 一1985 《 包装― 完整、满装的运输包装件垂直冲击跌落试验》 引用:GB / T 4857 . 1 包装运输包装件各部位的标示方法 GB / T4857 . 2 包装运输包装件温湿度调节处理 GB / T 4857 . 17 包装运输包装件编制性能试验大纲的一般原理 GB 4857 . 18 包装运输包装件编制性能试验大纲的定量数据 折叠 | 专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度 | 本机采用光电控制，可设定七档跌落高度，也可自由选择跌落高度，跌落释放采用电磁控制，能使试样瞬间自由落下，对包装容器进行之棱、角、平面进行跌落冲击试验。跌落试验机分类:单臂跌落试验机，双臂跌落试验机。 | 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区祥泰路2号 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 微机控制电液伺服静载锚固试验机 | 安徽立质工程试验检测有限公司 | 试验部 | WJM-6500 | 静载锚固：最大试验力6500kN，准确度等级1级，噪音（dB）72。 | 主要用于锚夹具静载锚固试验、周期静载试验。 | 外单位使用我公司的仪器设备，用户须提前在安徽省大型科学仪器设备共享服务平台网上提出预约申请，省共享服务平台审批通过后方可仪器使用权限。并说明所做实验的特殊要求和条件等，以保证仪器设备按时提供测试服务。预约被确认后，申请人应按时测样或送样，服务平台为用户提供机时和服务保障。为外单位提供共享服务时，我公司要与用户订立服务合同，合同中要明确服务内容、收费标准、产权归属、保密要求、损害赔偿、违约责任和争议处理等事项。检测报告待用户款项全部支付后，我司安排人员将检测报告和发票送给用户。 | 安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区佳海产业新城A65、A66号楼 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 高精度台阶仪 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | DektakXT | 1.最大扫描长度:160mm 2.测试所允许的最大样品高度:40mm 3.垂直方向的扫描范围：900微米 4.测试高度方向的重复性：0.4nm（1微米的标准台阶） 5.测试垂直分辨率：0.1nm 6.XY移动载物台：X≥150mm行程,Y≥150mm行程 7.探针压力：1-15mg范围内可连续调节，能精确控制探针压力，保证在不同力下不破坏样品 8.仪器采用成熟的LVDT传感器,保证仪器稳定性，数据重复性和可靠性 9.仪器具有三维扫描功能 | 它是一种先进薄厚膜的台阶高度扫描工具。除了仿形表面形貌和波状起伏外，DektakXT系统扫描纳米量程的粗糙度。该系统根据用户设定的扫描长度，速度和探针力经过电机移动平台使金刚石探针在样品表面扫描。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/加工工艺实验设备/其他 | 湿法光胶剥离机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | DFQ-3200 | 1.正性光刻胶去除效果100%，无光刻胶残留； 2.无底材腐蚀； | 用于半导体晶圆刻蚀工艺后光刻胶剥离工艺制作 | 1.提前半年申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 等离子增强化学气相沉积 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | ULVAC CC | 1.一个花篮最多可以放置5个6寸基板托盘 2.一个花篮最多可以放置5个4寸基板托盘 3.加热温度均匀性300±5℃； 4.配置气体：100%SiH4, NH3, N2O, N2, O2, CF4； 5.应用范围和要求：满足6inch,4inch晶圆化学气相沉积； 4inch和6inch切换简单 6.性能指标： 6.1真空度 (Pa)：工艺室≤2Pa, 搬送室≤10Pa 6.2自动搬送：100连续托盘搬送无报警 6.3压力稳定性验证：200±2Pa 6.4成膜厚度不均匀性与再现性 氧化硅@200nm， 氮化硅@200nm 6.4.1基板内：≤3% 6.4.2基板间：≤3% 6.4.3托盘间：≤3% 6.5 设备稼动率（uptime） ＞90% 6.6 平均故障间隔时间 (MTBF) ＞360h。 | 通过射频方式产生等离子体，在半导体衬底上沉积高质量的介质薄膜（例如氧化硅SiO2、氮化硅SiNx、氮氧硅SiOxNy等）。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 三综合温湿度试验箱 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9712V715 | 温度：-35℃-150℃、 湿度：20%RH~98%RH | 温度振动试验、 高低温振动试验、 、冲击试验、随机/正弦振动、混合振动 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | EMC电磁兼容系统 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | EMC | 环境温度：23±5 汽车电源电压变化模拟发生器最大电压：60V，最大电流：100A 静电放电抗扰度测试系统最大电压：30kv,上升时间：0.7-1.0ns | 汽车电源电压变化模拟发生器APG60C100，实现不同供电电压输出；汽车电子任意波发生器； PAWG 100D，用于产生任意波形 ；瞬变脉冲电容耦合夹V-EFTC，用于数据线干扰测试；汽车电子瞬态发射测试系统； VTE-743T2，电压瞬态发射测试；静电放电抗扰度测试系统； EDS 30V，用于静电放电干扰测试；汽车高能量抛负载发生器； LDS 200N100，实现测试波形输出；汽车瞬变脉冲干扰模拟发生器； TIS700-100，实现测试波形输出；感性耦合钳BCIP7637-3，在测试线上叠加干扰。 | 至少提前一周申请试验任务书，试验任务书中要包含被测试样品的相关试验信息（试验样品的批次号、试验样品的型号等）和相应的试验标准或试验方法。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
计量仪器/长度计量仪器/其他 | 三坐标测量仪 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | X087-1000 | 三坐标精度±（2.4＋L/300）um | 附件： 精度0.0001mm，最大测量量程1000*800*700mm（三轴行程），适用于测量零部件或总成空间尺寸、形位尺寸、线性尺寸等，如锥面高度、空间相对位置、角度、平面度、平行度、垂直度、圆度、圆弧直径等尺寸。 | 用户需提前一周电话预约，被测样品如体型较大或不规则需提前按要求进行切割制作样块进行检测。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/汽车气压制动实验台 | 制动试验设备 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 制动性能采集系统数采、制动性能采集系统测试分析 | 1.非接触式基于GPS技术的100Hz速度和距离测量 2.延迟时间由VBOX3的12.5ms减少到6.75ms 3.4 x 24位差分模拟量输入通道，输入电压范围±50v，数据同步采集。 4.制动/事件触发器输入，10S 分辨率 5.2 x CAN 总线接口用于数据输入/输出 6.RS-232 串行接口 ? USB 接口 ? 蓝牙接口 ? 音频声音标记 ? 包括麦克风话筒 ? 数据采集到符合工业标准的CF闪存卡 ? 2 x 16位用户定义的模拟量输出 ? 2 位数字输出 ? 用户定义的采集条件. ? 数据采集率可选：100Hz, 50Hz, 20Hz, 10Hz, 5Hz, 1Hz ? 宽工作电压范围：7V 到 30V ? 较低的功耗 ? 可以与差分基站使用实现最小2cm的定位精度* ? 可选择俄罗斯Glonass 卫星 * 2cm 95% CEP 定位精度(需要 RTK VBOX (VBOX3R5 和RLVBBS3 基站 | 制动性能采集系统：采集整车车速、时间、制动距离、制动踏板力、制动踏板行程、真空度、减速度信号，并对相关数据进行后处理。 动力性能测试：采集整车车速、时间、距离，支持动力性测试及后处理； | 1、制动液的检查及更换； 2、制动摩擦片的检查； 3、驻车制动的检测和养护； | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 快速退火炉 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | AS-One | 1.反应腔室：抛光不锈钢水冷壁腔室设计，翻盖操作。最大基片直径：150mm（6英寸），并能兼容6英寸以下基片及不规则小片。 2.加热系统： 2.1 加热方式：卤素灯组加热。 2.2 最高加热温度：1300℃。 2.3 升温速率：1℃/s~150℃/s（标准裸硅片），可设定。 2.4 最高温度下退火持续时间：5 min @ 1300°C，10 min @ 1200°C，60 min @ 1100°C（标准裸硅片）。 2.5 温度重复性：±1℃ (标准裸硅片）。 3.控温系统： 3.1 功率控制灯加热系统，脉冲模式退火，无温度过冲。 3.2温度传感器：快速数字PID温度控制器+光学高温高温计+热电偶。 4.气路系统：设备需配有3条MFC工艺气路，N2、O2、Ar。 5.真空系统：配置干泵，未来可扩展涡轮分子泵。 | 半导体放在一定的温度下进行退火，以恢复晶体的结构和消除缺陷。 同时，退火还有激活施主和受主杂质的功能，即把有些处于间隙位置的杂质原子通过退火而让它们进入替代位置。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
分析仪器/电子光学仪器/扫描电镜 | 扫描电子显微镜（场发射） | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | Sigma 300 | 1、二次电子像分辨率：≤1.0nm@15kV，≤1.8nm@1kV； 2、电子束加速电压：0.02kV-30kV； 3、放大倍率：12～1,000,000倍； 4、能量分辨率：MnKa保证优于127eV，元素分析范围不小于B5-C198。 | 1、配备有肖特基场发射电子枪，低电压下具有很高的图像分辨率，可观察样品的二次电子成像； 2、配备有背散射探头，可观察样品不同成分衬度； 3、配备EBIC模块检测材料中的杂质缺陷和掺杂浓度分布； 4、光电附件可以实现光电联用操作，实现联合定位查找。 5、配备Oxford 能谱仪，可进行元素分析。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 安徽省芜湖市弋江区服务外包产业园7号楼 | 是
特种检测仪器/超声检测仪器/非金属超声波检测仪 | 自动化荧光渗透检测线 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | PTB-600 | 对金属材料的渗透性进行检测 | 金属材料渗透检测 | 无 | 芜湖县安徽新芜经济开发区纬三路99号 | 是
核仪器/核辐射探测仪器/γ射线辐射仪 | 溴化镧核素识别仪 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | SARA-111-L | 最大系统处理量: >100,000 cps 系统增益设置: 粗调增益：1、2、4、8、16或32;微调增益：0.45到1 前置放大器: 输入端可接受正或负脉冲，上升时间为10至650 ns，衰减时间为40 μs至∞；Zin>1000Ω直流耦合；线性最大值10 V；绝对最大值20 V。 系统转换增益: 从512到2k通道的软件控制。 数字滤波器整形时间常数: 上升时间：0.8 μs至20 μs，步长为0.2 μs。平顶：0.5至2.0，步长为0.1 μs。 线性: 积分非线性：使用ORTEC 448脉冲发生器测量，在谱的前99.5％<±0.025％。微分非线性：<±1%。数字稳谱器：通过计算机控制，稳定增益和零误差。 最大系统处理量: >100,000 cps | 检测场地γ放射性核素含量 | 电话或网络预约 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路8号核工大厦 | 是
分析仪器/色谱仪器/离子色谱仪 | 离子色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 化学室 | Dionex aquion rfic | 1.抑制器：连续自动电解再生阴阳离子微膜抑制器；利用电解水自动产生H+和OH-进行离子交换的抑制技术。 2.离子色谱柱：色谱柱pH值0-14范围内稳定,柱容量≥180μmol/根；离子分析柱配备保护柱，能分离无机阴阳离子及有机酸、有机碱等离子。 3.输液泵系统：流量连续可调；流量精密度<0.1%；流路系统为非金属PEEK化学惰性流路；流路系统可使用任何pH值0-14范围内的含盐缓冲溶液，并可输送所有的普通反相溶剂。 4.电导检测器：信号输出模式为数字式信号输出；测量范围：0-10000uS/cm；电导检测池最大池操作压力：10MPa；电导检测器最佳分辨率：0.0047nS。主要附件：高容量阴离子分离柱及保护柱1套，高容量阳离子分离柱及保护柱1套，计算机及工作站，阴、阳离子抑制柱，氧弹燃烧装置 | 1.该仪器主要用于测定样品中的无机和有机污染物，所测定的污染物包括F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-以及甲酸、乙酸等阴离子，以及K+,Na+,Ca2+,Mg2+,NH4+等碱金属、碱土金属阳离子等。 2.该仪器还可用于消毒附产物检测。 3.使用氧弹燃烧装置可测试可燃烧物质如塑料等的无卤检测以及硫的测定。 4.由于样品溶液中的有机物质与重金属离子的存在对仪器的色谱柱有着严重的不可逆的损害，样品上机前需要尽可能多地了解样品详细信息。 | 1.淋洗液配制。参照手册； 2.再生液配制。参照手册； 3.样品配制。根据所需测量离子的浓度配制标液，至少配制三个浓度梯度的标液。将所要测的溶液放置在经过超纯水清洗过的容量瓶中； 4.测试过程。打开氮气瓶通入氮气保护气体，再将仪器与电脑开机，同时观察仪器侧面的仪表盘示数是否正常。按照操作手册上进行进样。测试结束后先关闭电脑软件，电脑关机，仪器关机，最后再关闭氮气瓶。 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高精度三维柔性切割平台 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | NIALT-LRC3-1500 | 采用倒挂机器人结构，龙门架长度 5500mm。 激光器参数：输出激光功率1500W， 运行方式：连续; 发射波长：1070nm， 光束质量＜1.8M2; 调制频率范围：0-100KHz， 特性：焦距可调 切割头：准直聚焦：100mm/150mm; 适合激光器功率不小于 2000W 随动位移不小于±15mm;结构：3D 结构;承受气压：不小于 25bar 特性：强磁防撞保护 | 可实现曲面切割及异形结构的切割。专用控制系统并搭配使用 HedraCAM 离线编程软件及开放源数据代码，可为实验及加工人员提供开发的定制程序系统，大大提高工作效率，并实现异形零件、特制零件的在线编程纠正补偿系统随时更新及改进，增加了设备的开发性。 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道中段春谷3D打印产业园 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 灯具综合测试系统 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | ZWL-9200GT | 0.001-20000lm | 光通量试验（单颗灯珠） | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 曝光机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | NSR2005I9C/NSR2205EX14C | I9分辨率0.45um,I-line光源 ex14分辨率0.25um，DUV光源 | 用于半导体晶圆光刻工艺制作 | 1.提前半年申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市大三山区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 防水试验箱 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | NDL-1000RC | IPX3~IPX6，PX9K, | 防水试验 | GB/T10485 -2007、 企业标准 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 局部放电检测系统 | 安徽华星电缆集团有限公司 | 技术质量部 | JF-9801 | PD通道：6-16 脉冲频率范围（MHz）0.5~15.0 PD脉冲幅度（pC）10~100,000 内置专家系统PD-Expert 设备接口网口、RS-485 设备电源电压（V）100~240 VAC，50 / 60Hz 设备尺寸 （mm）220 * 180 * 70 发电机局部放电在线监测系统 GDPD-GSW/OL | 1、采用的双端检测方法，可以在被测电缆长度较长或由于绝缘状况造成信号衰减严重时，在被测电缆远端使用远端检测装置进行同步信号采集，有效解决长距离、高衰减、终端头附近局放的定位准确度问题。 2、云计算平台配备了电缆故障专家知识库，可以通过智能算法将测试数据与知识库的数据特征进行比对，对电缆状态进行实时评价。 3、电缆局放检测方法具有供电容量小、测试时间短、现场操作方便、对电缆本体无损伤等显著特点，可预先发现缺陷并对缺陷准确定位，用于检测10千伏中压电缆本体和附件产生的局部放电信号、定位局放点和判新电缆绝缘情况。 | 特种设备必须按照我公司操作流程操作 | 安徽省芜湖市无为县高沟镇新沟工业区安徽华星电缆集团有限公司 | 是
分析仪器/光谱仪器/原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 化学室 | AA-7000 | 测定波长 185.0~900.0nm 装置 象差校正型切尼尔-特纳装置 谱带宽 0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自动切换) 检测器 光电倍增管 灯安装数 6个,同时点灯任意2个灯(1个预热) 测光方式 火焰 光学双光束,石墨炉 高通量·单光束 背景校正 快速自吸收法(BGC-SR)(185.0~900.0nm),快速氘灯法(BGC-D2 )(185.0~430.0nm) 点灯方式 发射,NON-BGC,BGC-SR,BGC-D2 | 根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 在线式等离子清洗机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 制造中心模组部 | DZX-206D | 功 率：≤3.5k 压缩空气：0.4 MPa～0.6 MPa 压缩空气消耗量：0.5 Nl/min 反应仓尺寸：550 (L)×320（W）×50(H)（mm） 气体流量：(0～2000)ml/min 工作真空度：(10～1000)Pa | DZX-206D 在线式等离子清洗机作为一种精密干法清洗设备，应用于 半导体、厚膜电路、COG 前、器件封装前、真空电子、连接器和继电器等行业的精密清洗，塑料、橡胶、金属和陶瓷等表面的活化及生命科学实验等 | 1、提前两个月申请 2、需在我司工程师现场监督下完成所需工作 3、书面向公司相关部门提出书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
特种检测仪器/电磁检测仪器/钢质管道高速漏磁探伤装置 | 钢管漏磁扫描 | 芜湖市特种设备监督检验中心 | 特检中心 | TMT-GGⅡ | 1、主机采用工业级无风扇触控平板电脑，CPU N2600双核1.6G，内存2GB DDR3，128G 固态硬盘，8.4寸LCD，采用无运动部件存储方案，数据采集采用USB接口。 2、主机通道数：30通道。 | 采用用磁传感检测原理，能快速对管道进行内外表面的腐蚀，泄露等缺陷进行检测，判定管道正反两面腐蚀位置和大小的分布情况，从而为管道的维护、运行和决策提供依据。 | 用户需提前一周与我中心进行联系，在我中心没有特种设备安全检查工作时，提出书面申请材料，签订服务合同，申请材料需经我单位质量负责人审核、中心主任批准后由总师办负责办理。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路686号 | 是
工艺实验设备/化工、制药工艺试验设备/其他 | 高压均质机 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 生产部 | AH08-100 | 80-100L/h，1200bar | 菌体破碎均质 | 仅供原核发酵菌使用 | 安徽省芜湖市经开区衡山路35号汽车电子创业园A403 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高效率、可移动式激光清洗系统 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | NIALT-LC-500-R | 激光器：平均功率 500W；重频 2-50kHZ；波长 1064nm；脉冲宽度 100ns； 单脉冲能量 50mJ； 激光清洗头：激光线性光斑，光斑长度1-100mm 连续可调； 光斑大小不低于 0.6mm×0.6mm；集尘、吹气保护； 辅助 CCD 成像，成像分辨率 60 万； 离线编程软件：支持三维模型导入；清洗路径规划； 支持对激光清洗头线宽控制；配备激光清洗工艺数据库，支持清洗工艺选择；提供整套开源代码。 | 本系统采用 500W 脉冲激光器，设计专用激光清洗头，实现宽度可调的线性光斑以提高清洗效率，控制系统搭配开发激光清洗用离线编程软件，同步控制机器人、激光清洗头以及激光器，实现对复杂三维零件的精确、高效清洗。 | 按照安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道中段春谷3D打印产业园 | 是
分析仪器/热分析仪器/差热分析仪 | 差示扫描量热仪 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 技术中心 | TA DSC25 | 基线平直度（-50℃至300℃）≤100μW 基线重现性（-50℃至300℃）＜40μW 温度范围：-180℃至725℃ 温度准确度：±0.1℃ 温度精密度：±0.01℃ 焓值精度：±0.1% | 玻璃化转变温度；熔融温度；结晶度；氧化诱导；等温固化；比热容等 | 本实验室测试的温度范围仅在-20℃至350℃ | 安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 生测室 | 1260 | 定性重复性＜1.0%；定量重复性≤3.0% | 1. 低分子量物质，如氨基酸、有机酸、有机胺、类固醇、卟啉、糖类、维生素等的分离和测定。 2. 高分子量物质，如多肽、核糖核酸、蛋白质和酶（各种胰岛素、激素、细胞色素、干扰素等）的纯化、分离和测定。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
计量仪器/其他/其他仪器 | 压缩机性能测试台 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 品质部 | 15000w | 压缩机专业测试设备，非标定制，全过程实施监控记录，定速/变频/涡旋通用 | 对应压缩机日常测试监控，测试项目包含制冷量、输入功率、电流、能效系数、电阻、转速等，相关测试条件设置完毕后整个测试过程全程系统自动记录，降低人为因素。 | 用户须提前一周同我方联系，确认检测产品，检测内容。我方以行业标准对产品进行检测，出具检测报告。提供正式收据或发票。 | 芜湖市经济技术开发区泰山路3号 | 是
电子测量仪器/通用电子测量仪器/其他 | 1米法电波暗室场地及测量系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | / | 符合汽车电子及零部件和无线标准的传导（0.15 MHz 至 30 MHz）和辐射（0.15MHz 至 3 GHz）EMI /EMS测量。 | EMC测试设备、汽车电子电源故障模拟测试、BCI大电流注入、群脉冲发生器、雷击浪涌发生器、静电放电发生器、电压跌落发生器等。 本系统可执行测试包含电磁辐射发射测试、辐射抗扰度测试、EMI传导发射测试、瞬态发射传导测试、瞬态抗扰度测试、大电流注入法测试、静电放电抗扰度测试等。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 电动振动试验系统 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | ES-40LS4-4454 LT0808 | 频率范围：1～2600Hz； 正弦激振力：40kN； 随机激振力：40kN； 最大负载：500kg； 最大加速度：1000m/s2。 | 能够进行随机振动、正弦振动、冲击等试验。 | 至少提前一周申请试验任务书，试验任务书中要包含被测试样品的相关试验信息（试验样品的批次号、制动卡钳的缸径、制动片配方、制动盘盘厚等）和相应的试验标准或试验方法。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | JF122D惯性试验台 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | JF122D | 主轴转速：0-2000rpm：±0.1%FS； 试验温度：-73℃～1371℃：±3℃； 扭矩：0-5000N.m:±0.5%FS； 压力：0-20MPa：±0.5%FS； 风速：0-80kph：±5%。 | 惯性单轮制动器性能试验台是能够测试汽车制动器及制动片性能的试验台，通过运行各种测试标准（如：AK-Master、QC/T564、SAE J2521等），来测试制动器及制动片在不同速度、温度、压力下的制动性能，以便评价制动器及制动片的安全性能。此设备能够测量和记录的数据主要包括速度、扭矩、压力、温度、制动时间、制动距离、减速度、摩擦系数等数据。 | 至少提前一周申请试验任务书，试验任务书中要包含被测试样品的相关试验信息（试验惯量、车轮滚动半径、摩擦有效半径、制动卡钳缸径等）和相应的试验标准或试验方法。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
核仪器/核辐射探测仪器/γ射线辐射仪 | 流器式低本底计数器 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 理化分析测试中心 | ORT-MPC-9604 | 探测器有效面积20cm2；对Am-241≥42%，Po-210≥42%，Sr-90/Y-90≥55%；本底0.07cpm | 检测得到γ能谱，通过解谱定量分析放射性γ核素 | 电话或网络预约 | 安徽省芜湖市弋江区漳河路8号核工大厦 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 脉冲试验台 | 芜湖双翼液压件有限公司 | 技术部 | GLV-JBQN-70 | 试验介质：乙二醇与水的混合溶液 混合比例：乙二醇40-100份，水0-60份（可选油系） 脉冲压力：0.1MPa-2.0 MPa，据需要可设任意压力档，压力上限与下限均受控 压力精度：0.01MPa 介质温度：-10-150℃，高低温试验箱尺寸：1200mm*800mm*800mm | 专门对各种工程机械高压胶管、硬管、航空管汇、容器、阀门及传感器等等容器与管路阀门类进行压力脉冲疲劳试验，模拟工件实际使用状况，考核其寿命和疲劳破坏形式，如试样破坏或机器出现故障，还可自动识别并作相应处理，真正做到自动化控. | 内部共享，不对外开放 | 安徽省芜湖市鸠江开发区万春中路8号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 天然气燃烧器 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 | 动力总成事业部 | JOA-10W | 设备排气流量范围：300～1000kg/h，稳定工况流量波动控制精度：±5kg/h 排气温度范围：200～1100℃，稳定工况温度波动控制精度：±5℃ | 设备使用燃料为天然气/液化石油气，用于排气系统热态背压试验和热冲击试验 | / | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区鸠兹大道北侧飞跃东路18号 | 是
分析仪器/光谱仪器/红外光谱仪 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 安徽精公检测检验中心有限公司 | 检测室 | IRTracer-100 | 光谱范围：标配光谱范围7800-350cm-1。 | 用于纯化合物的官能团定性检测 | 用于纯化合物的官能团定性检测 | 芜湖市弋江区九华南路1017号安徽精公检测检验中心有限公司 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 三坐标测量仪 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | CROMA-8106 | X800/Y1000/Z600(mm) | 各功能灯检具进行标定 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 棉花大容量检测仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | HVI 1000 | 1、整机外观包括长强箱体、马克隆箱体，设备净重≤500公斤/台。整机正常工作电压220V(50-60Hz)、气压（100-150）psi、流量大约85升/分钟。 2、整机包含长/强模块、马克隆模块、颜色/杂质模块、控制系统等四部分组成。 4、计算机属于工业计算机，配备具有刻录功能的光盘驱动器。键盘、显示器安装在支架上，可根据需要进行前后、上下、左右移动。 | 1、长度/强度测量采用自动取样，数据一致性好。 2、各模块并行测量，效率高，输出信息量大。 3、光学零点自动调节和跟踪补偿，开机预热时间短，稳定性好。 4、具有在线故障诊断功能，维修方便。 7、短纤维和色泽分级具有中国和美国标准选择功能。 | 本设备由本单位具有资质授权的人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | EMS测试系统 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TS9982 | 1MHZ~400MHZ | EMS试验 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
物理性能测试仪器/其他/其他仪器 | 苏立蓄热式电暖器性能检测实验室 | 安徽苏立新能源科技研究院有限公司 | 测试中心 | 无 | 本实验室配置能够完全响应既定技术指标；实验系统能够满足JG/T236对蓄热式电暖器的测试要求，散热器测试范围1~10千瓦，温控精度±0.3℃，温控范围5~45℃；风量测试范围120~600m?/h | 本系统设备用于测试蓄热式电暖器、直热式电暖器、风机盘管、风机等空调设备性能。 其主要功能指标如下： 1.模拟测试室内环境：测试房间模拟室内环境。 2.测定温度范围： 根据要求规定的各个工况。 3.系统组成：本测试系统分为模拟室内间，控制间以及室外机组。 3.1模拟室内间主要为模拟测试室内环境，配有环境处理机（风机，蒸发器，电加热电加湿），空气采样器，流量测量装置等。 3.2控制间主要为系统控制设备以及测试测量，数据处理上位机等设备。 3.3被测制冷设备组包括被测机，测试设备（压力传感器，温度传感器，质量流量计等），控制设备，管路等。 | 申请条件：本系统设备用于测试蓄热式电暖器、直热式电暖器、风机盘管、风机等空调设备性能。 申请方式：网上申请，电话预约18010798872、邮箱申请jh@sulicn.com 申请时间：工作日8:00——17:30 申请流程：电话预约确认登记 申请材料：仪器设备名称、参数，环境要求，测试项目 服务时间安排：根据工作安排 | 安徽省芜湖市鸠江区永镇路16号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | 1260 | 定性重复性＜1.0%；定量重复性≤3.0% | 1. 低分子量物质，如氨基酸、有机酸、有机胺、类固醇、卟啉、糖类、维生素等的分离和测定。 2. 高分子量物质，如多肽、核糖核酸、蛋白质和酶（各种胰岛素、激素、细胞色素、干扰素等）的纯化、分离和测定。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
分析仪器/质谱仪器/其他 | 气相-质谱联用仪 | 芜湖市纤维检验所 | 综合检验室 | Clarus-SQ8S | 单四极杆,电离方式 EI+,质量分辨率0.32u，质量范围800u，质量准确性0.22u | 主要用于纺织品禁用偶氮染料的测定 | 本设备有本单位具有授权资质的人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
特种检测仪器/声发射检测仪器/多通道声发射仪 | 32通道SAMOS声发射系统 | 芜湖市特种设备监督检验中心 | 特检中心 | MICROⅡ | 处理通道：32个；波形通道：32个；A/D分辨率：不少于16位；系统信号输入电压至少包括±2.5V 、±5V 、±10V可选。 | 该仪器可以在被检设备正常运行的情况下，通过对被检设备加压，检测设备是否有危及安全运行的缺陷。 | 该仪器为高精尖设备，注意轻拿轻放，避免高温、雨淋。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路686号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 清洁度自动分析系统 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 | 动力总成事业部 | JOA-10W | 单张滤膜扫面时间和评价时间一起应控制在3分钟内 高清CCD摄像头，精度0.4um/pixel,实际像素为300万 显微镜变倍比达18倍 | 可以自动对滤膜上杂志颗粒的种类、尺寸、数量进行统计、分析，并按尺寸等级归类。 | / | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区鸠兹大道北侧飞跃东路18号 | 是
分析仪器/电子光学仪器/电子探针 | 自动探针台 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 生产整合部 | wafer probe station | 电流测量精度：0.5%±1MA，电压测量精度：0.1%±25MV; 测量亮度范围：0.05-30000 cd/m2，亮度测量精度：±2%； 色度测量精度：0.0013； 重复性： 0.0005-0.005cd/m2：0.005； 0.005-0.1cd/m2：0.0015; ＞0.1cd/m2：0.0005 | 作为光电器件测试光电参数的重要机台。 | 测试时，产品电极需裸露，且只可进行直流电压/电流测试，无信号发生器，测试前需提前至少2月预约，需定制探卡（探卡成本由用户承担） | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
分析仪器/光谱仪器/光电直读光谱仪 | 直读光谱仪 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 | 化验室 | PDA-5500S | 1.光学系统；2.自动描迹；3.火花台；4.激发系统；5.光谱仪控制；6.光谱仪控制计算机系统；7.分析软件；8.校正软件；9.DIA数据管理软件。 | 铸铁件化学成分分析 | 无 | 安徽省芜湖市繁昌区孙村经济开发区 | 是
工艺实验设备/纺织工艺实验设备/其他 | 短纤维率快速测试仪 | 芜湖市纤维检验所 | 棉花检验室 | KXIII-I | 1、棉纤维长度范围：8mm-50mm；2、短纤维率误差：短纤维率低于15%，允差±2，短纤维率高于15%，允差±2.5；3、棉纤维取样量：2g；4、电源：220V 60Hz；5、外型尺寸：800mmⅹ800mmⅹ800mm。 | 采用高精度数字电路，微电脑控制，液晶显示，并建有数据库，操作简单，一目了然，为纤检系统、棉纺厂、商检局、棉花收购系统及农业系统提供一种方便、快捷、准确的检测主体长度、品质长度和短纤维率的仪器。 | 本设备由本单位具有授权资质人员进行操作 | 芜湖市鸠江区万春西路20号 | 是
特种检测仪器/其他/其他仪器 | 埋地管道测定仪 | 芜湖市特种设备监督检验中心 | 特检中心 | PE100PQ | 1、探测深度：不低于20米； 2、探测原理：采用静电原理； 3、无源追踪探测，无需管道有示踪线，也无需连接管道或做其他前期处理工作，不受地形限制，后期无需数据分析，探测结果直观； | 可以在不开挖地面情况下，快速探测到PE、PVC或金属等任何材质管道内输送的燃气介质，找到埋地燃气管道具体位置、走向、大致管径及埋深；协助找到偷盗燃气的隐藏支管。 | 用户需提前一周与我中心进行联系，在我中心没有特种设备安全检查工作时，提出书面申请材料，签订服务合同，申请材料需经我单位质量负责人审核、中心主任批准后由总师办负责办理。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路686号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 氙灯耐候试验箱 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9707 | \ | 光源辐照试验、耐光老化试验 | / | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/汽车电控系统检测仪 | 性能测试及辅助设备 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 温度监控模块（便携式多点测温仪）系统、温度监控模块系统、举升机：3.5吨 | 温度监控模块（便携式多点测温仪）系统、温度监控模块系统： 1.电源：0~50V直流电源 2.功率：1.4W 3.测试温度范围：-100度~1372度 试验准备辅助设备： 1.举升机：3.5吨 | 温度监控模块（便携式多点测温仪）系统、温度监控模块系统： 测试整车前舱冷却系统、各部件关键位置和空调出风口及车内人体感应区域温度测试 试验准备辅助设备： 辅助车辆维修、保养更换零件 电性能测试系统： 测试车辆电路系统性能 | 1.使用环境选择：选择有代表性的测试地点，最好满足声学环境的条件下开展试验； 2.打开机箱，检查测试设备是否正常工作，如开启运行灯亮起可开展测试； 3.检查设备自带电池是否满电，如电量不足需及时外接电源或进行充电； 4.不允许设备板路沾水，同时不可在非常干燥条件下使用，避免短路、及产生静电。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
分析仪器/显微镜及图像分析仪器/光学显微镜 | UV显微镜 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 生产整合部 | DM12000M | 放大倍率：50x、100x、200x、500x、1000x 光源：LED光源/UV光 | 观察微米级工业制程 | 测试前需提前半个月预约 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/其他 | SMIF设备 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | plus500s/plus500r | 1.SMIF POD自动开盒，Cassette 自动 抓取放入设备端。 2.SMIF不能产生微粒，内部环境洁净度必须达到Class1级 适用于200 mm notch晶圆。 | SMIF POD自动开盒，Cassette 自动 抓取放入设备端。 | 1.提前半年申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市大桥经济开发区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 快速温变试验箱 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9712ESSG615 | 温度：-35℃-150℃、 湿度：20%RH~98%RH | 高低温试验 | GB/T10485 -2007、GB/T 2423.50 -2012 、企业标准 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/化工、制药工艺试验设备/其他 | 发酵罐 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 生产部 | BIOSTAT D-DCU 100L | 最低发酵体积40L，最大发酵体积70L | 生物发酵 | 需在专业人员指导下操作 | 安徽省芜湖市经开区衡山路35号汽车电子创业园A403 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 疲劳试验台(改造后） | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | / | 负荷：0～3t，精度：±0.5%FS； 负荷：0～3t，精度：±0.5%FS； 位移：0～150mm，精度±0.5%。 | 该疲劳试验台由六套双向作动伺服单元、配套传感器及配套伺服控制器等元器件组成，能够控制试验台的伺服作动单元完成被试件的加载。其加载力、位移可实现正弦波、三角波、方波、锯齿波及其组合载荷形式。能够实现多种形式的疲劳试验。 | 至少提前一周申请试验任务书，试验任务书中要包含被测试样品的相关试验信息（试验样品的批次号、制动卡钳的缸径、制动片配方、制动盘盘厚等）和相应的试验标准或试验方法。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 蒸镀机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 制造部-OLED技术部 | 8inch Micro-Display Evaporation | 1.Substrate size: Φ(200± 0.50) mm × t (0.5~0.7) mm ± 10% 2.Mask Frame Size: 240mmx240mmx7mmT 3.Crucibles Size: 40cc/20cc@Al2O3/PBN 4.Rate Range: ≤±3%@0.51~2.0 ?/s;≤±5%@0.01~0.5?/s 5.Thickness Unif: ≤±3%@Within wafer;≤±3%@Between each wafer 6.Glass Temp: OC≤40℃;MC≤70℃ 7.Vacuum limit: ≥5E-7Torr | 通过真空加热蒸发，实现有机材料及金属材料成膜作业 | 1.使用前至少需一周提出申请并完成我司内部审核 2.材料/坩埚/基板/mask需由客户提供，并满足机台规格 3.操作需由我司技术员级别以上进行 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 双工位立式氢气炉 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 生产部 | L2116II-4050 | 最高温度：1650℃ 工作温度：1550℃ 炉膛加热区尺寸：约Φ500mm×600mm 炉膛恒温区尺寸：Φ400mm×500mm 额定加热功率：100KW 电源：220V/380V 5OHZ 105KW 炉温均匀性：≤±7.5℃ ( 1000℃保温30分钟后5点测量) 升温速率：1-30°℃/min 降温速率：1000℃~500C≥30分钟；500℃~100℃≥60分钟; | 电子零件钎焊、光亮退火、陶瓷金属化 | 1、用户申请条件：针对所有客户，均接受申请； 2、申请方式：电话、邮件、面谈均可； 3、申请时间：工作日上午8:00-12:00，下午13:00-17：00； 4、申请流程：客户签订测试委托书，通过邮寄或现场送达样品的方式。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路14号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/汽车电控系统检测仪 | EMC/EMI电磁兼容检测暗室 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 品质部 | R&S?CEMS100 | 符合汽车电子及零部件和无线标准的传导（0.15 MHz 至 30 MHz）和辐射（30 MHz 至 40 GHz）EMI 测量。 | 设备包括EMC测试设备、汽车电子可编程电源、汽车电气性能测试设备、BCI大电流注入、群脉冲发生器、雷击浪涌发生器、阻尼振荡波发生器、静电放电发生器、电压跌落发生器等。本设备根据国际标准化组织制定ISO7637-2：2004和GB/T21437-2008标准来满足最新的测试要求，用于考核车辆的电磁兼容性。 设备可执行测试包含电磁辐射发射测试、辐射抗扰度测试、EMI传导发射测试、瞬态发射传导测试、瞬态抗扰度测试、大电流注入法测试、TEM小室法测试、带状线测试、静电放电抗扰度测试等。 | 请与仪器共享联系人提前联系 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路48号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | ABS/ESC综合性能试验台 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | GABAF-1 | 压力：0～20MPa，精度±0.5%； 电压：0～30V，精度±1%； 电流：0～100A，精度±1%； 温度：-70℃～150℃，精度±2℃。 | 该ABS/ESC综合性能试验台由液压加载装置、负载钢瓶、高低温试验箱、电压电流测量模块等组成，能够输入ABS/ESC动作指令并采集ABS/ESC作动过程中的压力、电流、电压等信号。以此来考察ABS/ESC的性能。 | 至少提前一周申请试验任务书，试验任务书中要包含被测测样品的相关试验信息（试样样品的批次号、试验样品的型号等）和相应的试验标准或试验方法。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
特种检测仪器/超声检测仪器/其他 | 超声波相控阵探伤仪 | 芜湖市特种设备监督检验中心 | 特检中心 | HS PA20 | 1. 阵元数:不低于64激发/ 128接收；2.系统带宽：至少满足0.5-15MHz（-3dB）；3.数字化频率：不低于100MHz；4.数字采样点：不低于7168；5.数字平滑平均：不低于8；6.S扫线束：不低于256；7.重复频率：至少满足1.0KHz-5.0KHz；8.显示刷新率：不低于60Hz | 1.设备激发活动孔径满足64通道并行数模转换，实时相位控制，同时同步发射接收。 2.设备应设置大量开放式工件模型，可模拟各类焊缝坡口形式快速制定检测工艺，包括但不限于平板焊缝、“T”型焊缝、角接焊缝、管-管对接TKY焊缝、锻件、板材。 | 用户需提前一周与我中心进行联系，在我中心没有特种设备安全检查工作时，提出书面申请材料，签订服务合同，申请材料需经我单位质量负责人审核、中心主任批准后由总师办负责办理。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路686号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | LC-30A | 定性重复性＜1.0%；定量重复性≤3.0% | 1. 低分子量物质，如氨基酸、有机酸、有机胺、类固醇、卟啉、糖类、维生素等的分离和测定。 2. 高分子量物质，如多肽、核糖核酸、蛋白质和酶（各种胰岛素、激素、细胞色素、干扰素等）的纯化、分离和测定。 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 全自动微生物鉴定分析系统 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 食品室 | VITEK 2 Compact 15 | 每隔15分钟在三种不同波长下读取一次新一代 VITEK测试卡（具有64个孔以确保准确性），测得相关数据，确保最佳报告结果时间。采用该技术可以分析更多的反应项目，提升结果的准确性，能够鉴定范围超过98%的临床常见菌株，包括革兰阴性杆菌（含非发酵菌）、革兰阳性菌、酵母菌、需氧芽孢杆菌、奈瑟菌、嗜血杆菌、弯曲菌、厌氧菌等，检测过程中无需额外添加试剂。 | 可进行革兰阴性菌、革兰阳性菌、酵母样真菌、肺炎链球菌等药敏试验 | 电话申请 | 安徽省芜湖凤鸣湖南路15号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 九米旋翼试验塔 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | JXFXYT01 | 10米级直升机旋翼测试 | 10米级直升机旋翼测试 | 无 | 芜湖县安徽新芜经济开发区纬三路99号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电真空器件工艺实验设备 | UV固胶机 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 先进微电子器件研究中心 | Fusion M150PC | UV固胶机主要由以下几部分组成：传送系统、加热系统、RF高压系统、控制系统等。 1、传送系统： 1.1 传送系统由2个传送手臂和2个花篮升降机组成 1.2 传片方式：花篮到花篮自动传送系统 1.3 性能：连续作业200片无报警； 2、加热系统： 2.1 加热系统主要为工作盘加热，提供工艺所需温度 2.2 加热电压：208V； 2.3 加热温度：50-200℃； 2.4 温度稳定性：± 5 ℃ @100℃； 3、RF高压系统： 3.1 组成部分：RF电源、磁控管，灯泡和灯罩 3.2 RF电源为磁控管提供动力 3.3灯泡用于启辉 3.4 灯罩用于保证光源分布均匀 3.5 自带RF泄漏监测器，泄漏大于5mW/cm2，则设备安全互锁； 4、控制系统： 4.1 操作系统可单片运行，也可进行整批次运行 4.2 工艺操作软件可用程序控制加热盘加热温度等工艺参数，工艺程序可自动运行程序菜单，也可人工干预和控制。可显示温度运行状况、程序运行状况及整体运行状况等； 5、配套附件： 5.1 设备配置紧急停止开关、具备完善的安全互锁功能 5.2 提供2台变压器 5.3 备品备件包 | 使用UV光照射使晶圆表面的光刻胶溶剂进一步挥发，达到硬化光刻胶的效果，可有效避免光刻胶在后续高温或刻蚀工艺中因为柔软或溶剂的持续挥发导致的变形或变质。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户准备样品，贵重样品需亲自到场。 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 缺陷测试仪 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 黄光技术部 | KLA2135 | 缺陷检测最小精度：0.25微米 错误捕捉率：≥90% | 用于半导体晶圆上的图形、像素点缺陷检测 | 1.提前半年申请 2.需在我司工程师现场监督下完成所需要做工作 3.书面向公司企划，采购等书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 盐干湿试验机 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9704FD | 湿度范围：50%～100%； 温度范围：20℃～70℃ | 耐腐蚀、湿热试验、干燥试验 （可带载测试）盐水标准GMW，JIS. ASTM, GB2423.17 | GB/T10485 -2007、 企业标准 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 防水试验箱 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9710 | IPX3~IPX6，PX9K, SAE,RS,IP9K | 各防水等级防水试验、 高压洗车试验，能满足GB,JIS,SAE，DIN等防水标准。 | GB/T10485 -2007、 企业标准 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
其他仪器/其他仪器/其他仪器 | 高速高精度龙门式测量装置 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 研发中心 | Atlas253515 | 设备测量范围：2500mm×3500mm×1500mm（X×Y×Z）；最大允许示值误差MPEe ≤6.0+L/200 (μm)；最大允许探测误差MPEp ≤6.0μm；3D运动速度300mm/s. | 适用于数控加工精密测量，精密几何量测量。 | 按照安徽省春谷3D打印研究院研发中心相关管理规定执行。 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区春谷3D打印研究院 | 是
物理性能测试仪器/光电测量仪器/其他 | 数字局部放电检测仪 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 质量管理部 | DPD-2003 | 1.可测试品的电容量范围:6pf ~ 250μf 2.检测灵敏度:<0.02pc ( 电容50pf时) . 3.放大器: 3db低端频率f1 10、20、40kHz任选，3db高端频率fh 100、200、300KHz 任选。增益调节范围>120db,档间增益差20士1db。正、负脉冲响应不对称性<1db. 4.时间窗:窗宽1°~ 360°，窗位置可任意旋转; 5.试验电压表: 0-- 200kV,数字表显示时误差< 3%F. S. 6.采集通道。4通道/卡 7.输入阻抗。1MQ 8.采集卡最高采样率。20MHZ 9. AD分辨率12BIT。 直流精确0. 2% 10.每通道采样长度。8M 11.触发方式。手动、外触发、内触发 12.采集卡带宽。3MHZ (-3DB) 13.重量:约15kg | 电缆局部放电性能检测和耐压实验。 | 除国家法定节假日，一律对外开放 | 安徽省无为市泥汊镇渡江工业集中区高新大道西侧 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/半导体集成电路工艺实验设备 | 全自动划片机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 制造中心模组部 | AD2000T | 主轴转速:60,000转 X轴直线度:0.003mm/260mm/ Y轴位置精度:0.002mm/260mm/ Z轴重复精度:0.001mm/ θ轴重复精度:±0.5arc-sec/ 清洗台盘转速:3,000转/分钟 正崩小于等于30微米，背崩小于等于50微米 干燥能力：产品表面没有水渍 | 全自动划片机主要用于切割OLED产品。需要能够支持切割8寸的"300~1500um"厚度的OLED产品(玻璃和硅的键合片)。要求该设备结构设计合理，采用先进成熟技术。所选控制系统执行元件精度高，可靠性好，响应速度快。设备使用、操作、维修方便，造型美观，结构紧凑，整机运行稳定可靠，售后服务优良 | 1、提前两个月申请 2、需在我司工程师现场监督下完成所需工作 3、书面向公司相关部门提出书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/其他 | 惯性单轮制动器性能试验台 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 试验检测中心 | Link M3900 NVH INERTIA DYNAMOMETER 1700838 | 湿度：20%-95%RH（相对湿度）:≥5℃相对湿度±5%，﹤5℃相对湿度±15%； 环境温度：-40～60℃：±2℃（5～40℃）±5℃（-40～5℃）； 风速：0-100kph：±5%； 流量：0-40ml：±0.03%FS； 压力：0-20MPa：±0.5%FS； DTV检测：0-2.5mm：±0.2%FS； 主轴转速：0-2000rpm：±0.1%FS； 试验温度：-73℃～1371℃：±0.1%FS； 扭矩：0-5600N.m：±0.5%FS。 | 惯性单轮制动器性能试验台是能够测试汽车制动器及制动片性能的试验台，通过运行各种测试标准（如：AK-Master、QC/T564、SAE J2521等），来测试制动器及制动片在不同速度、温度、压力下的制动性能，以便评价制动器及制动片的安全性能。此设备能够测量和记录的数据主要包括速度、扭矩、压力、温度、制动时间、制动距离、减速度、摩擦系数、制动噪音频谱、制动钳需液量等数据。 | 至少提前一周申请试验任务书，试验任务书中要包含被测试样品的相关试验信息（试验惯量、车轮滚动半径、摩擦有效半径、制动卡钳缸径等）和相应的试验标准或试验方法。 | 安徽省芜湖市经济技术开发区华山路202号 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电子产品通用工艺实验设备 | 可程式恒温恒湿试验箱 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 检测中心 | TMJ-9712G615 | 温度：-35℃-150℃、 湿度：20%RH~98%RH | 有载高低温存储、 热循环、高温高湿试验、温度交变试验等 | GB/T10485 -2007、GB/T 2423.50 -2012 、企业标准 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号 | 是
电子测量仪器/其他/其他仪器 | 手持式天线抗扰度测试系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | AMS61000-9A | 1.射频信号发生器：频率范围8kHz－6GHz；频率分辨率0.001Hz；驻波比＜1.8：1；电平精度<1.2dB，<0.5dB，<0.7dB；最小脉宽20ns，开关比>80dB；2.蝶形天线1：频率范围360 MHz - 2.7 GHz；Balun1:1；VSWR＜4；3.蝶形天线2：频率范围0.5-6.5 GHz；VSWR＜8（0.9GHz<f<2.4GHz）,＜4（2.4GHz<f<6GHz）；4.功率放大器：频率范围20-6000MHz；线性功率输出P1dB≥50W, H<-20dBc，20MHz～1GHz；P1dB≥25W, H<-20dBc，1GHz～6GHz；二次/三次谐波失真20dBc(2nd)/20dBc(3rd)；功放内置定向耦合器；5.功率探头：工作频率范围8kHz～6GHz；测量功率100pW～200mW，1W(AVG)，2W(PK,10μs)；探头的电平测量范围-70dBm到+23dBm；测量不确定性0.047～0.083采样率≥2 Msps；6.射频开关：频率范围9kHz-6GHz；设置时间15μs；继电器切换时间7μs；触发切换时间8μs/10μs。 | 提供手持式天线抗扰度测试条件。 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区科技产业园7号楼 | 是
计量仪器/长度计量仪器/其他 | 三坐标 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 技术部 | CMMOONTURA | 测量行程范围X700mm,Y1000mm,Z600mm。精度0.0008mm.测量仪器的探针校准的方差S不得大于0.0005，大于该值就需要更换探针,测量力标准200MN | 陶瓷测量球，校准探针。红宝石探针，测量被测工件表面取点。 | 产品表面粗糙度小于RA6.4，最大工件长800mm,宽600mm,高450mm。产品恒温时间>=8小时。产品表面充分清洁。 | 芜湖县湾沚镇安徽新芜经济经开发区新芜大道206号 | 是
计算机及其配套设备/其他/其他仪器 | 工业机器人基础教学工作站 | 芜湖职业技术学院 | 信息工程学院 | CHL-JC-02-KCHL-JC-02-K | 无 | 无 | 对外开发 | 安徽省芜湖市银湖北路62号 | 是
电子测量仪器/大规模集成电路测试仪器/其他 | 高加速可靠性系统 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 汽车电子关键技术研究中心 | PC-422R8D | 温度范围：-20～150℃； 湿度范围：25%～98%RH（+20～+85℃） 反偏电压：0~2000Vdc | 集成电路和分立器件的加速寿命试验 | 需提前一周与仪器联系人预约，用户自送样品。 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区科技产业园7号楼 | 是
物理性能测试仪器/力学性能测试仪器/材料试验机 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | 安徽立质工程试验检测有限公司 | 试验部 | YJW-10000 | 最大试验力(kN):10000；噪音（dB）：59；级别：1级；灵敏度（%FN）：0.04；活塞行程（mm）：150；零漂（%FN）：0.04 | 与板式橡胶支座、盆式橡胶支座、球型支座及隔震橡胶支座力学性能指标测试，能完成以下20种试验类型:抗压 弹性模量试验；抗剪弹性模量试验；抗剪黏结性能试验；抗剪老化试验；摩擦系数试验；转角试验；极限抗压强度试验；盆式支座竖向承载力试验；盆式支座摩擦系数试验；盆式支座转角试验；盆式支座水平承载力试验；球型支座竖向承载力试验；球型支座摩擦系数试验；球型支座转动试验；球型支座水平承载力试验；隔振支座竖向压缩刚度试验；隔振支座竖向压缩变形试验；自定义抗压弹性模量试验；欧标橡胶支座剪切模量试验；欧标橡胶支座压缩测试试验 | 外单位使用我公司的仪器设备，用户须提前在安徽省大型科学仪器设备共享服务平台网上提出预约申请，省共享服务平台审批通过后方可仪器使用权限。并说明所做实验的特殊要求和条件等，以保证仪器设备按时提供测试服务。预约被确认后，申请人应按时测样或送样，服务平台为用户提供机时和服务保障。为外单位提供共享服务时，我公司要与用户订立服务合同，合同中要明确服务内容、收费标准、产权归属、保密要求、损害赔偿、违约责任和争议处理等事项。检测报告待用户款项全部支付后，我司安排人员将检测报告和发票送给用户。 | 安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区佳海产业新城A65、A66号楼 | 是
工艺实验设备/汽车工艺实验设备/汽车电控系统检测仪 | 电控标定设备 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 德国（接口模块ES592、接口模块ES582、接口模块ES581、INCA软件）、中国（空燃比分析仪LTK） | 接口模块（ES592/ES582/ES581） 1. 支持符合ISO和不符合ISO标准（CAN FD V1）的CAN FD协议 2. 带有Y型线缆，用于连接两路CAN通道 3. USB接口可以直接连接到个人电脑 4. 测量数据、ECU标定、诊断和刷写任务及。优化 5. 与INCA完美兼容 6. CAN接口与个人电脑之间实现电隔离 INCA软件 1. INCA为二维曲线、三维图和标量编辑器； 2. INCA为测量窗口多种模式； 3. CDM新的对比和列表选项能使您很快的找到您想要的数据，并清楚明了的输出您工作的结果 4. 系统自动打开测量数据分析仪（MDA）； 空燃比分析仪LTK 空燃比测量 范围：0.7~15.99； 精度：λ=0.7~2.4时，误差<0.01; λ=0.95~1.05时，误差<0.005; 速度：<=10ms 涡轮转速 范围：0~1000,000RPM@10叶片； 精度：<2% 分辨率：12RPM@10叶片； 响应时间：<30ms K型热电偶测量 范围：-200℃~1350℃； 路数：12路； 周期：50ms 精度：±1℃； 分辨率：0.1℃ | 1.接口模块（ES592/ES582/ES581）整车与电脑通讯连接设备； 2.INCA软件：动力系统控制器（ECU/TCU）重要的标定软件， INCA为二维曲线、三维图和标量提供了先进的编辑器，单独或合并使用这些编辑器将使得标定更简洁和方便。支持集成用户自定义的变量界面显示。 3.空燃比分析仪LTK：是一种小巧可靠的测量设备，根据实际情况可以选择一个或多个lamadba、K型热电偶、涡轮转速模块进行组合，能快速搭建汽车整车/发送机的测量模型。 | 1.使用环境选择：选择有代表性的测试地点，最好满足电控标定环境的条件下开展试验； 2.打开机箱，检查测试设备是否正常工作，如开启运行灯亮起可开展测试； 3.检查设备自带电池是否满电，如电量不足需及时外接电源或进行充电； 4.不允许设备板路沾水，同时不可在非常干燥条件下使用，避免短路、及产生静电。 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号外包产业园8号楼 | 是
工艺实验设备/电子工艺实验设备/电路板制造工艺实验设备 | PCB板保护胶点胶机 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 制造中心模组部 | LCD-ZDJ1400 | 1、点胶最小宽度：0.2mm 2、点胶精度: ±0.1mm 3、节拍：8S 4、机台组成方式：运动机构、视觉系统、点胶系统组成 5、产品尺寸：0.2~2寸 6、生产良率: 99.8% | 1、可单面点胶（点胶单边或多边） 2、采用成熟框架设计，性能稳定、可靠 | 1、提前两个月申请 2、需在我司工程师现场监督下完成所需工作 3、书面向公司相关部门提出书面申请 | 安徽省芜湖市三山区高安街道佛山路1号 | 是
分析仪器/色谱仪器/液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 芜湖食品药品检验中心（市不良反应监测中心） | 化学室 | LC-20AT | 输液方式：串联双柱塞 柱塞容量：主泵头 47ul、副泵头23ul 最大排液压力：40MPa 流量设定范围：0.001mL/min-10.000mL/min 流量准确度：2%或2uL/min其中较大值以内(0.01mL/min-5mL/min) 流量精密度：0.3以下（RSD：0.1%以下） | 1. 低分子量物质，如氨基酸、有机酸、有机胺、类固醇、卟啉、糖类、维生素等的分离和测定。 2. 高分子量物质，如多肽、核糖核酸、蛋白质和酶（各种胰岛素、激素、细胞色素、干扰素等）的纯化、分离和测定。 | 流动相就涉及到配制流动相所用到的水和试剂试液，水一般要求用超纯水或其他水的电阻率不大于18.2兆欧级别，试剂试液要求用色谱级别的，原因为防止水和试剂试液中的杂质对色谱结果的干扰。色谱柱会因不同的品种而有不同的要求，但每根色谱柱都有它的清洗要求 | 安徽芜湖凤鸣湖南路15号 | 是